Załącznik nr 3.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1

Nazwa urządzenia:

- Spektrometr mas z wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICPMS - 1 szt.

dla Katedry Nauk Społecznych i Chorób Infekcyjnych

II. Krótki opis urządzenia Spektrometr ICPMS zapewniający pomiary jakościowe i ilościowe z wysoką czułością i rozdzielczością mas

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Komora mgielna stabilizowana temperaturowo, chłodzona termoelektrycznie za pomocą efektu Peltiera. Zakres temperatury chłodzenia komory co najmniej od -10 °C do +10 °C - Co najmniej czterokanałowa pompa perystaltyczna - Kwarcowy palnik - typu ‘mini”, kierunkowa regulacja palnika ICP (X,Y,Z) włączając głębokość próbkowania musi być kontrolowana automatycznie komputerowo z poziomu oprogramowania ICP-MS - Stożki niklowe (nie więcej niż 2), z możliwością użycia stożków miedzianych oraz platynowych - Przepływ gazów automatycznie sterowany przez kontrolery masowe - Rodzaj i czystość gazu: możliwość stosowania argonu o stopniu czystości Ar 99,95% i zapewnieniu stabilnego działania i powtarzalności pomiarów, możliwość pracy w trybie reakcyjnym z H2 oraz opcjonalnie z NH3. - Całkowite zużycie argonu podczas analizy nie większe niż 11 L/min - Możliwość automatycznego przejścia aparatu w przerwie pomiędzy analizami (przy zapalonej plazmie) w tzw. tryb oszczędnościowy, w którym zużycie argonu jest na poziomie nie większym niż 6 L/min. - Zestaw do automatycznego dodatku wzorca wewnętrznego - Generator RF tranzystorowy, częstotliwość pracy 27 MHz, moc maksymalna: do 1,6 kW, stabilność sygnału wyjściowego: ±1.0% - Typ analizatora mas: kwadrupol, - Przekrój prętów kwadrupola: głównego hiperboliczny, wstępnego okrągły - Częstotliwość pracy RF nie więcej niż 2.5 MHz - Zakres mas: co najmniej do 260 u - Rozdzielczość: nie gorsza niż 0,3 u - Dokładność nie gorzej niż ±0.1 u (209Bi) - Stabilność pomiaru mas: nie gorzej niż ±0,03 u / 24 godz. (115In) - Wyposażony w funkcję stabilizacji ładunku - pomiędzy analizą każdej masy przykładanie napięcia impulsowego w celu utrzymania stałego poziomu ładunku na powierzchni elektrody - Wbudowane systemy zapewniające efektywne usuwanie interferencji powodowanych przez izobary i jony wieloatomowe - Oktapolowa komora kolizyjno-reakcyjna, z automatycznie kontrolowanym natężeniem przepływu gazów – co najmniej He oraz H2 - System skupienia wiązki jonów (tzw. soczewki jonowe skupiające) umieszczony przed komorą kolizyjno-reakcyjną, z łatwym dostępem i możliwością samodzielnej konserwacji. - System ugięcia wiązki jonów (tzw. soczewki jonowe uginające) umieszczony za komorą kolizyjno-reakcyjną, nie wymagające czyszczenia tzw. bezobsługowe. - Detektor: powielacz elektronów - Detektor dwustopniowy umożliwiający jednoczesną pracę w trybach impulsowego i analogowego pomiaru sygnału - Zakres dynamiczny detektora co najmniej 10 rzędów - Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego sygnału na detektorze - System wyposażony w pompę rotacyjną - Autosampler co najmniej na 68 próbek wyposażony w pokrywę antykontaminacyjną i posiadający co najmniej dwa zbiorniki na roztwór do przemywania o pojemności co najmniej 2 litry każdy - System rozcieńczania gazem obojętnym – np. argonem, umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie próbki o wysokim stężeniu substancji stałych rozpuszczonych w roztworze, bez konieczności dodatkowego rozcieńczania roztworem wodnym - System „Proaktywnego przemywania” układu wprowadzania polegający na rozpoczęciu sekwencji płukania autosamplera następną analizowaną próbką, podczas zbierania danych. - Możliwość rozbudowy (sprzęt + oprogramowanie) o system HPLC do specjacji. - Oprogramowanie: - pakiet oprogramowania w języku polskim lub angielskim. - zapewniające kontrolę przepływu gazów, pozycji ustawienia palnika, zapalania/gaszenia plazmy, mocy generatora RF oraz systemu zabezpieczeń - analiza jakościowa: wbudowana baza danych analitycznych, automatyczny wybór mas dla każdej próbki, możliwość wprowadzania poprawek. - analiza ilościowa: kalibracja ze standardem wewnętrznym, regresja 1 i 2 rzędu, pokazywanie najmniejszego limitu oznaczania (LOQ), możliwość nastawienia wielu mas izotopowych dla tego samego pierwiastka z wyświetleniem wszystkich profili masowych, poprawki: dla standardu wewnętrznego, interferencji pierwiastków, dryfu czasowego i rozcieńczeń. - automatyczne eksportowanie danych w czasie analizy w postaci plików tekstowych. - procedury oceny poprawności wszystkich korekcji. - możliwość dostosowania okna analizy, tak aby jednocześnie był wyświetlany bieżący profil próbki, zarejestrowane próbki, wyniki analizy, błędy i status urządzenia. Możliwe monitorowanie postępu analizy w czasie pomiaru. Możliwość dowolnego konfigurowania okien i dostosowywanie ich do preferencji użytkownika. Dodatkowo pasek asystenta przeprowadzający użytkownika przez każdy etap analizy we właściwej kolejności. - okno stanu przyrządu wyświetlające graficzne oraz tekstowe informacje o przyrządzie i akcesoriach w kompleksowym i łatwym do zrozumienia układzie wraz z wskaźnikiem ostrzegawczym wyświetlanym w przypadku wystąpienia błędu lub gdy konkretna część wymaga konserwacji/czyszczenia lub wymiany. - wyświetlanie wahań standardu wewnętrznego jako wykresu przez cały czas analizy, jako intensywność lub stosunek intensywności w odniesieniu do próbki wzorcowej. - Zgodne z GLP/GMP - Komputer do sterowania zestawem – 1 szt. - ekran o przekątnej ekranu co najmniej 24 cale - system operacyjny umożliwiający działanie oprogramowania urządzenia - dysk twardy SSD przynajmniej 1000 GB - pamięć RAM 16 GB lub więcej - mysz optyczna bezprzewodowa - klawiatura bezprzewodowa - pakiet składający się z co najmniej dedykowanych aplikacji edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz pakietu do prezentacji otrzymanych wyników - Wyposażenie dodatkowe: - Wzorzec do kalibracji spektrometru - Zamknięty układ chłodzenia - Mineralizator mikrofalowy - Mineralizator mikrofalowy przeznaczony do roztwarzania próbek w kwasach i ich mieszaninach w naczyniach zamkniętych. - Urządzenie musi pozwalać na roztwarzanie próbek o masie do 0,5 g w przypadku próbek bardzo reaktywnych oraz do 1,5 g w przypadku próbek średnio reaktywnych. - Moc magnetronu min. 1000 W mocy mikrofal dostarczanej w sposób bezpulsacyjny w całym zakresie mocy. - Wbudowany moduł odprowadzenia gazów i ciepła z komory urządzenia - Urządzenie niewymagające stałego podpięcia do systemu wentylacji - wystarczy odciąg miejscowy lub odprowadzenie gazów wylotowych do dygestorium. - Urządzenie wyposażone w rotor min. 12 stanowiskowy oraz 12 naczyń reakcyjnych z PTFE-TFM o poj. min. 50 ml - Maksymalne ciśnienie 40 barów - Maksymalna temperatura 310°C - Naczynia odporne na działanie kwasu fluorowodorowego. - Kontrola temperatury w każdym naczyniu za pomocą bezprzewodowego czujnika IR - Urządzenie musi być wyposażone w kalibrator temperatury pozwalający użytkownikowi na sprawdzenie w dowolnym momencie poprawności wskazań czujnika IR. Możliwość wzorcowania kalibratora temperatury przez jednostkę akredytowaną. - Urządzenie musi zapewniać wydajne chłodzenie po zakończonym procesie pozwalające na schłodzenie 12 naczyń reakcyjnych od temperatury 180°C do temperatury poniżej 70°C w czasie nie dłuższym niż 10 min. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest chłodzenie naczyń poza komorą urządzenia. - Sterowanie za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego bez konieczności podłączania zewnętrznych kontrolerów. Oprogramowanie w języku polskim. - Urządzenie musi być wyposażone w zabezpieczenie przed otwarciem podczas trwania procesu. - Urządzenie wyposażone w minimum 2 złącza USB do transferu danych. - Urządzenie musi posiadać certyfikaty ETL lub równoważne oraz GS lub równoważne potwierdzające spełnienie standardów bezpieczeństwa. | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 122 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 4 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

(Prawą kolumnę  i tabelę poniżej wypełnia Wykonawca)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr mas z wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICPMS | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (23%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym