Załącznik nr 3.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2

I. Nazwa urządzenia: Spektrofotometr UV-Vis - 1 szt.

dla Katedry Nauk Społecznych i Chorób Infekcyjnych

II. Krótki opis urządzenia: Aparatura do spektroskopowego pomiaru próbek biologicznych.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Zakres pracy: co najmniej 190-1100 nm - Monochromator czerny-turnera z korekcją aberracji - Siatka holograficzna co najmniej 1200 linii/mm - Szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm - Wyświetlanie i nastawianie długości fali co najmniej co ±0,1 nm - Dokładność długości fali ±0,05 nm lub lepiej - Poziom światła rozproszonego co najwyżej 0,01% (340 nm, nano2) - Powtarzalność długości fali nie więcej niż ±0,025 nm - Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej -4 do 4, transmitancja co najmniej 0,0-400% - Dokładność fotometryczna minimum ±0,0025 abs (przy 1,0 abs) - Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0,0001 abs (przy 1,0 abs) - Stabilność linii bazowej: co najwyżej 0,0002 abs/h przy 700 nm (po godzinie od uruchomienia aparatu) - Poziom szumów: nie większy niż 0,00001 abs - Wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny lcd - Szybkość skanowania regulowana, nie wolniej niż 29000 nm/min - Lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy - Możliwość wyboru długości fali przy której dochodzi do przełączenia lamp w zakresie co najmniej 295 – 364 nm - Możliwość pracy zarówno na samym aparacie bez podłączonego komputera jak i poprzez oprogramowanie komputerowe, sterujące aparatem - Co najmniej 5 portów USB - Oprogramowanie wewnętrzne umożliwiające przynajmniej: pomiary spektrofotometryczne do 8 długości fali jednocześnie, rejestrowanie widm, pomiary ilościowe, pomiary wieloskładnikowe pomiary kinetyczne, pomiary prób biologicznych, pomiary absorbancji, transmitancji, energii w funkcji długości fali i czasu, pomiar mieszaniny mętnej poprzez pomiar transmitancji, walidacja. - Możliwość podłączenia niezależnie komputera, pamięci przenośnej i drukarki - W zestawie uchwyt do kuwet do pomiarów z termostatowaniem wykorzystujący efekt Peltiera (1 sztuka): - Liczba kuwet termostatowanych: 6 (po stronie wiązki pomiarowej) - Zakres temperatury: co najmniej od 16°C do 60°C - Precyzja regulacji temperatury: nie gorsza niż ± 0,1°C - W zestawie c najmniej 6 kuwet kwarcowych o długości drogi optycznej 10 mm - Oprogramowanie zewnętrzne do sterowania przyrządem posiadające przynajmniej następujące cechy: - kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 11 lub równoważnym - posiadające co najmniej cztery tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (szybkie pomiary ilościowe), tryb ilościowy (tworzenie krzywych kalibracyjnych), tryb kinetyczny (przebieg w czasie) - pozwalające na analizę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów graficznych) - automatycznie eksportujące wyniki pomiarowe do plików tekstowych lub do arkusza danych. - posiadające funkcję automatycznego określania jakości uzyskanego widma - posiadające możliwość rozbudowy o zintegrowany moduł do pomiaru barw, kompatybilny z normami europejskimi jak i japońskimi, umożliwiający analizę takich wskaźników jak X, Y, Z, L*, a*, b* itd. - W zestawie laptop zapewniający płynną i stabilną pracę na spektrofotometrze. | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 30 dni od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 122 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 4 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

(Prawą kolumnę  i tabelę poniżej wypełnia Wykonawca)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr UV-Vis | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (23%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.