Załącznik nr 3.3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 3

I. Nazwa urządzenia: chromatograf gazowy z detekcją FID i metanizerem oraz z przystawkami do analiz próbek ciekłych i fazy nadpowierzchniowej  - 1 szt.

dla Katedry Nauk Społecznych i Chorób Infekcyjnych

II. Krótki opis urządzenia: Zaawansowane urządzenie laboratoryjne służące do rozdzielania i analizy związków chemicznych.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: Część chromatograficzna: - Zakres temperatur pieca co najmniej w zakresie od +2oC od temperatury otoczenia do 450 oC z krokiem co 0,1 0C - Maksymalna zmiana temperatury w piecu co najmniej w zakresie +/- 250 oC/min - Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50C poniżej 3,4 min - Co najmniej 32 rampów temperaturowych podczas analizy - Zakres ciśnień co najmniej od 0 do 1035 kPa - Programowanie przepływów i ciśnienia - minimum 7 rampów. - Elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia co najmniej 0,01 kPa (0,001 PSI) - Zakres przepływu: co najmniej w zakresie 0-1300 ml/min. - Możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych od 0,05 do 0,53 mm - Umożliwia rozbudowę do czterech detektorów chromatograficznych. - Powtarzalność czasów retencji na poziomie maksymalnie 0,0008 min - Odczyt aktualnych parametrów urządzenia w tym temperatury i ciśnienia na minimum 7 calowym kolorowym dotykowym ekranie Dozownik typu split/splitless – 1 szt. - Maksymalny podział dozownika do co najmniej 12500:1 - Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 450oC - Tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split, pulsed splitless Detektor płomieniowo jonizacyjny FID – 2 szt. - detektor z elektronicznie kontrolowanym przepływem i ciśnieniem gazów - Czułość detektora FID: <1,2 pgC/s. - Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 4500C - Zakres liniowości: 107 +/- 10% - Szybkość zbierania danych/próbkowania do co najmniej 1000 Hz, rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. - Stała filtracji w zakresie co najmniej od 4 do 200 ms. - Metanizer do jednego z detektorów wyposażony w moduł grzania sterowany z poziomu chromatografu Automatyczny podajnik próbek ciekłych: - objętość nastrzyku w zakresie co najmniej 0,1 do 200 l zależnie od użytej strzykawki - możliwość zastosowania strzykawek w zakresie co najmniej od 10 l do 250 l. - możliwość do 99 powtórzeń dla tej samej próbki. - zmienna szybkość ruchu strzykawki. - zmienna szybkość ruchu tłoka strzykawki. - współczynnik przeniesienia: 10-4. - możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej. - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika. - taca na co najmniej 150 fiolek o pojemności 2 ml Automatyczny podajnik próbek gazowych fazy nadpowierzchniowej headspace: - automatyczny podajnik do próbek dla techniki „headspace” - Taca na co najmniej 90 próbek o poj. 10 ml lub 20 ml. - automatyczne rozpoznawanie rozmiaru fiolki - pętla standardowa 1 ml (deaktywowana), opcjonalne pojemności 0,2 ml i 3,0 ml. - dozowanie za pomocą 6 portowego zaworu dwupozycyjnego. - mieszanie do 5 stopni programowania prędkości wytrząsania - automatyczne sprawdzanie szczelności przy wszystkich fiolkach - inkubator na co najmniej 12 fiolek - zakres temperaturowy ogrzewania fiolki (temperatura równowagi), zakres co najmniej od +10°C powyżej temperatury pokojowej do 3000C , w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C. - temperatura linii pobierania próbki: zakres co najmniej od 1500C do 3000C, w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C. - linia transferowa bezpośrednio podłączona do kolumny z pominięciem dozownika - temperatura linii transferowej: zakres - co najmniej od +10°C powyżej temperatury pokojowej do 350°C , w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,5°C. Wyposażenie dodatkowe - 2 kolumny do GC do analiz związków lotnych oraz hemoglobiny tlenkowęglowej - Doloty gazowe wraz z reduktorami do powietrza syntetycznego i gazu nośnego - Zestaw części do uruchomienia chromatografu (w tym fiolki i linery, septy i strzykawka do samplera) - Zestaw filtrów do gazów zasilających chromatograf - Odpowiedni generator wodoru o parametrach czystości i wydajności produkowanego na poziomie co najmniej: - przepływ 180 ml/min - czystość wodoru co najmniej 99,9999% - ciśnienie co najmniej do 10 bar (145 psi) - automatyczny system uzupełniania wody - Sterownik elektroniczny (komputer) o parametrach odpowiednich do kontroli urządzenia i generowania raportów | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 m-ce miesięcy oraz serwis gwarancyjny. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 122 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 4 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

(Prawą kolumnę  i tabelę poniżej wypełnia Wykonawca)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf gazowy z detekcją FID i metanizerem oraz z przystawkami do analiz próbek ciekłych i fazy nadpowierzchniowej | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (23%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym