Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im.  M.  Kopernika  w  Łodzi

ul.  Pabianicka  62

93 – 513  Łódź

tel.  (042)  689 59 10,  689 59 12

tel. / fax. (042)  689 54 09

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dostawa, montaż i uruchomienie Angiografu wraz z wykonaniem towarzyszących robót  budowlano-instalacyjnych w pomieszczeniach Angiografu w Pracowni Elektrofizjologii na  Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii                        im. M. Kopernika w Łodzi

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie Angiografu wraz z wykonaniem towarzyszących robót  budowlano-instalacyjnych w pomieszczeniach Angiografu w Pracowni Elektrofizjologii na  Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

93 – 513  Łódź ul.  Pabianicka  62

Nazwa inwestora i adres:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im.  M.  Kopernika  w  Łodzi

93 – 513  Łódź ul.  Pabianicka  62

tel.  (042)  689 58 99,  689 58 98

tel. / fax. (042)  689 59 28

NIP: 729 23 45 599

www.kopernik.lodz.pl

KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV:

Grupy, klasy, kategorie robót – określone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

Podano jedynie główne kody kategorii robót, bez uszczegóławiania każdej kategorii. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty objęte w/w klasami i kategoriami robót, wraz z dalszym uszczegółowieniem systematyki klas robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

24111500-0: Gazy medyczne

33100000-1: Urządzenia medyczne

33115000-9: Urządzenia do tomografii komputerowej

39100000-3: Meble

45000000-7: Roboty budowlane

45215100-8: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

51000000-9: Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1: Nadzór nad robotami budowlanymi

Zespół opracowujących program:

Dział Realizacji Projektów i Rozwoju  WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Techniczny WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Spis zawartości opracowania:

1.  Przedmiot Zamówienia………………………………………………………………………………………………………………………1

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia…………………………………………………11

3. Szczegółowe rozwiązania techniczne i materiałowe…………………………………………………………………………….15

4.  Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne……………………………………………………………………………………17

5.  Instalacje elektryczne i teletechniczne ……………………………………………………………………………………………..25

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1  Przedmiot Zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany zgodnie z:

- art. 103 ust.2  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)i stanowi podstawę do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994  – Prawo budowlane.

Przedmiotem niniejszego zamówienia realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie

dokumentacji projektowej oraz dostawa, montaż i uruchomienie Angiografu wraz z wykonaniem robót  konstrukcyjno – budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu Angiografu oraz w przyległych pomieszczeniach towarzyszących w Pracowni Elektrofizjologii na  Oddziale Kardiologii.

Pomieszczenia nowego Angiografu które należy w zakresie budowlanym dostosować do jego potrzeb      wraz z niezbędnymi dla funkcjonowania instalacjami zlokalizowane są na tzw. „niskim parterze” budynku głównego Szpitala.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować:

- według wymagań określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania 
i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji,

- zgodnie wytycznymi technologicznymi otrzymanymi od producenta / dostawcy aparatu-urządzenia,                     z którym Wykonawca jest zobowiązany ściśle współpracować ,

- w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi.

Przedstawiony Program  Funkcjonalno – Użytkowy, który opisuje wymagania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, należy realizować w oparciu o obowiązujące  przepisy,  w szczególności:

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. u. Z 2006r. Nr 156, poz 1118

z późniejszymi zmianami

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z późniejszymi zmianami

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami

-	Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

-	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

-	Rozporządzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. sprawie szczegółowego sposobu postępowania                           z odpadami medycznymi (DZ.U. Nr162),

-	Rozporządzenie MP i. PS. z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                       i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

-	Rozporządzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

-	Rozporządzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że przywołane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień opracowywania oferty i później dokumentacji. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Przedmiotem zamówienia objęte jest:

- inwentaryzacja istniejących pomieszczeń i urządzeń, wyposażenia technologicznego i instalacji                       w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania

- opracowanie dokumentacji projektowej, tj. Projektu Budowlanego (PAB, PZT, PT) zgodnie                                  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu                    i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa i  umożliwiającymi realizację inwestycji

- Projekt Techniczny –  należy opracować pełno-branżowy wraz z opisem zastosowanych rozwiązań, materiałów i technologii, projekt winien być  szczegółowy i dokładnie określać zakres prac i sposób ich wykonania wraz z rysunkami detali (jeśli występują)

- opracowana dokumentacja projektowa winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w SWZ, w tym                  w PFU

- w trakcie opracowywania dokumentacji należy na bieżąco dokonywać z Zamawiającym wszelkich ustaleń,  uzgodnień

- Zamawiający dopuszcza i przewiduje zmiany w istniejącym układzie pomieszczeń mające na celu poprawę funkcjonowania pracowni, wynikające z przeprowadzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji,  wszelkie zmiany w istniejącym układzie pomieszczeń powinny zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego

- z uwagi na konieczności wykonania podkonstrukcji pod montaż urządzenia - w razie konieczności należy opracować Ekspertyzę techniczną stanu technicznego elementów konstrukcji budynku

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót lub innych (wg wymagań wynikających                      z Umowy)

- uzyskanie ewentualnych odstępstw, zgód, pozwoleń, uzgodnień i  innych dokumentów jeśli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

- uzyskanie odbiorów Sanepid, PSP (jeśli dotyczy / wynika z obowiązujących przepisów prawa)

- wykonanie - na podstawie opracowanej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji - robót budowlanych, rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych  wraz z dostawą                        i montażem Angiografu, rozruchem technologicznym i przekazaniem pomieszczeń do użytkowania

- wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie niezbędnych prac naprawczych, odtworzeniowych w przyległych pomieszczeniach, obszarach – powstałych w wyniku przeprowadzonych w trakcie realizacji robót, w szczególności                     w wyniku prac instalacyjnych ( np. montaż nowych tras, przewodów, rur, kanałów, kabli, itd.)

Program Funkcjonalno - Użytkowy służy do ustalenia przez potencjalnego Wykonawcę ceny ofertowej,          tj. w szczególności planowanych kosztów prac projektowych, kosztów wymiany posiadanego przez Zamawiającego Angiografu, który docelowo będzie posiadał parametry i funkcje wskazane przez Zamawiającego w OPZ oraz  kosztów robót budowlanych i adaptacyjnych.  PFU wraz z innymi dokumentami udostępnionymi na etapie przetargowym stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej                              na kompleksową realizację niniejszej inwestycji.

Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Prace adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i rozruchowe muszą być wykonane w sposób pozwalający na stworzenie warunków dla prawidłowej pracy Angiografu wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa, zabezpieczeniem systemu przed niepożądanym oddziaływaniem elementów z zewnątrz.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną w celu przygotowania oferty. Oględziny miejsca realizacji zamówienia,  w istniejącym obiekcie i istniejącej struktury szpitala, umożliwiają potencjalnym  Wykonawcom powzięcie wiadomości służących prawidłowemu przygotowaniu oferty i skalkulowania jej ceny.

Inwestycja realizowana będzie dla celów publicznej ochrony zdrowia, przewiduje się następujące fazy                         w realizacji zamierzenia:

- Faza 1:

- Wykonanie inwentaryzacji, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień (jeśli dotyczy) jako elementów koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej

- Opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt Budowalny) oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie robót (jeśli dotyczy / w zakresie zgodnym               z obowiązującymi przepisami prawa)

- Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dla zakresu objętego zamówieniem

- Sporządzenie  szczegółowego Harmonogramu Realizacji Robót

- Faza 2

  - Realizacja robót budowlanych, robót adaptacyjnych oraz dostawa, montaż i uruchomienie (wraz z przeprowadzeniem koniecznych testów) nowego Angiografu spełniającego parametry       i funkcje  wskazane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ)

  - Pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji inwestycji m.in. w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), wraz z wyjaśnianiem wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań wraz z uzgadnianiem ewentualnych rozwiązań zamiennych.

- Faza 3

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Uzyskanie odbiorów Sanepid, PSP, pozwoleń, decyzji wydawanych przez organy administracyjne, dokonanie zgłoszenia zakończenia robót  (jeśli dotyczy / w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa)

- Przeprowadzenie rozruchów, sprawdzeń i testów w zakresie zainstalowanego urządzenia Angiografu oraz innych sprzętów, urządzeń, instalacji

- Uzyskanie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z przeprowadzeniem szkoleń personelu w zakresie obsługi min. Angiografu, urządzeń, instalacji.

Założenia do Harmonogramu Realizacji Robót

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca sporządzi szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającego. Wykonawca złoży również                             do Zamawiającego kosztorys ofertowy oraz spójną z kosztorysem i Harmonogramem tabelę elementów scalonych. Harmonogram Realizacji Robót wpisywać się będzie w Fazy określone powyżej oraz musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót i dostaw (Angiograf) w układzie miesięcznym. Wyszczególnienie robót w HRF powinno być na tyle szczegółowe, aby umożliwiało sprawną ocenę zaawansowania robót.

- Zamawiający ma prawo korekty przedstawionych w Harmonogramie terminów i wartości realizacji poszczególnych zakresów robót i dostaw, jeśli przemawia za tym jego ważny interes i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne, zasady sztuki budowlanej, zapisy umowne.

1.2 Opis stanu istniejącego

WWCOiT im. M. Kopernika składa się z kompleksu budynków np. budynku głównego, budynków onkologii, budynków hematologii, rehabilitacji.

Budynek główny Szpitala   jest obiektem siedmiokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z płaskim dachem.

Budynek główny Szpitala w którym znajdują się min. Oddziały, Przychodnia, część administracyjna szpitala               oraz pomieszczenia Zakładu Radiologii. Zakład Radiologii znajduje się w budynku głównym Szpitala na parterze (tzw. „wysoki parter”)  i na poziomie -1 (tzw. „niski parter”).

Konstrukcje budynku stanowią:

_ Układ konstrukcyjny: ramy konstrukcyjne żelbetowe

_ Fundamenty: ławy

_ Stropy betonowo – ceramiczne

_ Podciągi i nadproża żelbetowe monolityczne i prefabrykowane

_ Ściany konstrukcyjne murowane

_ Ściany działowe: murowane, gk

_ Dach płaski pokryty papą termozgrzewalną

_ Klatka schodowa: żelbetowa, płytowa

Elementy wykończeniowe:

_ stolarka okienna: PCV

_ stolarka drzwiowa wewnętrzna: drewniana, aluminiowa, stalowa

_ balustrady: stalowe

_ stopnie schodów i podesty: lastrico, płytki

_ posadzki i podłogi: lastriko, płytki ceramiczne, wykładziny PCV

_ sufity tynki cementowo-wapienne malowane, sufity podwieszane modułowe

Budynek wyposażony jest w instalacje:

_ wodociągową

_ kanalizację sanitarną

_ kanalizację deszczową

_ instalacje hydrantową

_ c.o.

_ elektryczną

_ teletechniczną

_ telefoniczną

_ gazów medycznych

_ wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja

Pomieszczenia, w których będą wykonywane roboty budowlano-instalacyjne oraz prace związane z montażem nowego urządzenia – Angiografu zlokalizowane są na poziomie  parteru budynku głównego Szpitala.

1.3 Zakres zamówienia

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia - Angiografu                      wraz z wykonaniem robót  konstrukcyjno – budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu urządzenia                        w  pomieszczeniach przyległych towarzyszących zlokalizowanych w Pracowni Elektrofizjologii na  Oddziale Kardiologii WWCOiT. Angiograf docelowo będzie spełniał parametry i funkcje  wskazane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ).

Zakres pomieszczeń objętych zamówieniem, parametry liczbowe powierzchni

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń pracowni: ok. 63m2.

Powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń:

- pomieszczenie Angiografu (gabinet RTG) -  ok 41m2

- pomieszczenie maszynowni- ok. 7m2

- pomieszczenie przygotowania pacjenta- ok. 10m2

- pomieszczenie umywalni- ok.  6m2

Kubatura objęta opracowaniem: ok. 180 m3

Zakres prac ogólnobudowlanych obejmuje w szczególności:

- prace przygotowawcze, organizacja i zabezpieczenie terenu robót, zorganizowanie zaplecza budowy, dostawa i odbiór kontenerów na odpady

- pomieszczenia: Angiografu, przygotowania pacjenta, umywalni  - przygotowanie do wykonania robót budowlanych; demontaż istniejących sprzętów, wyposażenia i urządzeń wraz z meblami (istniejące myjki                     w umywalni, meble/zabudowy – przewiduje się do ponownego montażu); demontaż istniejących okładzin ściennych, posadzkowych i sufitowych; demontaż podkonstrukcji stalowej zamontowanej na suficie                        (dla istniejących w pomieszczeniu Angiografu  i przewidzianych do demontażu urządzeń);  montaż nowej, dedykowanej pod nowe urządzenie podkonstrukcji na stropie pomieszczenia; skucie starych i odparzonych tynków; wyrównanie, naprawa i przygotowanie powierzchni pod nowe okładziny ścian, posadzek i stropów; wykonanie nowych tynków i gładzi; szpachlowanie ścian; prace  malarskie; montaż nowych wykładzin podłogowych; montaż nowych okładzin ściennych; montaż nowych sufitów podwieszanych; istniejąca stolarka drzwiowa z osłonami - przewiduje się wykonanie (w zakresie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic) napraw uszkodzeń, odświeżenie wykończonej powierzchni i montaż na wszystkich drzwiach paneli ochronnych stalowych na wysokość  80cm; montaż nowych elementów wyposażenia typu lamy oświetleniowe, biały montaż, osprzęt elektryczny i inne

- pomieszczenie maszynowni – wymiana istniejącej szafy dla nowego urządzenia Angiografu wraz z wymianą jednostek klimatyzacyjnych typu split,

- Zamawiający załącza projekt istniejących osłon radiologicznych w pomieszczeniu, który należy zweryfikować               i dostosować projekt do zaoferowanego Angiografu, a następnie w razie konieczności dostosować osłony do nowego projektu,

- dla wszystkich pomieszczeń należy przewidzieć demontaż istniejących mebli, zabudów, wyposażenia typu myjka lekarska w celu demontażu istniejących i montażu nowych okładzin ścian, posadzek i stropów; po wykonaniu robót budowlanych należy przewidzieć montaż w/w mebli i wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach wraz z podłączeniami i uruchomieniem

Drogi komunikacyjne w pracowni muszą  zapewniać możliwość przejazdu łóżkiem szpitalnym; wjazdu pacjenta na łóżku do pomieszczeń diagnostycznych. Powinno się tu znajdować też miejsce na wózek dla pacjenta, wykonany z materiałów niemagnetycznych, na który pacjent jest przekładany z wózka transportowego przed wjazdem do pomieszczenia Angiografu.

Zakres prac elektrycznych i niskoprądowych obejmuje w szczególności:

- demontaż niefunkcjonującej instalacji elektrycznej w zakresie opracowania,

- w miarę potrzeby modernizacja istniejącej rozdzielnicy el.,

- wymiana rozdzielnicy sieci IT (Grupa 2) zasilającej gniazda elektryczne,

- dostosowanie lub wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na potrzeby nowych urządzeń, sprzętów, osprzętu el.,

- dostawa i montaż nowej rozdzielni dla potrzeb urządzenia Angiografu,

- wymiana przewodu głównego (zasilającego aparat Angiografu), przy czym Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego przewodu zasilającego aparat pod warunkiem zbadania i potwierdzenia jego parametrów i skuteczności działania dla zmodernizowanego aparatu, w tym poprawności przepływów,

- instalacja nowych gniazd wtykowych 230VAC ogólnych, komputerowych DATA,

- instalacja oświetlenia ogólnego, ściemnianego, awaryjnego, ewakuacyjnego

- wykonanie tras kablowych, instalacja koryt oraz kanałów kablowych

- instalacja okablowania strukturalnego wraz z wymianą gniazd RJ45 oraz pomiarami, dostawa switcha                  wraz z instalacją w  istniejącej szafie GFD sterowni

- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED

- wkucie, ukrycie w przegrodach prowadzonych na tynkowo instalacji elektrycznych, w przypadku braku możliwości – zabudowa instalacji

- oraz inne, wskazane poniżej w PFU.

W pomieszczeniu diagnostycznym Angiografu, przygotowania pacjenta i sterowni należy przewidzieć wykonanie wspólnego systemu wewnętrznej łączności głosowej.

Zakres prac w ramach instalacji sanitarnych obejmuje w szczególności:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

- wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach dla pracowni Angiograficznych,

- demontaż istniejącej instalacja wentylacji mechanicznej obsługujących dwie pracownie Angiograficzne                         ( w tym odcięcie instalacji od istniejącej centrali wentylacyjnej i podłączenie do nowoprojektowanej centrali),

- sprawdzenie, regulacja i dostosowanie wymaganej wydajności dla istniejącej centrali wentylacyjnej obsługujących OIT,

- demontaż istniejące, nieczynnej centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowani wraz z kanałami wentylacyjnymi odchodzącymi od niej

- dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, wyposażoną w indywidualne źródło chłodu – pompa ciepła i nagrzewnicę wodną obsługującą wszystkie pomieszczenia dwóch pracowni Angiograficznych.

Centrala obsługująca dwa pomieszczenia Angiograficzne w wydaniu zewnętrznym lub wewnętrzna podwieszana w zależności od uwarunkowań, możliwości lokalizacyjnych oraz mając na uwadze komfort akustyczny przebywających pacjentów i personelu medycznego; centrala w dostawie z kompletną automatyką sterującą; dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy sprawdzić i przyjąć ilości powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta urządzenia Angiografu.

- wykonanie instalacji do nagrzewnicy – instalacja ciepła technologicznego

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej od centrali wentylacyjnej do odbiorników, nawiewów

- wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i automatyki obsługującej centrale

- dostawa i montaż nowych urządzeń klimatyzacji freonowej w pomieszczeniu maszynowni/UPS/serwerownia (dwie sztuki, w tym jeden rezerwowy), pomieszczeniu przygotowania pacjenta i innych, jeżeli wymagają przepisy bądź producent urządzenia.

- centrala w wydaniu higienicznym

- centrala wyposażona w indywidualne źródło chłodu typu pompa ciepła i ogrzewanie za pomocą nagrzewnicy wodnej

- centrala w wydaniu cichym, z tłumikami i innym wyposażeniem gwarantującym cichą pracę i utrzymanie komfortu akustycznego.

Instalacja c.o.

- wymiana istniejących grzejników na nowe we wszystkich pomieszczeniach pracowni

- zabudowa istniejących instalacji c.o. (ruraż, podejścia)

- oraz inne, w tym prace w zakresie pozostałych instalacji sanitarnych, wskazane poniżej w PFU.

1.4   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Konieczne, czasowe wyłączenia z użytkowania poszczególnych części budynku lub też istniejących i działających instalacji w budynku  nieobjętych zakresem lecz związanych z wykonywanymi robotami należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym i otrzymaniem stosownej zgody Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby sposób i technologia wykonywania prac uwzględniła uruchomienie zrealizowanych prac z zachowaniem ciągłości pracy pozostałych struktur szpitala. Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień Harmonogramu prac z Zamawiającym, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty Harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.

Wykonawca ma obowiązek:

- Zastosowania się do obowiązujących przepisów (w tym w szczególności higieniczno-sanitarnych                   oraz związanych z ochroną ppoż. i BHP), aktualnych norm, warunków technicznych

- Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgłoszeń administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, zgód i innych decyzji administracyjnych (które dotyczy / w zakresie zgodnym                  z obowiązującymi przepisami prawa) niezbędnych dla prawidłowego wykonania całego zadania inwestycyjnego oraz poniesienie związanych z w/w działaniami kosztów

- Uzyskania na własny koszt wszelkich materiałów koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz materiałów , urządzeń, sprzętów, części i innych  niezbędnych  do realizacji robót budowlanych

- Sporządzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej (jeśli dotyczy)

- Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej                 w dniu rozpoczęcia robót

- Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Zaoferować, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU, rozwiązania techniczne, technologie               i materiały, które na etapie użytkowania i eksploatacji będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i użytkowania.

- Ustanowić Kierownika Budowy, który będzie w sposób stały przebywał na terenie budowy i  którego działania będą umożliwiały stały kontakt z Zamawiającym i wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami.

- Przygotować dokumenty związanych z oddaniem inwestycji do użytkowania przez Zamawiającego,                w tym dokumentacja powykonawcza i odbiorowa, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgłoszeń, pozwoleń, decyzji (jeśli dotyczy / wynikających z przepisów prawa).

Realizowana inwestycja nie może pogorszyć istniejących warunków funkcjonowania Szpitala.

1.5 Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Realizowana inwestycja ma zapewnić:

- spełnienie wymogów wynikających ze standardów europejskich, krajowych, uzyskania optymalnych  dla celu późniejszej eksploatacji rozwiązań technologicznych

- podniesienie jakości i dostępności wykonywanych usług medycznych, przez co wzrośnie komfort leczenia pacjentów oraz dostępność do diagnostyki i leczenia.

Przebudowana struktura powinna spełniać określone przez Zamawiającego właściwości funkcjonalno-użytkowe i estetyczne.

2.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej obejmuje:

- inwentaryzację stanu istniejącego, inwentaryzację istniejących instalacji, w tym tranzytów/odcinków zamontowanych poza przebudowywaną strukturą ale funkcjonalnie i użytkowo  z nią powiązanych oraz zasilających

- opracowanie Projektu Budowlanego zgodnego w zakresie z przepisami prawa i wynikającym z założeń opisanych w PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, w tym uzgodnienie rzeczoznawcy np. sanitarno-higienicznych, uzgodnienie rzeczoznawcy np. zabezpieczeń przeciwpożarowych i inne

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót (jeśli dotyczy / wynika z obowiązujących przepisów prawa), innych jeśli wymagane przepisami prawa i konieczne                        dla prawidłowej  realizacji inwestycji

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym branże:

- architektoniczną

- konstrukcyjną

- technologii medycznej (w zakresie wymaganym)

- instalacji elektrycznych

- instalacji  teletechnicznych /  niskoprądowych

- instalacji wentylacji i klimatyzacji

- instalacji ppoż.

- instalacji wodno-kanalizacyjnej

- instalacji c.o.

- opracowanie projektu posadowienia urządzenia Angiografu oraz wyposażenia towarzyszącego przy uwzględnieniu parametrów konstrukcyjno - wytrzymałościowych stropu / elementów konstrukcji budynku. W tym celu, Projektant Wykonawcy dokona sprawdzenia i obliczeń wytrzymałości stropu / elementów konstrukcji budynku pod kątem przewidzianego do montażu urządzenia.

- opracowanie projektu ochrony radiologicznej dla pracowni Angiografu przez osobę uprawnioną, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz dokumentami prawnymi gwarantującymi uzyskanie zgody jednostek zewnętrznych na użytkowanie sprzętu Angiografu.

- opracowanie wytycznych dla drogi transportowej urządzenia Angiografu do wnętrza pomieszczenia,              w którym ma być ono zlokalizowane.

- Szczegółowość wykonania dokumentacji projektowej musi pozwalać na dokładne określenie zakresu prac             i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robót.

- W opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymagania i wytyczne zawarte w będącym w posiadaniu przez Zamawiającego Postanowieniu ŁKWPSP w Łodzi  WPZ.52840.129.2025.2.AK z dnia 03.10.2025 wraz z Ekspertyzą techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracowaną przez mgr inż. Pawła Kopanię i mgr inż. Zbigniewa Adamiaka z sierpnia 2025.

- Wykonawca sporządzając dokumentacje projektową zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu 
z zachowaniem zasad wynikających z np. 29 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to więc,                      że wszędzie tam, gdzie przedmiotu nie będzie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Projekt technologii medycznej  składać się będzie z części graficznej i opisowej, wraz z określeniem wyposażenia medycznego, wymagań w stosunku do rozwiązań w projektach branżowych, sposób wykończenia powierzchni ścian, podłóg i sufitów.

- Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji przyjętych rozwiązań  projektowych w zakresie ostatecznie określonego przez Wykonawcę funkcjonalnego układu pomieszczeń i ich wyposażenia

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pełnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej

2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy:

- wygrodzenie terenu budowy

- zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy, przygotowanie zaplecza budowy i socjalnego

- pokrycie kosztów zużycia mediów przy zastosowaniu zamontowanych przez Wykonawcę podliczników lub ryczałt,

- korzystanie – na zasadach określonych przez Zamawiającego – z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu Szpitala

- pokrycie kosztów napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniejszego zadania

- uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porządkowych, systematycznego  wywozu odpadów budowlanych

- uzgodnienie na czas trwania budowy (z osobą wskazaną przez Zamawiającego)  miejsca składowania materiałów budowlanych

- ubezpieczenie i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji

- po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu budowy oraz miejsc przyległych wykorzystywanych do tego celu

Wykonawca we własnym zakresie zapewni właściwe zagospodarowanie terenu budowy zgodne                           z przepisami BHP.

2.3.  Zakres wykonania robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z wykonaną, uzgodnioną z Zamawiającym i odebraną                 przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

W zakresie robót ogólnobudowlanych Wykonawca wykona:

- przygotowanie terenu budowy

- rozbiórki, demontaże –np. warstwy wykończeniowe/okładziny ścian i      posadzek, sufity podwieszane, instalacje sanitarne i elektryczne (w koniecznym zakresie), demontaż istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji obsługującej pracownię wraz z urządzeniami, demontaż istniejącej konstrukcji stalowej mocowanej do stropu, inne

- prace związane z wykonaniem przebić/otworów w ścianach (rozwiązania projektowe – w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – uwzględniać będą możliwość wykonania np. rozbiórek, przekuć, zamurowań, wzmocnień i innych w sposób bezpieczny dla obiektu, który jest użytkowany  i  funkcjonujący)

- skucie starych tynków, wykonanie nowych tynków; dopuszcza się (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) pozostawienie istniejących tynków pod warunkiem, że ich stan jest dobry – tzn. nie wykazują pęknięć, odparzeń, odspojeń, nie są „głuche” – w miejscach gdzie pozostaną istniejące tynki należy wyrównać powierzchnie ścian i stropów; w miejscach gdzie nie ma tynków na stropach – wyrównać powierzchnie/zabezpieczyć przed pyleniem (przed montażem sufitów podwieszanych)

- uzupełnienie ubytków, dziur, niewykorzystywanych otworów instalacyjnych w ścianach, stropach, posadzkach; wyrównanie powierzchni

- wykonanie zabezpieczeń związanych z ochroną ppoż., innych wynikających z przepisów, warunków technicznych, ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej z sierpnia 2025

- wykonanie prac wykończeniowych, wykończenie powierzchni ścian, stropów/sufitów, posadzek

- montaż rewizji dla instalacji

- demontaż starych, nie funkcjonujących instalacji, demontaż instalacji nie wykorzystywanych                    w dalszym użytkowaniu

- uzupełnienie, odtworzenie wszelkich ubytków, braków, powstałych w trakcie realizacji                                i wynikających z prowadzonych robót budowlanych

- wykończenie posadzek – wykładziny winylowe; wykończenie ścian - okładziny ścienne typu Acrovyn, malowanie; montaż sufitów podwieszanych  modułowych

- wykonanie przepustów/ przejść dla instalacji w przegrodach pionowych i poziomych

- montaż wymaganych instalacji elektrycznych i sanitarnych (w szczególności wentylacja                                i klimatyzacja)

W zakresie robót instalacyjnych Wykonawca wykona:

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych

- wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

- wykonanie instalacji c.o. i c.t.

- wykonanie instalacji hydrantowej (jeżeli dotyczy)

- wykonanie instalacji p.poż. (SSP), wraz z podłączeniem  do funkcjonującej w szpitalu centrali SSP

Wykonawca jest odpowiedzialny za końcowy rezultat prac, jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego zaprojektowania i wykonania robót wraz z modernizacją                                       i uruchomieniem Angiografu.

Realizacja robót budowlanych musi przebiegać w sposób najmniej uciążliwy dla bieżącego i stałego funkcjonowania szpitala oraz zapewnić nieprzerwane działania instalacji i infrastruktury. Ewentualne wszelkie wyłączenia z funkcjonowania poszczególnych instalacji należy każdorazowo zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem i uzgadniać z Zamawiającym.

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE

- BRANŻA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA

- Podstawowe rozwiązania funkcjonalne określone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zostaną uszczegółowione na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.                         W projekcie należy uwzględnić również wszystkie roboty i zmiany w bezpośrednio sąsiadujących bądź innych obszarach szpitala związanych z realizowaną inwestycją, m.in. w zakresie tranzytu/przebiegu instalacji dedykowanych bądź zasilających instalacje w przebudowywanej strukturze

- Rozwiązania budowlano-materiałowe powinny mieć na celu zminimalizowanie obciążeń konstrukcji i zapewnienie wysokiej  jakości wykonania.

3.1. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I WYKOŃCZENIE

Rozwiązania budowlano-materiałowe powinny gwarantować wysoką jakość, zapewniać wymagany standard                  i właściwą eksploatację obiektu.

Wytyczne w zakresie materiałów, technologii:

- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III + gładź gipsowa, Zamawiający  dopuszcza zastosowanie tynków gipsowych wraz ze szpachlowaniem

- wykończenie ścian:

  - malowanie- farby dyspersyjne lateksowe, dedykowane obiektom opieki medycznej, farby wysoce - zmywalne, w klasie 1 szorowania na mokro, o stopniu krycia klasa 2, do zastosowań wewnętrznych

  - na ścianach pracowni - w pomieszczeniu przygotowania pacjenta, umywalni, pomieszczeniu Angiografu należy przewidzieć montaż płyt ściennych ochronnych typu Acrovyn dedykowanych obiektom szpitalnym (płyty teksturowane, gładkie, jednolite kolorystycznie– do uzgodnienia              z Zamawiającym na etapie dokumentacji projektowej), montaż płyt do wysokości 120cm nad podłogą, montaż ww. płyt należy również uwzględnić nad blatami roboczymi ( fartuch ochronny)

- sufity podwieszone:

  - sufity podwieszane z widoczną konstrukcją nośną, z możliwością łatwego demontażu pojedynczych płyt sufitowych, płyty sufitowe z wełny szklanej laminowanej, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym, konstrukcja z ocynkowanej stali malowanej proszkowo               lub równoważne (zależnie od rodzaju i producenta płyt) przeznaczony do środowisk, gdzie wymagana jest mała emisja cząstek stałych oraz możliwość przecierania na mokro i dezynfekcji

wymiary płyt –60 x 60cm, płyty odporne na wilgoć, z materiału niepalnego, reakcja na ogień – A2-s1,d0, klasa ISO dostosowana do rodzaju/funkcji pomieszczenia; sufity higieniczne, płyty sufitowe dające  możliwość odkurzania oraz czyszczenia na mokro

- w pomieszczeniu Angiografu – sufity systemowe, podwieszane, modułowe, dedykowane do tego typu pomieszczeń

- po demontażu istniejącej podkonstrukcji mocowanej do stropu oraz starego sufitu podwieszanego – należy wykonać roboty naprawcze w zakresie stropu, w tym uzupełnienie dziur i ubytków, wyrównanie powierzchni, zabezpieczenie przed pyleniem

- wykończenie posadzek:

- należy wyrównać podłoże po demontażu starych okładzin, w tym uzupełnienie dziur i ubytków oraz wykonać wylewki samopoziomujące

- wymagane parametry wykładzin PVC/ winylowych:

- odporność na kółka PN-EN 425 Odpowiednia do miejsc z meblami na kółkach

- dobre właściwości akustyczne

- wgniecenie resztkowe EN ISO 24343 ≤ 0.20 mm

- zabezpieczenie powierzchni TEKTANIUM lub równoważne

- nadaje się do recyklingu  - ścinki poinstalacyjne w ramach ReStart® (ISO 14021)

- całkowita zawartość recyklatu 25 %

- ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3) 6,23 kg CO₂e /m²

- emisja LZO po 28 dniach EN 16516 Platinum (≤ 10 μg/m³)

- emisja formaldehydu EN 717-1 E1

- grubość całkowita ISO 24346 - 2,45 mm

- grubość warstwy użytkowej ISO 24340 1,02 mm

- waga całkowita min. 3 200g/m2

- antypoślizgowość wg EN 13893   o wartości >=0,3; wg normy DIN 51130  -min. R9

- reakcja na ogień Bfl s1

- wykładziny podłogowe heterogeniczne winylowe,  z wysoką odpornością na intensywne użytkowanie

- wykładziny typu TARKETT Acczent Platinium 100 lub równoważne, spełniające zarówno parametry techniczne wyszczególnione powyżej jak i wizualne/estetyczne

- wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm z zastosowaniem listew wyobleniowych w narożniku ściana- posadzka

- w razie potrzeby należy przewidzieć montaż wykładzin o właściwościach elektroprzewodzących  i antyelektrostatycznych o nie gorszej jakości/parametrach niż TARKETT IQ TORO SC                      z wywinięciem na ścianę minimum 10cn

- wykładziny powinny posiadać stałą powłokę zabezpieczającą, która eliminuje konieczność jej dodatkowego zabezpieczania poprzez np. „arylowanie”

- elementy zabezpieczające ściany  - odbojnice ścienne, narożniki, inne

- ściany- narożniki, ościeża drzwiowe  - zabezpieczenie przed uszkodzeniem, obiciem i zabrudzeniem, narożniki  systemowe szerokie, dostosowane do typu okładziny ściennej

- informacja wizualna - przewidzieć oznakowanie informacyjne umożliwiające łatwą zmianę informacji – forma, rodzaj, materiał do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kolorystyka wszystkich elementów wykończeniowych, m.in. ścian, sufitów, posadzek i innych – wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający nadmienia, że wszystkie przyjęte rozwiązania spełniać muszą  wymogi higieniczne, bhp, ppoż. i inne wymagane w obiektach służby zdrowia.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące,                          że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w  budownictwie.

4.INSTALACJE SANITARNE

Instalacje wewnętrzne sanitarne

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji

- Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja hydrantowa

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja ciepła technologicznego

- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

- Instalacja gazów medycznych

4.1. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie instalacje wewnętrzne, jako
spełniające obowiązujące przepisy prawne, normy techniczne i zasady wiedzy technicznej, w tym aktualne ’Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą’.   Wszystkie przyjęte rozwiązania spełniać muszą  wymogi higieniczne, bhp, ppoż. i inne wymagane w obiektach służby zdrowia.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji istniejących instalacji,                                a dokumentację z inwentaryzacji w postaci rysunków technicznych i opisu technicznego przedstawić Zamawiającemu.

Konieczne będzie czasowe wyłączenie poszczególnych instalacji budynku, które należy ograniczyć                               do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wyłączenia związane będą m.in.                     z koniecznością przełożenia instalacji kolidujących z przebudową. Przebudowa infrastruktury nie może pogorszyć istniejących warunków funkcjonowania Szpitala.

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach ochronnych stalowych. Należy pamiętać, aby w grubości stropu lub przegrody pionowej i poziomej nie wykonywać żadnych połączeń przewodów

Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej równej odporności ogniowej tych przegród.

Należy zapewnić izolację akustyczną pionów/szachtów do poziomu zgodnego z aktualnymi przepisami                         i normami.

Nie dopuszcza się miejscowych obniżeń z uwagi na prowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej czy innych instalacji.

Dla wszystkich instalacji stosować jedynie systemowe mocowania o potwierdzonych zamierzonych zastosowaniach w postaci aktualnej Krajowej Oceny Technicznej.

Należy przewidzieć swobodny dostęp do armatury i wszystkich zaworów, m.in.  zastosować odpowiednio duże drzwiczki rewizyjne pozwalające na swobodną naprawę instalacji np. zaworów, bez uszkadzania  stałej zabudowy. Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane na kluczyk.

Instalacje nieużywane należy zdemontować, nieużywane szachty wentylacyjne zamurować.

Minimalna wysokość posadowienia urządzeń i instalacji na dachu powyżej warstwy śnieżnej 0,4m.

Wszystkie urządzenia i instalacje w każdym z pomieszczeń należy oznakować, oznakowania na dachu wykonać w technologii poligrafii odpornej na UV.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać przebieg i opis wszystkich instalacji.

Rozwiązania materiałowe i techniczne

4.2.  Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Piony wody prowadzić we wnękach instalacyjnych lub w zabudowach. Poziomy w bruzdach ściennych. Należy zaprojektować i wykonać nowe instalacje wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. (jeżeli będzie dotyczyło)

Woda zostanie zasilona z istniejących ciągów głównych w budynku. Instalacje wody ciepłej i instalacji cyrkulacyjnej zostaną zasilone z węzła głównego- jeżeli dotyczy

Przewiduje się modernizację -wymianę istniejących instalacji hydraulicznych w niezbędnym zakresie                        dla prawidłowego funkcjonowania pracowni. Na odejściach od pionów należy zastosować zawory odcinające   w miejscu ze swobodnym dostępem do obsługi i konserwacji. Należy zaprojektować rewizje do zaworów odcinających i zapewnić możliwość demontażu zaworów.

Podejścia wody zimnej do umywalek, zlewozmywaków i misek ustępowych zakończyć zaworami odcinającymi  z możliwością podłączenia wężyka elastycznego do baterii czerpalnej. Podejścia pod
urządzenia wykonać przy pomocy systemowych mocowań. W ścianach gk należy zastosować wzmocnienia umożliwiające stabilne zamocowanie zaworów odcinających.

Instalację zaprojektować z rur trójwarstwowych PEX/AL/PEX łączonych                                                                                 w
systemie zaciskowym.

Podejścia prowadzić w bruzdach ściennych oraz ściankach g-k. Na odgałęzieniach instalacji do zasilania poszczególnej grupy urządzeń zaprojektować zawory kulowe o średnicach takich samych jak odgałęzienia. Należy zaprojektować rewizje do zaworów odcinających i zapewnić możliwość demontażu zaworów.

Jako zawory odcinające na instalacji stosować jedynie kurki mosiężne z rączka, nie dopuszcza się stosowania zaworów motylkowych albo grzybkowych.

Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej równej odporności ogniowej tych przegród.

Izolacje

Instalacje wodne zabezpieczyć izolacją termiczną (nie rozprzestrzeniającą ognia). Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacje wodne należy izolować termicznie, zabezpieczając przewody wody zimnej przed skraplaniem pary wodnej,  za pomocą izolacji paroszczelnej z kauczuku syntetycznego o gr. 13 mm, a przewody wody ciepłej                  i cyrkulacji przed stratami ciepła (o grubościach zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2006. – WT, fragment przywołany w tabeli poniżej).

Cała instalacja wody prowadzona w izolacji termicznej. Niedopuszczalne są przerwy w izolacjach.

Wykonanie instalacji musi być zgodne z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania                         i odbioru instalacji wodociągowych” - COBRI INSTAL Zeszyt nr 7 co obliguje Wykonawcę do ich przestrzegania.

Wszystkie zaprojektowane i użyte materiały i urządzenia instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji muszą posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej w Polsce w obiektach medycznych.

4.3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Piony kanalizacji prowadzić we wnękach instalacyjnych lub w zabudowach.

Należy uwzględnić wymianę pionów kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku stropu kondygnacji niższej do posadzki kondygnacji wyższej.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków planuje się do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala. Instalacje kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek:

- Piony i odpływy – z rur i kształtek niskoszumowych

- Przewody prowadzone pod posadzką - z rur i kształtek PVC-U litych SN8 łączonych na wcisk                         z uszczelkami gumowymi w kielichu.

Piony i poziomy kanalizacyjne- należy zaprojektować wymianę lub zaprojektować nowe trasy (z uwagi na zmianę funkcji niektórych pomieszczeń)  piony w szachtach instalacyjnych najlepiej z możliwością dostępu jedynie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych – tak jak dla instalacji wody. Piony kanalizacji wyizolować akustycznie poprzez zastosowanie wełny o wysokiej gęstości (min. 40 kg/m3).

Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej równej odporności ogniowej tych przegród.

Minimalny rozstaw mocowań dla rur w zależności od średnicy:

| Średnica rury [mm] | Minimalny rozstaw [cm] |
| --- | --- |
| 50 | 50 |
| 110 | 110 |
| 160 | 160 |
| 200 | 200 |
| 250 | 250 |

W zakresie należy przewidzieć biały montaż wraz z armaturą i akcesoriami. Przybory sanitarne winny  posiadać właściwe atesty higieniczne i bezpieczeństwa. Wbudowywany „biały montaż” – ceramika -  winien być nie gorszej jakości niż firmy GROHE.

Podejścia odpływowe do ewentualnych urządzeń technologicznych jak i innej aparatury medycznej należy wykonać i zaprojektować zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii medycznej.

Zaprojektować wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z zasyfonowaniem. Instalację skroplin wykonać z PVC łączonego przez klejenie.

Należy umożliwić swobodny dostęp do syfonów dla ich serwisowania. W przypadku wykonania syfonów                      w ścianach należy wykonać rewizje z drzwiczkami metalowymi.

Wykonanie instalacji musi być zgodne z przepisami zawartymi „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne ważne atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Elementy wyposażenia sanitarnego (docelowe wielkości wyposażenia w zależności od funkcji pomieszczeń zostaną uzgodnione na etapie projektowania):

- umywalki o szerokość min. 55cm i półpostument ścienny zakrywający syfon i kurki odcinające                    oraz złącza elastyczne metalowe,

- umywalki, muszle, pisuary wykonane z ceramiki pokrytej warstwą szkliwienia, warstwą antybakteryjną

- miski ustępowe i bidety zawieszane na stelażach systemowych montowanych w ścianie z przyciskiem pneumatycznym w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym

- miski ustępowe i bidety wiszące, ze stelażami, z funkcją oszczędnego spłukiwania 2/4l.

- muszle WC ceramiczne podwieszone na stelażu, wykonane bez kołnierza wewnętrznego, deski sedesowe białe wolnoopadające z duroplastu, stelaż misek ustępowych zabudować do pełnej wysokości (brak półki kurzowej)

- należy zachować wolną przestrzeń min. 60x90 cm przed ustępem

- wszystkie zlewozmywaki z konglomeratu/ blachy stalowej nierdzewnej (kolorystyka uzgodniona                     z Zamawiającym na etapie projektu)

- pisuary z bezdotykowym automatycznym radarowym zaworem spłukującym zasilanym z sieci elektrycznej 230V,

- sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych wyposażone w pochwyty, poręcze.

- należy przewidzieć w pomieszczeniach mokrych i porządkowych kratki ściekowe podłogowe (wpusty                z syfonem suchym). Rodzaj wpustu dostosować do wykończenia podłogi. W przypadku wykładzin stosować jedynie wpusty przystosowane do montażu w wykładzinach i z zakresem stosowania potwierdzonym w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

- kabiny prysznicowe bez brodzików, spadki wyrobione w posadzce wraz z odpływem/odwodnieniem  liniowym, jedynie w uzasadnionych przypadkach i po akceptacji przez Zamawiającego dopuszcza się brodziki prysznicowe ceramiczne/konglomeratowe wpuszczone w posadzkę (zlicowane z warstwą wykończeniową posadzek)

- kabiny natryskowe w łazienkach personelu oraz pacjentów ze szklanymi drzwiami i ściankami, kabiny wykonane ze szkła o grubości 6mm, zapewnić  należy odpowiednią do warunków szpitalnych sztywność tafli, szkło o wysokiej odporności na zarysowania i zabrudzenia, o dużej wytrzymałości mechanicznej i termicznej, odpowiednio zabezpieczona kabina z wysokiej jakości powłokami ochronnymi.

- w miejscach projektowanych szafek podwieszanych, oraz montażu urządzeń - medycznych oraz innego rodzaju urządzeń, sprzętów na ścianach, parawanach itp. należy przewidzieć wzmocnienia ścian-                  w przypadku ścian z GK

- w pomieszczeniach takich jak m.in. gabinety zabiegowe, pomieszczenia socjalne należy uwzględnić umywalki, zlewy wpuszczane w blat, w zabudowie stałej

- wylewki w zlewach gospodarczych (pomieszczenie porządkowe, brudownik) z wyjmowaną rączką na wężu, zlewy ze stali nierdzewnej,

- komory gospodarcze ze stali nierdzewnej gr min. 1mm, z rusztem na wiadro, ścianą przeciwbryzgową                       i zaokrąglonymi narożnikami

- baterie bezdotykowe automatyczne na czujkę (podpięte do instalacji zasilania) w pomieszczenich zabiegowych, śluzach oraz w innych pomieszczeniach określonych w przepisach

- baterie sztorcowe umywalkowe o wysokości umożliwiającej swobodne korzystanie do stosowania                 w szpitalach, z możliwością okresowego czyszczenia

- syfony umywalek wolno-wiszących ze stali nierdzewnej.

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wód deszczowych planuje się do sieci kanalizacji na terenie Szpitala. Instalacje kanalizacji deszczowej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek z PVC łączonego na uszczelki.

Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej równej odporności ogniowej tych przegród.

4.4.  Instalacja hydrantowa (jeżeli jest taka konieczność)

Obiekt posiada sprawną instalację hydrantową. W ramach realizacji inwestycji należy zweryfikować                               i ewentualnie dostosować do obowiązujących przepisów i norm:

- hydranty dn33 wraz z ewentualną wymianą ich zasilania, jeśli średnice którymi są zasilane nie spełnią warunków dla ciśnienia i przepływu

- szafki hydrantowe zgodne z obowiązującymi przepisami- szafki z miejscem na gaśnice wodno-mgłowe

- węże gaśnicze zgodne z obowiązującymi przepisami na węże półsztywne o długości 30 m.

-  należy zapewnić wydajność hydrantów nie mniejszą niż 1,0 dm3/s.

Hydrant wewnętrzny ppoż. zaprojektować w szafce hydrantowej usytuowanej w sposób umożliwiający swobodne otwieranie i zamykanie zaworu oraz drzwiczek szafki. Szafki hydrantowe wyposażone w gaśnice. Dodatkowe gaśnice projektowane w szafkach, wbudowanych w  ścianę. Gaśnice proszkowe usytuowane w widocznych, łatwo dostępnych miejscach o rozstawie zgodnym z przepisami pożarowymi. Hydranty i szafki hydrantowe montować jako zabudowane w przegrodach. Kolor szafek biały. Zawory hydrantowe powinny znajdować się na wysokości ±1,35m od poziomu podłogi. Ciśnienie w hydrantach pożarowych powinno zawierać się w przedziale od 0,2MPa do 0,7MPa. W ramach prac projektowych należy zweryfikować istniejącą ilość hydrantów w połączeniu z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi dokumentami p.poż. dla tej części budynków Szpitala.

4.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Źródłem ciepła będzie istniejący węzeł ciepła. Należy uwzględnić wymianę poziomów bezpośrednio                           od grzejników aż do pionów instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja

Parametry instalacji 70/50°C.

Należy zastosować następujące materiały i urządzenia:

- Elementy grzejne – grzejniki w wykonaniu higienicznym gładkim

- Regulacja grzejników – zawory termostatyczne na gałązkach zasilających i zawory powrotne                          na gałązkach powrotnych

Uwagi ogólne

- Prowadzenie instalacji w poszczególnych pomieszczeniach budynku zaprojektować:  rozwiązanie zalecane - w bruzdach ściennych, oraz jako rozwiązanie uzupełniające (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) - w ścianach (ściany karton-gips) lub pod stropem pomieszczeń.

- Całość instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniać pełny komfort termiczny zgodny                             z wymogami dla tego typu obiektów o wysokim poziomie jakości zaprojektowanych rozwiązań technicznych jak i użytych materiałów odpowiadających standardom UE.

- Wykonanie instalacji grzewczych musi być zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych  WYMAGANIA TECHNICZNE COBRI  INSTAL  Zeszyt 6 z roku 2003 i z późniejszymi poprawkami, oraz innymi obowiązującymi normatywami – jakim powinny odpowiadać instalacje ogrzewcze w obiektach służby zdrowia.

Przewody

Odejścia od pionów (gałązki) wykonać z rur stalowych łączonych zaciskowo lub rur trójwarstwowych łączonych zaciskowo. Odcinki prowadzone w ścianach, bruzdach ściennych lub podłogowych wykonywać tylko z rur trójwarstwowych łączonych zaciskowo. Zakrycie rur dopuszcza się jedynie po wykonaniu prób ciśnieniowych. Ciśnienie próby min. 6 bar.

Grzejniki

Należy zaprojektować i zainstalować nowe grzejniki płytowe higieniczne gładkie posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z głowicami termostatycznymi z nastawami wstępnymi, grzejniki wyposażone w odpowietrzniki indywidualne). W łazienkach odporne na podwyższona wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) potwierdzone deklaracjami właściwości użytkowych producenta. Gwarancja trwałości min. 5 lat.

Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi (zgodnie                              z obowiązującymi zaleceniami sanitarno – higienicznymi). Grzejniki zasilane od dołu od ściany (nie dopuszcza się zasilania z podłogi). Na powrocie należy zastosować zawory odcinająco-kryzujące.

Wykonać obliczenia zapotrzebowania cieplnego z przedstawieniem pełnych obliczeń dla wszystkich pomieszczeń. Grzejniki powinny mieć moc większą o 15% względem obliczonego zapotrzebowania cieplnego.

Zawory grzejnikowe

Stosować grzejniki higieniczne gładkie   z wbudowanym zaworem termostatycznym. Na zaworach zamontować głowice termostatyczne z możliwością blokady.

Izolacja

Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Niedopuszczalne są żadne przerwy w izolacji. Zastosować izolację niepalną, NRO. Należy przewidzieć uzupełnienie izolacji na pionach.

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności EI tych przegród.

Grubość izolacji zaprojektować zgodnie z załącznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.

4.6. Instalacja ciepła technologicznego

Układ wymiennikowy dwustopniowy. Źródłem ciepła będzie nowoprojektowany podwęzeł. Podwęzeł należy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym w piwnicy (jeżeli będzie taka możliwość ) do podwęzła należy doprowadzić ciepło technologiczne z nitki tranzytowej. Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wykonać za pomocą instalacji c.t. z zastosowaniem wymiennika woda/glikol (etylenowy) zlokalizowanego                 w podwęźle.  Instalację c.t. wykonać z rur czarnych stalowych łączonych przez spawanie lub gwintowanie lub rur stalowych czarnych ocynkowanych z zewnątrz łączonych przez zaciskanie. Nie dopuszcza się łączenia systemów. Regulacja temperatury przy centrali za pomocą zaworów trójdrogowych z siłownikiem.

Parametry instalacji ciepła technologicznego na obiegu glikolowym: 60/40°C.

Wymiennik ciepła płytowy lutowany, z fabryczną izolacją. Wymiennik należy przewymiarować o min. 25%.

Armatura regulacyjna i odcinająca

Zastosować zawory regulacyjne w celu zrównoważenia obiegów grzewczych. Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementów instalacji c.t. wynoszą 90ºC i 1,0MPa

Izolacja

Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Niedopuszczalne są żadne nieciągłości w izolacji. Zastosować izolację niepalną, NRO.

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności EI tych przegród.

Grubość izolacji zaprojektować zgodnie z załącznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.

Oblachowania

Instalację c.t. jeśli centrala będzie zlokalizowana na dachu zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych blachą ocynkowaną. Nie dopuszcza się stosowania alucynku. Instalacje rurowe należy izolować               i oblachować po wykonaniu prób szczelności. Zabezpieczyć całą armaturę za pomocą rewizji, umożliwiających dostęp bez użycia narzędzi.

Uwagi ogólne

Prowadzenie instalacji w poszczególnych pomieszczeniach zaprojektować m.in. pod stropem pomieszczeń                  w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w wydzielonych szachtach instalacyjnych, do których dostęp będzie możliwy od pomieszczeń takich jak: komunikacja lub pomieszczenia porządkowe

Należy zapewnić właściwą gospodarkę glikolem w budynku poprzez zapewnienie zbiorników umożliwiających opróżnienie układu i jego ponowne napełnienie.

Wykonanie instalacji ogrzewczych musi być zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych WYMAGANIA TECHNICZNE COBRI INSTAL Zeszyt 6 z roku 2003, oraz innymi obowiązującymi normatywami – jakim powinny odpowiadać instalacje ogrzewcze w obiektach służby zdrowia.

BMS

Należy wykonać monitoring parametrów obiegów wtórnego i pierwotnego za pomocą termometrów                  i manometrów analogowych, a także kompletu czujników podłączonych do BMS. Komplet urządzeń pomiarowych należy także zamontować na podwęzłach i przy centralach. Do BMS należy także podłączyć pompy obiegowe. Dla obiegu grzewczego zastosować ciepłomierze podłączone do systemu BMS, umożliwiające odczyt i rejestrację wskazań.

4.7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Klimatyzacja

Z uwagi utrzymywanie się wysokich temperatur podczas pracy należy zaprojektować i wykonać klimatyzację typu split w pomieszczeniu Angiografu, przygotowania pacjenta i sterowni.

Skropliny

Należy wykonać odprowadzenie skroplin z urządzeń do kanalizacji sanitarnej, podłączenia zasyfonować. Instalację skroplin wykonać z rur PVC łączonych przez klejenie. Zapewnić dostęp do syfonów celem serwisowania.

Wentylacja

Dla pomieszczeń pracowni Angiografu należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacyjną mechaniczną nawiewno-wywiewną w oparciu o centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła. (wydajność ustalona na etapie projektowania)

Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zaleceniami technologii medycznej, w sposób zapewniający normatywną krotność wymian powietrza.

Instalacje wentylacyjne mają za zadanie stworzyć właściwy mikroklimat dla personelu medycznego i pacjentów oraz zapewnić odpowiednią czystość i prawidłowy układ ciśnienia powietrza w pomieszczeniach Szpitala.

W celu zachowania właściwej temperatury nawiewu centrale będą wyposażone w nagrzewnice wodne                         i chłodnice freonowe. Projektowa temperatura i wilgotność dla zimy: -20C, 100%, dla lata: +32C, 45%.

Urządzenia wentylacyjne

Zaprojektować zastosowanie centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym zgodnie z normami PN:EN 13053, PN-EN 1886 oraz aktualne ’Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powierzchnie wewnętrzne centrali wykonane ze stali nierdzewnej ze stosownymi atestami potwierdzającymi możliwość stosowania w centrali oraz odporności na środki czyszczące i dezynfekcję. Centrala w wykonaniu zewnętrznym. Lokalizację centrali wentylacyjnej przewidziano na dachu, przy czym Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie centrali w istniejącym pomieszczeniu wentylatorowni znajdującym się na kondygnacji podziemnej pod warunkiem, że możliwe będzie jej zamontowanie w miejscu dostępnym po uprzednim demontażu przez Wykonawcę starej centrali wentylacyjnej. W taki wypadku po stronie Wykonawcy leżeć będzie również demontaż istniejących nieczynnych kanałów prowadzonych od starej centrali.    Dostarczane powietrze musi być w centrali wentylacyjnej poddane wszystkim niezbędnym procesom uzdatniania, takim  jak: oczyszczanie, odzysk ciepła, ogrzewanie, chłodzenie. Centrala wyposażona w wymienniki krzyżowe. Centrala wyposażona w filtry:                       na nawiewie wstępne F5 i wtórne F9, na wywiewie F5 oraz dodatkowo w filtry HEPA z sygnalizatorami stanu zabrudzenia zarówno na nawiewie i wywiewie.

Centrala z płynną regulacją pracy. Wentylatory elektronicznie komutowane (EC). Wentylatory umieszczać po stronie ssawnej wymiennika odzysku ciepła w celu maksymalnego ograniczenia możliwości przeciekania powietrza wyciąganego do nawiewanego oraz przedłużenia żywotności układu odzysku ciepła. Centrala wentylacyjne muszą być wyposażone w moduły umożliwiające podłączenie do systemu BMS (systemu montowanego i działającego w Szpitalu) i monitorowanie temperatury, wydajności, stanu zabrudzenia filtrów, stanu awarii.

Centrala wyposażone w pompy ciepła - indywidualne źródła chłodu. Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wykonać za pomocą instalacji c.t. z zastosowaniem wymiennika woda/glikol zlokalizowanego   w podwęźle- jeśli centrala usytuowana na zewnątrz budynku. Instalację c.t. wykonać z rur czarnych stalowych ocynkowanych z zewnątrz łączonych przez zaciskanie. Regulacja temperatury przy centrali za pomocą zaworów trójdrogowych z siłownikiem. Jeżeli będzie taka potrzeba należy przewidzieć przebudowę i dostosowanie podwęzła dla dostarczenia odpowiedniej mocy dla centrali.

Wymagane klasy energetyczne dla centrali: A (zarówno dla lata jak i zimy).

Centrala musi być wykonana ze sztywnego szkieletu oraz izolacji z wełny mineralnej (ścianka grubości min. 60mm- jeżeli usytuowana na zewnątrz) zapewniających odpowiednią szczelność obudowy i odpowiednie właściwości termiczne i akustyczne zgodnie z normą PN-EN1886:2008. Centrala musi posiadać odpowiednie certyfikaty TUV potwierdzające zgodność wykonania z normą PN-EN1886:2008 oraz PN-EN13053:2020. Centrala musi posiadać aktualny atest PZH potwierdzający wykonanie higieniczne w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dla pomieszczeń brudnych i sanitariatów należy zaprojektować osobne układy wyciągowe obsługiwane przez wentylatory wyciągowe. Stosować wentylatory z silnikami elektrycznie komutowanymi (EC).  Z uwagi na możliwość zakażenia, instalację wentylacji należy zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem. Wszystkie wentylatory podłączone do BMS z monitoringiem pracy.

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne wentylacji mechanicznej wyposażyć w urządzenia umożliwiające regulację ilości przepływającego powietrza.

Istniejącą instalację wentylacji mechanicznej należy zdemontować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nawiewniki/wywiewniki

Wentylacja realizowana poprzez nawiewniki wirowe z wbudowanymi filtrami HEPA, anemostaty, zawory nawiewne i wyciągowe, kratki wentylacyjne. Zastosować nawiewniki wirowe, ze skrzynkami rozprężnymi, przepustnicami z wbudowanymi filtrami HEPA. Stosować jedynie nawiewniki wirowe z ruchomymi kierownicami. W przypadku montażu nawiewników w suficie typu Armstrong stosować jedynie nawiewniki                i wywiewniki o płycie równej wielkości pojedynczej płyty panelu sufitu. Regulacja instalacji za pomocą przepustnic regulacyjnych, regulatorów CAV oraz regulatorów zmiennego przepływu VAV. Dobór nawiewników, ilość powietrza powinny być dobrane tak, aby nie powodować dyskomfortu w strefie przebywania pacjenta i uwzględniały wysokość pomieszczenia. Należy przedstawić dobory nawiewników                   z uwzględnieniem wizualizacji strugi powietrza. Lokalizacja nawiewników powinna być skoordynowana                       z rozmieszczeniem pacjenta, personelu oraz sprzętu w pomieszczeniach. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód takich jak elementy konstrukcyjne budynku lub podwieszone lampy, mogących zakłócić kształt i zasięg strugi powietrza nawiewanego.

W przypadku podłączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą kanałów elastycznych nie należy zgniatać przewodów oraz stosować odcinków dłuższych niż 3m.

Sposób zamontowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę i konserwację.

Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas prowadzenia „brudnych” prac związanych 
z montażem instalacji.

Regulacja przepływu powietrza w instalacji dwustopniowa - na odgałęzieniach kanałów i na nawiewnikach,               w przypadku włączenia w układ nawiewników z filtrami HEPA o dużym i zmiennym oporze zastosować                     na odejściach do pomieszczeń lub na kanale regulatory automatyczne utrzymujące stały wydatek niezależnie od stanu zabrudzenia filtrów.

Przepustnice

Przepustnice nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie mogą mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szerokość przepustnicy zamykającej zamkniętej musi odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji w PN-EN 1751:2014-03 Szerokość obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A według klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza zgodna z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" wraz                           z późn. zmianami. Bezpośrednio przy czerpniach zastosować przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza. Przepustnice z siłownikami, sterowane sterownikiem w centrali wentylacyjnej.

Kanały

Kanały wentylacyjne o przekrojach prostokątnych zaprojektować i wykonać jako gładkie z blachy stalowej ocynkowanej 
o wysokiej odporności na korozję.  Kanały wentylacyjne o przekrojach kołowych wykonać z rur i kształtek systemowych, 
z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia kołnierzowe kanałów wentylacyjnych wyposażyć w uszczelki na całej szerokości kołnierzy, nie wchodzące w światło kanału. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane                 z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Kanały wentylacyjne muszą być wykonane w sposób szczelny. Wymagana klasa szczelności kanałów wentylacyjnych: C2 zgodnie z normami PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Należy stosować materiały o klasie szczelności potwierdzonej Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Izolacje

Kanały rozprowadzające powietrze prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego lub w obudowach,                       w odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej. Izolacja z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej,                 o grubościach: 40mm dla kanałów prowadzonych wewnątrz budynku i 80mm dla kanałów prowadzonych na zewnątrz. Kanały wentylacyjne prowadzone na dachu zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej.                         (w zależności od usytuowania).

Rewizje

Z uwagi na wymagania odnośnie konserwacji kanałów wentylacyjnych należy zapewnić możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej poprzez otwory rewizyjne lub inne łatwo demontowalne elementy. Należy wykonać zaślepki na przewodach wentylacyjnych według niżej wymienionych zasad:

- zaślepki powinny być łatwo zdejmowalne,

- zamknięcie powinno być szczelne,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane                                 z materiałów niepalnych.

Zaślepki należy umieszczać na prostych odcinkach przewodów w odległościach nie większych niż 10m, przed                i za tłumikami, wentylatorami, nagrzewnicami, chłodnicami, pomiędzy dwoma kształtkami zmieniającymi kierunek prowadzenia kanału. Wymagania dotyczące rewizji dotyczą także kanałów prowadzonych na zewnątrz.

Przejścia przez strefy pożarowe

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć elementami p. poż.               o odporności jak dana przegroda. Na przejściach przez strefy pożarowe zainstalować klapy przeciwpożarowe                z siłownikiem elektrycznym 24V ze sprężyną powrotną i wyłącznikiem krańcowym łatwo dostępne do kontroli lub wymiany, włączone w system SSP.

Tłumiki

W celu wytłumienia hałasu we wszystkich zespołach na kanałach nawiewnych i wywiewnych zainstalować tłumiki z owiewkami na wlocie. Należy przedstawić obliczenia doboru tłumików w wynikami. Obliczenia oprócz tłumienności na każdym z pasm i tłumienności równoważnej powinny zawierać także dane o wielkości szumów własnych. Oprócz zastosowania tłumików na kanałach nawiewnych i wywiewnych, należy zastosować także tłumiki na kanałach wywiewnych i czerpnych, o wymiarach równych wymiarom centrali, w celu zapewnianie braku oddziaływania akustycznego na sąsiadujące budynki.

Oblachowania

Kanały wentylacyjne na dachu (jeżeli dotyczy usytuowania zewnętrznego) z izolacją należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych blachą ocynkowaną. Nie dopuszcza się stosowania alucynku. Nie dopuszcza się wykonania kanałów wentylacyjnych jako preizolowanych. Kanały wentylacyjne należy izolować                               i oblachować po wykonaniu prób szczelności. Należy zapewnić spadek na górnej powierzchni oblachowania min. 5% w celu spływu wody.

Automatyka

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wyposażyć w kompletne układy automatyki. Dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń.

Automatyka centrali wentylacyjnej oprócz standardowej komunikacji BMS i zdalnego panelu sterowania powinna dodatkowo zawierać sygnalizację świetlną podstawowych stanów pracy – lampki umieszczone na rozdzielnicy: minimum 4 lampki kontrolne: Zasilanie, Praca, Awaria, Zabrudzone filtry.

Dla centrali wentylacyjnej należy zapewnić monitoring i możliwość sterowania zdalnego układem wentylacji poprzez zapewnienie odpowiedniego i spełniającego w/w wymagania połącznia internetowego.  Użytkownik ma uzyskać pełny zdalny dostęp do wszystkich funkcji, w tym harmonogramów czasu pracy, nastaw temperatur, a nawet zwykłego odłączenia centrali. Samo sterowanie centralą odbywa się przez smartfona lub dowolne urządzenie z przeglądarką internetową z każdego miejsca na świecie. Centralę wentylacyjną wyposażyć w zabudowany moduł zdalnej komunikacji jako integralną część urządzenia. System monitoringu centrali oraz przypisanych i związanych z nimi urządzeń, ma umożliwiać dostęp służb serwisowych, znacznie skracać czas naprawy w przypadku wystąpienia awarii a często pozwalać na zdalne usunięcie usterki centrali klimatyzacyjnej. Należy uwzględnić gotowe systemy wizualizacyjne do wszystkich urządzeń (centrali wentylacyjnej), w tym specjalne integracje obiektowe z urządzeniami innych producentów. System monitoringu, który ma zostać zamontowany, to w pełni funkcjonalny „BMS” z możliwością rozbudowy                         o sterowanie dowolnymi urządzeniami obiektowymi, nie tylko związanymi z wentylacją jak liczniki, oświetlenie, systemy przeciwpożarowe, a także urządzenia klimatyzacyjne w tym centrale innych producentów. System ma umożliwiać zapis wszystkich parametrów pracy urządzeń oraz późniejszą analizę danych historycznych np.                  w celu optymalizacji pracy centrali lub kontroli poprawności jej pracy w badanym okresie. Sterowanie centralą wentylacyjną poprzez przeglądarkę internetową za pomocą komputera czy smartfona powinno być  „intuicyjne”, a interface przyjazny przyszłemu Użytkownikowi.

BHP

Wszystkie urządzenia wentylacyjne wyposażyć w wyłącznik bezpieczeństwa.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Prace montażowe i odbiór poszczególnych instalacji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL.

Pomiary i regulację instalacji wentylacji i klimatyzacji przeprowadzić przed obudowaniem kanałów wentylacyjnych. Warunkiem dokonania odbioru wentylacji będzie uzyskanie wymaganej dla poszczególnych pomieszczeń krotności wymiany powietrza, hałasu oraz założonych parametrów powietrza nawiewanego.

Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP. Konkretne ilości wymian dla danych pomieszczeń oraz uzyskanie konkretnej temperatury w konkretnych pomieszczeniach zostanie opracowane na etapie projektowania (musi być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zamawiającego).

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

| przeznaczenie pomieszczenia | równoważny od wszystkich źródeł hałasu łącznie |  | od wyposażenia technicznego budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem |  |  |  |
|  |  |  | średni lub równoważny |  | maksymalny |  |
|  |  |  |  |  | (Lchwilowe>5dB) |  |
|  | dzien. | noc | dzień | noc | dzień | noc |
| pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej | 35 | 30 | 30 | 25 | 35 | 30 |
| pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji + | 35 | - | 30 | - | 35 | - |
| gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pom. psychoterapii | 35 | - | 30 | - | 35 | - |
| pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych) | 40 | 30 | 35 | 25 | 40 | 35 |
| laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach | 40 | - | 35 | - | 40 | - |

4.8   Instalacja gazów medycznych

Projektowane instalacje gazów medycznych będą składać się z:

a) Rurociągów miedzianych

b) Strefowych zespołów zaworowo-alarmowych

c) Zaworów odcinających

d) Punktów poboru w standardzie DIN

e) Alarmów klinicznych

Instalacje gazów medycznych na obiekcie będącym przedmiotem opracowania zasilane będą z istniejących pionów gazów medycznych. Na etapie projektu należy zweryfikować wydajność oraz sprawność istniejących źródeł gazów medycznych, a także średnice istniejących rurociągów zasilających.

Projektowane instalacje gazów medycznych będą obejmować instalację:

a) tlenu medycznego,

b) sprężonego powietrza medycznego 5 bar,

c) próżni

d) odciągu gazów anestetycznych

Instalacje muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z normą „PN-EN ISO 7396-1:2016 - Systemy rurociągowe do gazów medycznych – Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych                         i próżni” oraz normą „PN-EN ISO 7396-2:2010 - Systemy rurociągowe do gazów medycznych -Część 2: Systemy wyrzutowe odprowadzające zużyte gazy anestetyczne”.

Rurociągi gazów medycznych należy zaprojektować z rur miedzianych ciągnionych z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348:2004 łączonych za pomocą lutu twardego zgodnego z normą PN-EN ISO 7396-1:2016.

Końcowymi elementami instalacji gazów medycznych będą punkty poboru gazów osadzone w;

a) tablicach poboru gazów medycznych

b) w jednostkach zasilających – panelach, kolumnach, - miejsce lokalizacji punktów pobory jak dla sal zabiegowych oraz przy stanowisku anestezjologicznym. Punkty poboru gazy typu DIN odpowiadające wymaganiom określonym w PN-EN ISO 9170-1:2009 „Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych – Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni”. Urządzenia te powinny być wyrobami medycznymi oraz posiadać certyfikat zgodności. Powinny spełniać wymagania ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20.05.2010 r. oraz rozporządzeń przywołanych, transponujących wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych (ze zmianami).

Projektowana instalacja gazów medycznych musi zostać podzielona na strefy wydzielone strefowymi zespołami zaworowo-alarmowymi.

Spadek lub wzrost ciśnienia gazów medycznych sygnalizowany będzie przez sygnalizatory alarmów zamontowane na drzwiczkach strefowych zespołów kontrolno-alarmowych.

Wydmuchy z urządzeń stosowanych do anestetyki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-2 muszą być zlokalizowane na zewnątrz budynku tak, aby nie narażały pacjentów, personelu i innych instalacji na kontakt                    ze zużytym gazem.

Instalacje gazów medycznych zaliczane są do wyrobów medycznych i dlatego muszą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z systemem zarządzania dla wyrobów medycznych PN-EN 13485. Zgodnie z przepisami zawartymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42/EWG oraz zgodnie z przepisami krajowymi instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy IIb.

Po wykonaniu instalacji oraz całkowitym zakończeniu prób, a przed oddaniem systemu rurociągowego                      do eksploatacji zespół odbierający potwierdzi na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prób oraz stwierdzi, że wszystkie wymagania zostały spełnione. -Warunkiem ostatecznego odbioru całego systemu SRDGM jest nadanie certyfikatu zgodności CE przez firmę wytwórcę spełniającego odpowiednie przepisy                                        z dyrektywy medycznej 93/42EWG

# 5.    INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE  (SŁABOPRĄDOWE)

# W ramach inwestycji należy zaprojektować oraz wykonać roboty budowlane w zakresie następujących wewnętrznych instalacji elektrycznych:

a). rozdzielnicę dedykowaną dla Angiografu, wymianę rozdzielnicy sieci IT – Grupa 2, zasilanie rozdzielnicy

sieci IT poprzez UPS-a, dostawa i montaż UPS

Czas podtrzymania dostarczonego UPS-a- min. 1 godzina ( jak dla sal operacyjnych),

b).	instalacje oświetlenia ogólnego, ściemnianego, ostrzegawczego (wymiana opraw na oprawy LED)

c).	instalacje oświetlenia miejscowego (wymiana opraw na oprawy LED)

d).	instalacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe – wymiana opraw)

f).	instalacje siły i sterowania (zasilanie urządzeń wentylacji),

g).	instalacje gniazd wtykowych dla celów ogólnych i technologicznych jeżeli zajdzie taka konieczność,                 np. w związku ze zmianami w lokalizacji oraz w aranżacji pomieszczeń)

h). instalacja zasilania gwarantowanego dla urządzeń technologicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność,  np. w związku ze zmianami w lokalizacji oraz w aranżacji pomieszczeń)

i). 	instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputerów

j). 	instalacja zasilania gwarantowanego dla urządzeń teletechnicznych

l). 	instalacja sterowania – okna ppoż.

m). ochrona od porażeń

n).	instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych

p).	instalacje ochrony przepięciowej

q). instalacja awaryjnego wyłączenia Angiografu

r). instalacja zasilania Angiografu

W ramach inwestycji należy zaprojektować oraz wykonać roboty budowlane w zakresie następujących wewnętrznych instalacji teletechnicznych:

a). instalacje BMS (dla wentylacji i klimatyzacji)

b). instalacje interkomowe,

c).  instalacje przyzywowe,

d).	instalacje sieci strukturalnej (telefoniczne i komputerowe LAN) – OS wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami szafy GFD

e).	instalacje sygnalizacji alarmu pożaru - SSP wraz z włączeniem do istniejącej w budynku centralki SSP

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym                                i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158) oraz norm wymienionych w załączniku do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690                  ze zm.).

Podstawowe rozwiązania funkcjonalne określone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zostaną uszczegółowione na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.                      W projekcie należy uwzględnić również wszystkie roboty i zmiany w bezpośrednio sąsiadujących bądź innych obszarach szpitala związanych z realizowaną inwestycją, m.in. w zakresie tranzytu/przebiegu instalacji dedykowanych bądź zasilających instalacje w przebudowywanej strukturze. Rozwiązania budowlano-materiałowe powinny mieć na celu zminimalizowanie obciążeń konstrukcji i zapewnienie wysokiej  jakości wykonania.

Projekt powinien uwzględniać podział pomieszczeń w zależności od stopnia zagrożenia pacjentów porażeniem prądem elektrycznym:

- Grupa 2 – aparaty elektromedyczne stykają się z pacjentem (głównie rejon serca), a przerwa w zasilaniu może spowodować zagrożenie życia;

- Grupa 1 – styk bezpośredni z ciałem;

- Grupa 0 – brak styczności pacjenta z urządzeniami elektromedycznymi.

Instalacje elektryczne wykonać w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z żyłami oznaczonymi.

Instalacje rozprowadzać w korytkach kablowych mocowanych do ścian i stropu w przestrzeniach między stropem i sufitem podwieszanym. Instalacja układana będzie również bezpośrednio w ścianach, pod tynkiem.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Rozwiązania materiałowe i techniczne

# 5.1. Wewnętrzne instalacje elektryczne

Pod względem pewności zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach, zaliczono je do:

- odbiorników I kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oświetlenie awaryjne                             i ewakuacyjne. Odbiorniki tej kategorii mają być zasilane za pośrednictwem Centralnej Baterii Oświetlenia Awaryjnego, z czasem podtrzymania 3 godziny. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne należy zaprojektować jako oprawy LED, niezależne od opraw podstawowych                   i pracujące w trybie na ciemno.

Będą one zasilane z rozdzielni obwodów rezerwowanych agregatem prądotwórczym.

- odbiorników II kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - instalacje, zasilane z sieci rezerwowanej agregatem prądotwórczym.

- odbiorników III kategorii (dopuszczalna przerwa powyżej 30 min): - pozostałe instalacje.

Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z aktualnymi normami.

Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

# 5.1.1  Rozdzielnice elektryczne

Tablice elektryczne należy zaprojektować i wykonać w oparciu o asortyment typowych rozdzielnic modułowych, podtynkowych i natynkowych

# 5.1.2 Instalacje ośw.: ogólnego, miejscowego, awaryjnego

Sposób wykonania instalacji oświetlenia:

-   oświetlenie wszystkich pomieszczeń należy wykonać w oparciu o oprawy typu LED. Wymagane średnie natężenie

oświetlenia musi być zgodne z obowiązującą normą. Oprawy odpowiednio dobrane w zależności od funkcji                  i przeznaczenia technologicznego pomieszczeń. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagań wynikających                  z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach

- należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) mające atesty CNBOP, lokalizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mają się one załączać samoczynnie po zaniku napięcia podstawowego 230V. W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te nie są załączone (tzw. „praca na ciemno”)

- przy wyjściach zainstalować oprawy oświetlenia kierunkowego. W momencie zaniku zasilania podstawowego ich zapalone piktogramy mają wskazywać będą kierunek ewakuacji

- załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy łączników w poszczególnych pomieszczeniach

- wszystkie stosowane stateczniki – elektroniczne

- oświetlenie awaryjne należy zasilać z istniejącej centralnej baterii oświetlenia awaryjnego, dopuszcza się               aby system oświetlenia awaryjnego zapewniał automatyczny kontroling modułów na zasadzie testu centralnego z centralą monitoringu

- oprawy z piktogramami będą pracowały w przypadku prawidłowego funkcjonowania instalacji oraz po zaniku napięcia

- stopień szczelności oraz czystości opraw oświetleniowych zgodny z miejscem ich eksploatacji

# 5.1.3   Instalacje siły i gniazd wtykowych

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe muszą być wyposażone w bolce ochronne. Obwody gniazd będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadmiarowym.

Instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych- należy przewidzieć m.in:

- gniazda RJ 45 kat. 6 w każdym pomieszczeniu (co najmniej 3 podwójne) przeznaczone do zasilania komputerów, urządzeń związanych z aparatami i wyposażeniem medycznym itd.,  zasilane będą                       z obwodów rozdzielnic TK (rozdzielnic obwodów komputerowych).

# 5.1.4  Instalacje uziemiające

W pomieszczeniach należy zaprojektować instalacje uziemiające mające na celu wyrównanie potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami. Z tego względu w tych pomieszczeniach należy połączyć z tą siecią: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji (połączenia wykonać przewodami DY4mm2. )

W korytarzu, w przestrzeni między stropowej należy ułożyć płaskownik uziemień wyrównawczy FeZn. Do płaskownika przyłączyć wszystkie metalowe elementy wyposażenia, obudowy urządzeń, ciągi koryt kablowych, konstrukcję stropu podwieszanego, grzejniki, ślusarkę i stolarkę okienno – drzwiową, metalowe elementy układu wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzęt sanitarny, itp.

UWAGA:

W przypadku wykonywania instalacji wod-kan, rurami z PCW instalacji uziemiającej nie wykonywać.

# 5.2.    Instalacje niskoprądowe, teletechniczne, automatyka, BMS

# 5.2.1  Instalacja BMS

Centralę wentylacyjną wyposażyć w moduł o odpowiednim protokole oraz wykonać połączenie central              z funkcjonującym na terenie Szpitala systemem BMS. Podobnie należy wykonać dla instalacji klimatyzacji.

5.2.2 Instalacja SSP

Zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ludzi pracujących                  oraz osób przebywających  w obiekcie.

System Sygnalizacji Pożaru należy zamontować w pracowni Angiografu wraz z podłączeniem / włączeniem do  istniejącej w szpitalu  centralki POLON 6000, która jest powiązana z funkcjonującym w szpitalu systemem SSP. Należy przewidzieć rozbudowę takich elementów jak np. pętle dozorowe, system zasilania rezerwowego, niezbędne elementów w zakresie obudowy modułów.

Jako podstawowy detektor proponuje się uniwersalną optyczna czujkę dymu, pracującą w zakresie UV oraz IR. Czujka będzie chroniła przestrzeń pod sufitem podwieszanym oraz w przestrzeni między stropowej. Ostateczny dobór, układ, sposób zadziałania czujek oraz systemu SSP nastąpi na etapie opracowywania projektu. Projekt SSP należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Centrala CSP będzie odpowiadała za sterowanie i monitorowanie urządzeń pożarowych, kontroli ruchu osób oraz innych mających pośredni związek z bezpieczeństwem pożarowym, poprzez moduły pętlowe oraz                      z wykorzystaniem pętlowych central sterowania oddymianiem, które w razie pożaru podadzą m.in. sygnały:

- wyłączenie central wentylacyjnych,

- uruchomienie oddymiania (jeżeli będzie)

- sterowania klap pożarowych wentylacji oddymiającej (jeżeli zostanie zastosowane)

- uruchomienia napowietrzania (jeżeli zostanie zastosowane)

- zamknięcia klap odcinających w strefie pożarowej,

- zwolnienia zamknięć drzwi objętych systemem kontroli dostępu.

Należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie wpięcia klap pożarowych wentylacji do systemu SSP.

# 5.2.3.    Instalacje sieci komputerowej LAN i telefonicznej

Opracowanie opisuje minimalne wymagania Użytkownika w zakresie technicznym i funkcjonalnym. Oznacza to, że zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, można zastosować dowolne rozwiązanie spełniające wszystkie kryteria opisane w dokumentacji projektowej, tj. zgodne pod kątem obowiązującej normalizacji, wymaganych parametrów oraz funkcji.

- Gniazda sieci i punkty zasilania - PEL: Punkt elektryczno-logiczny (2xRJ45+2x230V DATA+2x230 V)

- Sieć elektryczna z przeznaczeniem obsługi dedykowanej w PEL-ach i punktach dystrybucyjnych winna być wydzielona i osobno zabezpieczona

- Rozmieszenie gniazd sieci Informatycznej zgodnie z opracowaną dokumentacją (uzgodnioną                              i zatwierdzoną przez zamawiającego)

- Przy tworzeniu dokumentacji projektowej rozmieszczenie punktów PEL winno zostać ustalone                         z Użytkownikiem.

- Okablowanie poziome w systemie modularnym w klasie min EA. Okablowanie winno być doprowadzone do punktów dystrybucyjnych w odcinkach między modułem w gnieździe a modułem w panelu krosowym nie dłuższych niż 90m skrętką komputerową FTP/SFTP (w zależności od przewidywanego poziomu zakłóceń elektromagnetycznych) kat. min 6A w otulinie zewnętrznej LSOH, trudnopalna,  połączeniami żył                        w standardzie T568B w modułach odpowiedniej kategorii (zapewniając wsparcie dla standardu 802.3af (PoE+))

- Normy i zalecenia które winny być stosowane przy budowie okablowania strukturalnego:

Polska PN-EN 50173, PN-EN 50174, PN-EN 50346  europejska EN 50173, amerykańska TIA/EIA 568, międzynarodowa ISO/IEC 11801

- Wyposażenie szafy w osprzęt pasywny umożliwiający sprawną organizacje okablowania, osprzęt elektryczny zapewniający zabezpieczenie i podłączanie wielu urządzeń, urządzenia aktywne spełniające uzgodnioną specyfikacje umożliwiające aktywowanie około 65% gniazd, pachcordy właściwe dla użytego okablowania.

- Urządzenia aktywne do aktywowania nowotworzonych punktów PEL dostarcza Wykonawca. (Model referencyjny  obecnie używany przez Szpital to: Aruba 2930F-48G-4SFP {POE+}).  W przypadku instalacji                     w punkcie dystrybucyjnym kilku przełączników dostępowych powinny zostać połączone między sobą w stos (stack sprzętowy) widoczny pod jednym adresem sieciowym i zarządzany z jednego interfejsu. Przełączniki winny być doposażone w odpowiednie moduły i okablowanie do wykonania takiej konfiguracji. W celu przyłączenia do Szpitalnej sieci komputerowej należy utworzyć linie komunikacyjną w oparciu o moduły SFP do dostarczanych urządzeń jak i moduły do urządzeń rdzenia sieci (czyli: HP 7503) połączone światłowodem                (wraz z panelami, łączami i spawami) o nominalnej prędkości 2x10Gb/s (agregowane dwoma portami po 10Gb/s)

- Materiały, elementy użyte do budowy sieci komputerowej powinny pochodzić od uznanych producentów i posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność  komponentu z wymaganiami normy                            do minimum klasy EA. Kategoria komponentów sieci powinna odpowiadać klasie budowanego okablowania.

- Wykonanie instalacji z należytą starannością, dobrą praktyką i przejrzystością przy pomocy właściwych narzędzi przez osoby posiadające właściwe umiejętności i uprawnienia. Wykonanie oznaczeń i opisów                     na gniazdach i panelach.

- Wykonaniem certyfikowanych pomiarów. potwierdzające możliwości transmisyjne do minimum klasy EA co ma być potwierdzone certyfikatem pomiarowym każdego kanału miedzianego jak i światłowodowego.

- W trakcie prac projektowych i wykonawczych Dział informatyki Szpitala może współdziałać                            w rozwiązywaniu nieomówionych kwestii.

# 5.2.4.    Wymagania ogólne dotyczące okablowania strukturalnego

- W trakcie realizacji dokumentacji projektowej, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach powinna być ustalona pomiędzy Użytkownikiem, a Wykonawcą;

- Okablowanie ma być doprowadzone do punktów dystrybucyjnych;

- Osłona zewnętrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma być trudnopalna i niewydzielająca trujących substancji w obecności ognia;

- Okablowanie strukturalne obsługiwane ma być przez Lokalne Punkty Dystrybucyjne LPD;

- Na całość zainstalowanego okablowania ma być udzielona gwarancja bezpośrednio przez producenta na okres minimum 20 lat.

- Montaż gniazd okablowania poziomego PL ma być realizowany podtynkowo, natynkowo,                          lub w puszkach podłogowych przy zastosowaniu płyt czołowych z uchwytami w standardzie Mosaic 45.

- Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie               z normą PN-EN 50173-1.

- Okablowanie poziome ma zostać zrealizowane w konfiguracji systemu modularnego zamkniętego dla potrzeb instalacji CCTV oraz EKD oraz systemu otwartego dla potrzeb LAN:

  - System modularny zamknięty kat. 6A:

- Okablowanie poziome w systemie zamkniętym ma być zbudowane w oparciu o kabel ekranowany F/FTP kat. 6A, powłoka zewnętrzna LSZH;

- Tłumienie sprzężenia dla instalowanych kabli okablowania strukturalnego musi wynosić minimum 80 dla FFTP kat.6A i charakteryzować się segregacją klasy zgodnie z EN50174-2;

- Okablowanie ma być realizowane poprzez ekranowane moduły gniazd RJ45 kat. 6A składające się                      z dwóch elementów, posiadających zacisk ekranu kabla (360o);

- Należy zastosować proste panele krosowe o wysokości 1U, niezaładowane, na 24 oddzielne moduły ekranowane;

- System okablowania strukturalnego powinien zapewniać pełne wsparcie dla standardu 802.3af (PoE+) przy zachowaniu żywotności gniazd wynoszącym minimum 750 cykli połączeniowych (tj. utrzymaniu wymaganych minimalnych parametrów elektrycznych i transmisyjnych), co musi być potwierdzone przez testy wykonane przez producenta lub certyfikaty wystawione przez niezależne laboratoria.

- Budowa wewnętrzna modułu gniazda RJ45 musi zapewniać:

  - Zachowanie poprawnych parametrów transmisyjnych przy krótkich łączach stałych wynoszących 7m lub krótszych oraz krótkich kanałach wynoszących maksimum 11m lub krótszych.

  - Zachowanie poprawnych parametrów transmisyjnych przy krótkich kanałach składającym się z wielu gniazd w bliskim sąsiedztwie. Dopuszcza się komponenty dzięki którym można zbudować kanały transmisyjne o długości 17m lub krótszych złożone z 4 gniazd

- Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność komponentów okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadać certyfikaty wydane przez akredytowane niezależne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu / komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1 do minimum klasy EA.

  - System z wymiennymi wkładkami (otwarty)

- Okablowanie poziome w systemie z wymiennymi gniazdami ma być zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S(F)/FTP kat. 6A, powłoka zewnętrzna LSZH;

- Do każdego gniazda RJ45 należy doprowadzić jeden kabel ekranowany S(F)/FTP kat. 6A  i zakończyć               w oddzielnym uchwycie;

- Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie              z normą PN-EN 50173-1;

- Wszystkie łącza okablowania poziomego mają zapewniać:

- Możliwości transmisyjne klasy EA co ma być potwierdzone certyfikatem pomiarowym wydanym na kanał lub łącze przez akredytowane niezależne laboratorium (np. Delta, GHMT) oraz powykonawczo pomiarami wykonanymi na obiekcie z gniazdem kat.6A.

- Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność komponentów okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadać certyfikaty wydane przez akredytowane niezależne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu / komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1 do minimum klasy EA.

- Okablowanie szkieletowe światłowodowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi należy zrealizować                 w oparciu o szczegółowe uzgodnienia z użytkownikiem.

Przewiduje się, że instalacje muszą być wykonane o następujące założenia:

- Kategoria instalacji: min 6A, kabel: F/FTP lub S/FTP

- Gniazda sieci i punkty PEL (Punkt elektryczno-logiczny: 2xRJ45+2x230V DATA+ 2x230VAC

5.2.5 Instalacja przyzywowa

- Przewiduje się urządzenia systemu przyzywowego, posiadające certyfikat potwierdzający zgodność z normą DIN VDE 0834 część 1 oraz 2: 2000-04. Projektowane instalacje przyzywowe muszą być kompatybilne z urządzeniami obecnie istniejącymi w Szpitalu tj. w oparciu o system                f-my SCHIMA.

- Nad drzwiami pomieszczeń muszą zostać zamontowane lampki informujące o zdarzeniach                    w systemie.

- Wszystkie gniazda urządzeń systemu przyzywowego muszą być wyposażone w mechanizm automatycznego wypięcia się wtyczki, chroniącego wtyczkę przed zniszczeniem.

- System przyzwowy bazuje na urządzeniach opartych na technologii IP (Internet Protocol). Otwarta struktura systemu musi gwarantować w przyszłości możliwość prostej rozbudowy i integracji                  z innymi systemami.

5.2.6   Instalacja interkomowa

Należy wykonać rozwiązania dla systemu łączności wewnętrznej niezależnej pomiędzy pomieszczeniem Angiografu a sterownią i pomieszczeniem przygotowania pacjenta. System Interkom wyposażony m.in.                      w interkom nabiurkowy.

Całością systemu Interkom zarządzać będzie zaprojektowany i zamontowany serwer zabudowany w szafie dystrybucyjnej.

Wszystkie urządzenia zasilane z PoE (tak jak kamery IP), tj. pojedynczej skrętki do szafy dystrybucyjnej MDF-A.

Telefony typu GXP mogą pełnić funkcję zwykłych telefonów wewnętrznych (jeżeli centrala IP), całość

bez dodatkowych licencji ze strony interkomów będzie mogła bezpośrednio współpracować z centralą

telefoniczną szpitala (jeżeli centrala IP) – ewentualnie należy przewidzieć dodatkowe licencje na rozbudowę

centrali o dodatkowe numery wewnętrzne.

5.2.7 Instalacja KD

W pracowni angiograficznej  jest system KD, który można wykorzystać, system należy rozbudować (jeżeli zajdzie taka konieczność) o dodatkowe przejścia KD w pracowni. W ramach niniejszego zamówienia należy zdemontować w koniecznym zakresie elementy systemu KD oraz – w związku m.in. z wymianą stolarki drzwiowej na nową – należy ponownie zamontować i uruchomić instalację/ czytniki KD dedykowane pracowni. Nowa stolarka drzwiowa powinna być dostosowana do elektronicznej kontroli dostępu Wykonawca zobowiązany jest skonfigurować i uruchomić za pośrednictwem sieci LAN zainstalowaną infrastrukturę KD. Programowanie kart KD po stronie Zamawiającego.

- System KD powinien być zintegrowany z istniejącym systemem elektronicznej kontroli dostępu (UniKDPRO), skonfigurowany i uruchomiony. Programowanie kart dla użytkowników po stronie Zamawiającego.

- Instalowane elementy systemu EKD powinny współpracować ze stosowanymi w Szpitalu kartami elektronicznymi wykorzystywanymi przez system UniKDPRO:  Mifare Desfire.

- Zainstalowana infrastruktura powinna funkcjonować w sposób niezakłócony nawet po zaniku zasilania elektrycznego (urządzenia powinny być wyposażone w autonomiczny układ podtrzymania napięcia zapewniający niezakłóconą pracę co najmniej przez 2 godz.). Obwody instalowanej infrastruktury powinny zostać podłączone w Szpitalu do obwodów zasilania rezerwowego (gwarantowanego).

- Zainstalowana infrastruktura powinna funkcjonować w sposób niezakłócony nawet po utracie komunikacji z serwerem aplikacyjnym UniKdPRO.

- Stolarka drzwiowa powinna być dostosowana do elektronicznej kontroli dostępu spełniającej opisane funkcjonalności. Drzwi powinny być wyposażone dodatkowo w zamki na klucz. Przy włączonym systemie KD nie powinno być możliwe otwarcie PKD przy użyciu klucza.

- Przy drzwiach wejściowych do strefy należy stację interkomową (niezbedna liczbą kanałów )                                 do komunikacji głosowej z możliwością sterowania otwarciem drzwi.

- PKD należy zainstalować na wszystkich wejściach do strefy: pomieszczenia Angiografu, sterowni, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenia umywalni itp.

- Urządzenia powinny zostać podłączone do wyłączników bezpieczeństwa (możliwość otwarcia w trybie awaryjnym). Podział na sekcje oraz rozmieszczenie wyłączników do uzgodnienia na etapie zatwierdzania dokumentacji wykonawczej

- Na czas prac modernizacyjnych kontrolery znajdujące się w obszarze objętymi pracami powinny zostać wyłączone na poziomie aplikacyjnym (wstrzymana komunikacja z serwerem i sprzętowym odłączone od zasilania)

- Wszystkie obecnie zainstalowane urządzenia  - kontrolery czytniki zwory wyłączniki awaryjnego otwierania są objęte gwarancją GW Unicard SA Kraków,  w przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę Wykonawca przejmuje zobowiązanie gwarancyjne do  modyfikacji infrastruktury

- Należy dostarczyć, zainstalować skonfigurować oraz zintegrować go z dziedzinowym systemem medycznym wskazanym przez Zamawiającego system kolejkowy. System musi umożliwiać wysyłkę komunikatów sms w określonych przedziałach czasowych (np. 2 dni przed planowanym zabiegiem).                    W treści komunikatów system musi umożliwiać przesłanie informacji o dacie, godzinie, miejscu wizyty                      oraz kodzie wizyty. Zakres integracji oraz pozostałe wymagania na etapie projektu.

- Nie dopuszcza się wykonania instalacji w oparciu o moduły rozszerzające bez pamięci. Urządzenia wykonawcze (zwory, czytniki)muszą być podłączone bezpośrednio do kontrolera z pamięcią.

UWAGA OGÓLNA: w ramach realizacji niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać pozostałe, nie wymienione powyżej, instalacje i systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Angiografu. Należy uwzględnić również przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i testów w zakresie instalacji, zamontowanych urządzeń i sprzętów oraz rozruchów i  uruchomień.