Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.272.29.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę angiografu kardiologicznego wraz z pracami adaptacyjnymi oraz aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet 1 – Angiograf kardiologiczny wraz z pracami adaptacyjnymi

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | Parametry oceniane sposób oceny/ punktacja | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGIOGRAF KARDIOLOGICZNY |  |  |  |  |
| I | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa handlowa | Podać |  |  |
| 3 | Nr katalogowy | TAK |  |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | TAK |  |  |
| 5 | Rok produkcji min.2025 |  |  |  |
| 6 | System składający się z: - pozycjonera; - stołu angiograficznego; - generatora RTG; - lampy RTG; - rentgenowskiego toru obrazowania; cyfrowego systemu rejestracji obrazów |  |  |  |
| 7 | Dostarczony sprzęt musi być zgodny z polskimi przepisami w zakresie wymogów Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2024 poz. 1277) wraz z Rozporządzeniami do Ustawy. | Tak |  |  |
| II | STATYW |  |  |  |
| 8 | Mocowanie statywu na suficie na szynach jezdnych umożliwiających odjazd pozycjonera od stołu pacjenta do ściany za głową i zwiększenie dostępu do pacjenta dla personelu | TAK | Bez oceny |  |
| 9 | Silnikowe ustawienie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych (statyw za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu | TAK | Bez oceny |  |
| 10 | Silnikowe ustawienie statywu w pozycji parkingowej | TAK | Bez oceny |  |
| 11 | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie. | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12 | Głębokość ramienia C nie mniejsza niż 90 cm (przestrzeń za głową pacjenta dostępna dla ruchu wzdłużnego stołu pacjenta) | TAK | Bez oceny |  |
| 13 | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania (przesuwania) pacjenta na stole minimum 220 cm. | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14 | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 210° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | ≥ 240° -5 pkt < 240° - 0 pkt |  |
| 15 | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 90° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | ≥ 180° - 5 pkt < 180° - 0 pkt |  |
| 16 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 25°/s (podać) |  |  |
| 17 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 25°/s (podać) |  |  |
| 18 | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej | ≥ 40°/s | ≥ 55 °/s – 5 pkt < 55 °/s – 0 pkt |  |
| 19 | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | TAK | Bez oceny |  |
| 20 | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy RTG) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | TAK | Bez oceny |  |
| 21 | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych – statycznych lub dynamicznych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | TAK | Bez oceny |  |
| 22 | Pamięć pozycji statywu | TAK, min. 50 pozycji | ≥ 200 pozycji – 5 pkt < 200 pozycji – 0 pkt |  |
| 23 | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | TAK | Bez oceny |  |
| 24 | Przywoływanie pozycji systemu na podstawie obrazu na monitorze life i referencyjnym w zakresie co najmniej: - projekcję ramienia C, - położenie ramienia C w osi wzdłużnej, - położenie i wysokości płyty stołu, - SID i położenie przesłon oraz przesłon półprzepuszczalnych, powiększenia detektora (FOV) w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji | TAK/NIE podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 25 | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | TAK | Bez oceny |  |
| 26 | Systemy zabezpieczenia pacjenta przed kolizją: elektromechaniczne oraz bezdotykowy w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym. | TAK/NIE Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją: zabezpieczenia elektromechaniczne oraz programowe (softwarowe) | TAK | Bez oceny |  |
| 28 | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań | TAK, opisać | Bez oceny |  |
| III. | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |
| 29 | Maksymalna moc wyjściowa nie mniejsza niż 100kW. | TAK. Podać [kW] | Bez oceny |  |
| 30 | Zakres napięcia wyjściowego generatora nie węższy niż 40-125kV | TAK. Podać [kV] | Bez oceny |  |
| 31 | Minimalny czas ekspozycji generatora nie dłuższy niż 1ms. | TAK/NIE Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych. | TAK | Bez oceny |  |
| 33 | Włącznik ekspozycji w sali badań w technologii bezprzewodowej | TAK | Bez oceny |  |
| 34 | Włącznik ekspozycji (do zdjęć i skopi) w sterowni. | TAK | Bez oceny |  |
| IV. | Lampa RTG na montażu sufitowym |  |  |  |
| 35 | Ilość ognisk lampy minimum 2. | TAK. Podać | 2 ogniska – 0pkt 3 ogniska – 5 pkt. |  |
| 36 | Wymiar największego ogniska nie większy niż 1,0mm. | TAK. Podać [mm] | Bez oceny |  |
| 37 | Wymiar najmniejszego ogniska nie większy niż 0,6mm. | TAK. Podać [mm] | Bez oceny |  |
| 38 | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 6 MHU. | TAK/NIE Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 39 | Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 9 MHU. | TAK/NIE Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 40 | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 15 min.) Min. 2000 W, podać | TAK. Podać [W] | Bez oceny |  |
| 41 | Sterowanie siatką – mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów | TAK | Bez oceny |  |
| 42 | Ułożyskowanie anody w łożysku płynnym | TAK | Bez oceny |  |
| 43 | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy | TAK | Bez oceny |  |
| 44 | Przysłony prostokątne | TAK | Bez oceny |  |
| 45 | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | TAK | Bez oceny |  |
| 46 | Możliwość ustawienia przysłon półprzepuszczalnych i prostokątnych bez promieniowania | TAK | Bez oceny |  |
| 47 | Pozycja przysłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przysłon bez promieniowania | TAK | Bez oceny |  |
| 48 | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. Wartość filtra maksymalnego ≥ odpowiednik 0,9 mm Cu | TAK. Podać najwyższą wartość pojedynczego filtra [mm Cu] | = 0,9 mmCU – 0 pkt >0,9 mmCu – 5 pkt |  |
| 49 | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej lub stała dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik > 0,9 mm Cu (podać rozwiązanie) | TAK | Bez oceny |  |
| 50 | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej z automatycznym eksportem do nagłówka DICOM. | TAK | Bez oceny |  |
| V. | RENTGENOWSKI TOR OBRAZOWANIA Z DETEKTOREM PŁASKIM |  |  |  |
| 51 | Płaski panel cyfrowy o wymiarach min. 30x40 cm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z późniejszymi zmianami w szczególności spełniający wymagania określone w l.p. 10-13 Załącznika nr 4 do rozporządzenia | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 52 | Wielkość piksela w detektorze ≤180 µm. | TAK/NIE, Podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 53 | Częstotliwość Nyquista [lp/mm] min. 2,7 lp/mm | TAK. Podać | Bez oceny |  |
| 54 | Głębia bitowa min. 16 bit | TAK. Podać | Bez oceny |  |
| 55 | DQE (detective quantum efficiency) płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 73%. | TAK. Podać [%] | Bez oceny |  |
| 56 | Liczba pól obrazowych FOV nie mniejsza niż 8 | TAK. Podać | Bez oceny |  |
| 57 | Monitor obrazowy w sali zabiegowej o przekątnej min. 55”, mocowany na szynach jezdnych umożliwiających pozycjonowanie monitora po obu stronach stołu. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów z urządzeń elektroanatomicznych - parametrów systemu monitorowania czynności życiowych - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno sygnał min. w standardzie DVI i DisplayPort wraz z dedykowanymi panelemi umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS, systemy elektroanatomiczne 3D) | TAK, podać wielkość przekątnej | ≤ 58’’ – 0 pkt. > 58’’ – 15 pkt |  |
| 58 | Ilość wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów do prezentacji na monitorze multiformatowym z możliwością wyboru prezentowanych obrazów (min. w standardzie DVI i DisplayPort) , obraz live, obraz referencyjny, hemodynamika, możliwość podłączenia USG, system elektrofizjologiczny – 2 obrazy, system elektroanatomiczny 3D. | TAK, ≥ 8 | Bez oceny |  |
| 59 | Wyprowadzenie (gniazdo min. DisplayPort) sygnałów obrazu live i referencyjnego umożliwiające transmisję poza pracownię lub do urządzeń zewnętrznych – 2 szt. | Tak | Bez oceny |  |
| 60 | Liczba pól roboczych dla jednoczasowej prezentacji obrazów na monitorze multiformatowym | Tak, ≥8 | Bez oceny |  |
| 61 | Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora metodą ,,przyciągnij i upuść” | TAK /NIE, podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 62 | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w sali zabiegowej w formie elektronicznej (print screan) z ekranu dotykowego bezpośrednio przy stole pacjenta | TAK /NIE, podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 63 | Standard obrazów DICOM | TAK | Bez oceny |  |
| 64 | Maksymalna luminacja monitora | ≥ 350 Cd/m2 | Bez oceny |  |
| 65 | Wybór zaprogramowanych układów obrazów na monitorze z pulpitu przy stole | TAK | Bez oceny |  |
| 66 | W sterowni monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) Wariant 1. minimum 2 monitory o przekątnej minimum 24" z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych Wariant 2. minimum 1 monitory o przekątnej minimum 30’’ z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych | TAK, Podać wariant | Bez oceny |  |
| 67 | Każdy z monitorów musi posiadać możliwość wyświetlenia standardowych obrazów testowych oddzielnie na każdym z obszarów czynnych służących do wyświetlania obrazów medycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022 poz. 2759)). | Tak |  |  |
| 68 | Każdy z monitorów musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | Tak |  |  |
| VI. | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
| 69 | Mocowanie stołu na podłodze | TAK | Bez oceny |  |
| 70 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu [kg] Min. 300 kg | Tak/Nie, podać | Tak – 5pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 71 | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) | Tak/Nie, podać | Tak – 5pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 72 | Równoważnik pochłanialności blatu stołu ≤ 1.4mm Al | TAK. Podać [mm Al] | =1,4 mmAl – 0 pkt. <1,4 mmAl – 10 pkt |  |
| 73 | Przesuw wzdłużny blatu stołu nie mniejszy niż 120 cm – pływający ruch blatu stołu | TAK. Podać zakres [cm] | =120 cm – 0 pkt >120 cm – 5 pkt |  |
| 74 | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta min 35cm | TAK. Podać zakres [cm] | = 35 cm – 0 pkt. > 35 cm – 5 pkt |  |
| 75 | Pochylanie blatu stołu w osi długiej (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min. +/- 12° | TAK / NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 76 | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej min. 240° | TAK. Podać zakres [°] | = 240°– 0pkt >240° - 5 pkt |  |
| 77 | Elektryczne sterowanie silnikiem do regulacji wysokości stołu w zakresie nie mniejszym niż od 80 do 100 cm | TAK. Podać zakres [cm] | Bez oceny |  |
| 78 | Długość blatu stołu bez płyty przedłużającej na akcesoria nie mniejsza niż 300 cm | Tak/Nie, podać | Tak – 5pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 79 | Akcesoria minimum: - materac obejmujący całą długość blatu stołu - podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy injekcji, - podpórki pod ramiona wzdłuż stołu - ,,łódeczki” (przepuszczalne dla promieniowania rtg), - podkładka do badań od strony promieniowej, - stabilizator głowy - statyw na płyny infuzyjne, pasy pacjenta, | TAK | Bez oceny |  |
| 80 | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań | Tak | Bez oceny |  |
| 81 | Panel sterowania angiografu w formie tabletu (działający poprzez dotyk palca w sterylnym środowisku zabiegowym) zainstalowany w Sali badań bezpośrednio przy stole pacjenta, zapewniający co najmniej następujące funkcjonalności bezpośrednio z poziomu panelu dotykowego: - Funkcja poprawy wizualizacji rozprężonych stentów - Wyświetlanie obrazu fluoroskopowego - Pomiary bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie dotykowym w Sali badań - Możliwość wykonywania segmentacji zmian Możliwość pełnej integracji i obsługi angiografu, IFR/FFR/IVUS włącznie z wyświetlanie obrazu IVUS na panelu dotykowym. | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| VII. | SYSTEM CYFROWY, POSTPROCESSING, OBRAZOWANIE 3D, ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 82 | System wyposażony w pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania (np. typu DoseRite, Care+, Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę, opisać | Bez oceny |  |
| 83 | Rozwiązanie dla danego producenta stosowane w systemach angiograficznych, zapewniające użytkownikowi wyjątkową czułość, jakość obrazowania oraz ultra niską dawkę promieniowania poprzez: Wariant 1 Samodzielnie korygujące się algorytmy przetwarzania obrazu, dopasowujące jego jakość do osobistej percepcji użytkownika; każdy piksel analizowany jest w czasie rzeczywistym, krawędzie naczyń wyostrzane, drobne struktury – lepiej uwidocznione. (np.OPTIQ lub zależnie od nomenklatury producenta), lub Wariant 2 System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny), działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu (np. ClarityIQ lub zależnie od nomenklatury producenta). Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych lub Wariant 3. sieci neuronowe dynamicznie sterujące parametrami ekspozycji | TAK, podać nazwę, opisać | Bez oceny |  |
| 84 | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | TAK, opisać | Bez oceny |  |
| 85 | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w min. zakresie od 4 pulsów/s do 30 pulsów/s | TAK, podać wartości | Bez oceny |  |
| 86 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w min. zakresie od 0,5 pulsów/s do 3 pulsów/s | TAK, podać wartości | Bez oceny |  |
| 87 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne trygerowane przebiegiem EKG (wyzwalane załamkiem R) | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 88 | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD | Min. 450 obrazów | Bez oceny |  |
| 89 | Akwizycja i zapis na HDD (dysku twardym) obrazów w matrycy min. 960 x 960 pikseli w min. zakresie od 0,5 do 30 obrazów/s | TAK, podać wartości | Bez oceny |  |
| 90 | Matryca prezentacyjna | 1024 x 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach | Bez oceny |  |
| 91 | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy min. 1024x1024 | > 14 bit | Bez oceny |  |
| 92 | Pamięć obrazów na HD | Min. 25 000 obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 x min. 10 bit bez kompresji stratnej | Bez oceny |  |
| 93 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | TAK | Bez oceny |  |
| 94 | DSA on-line i off-line | TAK | Bez oceny |  |
| 95 | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej na dysk twardy aparatu w matrycy min.1024 x 1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s | TAK | Bez oceny |  |
| 96 | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | TAK | Bez oceny |  |
| 97 | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | TAK | Bez oceny |  |
| 98 | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie, bez promieniowania | TAK | Bez oceny |  |
| 99 | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 100 | Zoom w postprocessingu | TAK | Bez oceny |  |
| 101 | Roadmapping 2D lub funkcjonalność ekwiwalentna umożliwiająca prowadzenie cewnika na masce | TAK | Bez oceny |  |
| 102 | Rysowanie konturów naczyń na ekranie panelu dotykowego przy stole pacjenta wraz z nałożeniem narysowanych konturów na fluoroskopię w czasie rzeczywistym | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 103 | Nałożenie wcześniej uzyskanego obrazu na obraz fluoroskopii w czasie rzeczywistym | TAK | Bez oceny |  |
| 104 | Wyświetlanie obrazu fluoroskopii z subtrakcją obok domyślnego widoku fluoroskopii bez subtrakcji. | TAK | Bez oceny |  |
| 105 | Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QCA | TAK, podać nazwę oferowanej opcji | Bez oceny |  |
| 106 | Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QVA | TAK, podać nazwę oferowanej opcji | Bez oceny |  |
| 107 | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy w czasie rzeczywistym wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panelu sterowniczego w sali badań | TAK | Bez oceny |  |
| 108 | Angiografia rotacyjna | TAK | Bez oceny |  |
| 109 | Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji z uwzględnieniem: - przeglądania serii (również w ruchu) - wykonywania obliczeń - wyboru sceny - wykonywania pomiarów (w tym QCA,) - przenoszenia obrazów na monitor referencyjny - przesyłania obrazów na serwer, - archiwizowania na CD /DVD Powyższe funkcjonalności w obrębie wyłącznie konsoli angiografu (nie dopuszcza się powyższego rozwiązania wykonywanego przez dodatkową stację postprocesingową) | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 110 | Możliwość zmiany protokołu w czasie trwania fluoroskopii | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 111 | Sterowanie parametrami ekspozycji z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta | TAK | Bez oceny |  |
| 112 | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | TAK | Bez oceny |  |
| 113 | Sterowanie przeglądaniem obrazów, blendowaniem oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 114 | Sterowanie aplikacjami stacji rekonstrukcji 3D z poziomu ekranu dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu przy stole pacjenta realizowane poprzez przesuw palca na obrazie 3D wyświetlanym na ekranie dotykowym ekranu sterującego angiografem w zakresie co najmniej: obrót obrazu 3D, zoom, zmiana trybu rekonstrukcji, jasność oraz kontrast. | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 115 | Możliwość wyświetlenia i archwizowania obrazu DICOM w formacie RAW (obrazów nieprzetworzonych oraz nieskompresowanych). | TAK |  |  |
| VIII. | SYSTEM MONITOROWANIA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH PACJENTA |  |  |  |
| 116 | Stacja badań hemodynamicznych | Podać typ i producenta | Bez oceny |  |
| 117 | Konsola komputerowa z kolorowym monitorem LCD o przekątnej min. 24” | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 118 | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK | Bez oceny |  |
| 119 | Pomiar i prezentacja rzutu serca (CO) metodą termodylucji oraz Ficka | TAK | Bez oceny |  |
| 120 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG. Obowiązek dostarczenia łącznie z 2 kompletami kabli EKG | TAK | Bez oceny |  |
| 121 | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego. Obowiązek dostarczenia łącznie z mankietami wielorazowymi dla pacjentów dorosłych i dzieci. | TAK | Bez oceny |  |
| 122 | Pomiar i prezentacja Sp02. Obowiązek dostarczenia łącznie z czujnikiem wielorazowym typu klips | TAK | Bez oceny |  |
| 123 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 ciśnień inwazyjnych. Obowiązek dostarczenia łącznie z akcesoriami w tym min. 2 przewody do IBP oraz min. 20 przetworników do pomiaru ciśnienia | TAK | Bez oceny |  |
| 124 | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków | TAK | Bez oceny |  |
| 125 | Wyświetlanie na żywo danych hemodynamicznych na monitorze min. 55” w sali badań oraz na monitorze w sterowni | TAK | Bez oceny |  |
| 126 | Sterowanie systemem monitorowania hemodynamicznego z poziomu stołu pacjenta na module z ekranem dotykowym co najmniej w zakresie: • SNAP (zapis automatyczny) • Uzyskanie/zapis i zachowanie krzywych hemodynamicznych i EKG • Pomiary minutowej pojemności serca • Skala monitora i szybkość odchylania • Pomiar NIBP | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 127 | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub ( nośnikach USB lub kartach SD – Wykonawca zobowiązuje się do zablokowania portów nośnikach USB lub kartach SD komunikacyjnych Urządzenia ) | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 128 | Przenośny moduł pomiarowy stacji hemodynamiki z wbudowanym ekranem wyświetlającym mierzone parametry, kompatybilny z modułami IntelliVue X3 firmy Philips, zainstalowanymi w Pracowniach Hemodynamiki i Pracowni Naczyniowej Szpitala | TAK/NIE | TAK – 15 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 129 | System awaryjnego podtrzymania napięcia dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową aparatu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia. Dopuszcza się podłączenie do głównego UPS angiografu | TAK | Bez oceny |  |
| IX. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 130 | Lampa oświetlająca pole cewnikowania min. 60 000 lux zainstalowana na oddzielnym dedykowanym, ruchomym ramieniu. | TAK | Bez oceny |  |
| 131 | Intercom do komunikacji pomiędzy salą badań a sterownią | TAK | Bez oceny |  |
| 132 | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta- 1 szt. | TAK | Bez oceny |  |
| 133 | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie – 1 szt. | TAK | Bez oceny |  |
| 134 | 5 x osłon radiologicznych tj. fartuchy jednoczęściowe-2szt.-rozmiar S i M oraz fartuchy dwuczęściowe 3 szt.- (rozmiar M-2szt., rozmiar S-1szt.) 5 x osłona na tarczyce 2 x okulary (1 para przystosowana na okulary korekcyjne, 1 para normalne) | TAK | Bez oceny |  |
| 135 | System UPS dla angiografu gwarantujący bezprzerwowe (bez konieczności restartu systemu) podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiokardiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 20 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii, działania systemu obrazowania z postprocesingiem i archiwizacją, oraz wszystkich ruchów ramienia w wymaganym czasie. | TAK | Bez oceny |  |
| 136 | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu: - Głowica strzykawki na wózku jezdnym - Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wkładów wypełnionych kontrastem lub zbiornik na środek kontrastowy z funkcją automatycznego napełniania - Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu - Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia - Maksymalny przepływ kontrastu w zakresie min. 0,2 – 30 ml/s - Ciśnienie maksymalne min. 1200 PSI - Napełnianie wkładów ręczne i/lub automatyczne - Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen), menu w języku polskim lub obsługa za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) - Zabezpieczenie uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana (lub rozwiązanie równoważne) - Sprzężenie i integracja działania wstrzykiwacza z oferowanym angiografem Zestaw startowy obejmujący min. 5 kompletów jednorazowego sprzętu medycznego niezbędnego do użycia wstrzykiwacza podczas zabiegu | TAK/Podać | Bez oceny |  |
| 137 | Komplet fantomów umożliwiających wykonania testów podstawowych aparatu w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022 poz. 2759)), zawierającego: - Komplet płyt PMMA: - powierzchnia 300 x 300 mm, grubości 9 szt. x 20 mm, 1 szt. x 10 mm, 2 szt. x 5 mm, - wykonane z przezroczystego PMMA, - tolerancja grubości płyt +/- 10%, - Zestaw winien zawierać statyw do stabilizacji płyt PMMA w pionie, walizkę transportową oraz szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania testów, oceny wyników i rejestracji, - Fantom do oceny zniekształceń i geometrii systemu - Powierzchnia min. 300 x 300 mm, - wzór siatki (skala 5 mm) nieprzepuszczający promieniowania, wygrawerowany w płycie PMMA zabezpieczonej przeźroczystą osłoną - oznakowanie pozwalające na określenie wielkości i położenia efektywnego pola promieniowania - stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0° ÷ 1,5° - wytyczne dotyczące przeprowadzania testów, oceny wyników i rejestracji, - Fantom do oceny kolimacji i geometrii wiązki, zakresu dynamicznego rozdzielczości przestrzennej, rozdzielczości kontrastowej, jednorodności obrazu oraz jakości wiązki - Powierzchnia min. 300 x 300 mm, - 17-schodkowy klin miedziany (grubość 0.0 mm do 3.48 mm) z dodatkowymi detalami nisko-kontrastowymi (średnica 4 mm) - 8 elementów nisko-kontrastowych (średnica 10 mm) - wzór do oceny rozdzielczości wysoko-kontrastowej w zakresie od 0,6 do 5,0 PL/mm - wytyczne dotyczące przeprowadzania testów, oceny wyników i rejestracji. |  |  |  |
| X | KOLUMNA CHIRURGICZNA |  |  |  |
| 138 | Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca postawienie na półce aparatury medycznej. Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK | Bez oceny |  |
| 139 | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. | TAK | Bez oceny |  |
| 140 | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥330°. Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny . | TAK/Podać | Bez oceny |  |
| 141 | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami (górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn. | Tak | Bez oceny |  |
| 142 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1800 mm. Ramiona wykonane z aluminium. | TAK/Podać | Bez oceny |  |
| 143 | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, z którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza. | TAK/Podać | Bez oceny |  |
| 144 | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1200 mm. | TAK/Podać | Bez oceny |  |
| 145 | Na przedniej i tylnej ścianie głowicy zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp.). Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na 2 stronach głowicy. Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) gniazdka elektryczne 230 V – 14 szt. b) bolce ekwipotencjalne – 14 szt. c) gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – 4 szt. d) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. e) Próżnia (VAC) – 2 szt. f) Sprężone powietrze (AIR) - 2 szt. g) Tlen (O2) – 2 szt. Dodatkowo: 2x wprowadzone kable HDMI/DVI (do ustalenia) do systemu kardiomonitorów i do systemu integracji sal. Odcinki patchcordów min.2m ponad kolumnę (należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz podwiesić). Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. Typ DIN) zgodnym z istniejącym systemem szpitalnym. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32 lub równoważną. Punkty poboru gazów medycznych posiadające bez zaworu zwrotnego. | TAK/Podać | Bez oceny |  |
| 146 | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy. Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane w modułach po klika sztuk obok siebie. Ergonomiczne rozmieszczenie wszystkich gniazd zasilających instalowanych na min.3 ścianach głowicy zasilającej tych samych, co gniazda gazowe. Rozmieszczenie gniazd do konsultacji z Zamawiającym. Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK/Podać | Bez oceny |  |
| 147 | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330° (±15°). Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo. Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy co najmniej dwiema ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. Dotykowe zwalnianie hamulców pneumatycznych kolumny za pomocą dwuręcznego jednoczęściowego uchwytu (poprzez chwyt obu dłoni) zorientowanego poziomo - przymocowanego do jednej z półek na kolumnie. Dodatkowy sterownik do zwalniania hamulców na jednej ze ścian głowicy. Odporny na środki do dezynfekcji. Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 150 kg | TAK/Podać | Bez oceny |  |
| 148 | Wyposażenie kolumny: a) Półka min. 485x450 mm z szynami montażowymi po bokach – 3 szt. b) Szuflada instalowana pod półką – 1 szt. c) Uchwyt sterowania kolumną z tył kolumny – 1 szt. d) Szyna montażowa min. 400mm – 1 szt. e) Schowek nadmiaru przewodów – 1 szt. f) Wysięgnik przegubowy – uchylny do mocowania kardiomonitora – 1 szt. g) Wysięgnik przegubowy – dwuramienny min. 300 + 300 mm do mocowania drążka infuzyjnego - 1 szt. Półki o wymiarach: a) szerokość: min. 485 mm b) głębokość: min. 450 mm Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze. Udźwig półki min 50 kg. Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubości 10 mm. Powierzchnia półki od płaska na całej powierzchni. Schowek na przewody w postaci nawijaka z silikonową osłoną. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. Dolna półka wysunięta min. 80 mm od krawędzi kolumny. Półka bez regulacji przesunięcia półki w poziomie. Wewnętrzna wysokość szuflad min. 100 mm. Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. Pozioma szyna montażowa o długości min. 400 mm i udźwigu min. 20 kg z możliwością montażu na co najmniej 2 ściankach głowicy na dowolnej wysokości. Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 300 + 300 (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu min. 25 kg. Wysięgniki niewyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (itp. zasilania pomp infuzyjnych). Ramiona wysięgników z blokadą mechaniczną. Wysięgnik do mocowania kardiomonitora/monitora na kolumnie uchylny – dwuramienny, z płytą montażową typu SLIDE lub VESA (do decyzji Zamawiającego w momencie składania zamówienia), przegubowy, obrotowy i udźwigu min. 14 kg. Pod płytą montażową zainstalowany wysięgnik z półką na klawiaturę. Mocowanie wysięgnika uchylnego z kardiomonitorem pozwala na ustawienie kardiomonitora na wysokości min. 2000 mm od dolnej krawędzi monitora do posadzki. | TAK/Podać | Bez oceny |  |
| XI | Inne wymagania |  |  |  |
| 149 | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegających recyklingowi | Tak | Bez oceny |  |
| XII | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
| 150 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 36) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). | TAK | Bez oceny |  |
| 151 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 152 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | TAK | Bez oceny |  |
| 153 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. | TAK | Bez oceny |  |
| 154 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dany element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy wolny od wad | TAK | Bez oceny |  |
| 155 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 156 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 157 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ...................................., e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 158 | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz skrócona wersja instrukcji w formie elektronicznej. - certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - wykaz wyrobów objętych powiadomieniem - kompletu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. W szczególności: dokumentacja projektowa medyczna pracowni rentgenowskiej: projekt osłon stałych wraz z uzgodnieniem; dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego; informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazującą, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informację dotyczącą oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu, komplet testów odbiorczych oraz specjalistycznych aparatu i urządzeń pomocniczych, protokołu wykonania pomiarów promieniowania jonizującego X w otoczeniu aparatu i pracowni. | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 159 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 160 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK, podać | Bez oceny |  |
| 161 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | TAK, podać dane kontaktowe oraz lokalizację | Bez oceny |  |
| 162 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK | Bez oceny |  |