Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.272.29.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę angiografu kardiologicznego wraz z pracami adaptacyjnymi oraz aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet 2 – Aparat USG

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | Parametry oceniane sposób oceny/ punktacja | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG mobilne do wkłuć i kontroli śródoperacyjnej i pooperacyjnej po zabiegach naczyniowych |  |  |  |  |
| I | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |  |
| 3 | Producent | Podać |  |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 5 | Rok produkcji 2026 | Podać |  |  |
| 6 | Przewoźny aparat ultrasonograficzny w formie szklanego panelu dotykowego z powłoką antyodblaskową | Tak |  |  |
| 7 | Panel sterowania o wysokiej klasie ochronności z dużymi i łatwymi w obsłudze przyciskami oraz pokrętłami usprawniającymi pracę | Tak |  |  |
| 8 | Aparat umożliwiający użytkownikowi pracę zarówno na szklanym ekranie dotykowym oraz panelu sterowania (min. regulacja wzmocnienia - gain, zatrzymanie obrazu, wykonywanie pomiarów, archiwizacja badań) | Tak |  |  |
| 9 | Oprogramowanie pozwalające na zablokowanie funkcjonalności ekranu dotykowego oraz panelu sterowania celem dezynfekcji | Tak |  |  |
| 10 | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, ze zmianą wysokości góra-dół min. 20cm, wyposażony w półki na akcesoria oraz zasilacz | Tak/podać |  |  |
| 11 | System uchwytów głowic zamontowany z tyłu dotykowego ekranu minimalizujące ryzyko uszkodzenia głowic warunkach pracy specyficznych dla POC | Tak |  |  |
| 12 | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu | Tak/Podać | 1-26 MHz-10pkt 1-24 MHz-0pkt |  |
| 13 | Waga max. 60 kg z akumulatorem | Tak/podać |  |  |
| 14 | Aparat przewoźny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 120 minut, czytelny wskaźnik stanu akumulatora wyrażony w minutach | Tak/podać | 120 min-5pkt. >120 min-0pkt. |  |
| 15 | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparat, przełączanych elektronicznie min. 3 | Tak/podać |  |  |
| 16 | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 80 s | Tak/podać |  |  |
| 17 | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby do 4s. | Tak/podać |  |  |
| 18 | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 4 700 000 | Tak/podać |  |  |
| 19 | Opcja podłączenia aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej. Podłączenie w czasie instalacji aparatu udokumentowane poprzez aktywację funkcji proaktywnego monitoringu, wysłanie logów błędów z aparatu oraz potwierdzenie ich odbioru i odczytu przez inżyniera instalującego aparat | Tak |  |  |
| 20 | ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |  |  |  |
| 21 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |  |
| 22 | Ilość klatek pamięci CINE dla obrazu 2D oraz Color Doppler min. 10 000 | Tak/podać |  |  |
| 23 | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu w postaci dysku twardego Pojemność dysku twardego min. 512 GB - Możliwość kasowania zdjęć po przesłaniu do PACS, | Tak/podać |  |  |
| 24 | Funkcja archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: JPEG, PNG, MP4 oraz w formacie DICOM. | Tak |  |  |
| 26 | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | Tak |  |  |
| 27 | Funkcja pracy w sieci w standardzie DICOM. Zainstalowany w aparacie moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM (min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS) | Tak |  |  |
| 28 | Wymagana integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS. Licencja do podłączenia do systemu PACS po stronie Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 29 | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | Tak |  |  |
| 30 | Możliwość zainstalowania oprogramowania antywirusowego przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 31 | Możliwość wgrywania i obejrzenia do urządzenia obrazów i pętli obrazowych innych modalności min. CT, MR, USG. | Tak |  |  |
| 32 | Monitor |  |  |  |
| 33 | Kolorowy panel typu LCD w pełni dotykowy | Tak |  |  |
| 34 | Przekątna ekranu min. 21,5" | Tak/podać |  |  |
| 35 | Rozdzielczość monitora min. 1080 x 1920 | Tak/podać |  |  |
| 36 | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora oraz panelu sterowania | Tak |  |  |
| 37 | Tryb obrazowania |  |  |  |
| 38 | Tryb B – Mode | Tak |  |  |
| 39 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Tak |  |  |
| 40 | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem inwersji impulsu | Tak |  |  |
| 41 | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |  |
| 42 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | Tak/podać |  |  |
| 43 | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 1 – 30 cm | Tak/podać |  |  |
| 44 | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 320 dB | Tak/podać |  |  |
| 45 | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 510 obr./sek. | Tak/podać |  |  |
| 46 | Zdefiniowane z góry krzywe TGC: Wbudowane, zoptymalizowane ustawienia kompensujące tłumienie sygnału na różnych głębokościach. | Tak |  |  |
| 47 | Tryb M – Mode | Tak |  |  |
| 48 | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 5 | Tak/podać |  |  |
| 49 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |
| 50 | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni | Tak/podać |  |  |
| 51 | Ilość map kolorów min. 8 | Tak/podać |  |  |
| 52 | Tryb Power Doppler (PD) | Tak |  |  |
| 53 | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |  |
| 54 | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | Tak |  |  |
| 55 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 10,0 m/sek. | Tak/podać |  |  |
| 56 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | Tak/podać |  |  |
| 57 | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-88 stopni | Tak/podać |  |  |
| 58 | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | Tak |  |  |
| 59 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 28,0 m/s. | Tak/podać |  |  |
| 60 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |  |
| 61 | Oprogramowanie programowe |  |  |  |
| 62 | Specjalistyczne oprogramowanie do badań min. jama brzuszna, naczynia, TCD, echokardiografia dorosłych, małe narządy, narządy powierzchniowe, układ mięśniowo-szkieletowy, badania interwencyjne (nerwy, płuca, FAST) | Tak |  |  |
| 63 | Doppler Tkankowy TDI | Tak |  |  |
| 64 | Kolor M-Mode, anatomiczny M-Mode, | Tak |  |  |
| 65 | Możliwość uruchomienia trybu M-Mode z zapisanej w archiwum pętli 2D | Tak |  |  |
| 66 | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych | Tak |  |  |
| 67 | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2 | Tak |  |  |
| 68 | Oprogramowanie do wizualizacji igły poprawiające widoczność w czasie rzeczywistym w obszarze wzmocnienia, umożliwiające optymalizację ścieżki wkłucia przy różnych kątach i technikach podejścia (in-plane / out-of-plane), zwiększające precyzję procedur interwencyjnych pod kontrolą ultrasonografii. | Tak |  |  |
| 69 | Oprogramowanie podpowiadające kolejne kroki obsługi systemu podczas bieżącego badania | Tak |  |  |
| 70 | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
| 71 | Głowica liniowa do badań naczyniowych Zakres częstotliwość pracy min. od 3 do 11 MHz (±1 MHz) Ilość elementów min. 300 Długość płaszczyzny skanowania 40 mm +/- 10% Współpraca z oprogramowaniem do wizualizacji igły | Tak/podać |  |  |
| 72 | Głowica liniowa w kształcie litery „L” typu hockey - Zakres częstotliwości pracy min. od 8 do 26 MHz (+/-1MHz) - Ilość elementów min. 190 - Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym max 27mm - Głębokość penetracji min. 8cm - Współpraca z oprogramowaniem do wizualizacji igły | Tak/podać | od 8 do 26 MHz-5pkt. od 8 do 24 MHz-0pkt. |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Cristal, PureWave, Hanafy lens: - Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 6 MHz (+/- 1 MHz) - Ilość elementów min. 80 - Kąt pola skanowania min. 90° | Tak/podać |  |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. np. Single Cristal, PureWave, Hanafy lens: - Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 6 MHz (±1 MHz) - Ilość elementów min. 320 - Kąt pola skanowania min. 110 | Tak/podać |  |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy :Głowica liniowa wysokiej częstotliwości wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. np. Single Cristal, PureWave, Hanafy lens: - Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 21 MHz (+/-1MHz) - Ilość elementów min. 1900 - Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym min. 50mm | Tak/podać |  |  |
| 76 | Możliwość rozbudowy o: Głowica do badań przezprzełykowych (tzw. TEE) Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz Ilość elementów min. 2500 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler | Tak/podać |  |  |
| 77 | Możliwość rozbudowy o: Głowica do badań przezprzełykowych (tzw. TEE) Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz Ilość elementów min. 2500 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania | Tak/podać |  |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o: Głowica microconvex Zakres częstotliwości pracy min. od 5 do 8 MHz (±1 MHz) Ilość elementów min. 256 Kąt pola skanowania min.120° | Tak/podać |  |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o: Głowica endowaginalna Zakres częstotliwości pracy min. od 4 do 10 MHz (±1 MHz) Ilość elementów min. 256 Kąt pola skanowania min.180° | Tak/podać |  |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: - Zarządzanie kontaktami - Prowadzenie czatu tekstowego - Nawiązywanie połączenia audio - Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej - Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu Włączenie funkcji przejęcia ekranu przez użytkownika zdalnego | Tak |  |  |
| 81 | Możliwość rozbudowy o: Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 82 | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegających recyklingowi | Tak |  |  |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |  |
| 83 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 36) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). | Tak/podać |  |  |
| 84 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | Tak |  |  |
| 85 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | Tak |  |  |
| 86 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. | Tak |  |  |
| 87 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dany element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy wolny od wad | Tak |  |  |
| 88 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | Tak |  |  |
| 89 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |  |
| 90 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ...................................., e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | Tak |  |  |
| 91 | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz skrócona wersja instrukcji w formie elektronicznej. - certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - wykaz wyrobów objętych powiadomieniem | Tak |  |  |
| 92 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | Tak |  |  |
| 93 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |  |
| 94 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | Tak |  |  |
| 95 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | Tak |  |  |