## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 1 - Rejestrator ciśnienia tętniczego - 8 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2025 r. | Tak, podać
2 | Rejestrator RR do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metoda oscylometryczną | Tak
3 | Zakres mierzonego ciśnienia min. od 0 do 300 mm/Hg | Tak, podać
4 | Automatyczne dobieranie ciśnienia | Tak
5 | Przycisk na urządzeniu umożliwiający pomiar na żądanie | Tak
6 | Zasilanie: baterie AA (LR6) lub akumulatory – 2 szt. | Tak, podać
7 | Automatyczna detekcja stanu włożonych baterii | Tak
8 | Kontrola stanu baterii. Wyświetlana informacja o ilości dni pomiarowych do wyczerpania baterii. | Tak
9 | Oszczędność energii w trybie wielogodzinnej rejestracji | Tak
10 | System szybkiego podłączania przewodu mankietu | Tak
11 | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | Tak
12 | Wyświetlacz do odczytu ostatniego badania ciśnienia oraz elementy sterujące | Tak
13 | Połączenie z komputerem poprzez kabel USB | Tak
14 | Możliwość podziału doby na min. 4 podokresy pomiarowe | Tak, podać
15 | Wymiary: 90 x 40 x 90 mm (dł. x szer. x wys.) (+- 5 mm) | Tak, podać
16 | Waga: max. 200 g (bez baterii) | Tak, podać | 190-200 g - 0 pkt, poniżej 190 g - 10 pkt
17 | Przetwornik: 24 bity | Tak
18 | Ilość badań w pamięci: min 500 badań | Tak, podać
19 | Funkcja testu manometru: pomiar ciśnienia statycznego z dwóch niezależnych modułów pomiarowych | Tak
20 | Możliwość rozpoczęcia rejestracji bez użycia komputera i dedykowanego oprogramowania | Tak
21 | Możliwość programowania ręcznego bez użycia komputera i dedykowanego oprogramowania | Tak
22 | Wyposażenie: mankiet dla dorosłych – rozmiar standardowy, przewód ciśnieniowy, łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego, torba na rejestrator z pasem, baterie alkaliczne (AA) lub akumulatory – 2 szt. | Tak, podać
23 | WARUNKI GWARANCJI | TAK
24 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i instruktażem personelu w ilości i czasie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego. | TAK
25 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać
26 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
27 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
28 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, podać
29 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 10 pkt

## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 2 - Rejestrator EKG - 6 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2025 r. | Tak, podać
2 | Wielosystemowy tryb pracy: 12-kanałowy oraz 3-kanałowy (różne konfiguracje odprowadzeń, np. Einthoven lub bipolarne), zależny od zastosowanego kabla pacjenta | Tak, podać
3 | Czas rejestracji: min. 24 h, 48 h oraz ≥ 7 dób (w zależności od konfiguracji i trybu pracy) | Tak, podać
4 | Wymiary rejestratora: 80 × 60 mm (+-5 mm). | Tak, podać
5 | Waga max 100 g. | Tak, podać | 90-100 g - 0 pkt, poniżej 90 g - 10 pkt.
6 | Przetwornik A/D o wysokiej rozdzielczości, min. 16 bit | Tak, podać | 16 bit -0 pkt, 24 bit i więcej - 10 pkt
7 | Automatyczna kontynuacja zapisu po przypadkowym wyjęciu i włożeniu baterii. | Tak
8 | Możliwość wymiany baterii w trakcie zapisu bez utraty zapisanych danych i kontynuowanie zapisu. | Tak
9 | Wpisywanie nazwiska pacjenta do rejestratora przed rozpoczęciem badania. | Tak
10 | Kontrola kontaktu elektrod w trakcie całego badania. | Tak
11 | Możliwość automatycznego kończenia zapisu po odpięciu elektrod od ciała. | Tak
12 | Automatyczna konfiguracja rejestratora. | Tak
13 | Funkcja autotestu rejestratora obejmująca co najmniej: pamięć, zasilanie, kabel pacjenta | Tak
14 | Formatowanie karty pamięci w rejestratorze przed rozpoczęciem zapisu. | Tak
15 | Możliwość odzyskiwania uszkodzonego zapisu EKG z karty pamięci w rejestratorze. | Tak
16 | Detekcja stymulatora serca. | Tak
17 | Bezprzewodowy podgląd zapisu EKG na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. | Tak
18 | Kolorowy wyświetlacz graficzny OLED o rozdzielczości min. 160 × 128 piksele lub równoważny | Tak, podać
19 | Kolorowa wizualizacja kontaktu elektrod z rozmieszczeniem elektrod na wyświetlaczu rejestratora. | Tak
20 | Wyposażenie: karta pamięci, ładowarka + akumulatory, czytnik do kart pamięci, etui, elektrody jednorazowe, odprowadzenia EKG (2 kpl.) - do każdej sztuki | Tak, podać
21 | WARUNKI GWARANCJI | TAK
22 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i instruktażem personelu w ilości i czasie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego. | TAK
23 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać
24 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
25 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
26 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, podać
27 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 20 pkt

## Pakiet 3
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 3 - Bieżnia do prób wysiłkowych EKG - 1 kpl.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2025 r. | Tak, podać
2 | BIEŻNIA | TAK
3 | Zakres prędkości min. 0.5-18 km/h z regulacją co 0.1 km/h | Tak, podać
4 | Nachylenie min. 0-20% z regulacją co 0,1% | Tak, podać
5 | Dopuszczalna masa pacjenta min. 200 kg | Tak, podać
6 | Długość użytkowa taśmy bieżni 150 cm +/- 5 cm | Tak, podać
7 | Szerokość użytkowa taśmy bieżni 50 cm +/- 2 cm | Tak, podać
8 | Wysokość położenia taśmy bieżni względem podłoża 23 cm +/- 2cm | Tak, podać
9 | Taśma bieżni pokryta warstwą antypoślizgową, wyposażona w warstwę amortyzującą | TAK
10 | Łagodny start i zatrzymanie taśmy, ograniczające ryzyko utraty równowagi u pacjenta | TAK
11 | Poręcze dla pacjenta | TAK
12 | Możliwość zastosowania opcjonalnych poręczy pediatrycznych | TAK
13 | Dwa systemy awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa – przycisk dla osoby obsługującej i automatyczne zatrzymanie w przypadku ześlizgnięcia się pacjenta z bieżni | TAK
14 | Możliwość zastosowania dodatkowego systemu bezpieczeństwa w postaci metalowych wysięgników zamontowanych bezpośrednio do stelaża konstrukcyjnego po obu stronach bieżni, z poprzeczką połączoną z wyłącznikiem awaryjnym i szelkami o regulowanej długości mocowanymi do pasa piersiowego pacjenta; system zabezpiecza pacjenta przed upadkiem i w razie utraty równowagi automatycznie zatrzymuje przesuw pasa bieżni | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
15 | Port komunikacyjny RS-232 lub równoważny do zdalnego sterowania z systemu wysiłkowego | Tak, podać
16 | Silnik prądu zmiennego o mocy min. 2.2 kW, bezszczotkowy, bez konieczności konserwacji | Tak, podać
17 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak, podać
18 | Masa własna bieżni 230 kg +/- 10 kg | Tak, podać
19 | Wymiary 210x85x130 cm +/- 5 cm | Tak, podać
20 | Urządzenie spełniające normy dla sprzętu medycznego klasy IIb z wbudowanym transformatorem separującym | Tak, podać
21 | Oprogramowanie na PC spełniające funkcję wirtualnego panelu kontrolno-sterującego do niezależnych aplikacji treningowych | Tak, podać
22 | STACJA ROBOCZA | TAK
23 | Rejestracja sygnału i obsługa systemu wysiłkowego za pośrednictwem komputera PC typu AiO z procesorem min. 2-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 2 GB, portem ethernet (RJ-45), dyskiem twardym min. 256 GB, nagrywarką CD/DVD, kolorowym monitorem LCD min. 21” Full-HD, modułem Bluetooth, laserową drukarką zewnętrzną, systemem operacyjnym | Tak, podać
24 | Wózek jezdny dedykowany do systemu z 4 skrętnymi kółkami z hamulcami, 2 półkami, 2 pojemnikami na akcesoria oraz z wygodnym uchwytem ułatwiającym przewożenie zestawu | Tak, podać
25 | MODUŁ EKG | TAK
26 | Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z przewodową lub bezprzewodową transmisją bluetooth danych do systemu wysiłkowego | Tak, podać
27 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 8000 Hz na kanał | Tak, podać
28 | Rozdzielczość rejestrowanego sygnału min. 12 bit | Tak, podać
29 | Pasmo analizy sygnału EKG min. 0,05 - 150 Hz | Tak, podać
30 | Detekcja impulsów kardiostymulatora o szerokości >= 0,1 ms | Tak, podać
31 | Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją | Tak, podać
32 | Wymiary przetwornika EKG 90x58x20 mm ±5mm | Tak, podać
33 | Waga przetwornika EKG bez baterii max. 60 g | Tak, podać
34 | Przetwornik wyposażony w ekran typu OLED lub równoważny służący do dodatkowego podglądu kanałów EKG, kontroli jakości podłączenia elektrod, częstości rytmu serca, stanu naładowania ogniw zasilających, ustawienia połączenia z komputerem | Tak, podać
35 | Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA | Tak, podać
36 | Czas pracy przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach, min. 36 h | Tak, podać
37 | Stopień ochrony obudowy min. IP53 | Tak, podać | IP53 - 0 pkt, wyższy stopień ochrony - 10 pkt
38 | Etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem biodrowym | TAK
39 | OPROGRAMOWANIE | TAK
40 | Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG oraz czujnika spirometrycznego, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań, badań spirometrycznych: FVC, SVC, MVV | Tak, podać
41 | Oprogramowanie wyposażone w bazę danych, umożliwiającą m.in. szybkie wyszukiwanie pacjentów, zapis i podgląd wszystkich możliwych wykonywanych przez zestaw badań dla danego pacjenta: spoczynkowego badania EKG, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz badań spirometrycznych | Tak, podać
42 | Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji | Tak, podać
43 | Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych w programie | Tak, podać
44 | Standardowe konfiguracje kliniczne (Standard, Cabrera, prawosercowe, tylnościenne, pediatryczne lub równoważne) | Tak, podać
45 | Konfiguracje odprowadzeń wysiłkowego EKG: Standard, Cabrera | Tak, podać
46 | Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV | Tak, podać
47 | Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50/100 mm/s | Tak, podać
48 | Jednoczasowe wyświetlanie 12 kanałów w różnych konfiguracjach do wyboru, min.: 1x12, 2x6, 4x3 | Tak, podać
49 | Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, grubości linii | Tak, podać
50 | Filtry zakłóceń sieciowych i drżeń mięśniowych niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG | Tak, podać
51 | Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod z wizualnym systemem doradczym wskazującym jakość sygnału dla każdej krzywej za pomocą oznaczenia jej kolorem w 3 stopniach: zielony (jakość optymalna), żółty (jakość pogorszona) i czerwony (jakość wymagająca poprawy) | Tak, podać
52 | Podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka | Tak, podać
53 | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod | Tak, podać
54 | Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS | Tak, podać
55 | Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcje wg formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów i automatycznej reinterpretacji z ich uwzględnieniem, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu | Tak, podać
56 | Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 20 minut z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania dowolnych fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań spoczynkowych EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów | Tak, podać
57 | Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG | Tak, podać
58 | Standardowe protokoły badań wysiłkowych (np. Bruce, Bruce modyfikowany, Balke, Cornell, Naughton) wbudowane w system | Tak, podać
59 | Programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym RAMP | Tak, podać
60 | Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania wysiłkowego | Tak, podać
61 | Konfigurowanie raportów z badania wysiłkowego z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku | Tak, podać
62 | Wybór sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia i sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego lub submaksymalnego | Tak, podać
63 | Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych: a. 12 odprowadzeniowego EKG b. Częstości rytmu serca c. Uśrednionych sygnałów EKG ze wszystkich kanałów prezentowanych jednocześnie d. Powiększonego uśrednionego sygnału EKG z wybieranego automatycznie kanału o największej zmianie ST z możliwością ręcznej zmiany wyboru e. Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian f. Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru) g. Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST h. Danych dotyczących zadanego obciążenia i. Wartości współczynnika MET lub Watt j. Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt k. Aktywności stymulatora serca l. Wartości limitu tętna m. Procentowego wykonania limitu tętna n. Przekroczenia limitu tętna o. Rodzaju aktualnie używanego protokołu p. Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania q. Czasu trwania danego etapu r. Czasu trwania całego wysiłku s. Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedałowania t. Aktualnych wartości prędkości przesuwu pasa bieżni oraz kąta nachylenia bieżni (w przypadku badania na bieżni) u. Ilości wykrytych pobudzeń komorowych v. Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji) w. Wartości zmęczenia według skali Borga | Tak, podać
64 | Automatyczna detekcja i rejestracja arytmii występujących podczas badania wysiłkowego | Tak, podać
65 | Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia | Tak, podać
66 | Przypomnienie o momencie na wykonanie pomiaru ciśnienia z sygnalizacją graficzną i dźwiękową (w przypadku ręcznego wykonywania pomiarów) | Tak, podać
67 | Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby | Tak, podać
68 | Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania | Tak, podać
69 | Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego przeliczania wyników | Tak, podać
70 | Oprogramowanie wyposażone w algorytm automatycznej interpretacji spoczynkowego EKG z modułem interpretacji dedykowanej dla sportowców | Tak, podać
71 | MODUŁ AUTOMATYCZNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI | TAK
72 | Automatyczny pomiar ciśnienia wyzwalany zgodnie z zaprogramowanym cyklem z systemu badań wysiłkowych, z transmisją odczytów do systemu sterującego | Tak, podać
73 | Możliwość wyzwolenia dodatkowych pomiarów lub przerwania pomiarów w dowolnym momencie przez użytkownika | Tak, podać
74 | Pomiar ciśnienia metodą osłuchową wraz z pomiarem SpO2 w technologii Masimo lub równoważnej z czujnikiem na ucho i palec | Tak, podać
75 | Algorytm automatycznej deflacji dostosowanej do wartości HR | Tak, podać
76 | Wyświetlacz LCD do prezentacji zmierzonych wartości SYS, DIA, MAP, PULS1 (przy pomiarze ciśnienia), produkt podwójny, a także wykresu osłuchiwanych tonów Korotkowa, impulsów bramkujących lub trendu pomiarów | Tak, podać
77 | Wyjście słuchawkowe do odsłuchiwania tonów Korotkowa | Tak, podać
78 | Możliwość bramkowania sygnałem EKG z systemu wysiłkowego | Tak, podać
79 | Zakres pomiarowy ciśnienia min. 20-270 mmHg i towarzyszącego rytmu serca min. 40-250/min | Tak, podać
80 | Przyciski sterujące umożliwiające użycie miernika niezależnie od zewnętrznego systemu sterowania | Tak, podać
81 | Wymiary modułu pomiarowego max. 230x160x100 mm | Tak, podać
82 | WARUNKI GWARANCJI | TAK
83 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i instruktażem personelu w ilości i czasie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego. | TAK
84 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać
85 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
86 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
87 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, podać
88 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 20 pkt

## Pakiet 4
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Zalącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 4 - Aparat EKG - 2 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2025 r. | Tak, podać
2 | Obsługa aparatu za pośrednictwem min. klawiatury alfanumerycznej, panelu dotykowego, dedykowanych przycisków wywołujących podstawowe funkcje drukowania | Tak, podać
3 | Masa urządzenia z akumulatorem maks. 4,5 kg | Tak, podać | Masa 4,5 kg – 0 pkt., Mniej niż 4,5 kg - 10 pkt
4 | Wymiary Aparatu max. 384 x 319 x 90 [mm]; | Tak, podać
5 | Detekcja pracy stymulatora serca | Tak
6 | Praca w trybie ręcznym i automatycznym | Tak
7 | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją | Tak
8 | Wbudowany kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z panelami dotykowymi | Tak
9 | Przekątna ekranu min. 8" | Tak, podać | 8’’ – 0 pkt; powyżej 8" - 10 pkt
10 | Rozdzielczość ekranu min. 800x600 px | Tak, podać | 800x600 px - 0 pkt, wartość wyższa - 10 pkt
11 | Wyświetlane na ekranie: krzywe EKG, amplituda i prędkość przesuwu, wartość HR, rodzaj wybranego zasilania, stan naładowania akumulatora, data, czas, wprowadzone dane pacjenta, stan podłączenia elektrod, stan filtrów, menu konfiguracyjne urządzenia | Tak, podać
12 | Wyświetlanie modelu anatomicznego pacjenta z zaznaczonymi i opisanymi lokalizacjami poszczególnych elektrod zgodnie z wybranym układem odprowadzeń | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
13 | Podgląd ekranowy zarejestrowanego sygnału EKG w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu, bądź powtórzeniu; | Tak, podać
14 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru; | Tak
15 | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod; | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
16 | Wprowadzanie danych pacjenta min. imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć i ich wydruk; | Tak, podać
17 | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk; | Tak
18 | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 210 [mm] (A4); | Tak, podać
19 | Optymalne rozmieszczenie wydruku kanałów na całej szerokości papieru; | Tak, podać
20 | Prędkość druku min. 5, 12.5, 25, 50 [mm/s]; | Tak, podać
21 | Regulowana czułość na poziomach min. 5; 10; 20 mm/mV | Tak, podać
22 | Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk wszystkich kanałów; | Tak
23 | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego; | Tak
24 | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy, pozwalający na min. 6 godzin pracy w trybie monitorowania | Tak, podać | 6-8 godzin pracy – 0 pkt; powyżej 8 godzin pracy - 10 pkt
25 | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci; | Tak
26 | Czas ładowania akumulatora do 100% max. 4 [h]; | Tak, podać
27 | Próbkowanie sygnału w celu akwizycji danych EKG min. 32000 Hz na kanał | Tak, podać
28 | Min. 3 konfigurowalne przez użytkownika progi filtracji zakłóceń mięśniowych (w tym jeden 40Hz) oraz możliwość wyłączenia filtru i wykorzystania pełnego pasma sygnału | Tak, podać
29 | Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 [Hz]; | Tak, podać
30 | Pasmo analizy sygnału od min. 0,05Hz do min. 150Hz | Tak, podać | 150 Hz – 0 pkt. wyższa wartość zakresu próbkowania w Hz – 10 pkt
31 | Funkcja monitorowania i zapisu 10 [min.] ciągłego, 12-kanałowego zapisu EKG; | Tak, podać
32 | Wykonywanie klasycznych badań 12-kanałowych z 10-odprowadzeniowego kabla pacjenta; | Tak, podać
33 | Konfiguracja odprowadzeń min. w układzie standardowym i Cabrery | Tak, podać
34 | Dodatkowe układy odprowadzeń prawosercowych, tylnościennych i mieszanych | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
35 | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej; | Tak
36 | Funkcja pomiarów krzywej EKG min. interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS; | Tak, podać
37 | Prędkość przesuwu badania spoczynkowego min. 12.5, 25, 50 [mm/s]; | Tak, podać
38 | Czułość badania spoczynkowego 5, 10, 20 [mm/mV]; | Tak, podać
39 | Prędkość przesuwu rytmu min. 6.25, 12.5, [mm/s]; | Tak, podać
40 | Czułość rytmu min. 2.5, 5 [mm/mV]; | Tak, podać
41 | Wbudowana pamięć aparatu na min. 200 badań; | Tak, podać | 200-300 badań – 0 pkt, powyżej 300 badań - 10 pkt
42 | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC min. drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive; | Tak, podać
43 | Aparat wyposażony w port komunikacyjny LAN 1[Gbit]; | Tak, podać
44 | Moduł komunikacyjny WiFi działający na częstotliwości 2.4 GHz oraz 5 GHz i wspierający standard min. IEEE 802.11 a/b/g/n oraz szyfrowanie min. w standardzie WPA2-PSK | Tak, podać
45 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do archiwizacji, analizy i wydruków badań w komputerze PC; | Tak, podać
46 | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników; | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
47 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST; | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
48 | Możliwość rozbudowy o funkcję bezpośredniego wykonania badania spirometrycznego po podłączeniu do aparatu czujnika pomiarowego | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
49 | Możliwość rozbudowy o funkcję bezpośredniego sterowania próbą wysiłkową i dokumentowania przebiegu według standardowych protokołów po podłączeniu do aparatu bieżni lub ergometru; | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
50 | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist; | Tak
51 | Bezpośrednia obsługa opcjonalnej worklisty z poziomu menu elektrokardiografu; | Tak
52 | Możliwość rozbudowy o podłączenie elektrod podciśnieniowych; | Tak
53 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i zautomatyzowane wprowadzanie danych pacjenta; | Tak
54 | Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów; | Tak
55 | Aparat wyposażony w wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu; | Tak
56 | Wózek na 4 skrętnych kołach w tym min. 2 z hamulcami oraz z wysięgnikiem na kabel EKG i koszykiem na akcesoria umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu | Tak, podać
57 | WARUNKI GWARANCJI | TAK
58 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i instruktażem personelu w ilości i czasie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego. | TAK
59 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać
60 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
61 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
62 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, podać
63 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 130 pkt

## Pakiet 5
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 5 - Defibrylator - 1 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2025 r. | TAK, podać
2 | Defibrylator z dwufazową falą defibrylacji, z możliwością monitorowania funkcji życiowych z wbudowaną drukarką. | TAK
3 | Możliwość przesyłania danych z defibrylatora za pomocą USB, WLAN, Ethernet. | TAK, podać
4 | Tryby pracy: - ręczny - AED półautomatyczny - kardiowersja - stymulacja | TAK, podać
5 | Kolorowy ekran LCD, dotykowy. | TAK
6 | Przekątna ekranu min. 6”, ekran chroniony szybą ze szkła hartowanego | TAK, podać | min. 6" - 0 pkt, 7" i więcej - 10 pkt
7 | Opisy na ekranie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK
8 | Ciężar aparatu z kompletem akumulatorów w urządzeniu, z wyposażeniem w wersji z twardymi łyżkami do defibrylacji/kardiowersji elektrycznej, 1 rolką papieru maks. 8 kg | Tak, podać | od 6,51 kg do 8 kg - 0 pkt, 6,5 kg i mniej - 10 pkt
9 | Wymiary defibrylatora 325 x 275 x 210 mm +/- 2 cm | TAK, podać
10 | Zasilanie: - sieciowe ~ 230 [V] 50/60 [Hz] AC - bateryjne | TAK
11 | Pojemność baterii: - ilość wyładowań z maksymalną energią – min. 200 - monitorowanie przez min 8 godzin | TAK
12 | Zintegrowany w aparacie, składany uchwyt pozwalający na powieszenie defibrylatora na noszach | TAK
13 | Klasa ochrony min. IP 33 | TAK, podać
14 | Rejestracja w pamięci min. do 24 godzin wszystkich danych z interwencji, gdzie każda interwencja ma do 4 godzin rejestracji | TAK
15 | Akustyczny i optyczny sygnał gotowości | TAK
16 | Progi alarmowe monitorowanych parametrów definiowane przez operatora | TAK
17 | Samodzielnie wykonywany test własny urządzenia w rytmie co tydzień lub co dzień z możliwością wykonania testów przez Użytkownika na żądanie | TAK
18 | DEFIBRYLACJA
19 | Zakres energii defibrylacji w trybie ręcznym [J] w zakresie min. 2-200 | TAK
20 | Czas ładowania do energii 200[J] nie dłużej niż 7 s. | Tak, podać | poniżej 7 sekund - 10 pkt, 7 sekund - 0 pkt
21 | Zakres regulacji energii w trybie ręcznym dorośli min.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,30,50,70,90,120,150,170,200J | TAK, podać
22 | Zakres regulacji energii w trybie ręcznym dzieci min.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,30,50,70,90 J | TAK, podać
23 | Elektrody zewnętrzne (łyżki) do defibrylatora dla dorosłych i dzieci (zintegrowane) ze wskaźnikiem impedancji LED | TAK
24 | Przyciski funkcyjne w łyżkach umożliwiające min.: wybór energii, ładowanie, wyzwolenie impulsu defibrylacji, wydruk | TAK
25 | Możliwość defibrylacji wewnętrznej po podłączeniu odpowiednich elektrod | TAK
26 | W trybie AED komendy głosowe w języku polskim prowadzące proces reanimacji | TAK
27 | Możliwość defibrylacji w trybie manualnym i AED przy użyciu elektrod samoprzylepnych | TAK, podać
28 | Wbudowany, konfigurowany poradnik RKO | TAK
29 | Pomiar częstości ucisków w oparciu o pomiar impedancji dokonywany przez elektrody defibrylacyjne | TAK
30 | STYMULACJA
31 | Stymulacja przezskórna z dwoma trybami pracy: na żądanie i ze stałą częstotliwością | TAK
32 | Czas trwania impulsu min. 20 msek. | TAK
33 | Częstość tętna konfigurowalna min.: 40,45,50,60,70 ….do 240 ud/min | TAK
34 | Prąd stymulacji od 0 do 200 mA+/-10% lub 5mA (użycie większej wartości) | TAK
35 | MONITOROWANIE PACJENTA
36 | Monitorowanie EKG | TAK
37 | Szybka diagnoza EKG dostępna z elektrod defibrylacyjnych | TAK
38 | Częstość akcji serca min. 20-300 ud./min. | TAK, podać | zakres szerszy niż 20 – 300 bpm – 10 pkt, zakres 20-300 bpm – 0 pkt
39 | Próbkowanie EKG min. 500 Hz na kanał | TAK
40 | Izolowane wzmacniacze dla EKG - klasa CF | TAK
41 | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG | TAK
42 | Przewód EKG 4-żyłowy pozwalający na rejestrację 6 odprowadzeń EKG: I, II, III, aVR, aVL, aVF | TAK
43 | Graficzny przewodnik rozmieszczenia elektrod EKG z prezentacją na ekranie modelu anatomicznego pacjenta w celu właściwego naklejenia elektrod | TAK/NIE | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
44 | Przegląd zapisu na ekranie z siateczką milimetrową i dostępem dotykowym do poszczególnych odcinków spoczynkowego EKG | TAK
45 | Funkcja uzyskania długiego zapisu EKG (LONG) z zapisem 2 minut rejestrowanego EKG | TAK/NIE | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
46 | Wykrywanie i odrzucanie impulsów stymulatora | TAK
47 | Przewód EKG 4-żyłowy – 2 sztuki | TAK
48 | NIBP
49 | Monitorowanie NIBP w trybie ręcznym lub automatycznym z programowaną częstotliwością dokonywania pomiarów (2,3,5,10,15,30 minut ) | TAK
50 | Funkcja blokady żylnej ( stazy ) | TAK/NIE | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
51 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK
52 | Zakresy pomiarowe min.: Dorośli/dzieci– Sys 30-255 mm Hg, Dias 15 -220 mm Hg, Noworodki- Sys 30 – 135 mmHg, Dia 15 – 110mmHg | TAK
53 | Akcesoria pomiarowe: kabel NIBP, mankiet dla dorosłych rozmiar S, M i L; mankiet dla dzieci rozmiar S i XS | TAK
54 | Monitorowanie SpO2 w technologii Nellcor | TAK
55 | Zakres pomiarowy SpO2: 1 do 100% | TAK
56 | Rozdzielczość 1% | TAK
57 | Zakres pomiarowy pulsu 20 do 300 uderzeń na min | TAK
58 | Czujnik palcowy dla dorosłych z kablem przedłużającym do pomiaru saturacji 2 szt. | TAK
59 | DRUKARKA | TAK
60 | Rejestrator typu termicznego wbudowany w urządzenie | TAK
61 | Szerokość papieru min. 80 [mm] | TAK
62 | Prędkość przesuwu 25 mm/s | TAK
63 | W kpl. 10 rolek papieru | TAK
64 | WÓZEK | TAK
65 | z systemem umożliwiającym stabilne zamontowanie defibrylatora na wózku oraz szybkie jego ściągnięcie | TAK
66 | wyposażony w wygodny uchyt do przewożenia oraz pojemnik na akcesoria | TAK
67 | 4 skrętne koła z hamulcami | TAK
68 | WARUNKI GWARANCJI | TAK
69 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i instruktażem personelu w ilości i czasie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego. | TAK
70 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać
71 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
72 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
73 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta. | TAK, podać
74 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 70 pkt

## Pakiet 6
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 5 - Kardiomonitor - 8 szt. + centrala monitorująca
Kardiomonitor - 8 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2025 r. | Tak, podać
2 | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak
3 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak, podać
4 | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia | Tak
5 | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Tak, podać
6 | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG i aEEG, - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | Tak, podać
7 | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) | Tak, podać
8 | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) | Tak, podać
9 | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 | Tak
10 | EKRAN/OBSŁUGA | Tak
11 | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | Tak, podać
12 | Moduły wieloparametrowe w tym moduły transportowe tego samego producenta co jednostka główna kardiomonitora. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania komputerów oraz monitorów medycznych w celu wizualizacji mierzonych parametrów oraz obsługi funkcji modułów wieloparametrowych (w tym modułów transportowych). | Tak, podać
13 | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | Tak, podać
14 | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | Tak, podać
15 | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. | Tak, podać
16 | SYSTEM ALARMOWY | Tak, podać
17 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak, podać
18 | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | Tak, podać
19 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | Tak, podać
20 | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | TAK/NIE | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
21 | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG, sygnał krzywej pletyzmograficznej i sygnał IBP w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna. Wyświetlanie zestawienia z zaznaczeniem sygnału o najlepszej jakości | TAK/NIE | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
22 | ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH | Tak
23 | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | Tak, podać
24 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny | Tak, podać
25 | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Tak, podać
26 | PRACA W SIECI MONITOROWANIA/ WYSYŁANIE DANYCH | Tak
27 | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | Tak
28 | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak, podać
29 | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | Tak, podać
30 | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | Tak, podać
31 | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | Tak, podać
32 | MONITOR/MODUŁ TRANSPORTOWY | Tak
33 | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – (opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego o przekątnej min. 5,5”. Rozdzielczość co najmniej 1200 x 700 pikseli. Ciężar monitora nie więcej niż 1 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. | Tak, podać
34 | Obsługa monitora transportowego poprzez ekran dotykowy. Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44. | TAK/NIE | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
35 | Na cały system monitorowania jeden uchwyt z rączką do montażu monitora transportowego. | Tak
36 | MIERZONE PARAMETRY | Tak
37 | EKG - pomiar częstości akcji serca (na wszystkich stanowiskach). Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | Tak, podać
38 | Monitorowanie do min. 7 odprowadzeń jednocześnie. | Tak, podać
39 | W komplecie z monitorem: przewód EKG z dwoma kompletami 5 końcówek. | Tak
40 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | Tak, podać
41 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch jednocześnie ST. | Tak, podać
42 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | Tak, podać
43 | RESP (na wszystkich stanowiskach)– pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. | Tak, podać
44 | Saturacja (SpO2- na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowe czujniki SpO2 dla dorosłych typu soft na palec oraz typu klips na ucho. | Tak, podać
45 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. (na wszystkich stanowiskach). Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiety w rozmiarze średnim i dużym. | Tak, podać
46 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. W komplecie z każdym monitorem czujnik temperatury powierzchniowej. | Tak, podać
47 | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. | Tak, podać
48 | INNE FUNKCJE I APLIKACJE KLINICZNE | Tak
49 | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | Tak
50 | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | Tak, podać
51 | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak, podać
52 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak, podać
53 | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: po naciśnięciu dedykowanego przycisku i potwierdzeniu wyboru następuje zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów, na ekranie wyświetlana jest informacja w formie piktogramu o aktywnym trybie resuscytacyjnym. | Tak, podać
54 | MONTAŻ | Tak
55 | Uchwyt do montażu monitora na szynie posiadanej przez zamawiającego. | Tak
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Centrala monitorująca - 1 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2025 r. | Tak, podać
2 | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do min. 40 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje | Tak
3 | Główna centrala zainstalowana na komputerze All in One z ekranem o przekątnej co najmniej 23” połączonym z dodatkowym ekranem o przekątnej min. 23”. Dodatkowa stacja robocza zainstalowana w dowolnym pomieszczeniu na oddziale z możliwością pełnego wglądu i zmiany parametrów poszczególnych monitorów pacjenta podłączonych do głównej centrali. Stacja robocza zainstalowana na komputerze All in One z ekranem o przekątnej co najmniej 23” połączonym z dodatkowym ekranem o przekątnej min. 23” (w zestawie uchwyt VESA do dwóch monitorów). | Tak, podać
4 | Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól poszczególnych monitorów (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów) | Tak
5 | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów) | Tak
6 | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia min. 8 monitorów pacjenta | Tak, podać
7 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | Tak, podać
8 | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu | Tak
9 | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. | Tak, podać
10 | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak
11 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak
12 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | Tak, podać
13 | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin | Tak, podać
14 | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Tak, podać
15 | Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali. | TAK/NIE | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
16 | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | Tak
17 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | Tak, podać
18 | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta oraz we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | Tak
19 | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta | Tak
20 | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta oraz we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | Tak
21 | Możliwość rozbudowy o bezpośrednie podłączenie do centrali respiratorów (poprzez sieć LAN/WiFi) oraz podłączenie (bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń) pomp infuzyjnych. Możliwość wyświetlania danych z pracy pompy w odrębnym oknie centrali. | TAK/NIE | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
22 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | Tak, podać
23 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak
24 | Przegląd danych zapamiętanych i przechowywanych w opisanej powyżej stacji centralnego nadzoru | Tak
1 | WARUNKI GWARANCJI
2 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i instruktażem personelu w ilości i czasie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego. | TAK
3 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać
4 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
5 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
6 | Bezpłatne przeglądy okresowe oraz wymiana akumulatorów wykonane przez autoryzowany serwis producenta w okresie trwania gwarancji. | TAK, podać
7 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 50 pkt

## Pakiet 7
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 7 - Respirator - 1 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2025 r. | Tak, podać
2 | Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej (24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci o wadze ciała od min. 2,5 kg. Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego | Tak, podać
3 | Waga urządzenia ze zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich ładowania: max. 7 kg | Tak, podać | waga 7 kg i mniej- 0 pkt, waga poniżej 6,5 kg - 10 pkt
4 | Możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora zasilającego (12 V) | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt.
5 | Możliwość ustawienia min. 4 programów wentylacji | Tak, podać | 4 programy - 0 pkt, więcej programów - 10 pkt
6 | Możliwość wyboru, min.: • typu pacjenta - niemowlę, dziecko lub dorosły, • płci pacjenta, • masy pacjenta (w przypadku niemowląt), lub • wzrostu pacjenta (w przypadku dzieci i dorosłych). Te informacje będą używane, aby ustalić terapię domyślną i ustawienia alarmu, wliczając w to objętość oddechową i alarmy na podstawie objętości oddechowej. Informacja ta również zawęża zakresy ustawień. | Tak, podać
7 | Oferowany aparat wyposażony w komunikację Bluetooth oraz WiFi | Tak, podać
8 | Możliwość zgrania danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci (typu karta pamięci) lub zapisywanie w pamięci z urządzenia na pamięć zewnętrzną przez port typu USB (pendrive) | Tak, podać
9 | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. ciśnienie w zakresie 3 bar do 5,5 bar | Tak, podać
10 | Zasilanie w tlen o niskim ciśnieniu z przepływem, min. 0 do 30 l/min. | Tak, podać
11 | Wyświetlacz dotykowy, minimum 7” przekątnej ekranu, umożliwiający jednoczesne monitorowanie: objętości oddechowej (VTe), częstości oddechów (RR), przecieków powietrza, ciśnień terapeutycznych, wentylacji minutowej (MV), stosunku I/E, szczytowego przepływu i ciśnienia oraz poziomu naładowania akumulatora zasilającego | Tak, podać | przekątna ekranu 7" - 0 pkt, powyżej 7" - 10 pkt
12 | Tryby pracy, min: - CPAP, - ST, - PSV (Pressure Support Ventilation), - PAC (Pressure Assisted Control), - Typu V target (wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objętości), - AC, - VC, - SIMV, - PC-SIMV | Tak, podać
13 | Dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: S/T, PSV, A/C- PC) możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie 50 - 2000 ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym | Tak, podać
14 | Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE (auto – PEEP) | Tak, podać
15 | Alarmy ustawiane w zakresie: - ciśnienie wdechowe min. 1 - 90 cm H20 - objętość oddechowa min. 10 - 2000 ml lub wyłączony, - wentylacja minutowa min. 1 - 30 l/min lub wyłączony, - częstość oddechów min. 1 - 90 n/min lub wyłączony, - odłączenie obwodu min. 10 - 60 s lub wyłączony, - interwał bezdechu min. 10- 60 s | Tak, podać
16 | Monitorowanie parametrów w zakresie: - objętość oddechowa, min. 0 - 2000 ml , - szacunkowy wsp. przecieku, min. 0- 200 l/min, - szczytowy przepływ wdechowy, min. 0-200 l/min, - średnie ciśnienie w drogach oddechowych, min. 0 - 90 cmH20, - współczynnik I:E, min. 9,9: 1 - 1 : 9,9, - częstość oddechów, min. 1 - 90 /min, - wentylacja minutowa, min. 0- 30 l/min, - szczytowe ciśnienie wdechowe, min. 0 - 90 cmH20, - procent oddechów wyzwalanych przez pacjenta 0 -100% | Tak, podać
17 | Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania | Tak, podać
18 | Możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 0,5 -9 l/min | Tak, podać
19 | Możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% przepływu szczytowego | Tak, podać
20 | Typy obwodów, min.: - aktywna zastawka wydechowa z proksymalnym ciśnieniem (PAP), - aktywna zastawka wydechowa z czujnikiem przepływy, - pasywny układ pacjenta z portem wydechowym, - obwód dwuramienny | Tak, podać
21 | Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej | Tak, podać
22 | Ustawienia parametrów min.: - IPAP, min. 3 - 50 cmH2O, - EPAP/PEEP, min. 3 - 25 cmH2O, - CPAP, min. 3 - 25 cmH2O, - wspomaganie ciśnieniowe, min. 0 - 30 cmH2O, - objętość oddechowa, min. 50 - 2000 ml, - częstość oddychania, min. 0 - 80 oddechów na minutę, - czas wdechu, min. 0,3 - 5,0 s, - czułość cyklu przepływu, min. 10 - 90 %, - czułość wyzwalania przepływem, min. 0,5 – 9 l/min, - czas narastania, min. 0 - 6, - czułość wyzwalania przepływem, min. 0,5 - 9 l/min, czułość cyklu przepływu, min. 10 - 90 % | Tak, podać
23 | Możliwość monitorowania Sp02, EtCO2 oraz FiO2 z wykorzystaniem dodatkowych czujników | Tak
24 | Możliwość wyświetlania na ekranie parametrów oporu dynamicznego | Tak
25 | Aparat wyposażony w składany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia | Tak
26 | Respirator w zestawie z kompletnym układem pacjenta 22 mm z portem wydechowym - 10 sztuk | Tak
27 | W zestawie dozownik tlenu z wejściem AGA | Tak
28 | W zestawie wózek transportowy, min. blokada trzech kół i koszyk na akcesoria – 1 sztuka | Tak
29 | Respirator wyposażony w zasilanie zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich ładowania | Tak, podać
30 | Dren tlenowy - 1 sztuka | Tak
31 | Dedykowana maska do wentylacji nieinwazyjnej ustno - nosowa, wielorazowa - 3 sztuki (rozmiary do wyboru przez Zamawiającego) Maska bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa i podpory czołowej Maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach XS, S-M, L. Port wydechowy bezpośrednio w poduszce silikonowej Spadek ciśnienia w masce przy 50 l/min: 0,9 ± 0,3 cmH2O. Spadek ciśnienia w masce przy 100 l/min: 2,2 ± 0,3 cmH2O. | Tak, podać
32 | Pulsoksymetr Wymiary: 58,5 mm x 123 mm x 28 mm Waga: do 400 g Tryb natychmiastowego sprawdzania – do 99 ID, 300 grup dla każdego ID. Tryb ciągłego monitorowania – zapis do 30 000 grup, z możliwością wyboru interwału zapisu od 10 sek. do 30 min. Zakres pomiarowy: - SpO2: 1- 100% - tętno min. 25-250 bpm Min. 12 godziny ciągłej pracy Pulsoksymetr dla dorosłych Ciągły tryb pracy Alarmy dźwiękowe i graficzne min: - niskie/wysokie tętno - niska/wysoka saturacja Wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji dla dorosłych - klips na palec Zasilanie akumulatorowe | Tak, podać
33 | WARUNKI GWARANCJI | Tak, podać
34 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i instruktażem personelu w ilości i czasie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego. | TAK
35 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać
36 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
37 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
38 | Bezpłatne przeglądy okresowe oraz wymiana akumulatorów wykonane przez autoryzowany serwis producenta w okresie trwania gwarancji. | TAK, podać
39 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 40 pkt

## Pakiet 8
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 8 - Wózek anestezjologiczny - 1 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenia nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo | Tak, podać | Tworzywo poliuretanowe- 10 pkt, Pozostałe tworzywo- 0 pkt.
3 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak
4 | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość: 90 cm, +/-5 cm - Głębokość: 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | Tak, podać
5 | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | Tak
6 | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | Tak
7 | Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne w tym min. 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie, zwiększające zwrotność wózka | Tak, podać
8 | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami lub narożniki nad kołami posiadają odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami | Tak, podać | Listwa odbojowa -10 pkt., Narożniki nad kołami z odbojami – 0 pkt.
9 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł - otwieracz ampułek (dwa rozmiary) - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki, - przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik „kieszeń”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | Tak
10 | Wyposażenie dodatkowe: - półka na defibrylator w górnej części blatu, - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, - płyta do masażu serca, - zasilanie elektryczne z rozdzielaczem, - dodatkowa półka na ssak. | Tak
11 | Kolorystyka szuflad do wyboru | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
1 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
2 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
3 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
4 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
5 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 20 pkt

## Pakiet 9
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 9 - Wózek do transportu pacjenta - 2 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenia nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak
3 | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) | Tak, podać
4 | Długość całkowita: 2170 mm (± 30 mm) | Tak, podać
5 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 450 - 800 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | Tak, podać
6 | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 0° - 12° (± 2°) – regulacja płynna | Podać | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt
7 | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0° - 12° (± 2°) – regulacja płynna | Tak, podać
8 | Leże dwusegmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | Tak
9 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | Tak
10 | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. | Tak
11 | Wózek wyposażony w min. 2 listwy po bokach wózkach, wyposażone w przesuwne uchwyty do mocowania akcesoriów. | Tak, podać
12 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna | Tak, podać
13 | Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe. | Podać | W części wezgłowia krążki dwuosiowe - 10 pkt, brak - 0 pkt
14 | Barierki boczne zabezpieczające w ¾ długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. | Podać | Barierki wyposażone w krążki odbojowe chroniące przed zarysowaniami TAK- 10 pkt, brak - 0 pkt
15 | Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. | Tak
16 | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | Tak
17 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | Tak
18 | Wyposażenie wózka: • wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, • materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca min. 8 cm. • Tworzywowa taca do podawania posiłków • Uchwyt na prześcieradło w roli. | Tak, podać
19 | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak
20 | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. | Tak, podać
21 | Koła min 150mm. Blokada centralna kół. | Podać | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole TAK - 10 pkt, NIE – 0 pkt
22 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg | Tak, podać
23 | WARUNKI GWARANCJI | Tak
24 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
25 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
26 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
27 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
28 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 40 pkt

## Pakiet 10
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 10 - Podnośnik do przenoszenia pacjenta - 2 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenia nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Podnośnik pacjenta dwufunkcyjny: podnoszenie oraz pionizacja | Tak
3 | Napęd: elektryczny | Tak
4 | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego lub rozwiązania równoważnego | Tak, podać | Pilot przewodowy - 10 pkt, inne rozwiązanie - 0 pkt
5 | Wygodny uchwyt do transportu | Tak
6 | Proste rozkładanie i składanie | Tak
7 | Panel sterujący wyposażony w awaryjny system zatrzymania pracy | Tak
8 | Urządzenie wyposażone w akumulator | Tak
9 | Urządzenie wyposażone w asekuracyjny system manualnego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii | Tak
10 | Możliwość demontażu ramion: podnoszącego i pionizującego | Tak
11 | Koła przednie obrotowe | Tak
12 | Koła tylne obrotowe wyposażone w hamulec | Tak
13 | Regulowana szerokość ramion podstawy | Tak
14 | Regulowana blokada kolan | Tak
15 | Demontowana platforma pod stopy | Tak
16 | W zestawie pas do pionizacji oraz nosidło do przenoszenia pacjenta | Tak
17 | Długość urządzenia: 100 cm (+- 10 cm) | Tak, podać
18 | Szerokość urządzenia: 60 cm (+- 10 cm) | Tak, podać
19 | Szerokość rozstawionych ramion: 85 cm (+- 5 cm) | Tak, podać
20 | Wysokość urządzenia: 130 cm (+- 5 cm) | Tak, podać
21 | Zakres podnoszenia min. 90 - 170 cm lub szerszy | Tak, podać
22 | Zakres pionozacji min. 105-160 cm lub szerszy | Tak, podać
23 | Prędkość podnoszenia min. 10 mm/s | Tak, podać
24 | Wysokość ramion jezdnych: 10 cm (+- 2 cm) | Tak, podać
25 | Średnica kół przednich: 7 cm (+- 1 cm) | Tak, podać
26 | Średnica kół tylnych: 10 cm (+- 1 cm) | Tak, podać
27 | Dopuszczalne obciążenie: min. 135 kg | Tak, podać | powyżej 160 kg - 10 pkt, 135-160 kg - 0 pkt
28 | WARUNKI GWARANCJI | Tak
29 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
30 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
31 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
32 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
33 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 20 pkt

## Pakiet 11
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet nr 11 - Aparat USG - 1 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenia nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | JEDNOSTKA GŁÓWNA | Tak
3 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z pulpitu operatora | Tak
4 | Możliwość ustawienia menu w języku polskim. | Tak
5 | Cztery koła skrętne z blokadą min 2 kół do pozycji parkingowej | Tak, podać
6 | Fabrycznie wbudowany monitor LCD/LED, kolorowy, bez przeplotu, Przekątna ≥ 23 cale Rozdzielczość monitora≥1920x1080x24 bity W tym obszar przeznaczony na wyświetlany obraz USG nie mniejszy niż 70% | Tak, podać | przekątna 23" - 0 pkt, przekątna powyżej 23" - 10 pkt
7 | Aparat wyposażony w panel dotykowy LCD/LED z możliwością regulacji nachylenia, Min. 14 cali rozdzielczość≥1920x1080 nachylenie w zakresie 30 stopni | Tak, podać
8 | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków, min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze | Tak, podać
9 | Programowalne przez użytkownika przyciski na panelu sterowania – pulpit fizyczny, min. 10 przycisków | Tak, podać
10 | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym | Tak, podać
11 | regulacja wysokości panelu sterowania, regulacja Góra /dół min. 16 cm | Tak, podać
12 | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo ≥ +/- 30° | Tak, podać
13 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | Tak, podać
14 | Skala szarości: min. 256 odcieni | Tak, podać
15 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 6 000 000 kanałów procesowych | Tak, podać | 8 000 000 kanałów i więcej - 10 pkt, poniżej 8 000 000 kanałów - 0 pkt
16 | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB | Tak, podać
17 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 MHz | Tak, podać
18 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥3 aktywne | Tak, podać
19 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE ≥ 23000 | Tak, podać
20 | Dysk twardy SSD ≥500GB | Tak, podać
21 | Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników min.. export obrazów, usuwanie badań | Tak, podać
22 | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | Tak, podać
23 | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | Tak, podać
24 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | Tak, podać
25 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) | Tak, podać
26 | TRYBY OBRAZOWANIA | Tak, podać
27 | Tryb B | Tak, podać
28 | Głębokość penetracji ≥2-55 cm | Tak, podać
29 | Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-55 cm | Tak, podać
30 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak, podać
31 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥5000 fps | Tak, podać
32 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | Tak, podać
33 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | Tak, podać
34 | Zmiana: wzmocnienia całościowego, TGC, dynamiki, obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | Tak, podać
35 | Obrazowanie harmoniczne oraz obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem ≥ 5 częstotliwości | Tak, podać
36 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | Tak, podać
37 | Tryb M | Tak
38 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | Tak
39 | Anatomiczny tryb M. | Tak
40 | Tryb Doppler Kolorowy | Tak
41 | Maksymalna prędkość obrazowania w trybie CD ≥680 Hz | Tak, podać
42 | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego min. od 0,05KHz do 25KHz | Tak, podać
43 | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | Tak, podać
44 | Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera ≥ +/- 30° | Tak, podać
45 | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | Tak, podać
46 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | Tak, podać
47 | Spektralny Doppler Pulsacyjny | Tak
48 | Zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. od 2KHz do 35KHz | Tak, podać
49 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,5-25 mm | Tak, podać
50 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | Tak, podać
51 | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | Tak, podać
52 | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | Tak, podać
53 | INNE FUNKCJE | Tak
54 | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex min. 7 ustawień | Tak, podać
55 | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | Tak, podać
56 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | Tak, podać
57 | Zaawansowany tryb Dopplerowski dedykowany do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania bardzo wolnych przepływów. | Tak, podać
58 | Funkcja automatycznych pomiarów biometrii płodu | Tak
59 | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | Tak
60 | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: • brzusznych • kardiologicznych • mięśniowoszkieletowych • pediatrycznych • małych narządów • transkranialnych • urologicznych | Tak, podać
61 | Pomiary podstawowe na obrazie: • pomiar odległości, • obwodu, • pola powierzchni, • objętości | Tak, podać
62 | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych. | Tak, podać
63 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | Tak, podać
64 | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | Tak, podać
65 | Fabrycznie montowana wysuwana klawiatura | Tak, podać
66 | Oprogramowanie służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D/ M-mode / PW/ CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Oprogramowanie te ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E’, A’, S’. | Tak, podać
67 | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak, podać
68 | Opcja STRAIN dedykowaną do analizy motoryczności ścian lewej komory serca (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye z podziałem na min.17 segmentów) oraz STRESS ECHO | Tak, podać
69 | Fabrycznie wbudowana bateria podtrzymującą pracę aparatu w momencie zaniku zasilania min. 40 minut pracy aparatu. Wskaźnik stopnia zużycia baterii widoczny na monitorze w trakcie pracy aparatu. | Tak, podać
70 | Oprogramowanie służące do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej lewej komory serca w widoku koniuszkowym 4 lub 2 jamowym z zapisanej pętli cine. | Tak, podać
71 | Opcja STRAIN dedykowaną do analizy motoryczności ścian prawej komory serca | Tak, podać
72 | Opcja STRAIN dedykowaną do analizy motoryczności ścian lewego przedsionka serca | Tak, podać
73 | Doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi | Tak, podać
74 | Opcja Dicom, integracja z systemem Alteris | Tak, podać
75 | GŁOWICE | Tak
76 | Głowica liniowa wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz - ilość elementów: min. 256 - szerokość skanu: min 50 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak, podać
77 | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 192 - kąt skanowania: min. 66° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak, podać
78 | Głowica Phased Array do badań kardiologicznych, naczyniowych, oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 80 - kąt skanowania: min. 90° | Tak, podać
79 | Drukarka B/W | Tak, podać
80 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych, pediatrycznych, mięśniowo-szkieletowych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak, podać
81 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz -Ilość elementów: min. 288 szerokość skanu: max 40 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak, podać
82 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | Tak, podać
83 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu „hockey” pracującą w zakresie 3-22 MHz | Tak, podać
84 | Możliwość rozbudowy o moduł: Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiającą wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | Tak, podać
85 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących w trybie Low MI z możliwością analizy napływu środka kontrastującego w czasie, wewnątrz zaznaczonego obszaru. | Tak, podać
86 | Możliwość rozbudowy o moduł: Aplikacja dedykowana do analizy początkowego stadium zwłóknienia wątroby spowodowanej czynnikami poza alkoholowymi. Analiza zmiany osłabienia sygnału ultradźwiękowego przechodzącego przez wątrobę oraz analiza powracającej fali ultradźwiękowej (analiza rozproszenia Rayleigh’a) | Tak, podać
87 | Możliwość rozbudowy o moduł: Aplikacja dedykowana do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby spowodowanej czynnikami poza alkoholowymi. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy) | Tak, podać
88 | Możliwość rozbudowy o aplikację działającą w trybie B-Mode umożliwiającą analizę morfologiczną oraz funkcjonalną tętnic polegającą na ocenie ich sztywności oraz właściwości anatomicznych. Funkcja oparta na technologii STRAIN. Możliwość analizy odkształcenia tętnic, wektorowo w przekroju podłużnym jak i poprzecznym. Dedykowany raport z badania opisanej funkcjonalności | Tak, podać
89 | Możliwość rozbudowy o moduł : Aplikacja dedykowana do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi. | Tak, podać
90 | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | Tak, podać
91 | Aplikacja dedykowana do badania tarczyc w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według leksykonu TIRADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania tarczycy. | Tak, podać
92 | Możliwość rozbudowy o funkcję przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji | Tak, podać
93 | Możliwość rozbudowy o Freehand 3D (3D z wolnej ręki) dostępny na głowicach linia, convex, endo. | Tak, podać
94 | Możliwość rozbudowy o opcję poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego np. HDVI lub VSRI | Tak, podać
95 | Możliwość rozbudowy o zaawansowaną opcję renderingu 3D/4D umożliwiającą wyświetlenie światła odbitego na powierzchni obiektu w celu zwiększenia realizmu i poprawy przedstawienia kształtu. | Tak, podać
96 | Możliwość rozbudowy o tzw. fuzję obrazów | Tak, podać
97 | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej. | Tak, podać
98 | WARUNKI GWARANCJI | Tak, podać
99 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
100 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
101 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
102 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
103 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 20 pkt

## Pakiet 12
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 12
Komputer – 12 szt.
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający.
Lp. | Komponent | Parametr wymagany | Parametr Oferowany Tak/Nie/opis
1 | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji
2 | Obudowa | Small Form factor
Obudowa otwierana bez użycia narzędzi
3 | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora
4 | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w min. 3 złącza M.2 z czego 2 dedykowane dla dysku SSD PCIe. Płyta główna wyposażona w min. 2 sloty pamięci RAM DDR5.
5 | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, AAMD Ryzen 5 220 równoważny na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.
6 | Pamięć operacyjna | Min. 16GB, 5600MHz DDR5, Pamięć w trybie dual channel, Min. 2 sloty na pamięć RAM
7 | Karta graficzna | Zintegrowana karta z monitorem
8 | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
9 | Sieć | Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 Wbudowana karta sieci bezprzewodowej
10 | Porty/złącza | Z przodu obudowy:
- 1 x USB 3.2 typu C
- 2 x USB 3.2 typu A Generacji 2, w tym min. 1 x USB 3.2 Generacji 2 pracujący w trybie „always on”, umożliwiający ładowanie podłączonego urządzenia
- 1 x port słuchawkowo-mikrofonowy typu combo
Z tyłu obudowy:
- min.2 x USB typu A, w tym min. 1 x USB 3.2
- 1 x HDMI min. 2.1
- 1 x DisplayPort min. 1.4
- port sieciowy RJ-45
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
11 | Klawiatura/mysz | Przewodowa USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką
12 | Zasilacz | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 90W oraz sprawności na poziomie min. 89%.
13 | System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Mechanizmy logowania w oparciu o:
Login i hasło,
Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
Certyfikat/Klucz i PIN
Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
14 | BIOS | Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
- modelu komputera, PN
- numerze seryjnym,
- numerze inwentarzowym (AssetTag),
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersji BIOS,
- dacie produkcji BIOS
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,
- dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2
15 | Certyfikaty i standardy | Certyfikaty i standardy
Dla producenta sprzętu
- ISO 9001
Dla komputera:
- EPEAT GOLD dla kraju Polska dostępne na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays
- TCO
- Deklaracja zgodności CE
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
16 | Gwarancja | 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)
Monitor – 12 szt.
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Lp. | Komponent | Parametr wymagany | Parametr Oferowany Tak/Nie/Opis
1 | Wielkość ekranu | Przekątna ekranu min. 27”
2 | Przekątna ekranu min. 27” | Rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080 (FHD 1080)
| Odświeżanie | Max. 6 ms w trybie normalnym/typowym
3 | Kąt widzenia | Kąty widzenia min. 177 stopni w pionie i min. 177 stopni w poziomie
4 | Technologia podświetlania | Diody LED
5 | Czas reakcji | 1ms
6 | Odświeżanie | Min. 100Hz
7 | Kontrast | Kontrast wyświetlacza nie mniejszy niż: 1500:1
8 | Jasność | Jasność wyświetlacza nie mniejsza niż 350 cd/m2
9 | Porty/złącza | Minimalna ilość dostępnych złącz monitorze:
* 1 x USB-C 3.2
* 1 x USB-B 3.2
* 1 x HDMI 2.1
* 1 x DisplayPort 1.4
10 | Kable/przejściówk | Do monitora producent dołącza minimum kable:
* HDMI
* USB-B do USB-A
* Kabel zasilający o długości min. 1,7m
11 | Stopa/Podstawa monitora | Musi umożliwiać:
* przechylenie w pionie min. 28 stopni
* regulacja wysokości o wartości min. 150 mm
12 | Zasilacz | Zasilacz wbudowany w monitor
13 | Zużycie energii | * Maksymalne zużycie energii nie może przekraczać: 90W przy wykorzystaniu HUB USB / USB-C
* Zużycie energii w trypie uśpienia nie może przekraczać 0.5 W
14 | Certyfikaty i standardy | * ENERGY STAR
* Epeat Gold
* TCO 9
* TCO Edge 2.0
15 | Gwarancja | 36 miesięcy
Drukarka – 5 szt.
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Lp. | Komponent | Parametr wymagany | Parametr Oferowany Tak/Nie/Opis
1 | Technologia | Laserowa
2 | Rodzaj | Monochromatyczna – czarno-biała
3 | Format wydruku | maksymalny format wydruku A4
4 | Wydruki | Automatyczny druk dwustronny
5 | Prędkość druku | Min 45 str/min
6 | Obciążenie | 100000 str/miesięcznie
7 | Komunikacja | Interfejs - Ethernet, USB
8 | Wyświetlacz | Tak
9 | Pojemność podajnika | Min 650 arkuszy
10 | Gwarancja | Min. 24 miesiące
Access point – 3 szt
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Lp. | Komponent | Parametr wymagany | Parametr Oferowany Tak/Nie/Opis
1 | Tryb pracy | Access point
2 | Standard Wifi | min. wifi 5
3 | Porty LAN 10/100/1000 | Min 1 szt.
4 | Zasilanie | PoE 802.3af/at Pasywne PoE 48V (+4,5 pin; -7,8 pin; zasilacz PoE w zestawie)
5 | Anteny | Min. 3 wbudowane
6 | Częstotliwość pracy | 2.4Ghz, 5Ghz
7 | Bezpieczeństwo | Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK
8 | Zastosowanie | wewnętrzne
9 | Zarządzanie | Aplikacja Omada Zarządzanie centralne: Oprogramowanie do zarządzania Omada OC200 Obsługa aplikacji Dostęp do chmury: Tak (poprzez Oprogramowanie do zarządzania Omada lub OC200) Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1, v2c Dziennik systemowy: Lokalne i zdalne SSH Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS Zarządzanie L3 Zarządzanie multi-site Zarządzanie VLAN
10 | Gwarancja | Min. 24 miesiące