Załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia

W przypadku parametru, który podlega ocenie podać wartość/opis oferowanego parametru, by Zamawiający mógł określić ilość przysługujących punktów za zaoferowany parametr.

„Formularz ofertowy (1)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 1 System do badania elektrofizjologicznego

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230V ± 10%, 50Hz | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany system elektrofizjologiczny (komputer sterujący, wzmacniacz elektrofizjologiczny oraz niezbędne wyposażenie) skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej oraz w sterowni, zgodny funkcjonalnościowo oraz techniczne z posiadanym wyposażeniem Pracowni Elektrofizjologii | Tak |  |  |
|  | Komputer typu desktop: procesor klasy min. Intel i5, RAM min. 4 GB, HDD: min 500GB, Windows 10 lub nowszy. | Tak |  |  |
|  | System operacyjny zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego, systemu elektrofizjologicznego | Tak |  |  |
|  | Pamięć dysku pozwalająca na bezpośredni, wielokrotny zapis i kasowanie danych | Tak |  |  |
|  | Szybki zapis danych pacjenta na dysku obejmujący numer identyfikacyjny pacjenta | Tak |  |  |
|  | Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej | Tak |  |  |
|  | Kable zasilające, uziemiające, sygnałowe i inne przewody połączeniowe konieczne do prawidłowego działania wszystkich funkcji systemu elektrofizjologicznego, o długościach dostosowanych do warunków lokalowych Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Mobilny wózek pod zaoferowany system na salę zabiegową | Tak |  |  |
|  | System wyposażony w min. 2 monitory min. 21” typu LCD o rozdzielczości min. 1600x1200 zamontowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na sali zabiegowej pracujące jako „master” | Tak |  |  |
|  | System wyposażony w min. 2 monitory min. 21” typu LCD o rozdzielczości min. 1600x1200, pracujące w sterowni | Tak |  |  |
|  | UPS podtrzymujący pracę na min.10 po zaniku napięcia zasilania podstawowego | Tak |  |  |
|  | Prezentacja jednoczesna wielozadaniowa: sygnałów wewnątrzsercowych, zapisów przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania parametrów dziennika zdarzeń | Tak |  |  |
|  | Przewód EKG powierzchniowego (10-odprowadzeniowy) – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja umożliwiająca współpracę z systemami do trójwymiarowej analizy i mapowania serca | Tak |  |  |
|  | Obsługa systemu elektrofizjologicznego z poziomu sali zabiegowej i sterowni w pełnym zakresie. | Tak |  |  |
|  | Wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego |  |  |  |
|  | Częstość próbkowania: min 1kHz | Tak |  |  |
|  | Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry). | Tak |  |  |
|  | Filtry zakłóceń: mięśniowych (EKG), filtr zakłóceń sieciowych dla kanałów powierzchniowych oraz wewnątrzsercowych | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylacją | Tak |  |  |
|  | Jednorazowe przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy | Tak |  |  |
|  | Przetwornik A/D: 12 bitowy o dynamicznej rozdzielczości 20 bitów, o czułości (wadze bitu) poniżej 1,8 µV/LSB | Tak |  |  |
|  | Wzmacniacz umożliwiający rejestrację min: 12 kanałowego zapisu EKG, 6 kanałów dodatkowych, które można wykorzystać do pomiaru ciśnień, min.52 | Tak |  |  |
|  | Wzmacniacz wyposażony w stymulację awaryjną uruchamianą dedykowanym przełącznikiem na przednim panelu wzmacniacza elektrofizjologicznego. (Możliwość uruchomienia stymulacji awaryjnej przy wyłączonym komputerze, np. w wypadku awarii jednostki sterującej systemem) | Tak |  |  |
|  | Parametry stymulacji awaryjnej: 60 uderzeń na minutę, co najmniej z dwóch kanałów jednocześnie, 8mA, szerokość impulsu: 2ms | Tak |  |  |
|  | Wzmacniacz oferujący zarówno wzmocnienie analogowe i cyfrowe | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie systemu elektrofizjologicznego |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych serca umożliwiające rejestrację: min. 12 kanałowego zapisu EKG, min. 2 kanały ciśnień, min. 52 | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne wykonywanie wielu zadań (tworzenie każdej kombinacji: akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyświetlania przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania dziennika badania) | Tak |  |  |
|  | Konfigurowanie przez użytkownika co najmniej 10 różnych szablonów ekranu z wybranymi albo wszystkimi kanałami aktywnymi, niezależnie od ich rodzaju (EKG, EGM-bipolar, EGM unipolar, kanały ciśnienia itp.) | Tak |  |  |
|  | Zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi co najmniej 25-300 mm/s | Tak |  |  |
|  | Możliwość rejestracji sygnałów unipolarnych | Tak |  |  |
|  | Rejestracja 12 odprowadzeniowego zapisu przy użyciu jednego klawisza na klawiaturze. System umożliwiający wydruk jakiegokolwiek wcześniej zarejestrowanego 12 - odprowadzeniowego zapisu | Tak |  |  |
|  | Zapis wszystkich kanałów lub wybranych kanałów na dysku twardym w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Tryb wyświetlania synchronicznego (triggermode) z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora umożliwiająca pace mapping w czasie rzeczywistym. Synchronizacja wyzwalana przez: napięcie, rodzaj sygnału (unipolarny + lub -, bipolarny), nachylenie (slope) potencjału (do wyboru) | Tak |  |  |
|  | Pomiar on-line wybranych interwałów (automatycznego lub ręcznego) w trybie synchronicznym | Tak |  |  |
|  | Synchronizacja w trybie rzeczywistym (triggeredmode) z częstotliwością równą częstotliwości serca (beat-to-beat) | Tak |  |  |
|  | Interaktywny ekran dziennika badania umożliwiający dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora | Tak |  |  |
|  | Wydruk raportów, wykresów, wzorców pobudzeń lub innych danych w czasie wykonywania analizy i przeglądania danych z badania | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wszystkich parametrów ablacji takie jak temperatura, moc, czas z generatora prądu RF. Dane wyświetlane na ekranie i automatycznie rejestrowane w dzienniku badania | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie hemodynamiczne | Tak |  |  |
|  | Niezależne wyświetlanie na każdym z 2 monitorów w obrębie zestawu innych danych, np.: na jednym przebiegu w czasie rzeczywistym, a na drugim analiza danych z badania | Tak |  |  |
|  | Eksport zrzutów ekranowych i obrazów do plików typu PNG lub PDF | Tak |  |  |
|  | Automatyczna aktualizacja okna dziennika badania po każdej sekwencji stymulacji | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie monitorów systemowych parametrów ablacji, także w postaci graficznej. Tworzenie raportu z ablacji z parametrami zastosowanej aplikacji | Tak |  |  |
|  | Niezależne ustawianie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym | Tak |  |  |
|  | System wyposażony jest w blok elektrod dedykowany do procedur CSP, charakteryzujący się zwiększonym zakresem dynamicznym, pozwalającym na pełną wizualizację prądu uszkodzenia (bez clipowania sygnału). System jest dostarczony z oprogramowaniem obsługującym blok elektrod dedykowany do procedur CSP. | Tak |  |  |
|  | Stymulator systemu elektrofizjologicznego |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjny stymulator elektrofizjologiczny - generator impulsów do stymulacji serca, | Tak |  |  |
|  | Impulsy stymulacji kontrolowane komputerowo | Tak |  |  |
|  | Liczba kanałów stymulacji: min 2 | Tak |  |  |
|  | Obsługa za pomocą klawiatury lub myszy systemu elektrofizjologicznego | Tak |  |  |
|  | Stymulator wbudowany we wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego | Tak |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min: 0-25,5mA, regulowane w stopniach co 0,1mA | Tak |  |  |
|  | Pompa do elektrod irygowanych |  |  |  |
|  | Automatyczne przełączanie się pompy z trybu wolnego przepływu na tryb szybkiego przepływu w momencie rozpoczęcia aplikacji oraz automatyczne przełączenie się z trybu szybkiego na wolny w chwili zakończenia aplikacji z najpopularniejszymi generatorami RF | Tak |  |  |
|  | System detekcji pęcherzyków powietrza w roztworze chłodzącym | Tak |  |  |
|  | Współpraca z elektrodami chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej | Tak |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy

„Formularz ofertowy (2)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 2 Zakup echokardiografu wraz z integracją z systemem PACS/RIS

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Całkowicie cyfrowy beamformer, jednomodułowa, mobilna konstrukcja. | Tak |  |  |
|  | Masa urządzenia ≤ 80 kg | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora | Tak |  |  |
|  | Możliwość obrotu pulpitu operatora | Tak |  |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu > 21’’ o wysokiej rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | Tak |  |  |
|  | Panel / monitor dotykowy LCD do sterowania z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12” | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań min. kardiologicznych | Tak |  |  |
|  | Wysoka rozdzielczość obrazu 2D | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział: 1,5 – 18,0 [MHz] | Tak |  |  |
|  | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 45 cm | Tak |  |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie min 4 | Tak |  |  |
|  | Ilość portów USB nie mniej niż: 3 | Tak |  |  |
|  | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk HDD min. 1 TB | Tak |  |  |
|  | Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM | Tak |  |  |
|  | Videopronter - drukarka termiczna czarno – biała formatu A6, sterowana z pulpitu aparatu. | Tak |  |  |
|  | Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń. | Tak |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej CINE w prezentacji B oraz kolor Doppler > 150.000 obrazów, maksymalna długość filmu > 600 s | Tak |  |  |
|  | Maksymalna długość spektrum w pamięci dynamicznej CINE > 3.000 s | Tak |  |  |
|  | Możliwość umieszczania opisów na obrazie | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate” z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora > 2.500 obrazów/sek | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w technice II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Cyfrowa redukcja szumów, plamek. Obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (minimum wzmocnienie, TGC, kontrast) za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode | Tak |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z archiwum | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor M-mode | Tak |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia prezentacji kolor M-mode na pętlach obrazowych w trybie kolor doppler odtwarzanych z archiwum | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie zakrzywiony M-mode (prezentacja M ze swobodnie poprowadzonej krzywej) współpracująca również z obrazowaniem w trybach dopplera tkankowego | Tak |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0 – 85° | Tak |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,0 m/s | Tak |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min.1 – 15 mm | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum (minimum skala, linii bazowa) przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | Tak |  |  |
|  | Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF) | Tak |  |  |
|  | Tryb Dopplera ciągłego | Tak |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s, | Tak |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate” w trybie kolor doppler > 650 obrazów/sek | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym; | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym; | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji linii bazowej koloru na obrazach z pamięci CINE i odtwarzanych z archiwum. | Tak |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera – niezależne od kąta padania wiązki ultradźwiękowej, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking) | Tak |  |  |
|  | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia obrazowania w trybie kolorowego dopplera tkankowego na obrazach odtwarzanych z archiwum. | Tak |  |  |
|  | Tryb jednoczesnego wyświetlania na podzielonym ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym w trybach B+B/CD | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej lewej komory i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) z automatycznym wyznaczeniem frakcji wyrzutowej (EF) | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie z użyciem środka kontrastowego (opacyfikacja) | Tak |  |  |
|  | Elastografia uciskowa (Strain) | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z oferowanej głowicy liniowej | Tak |  |  |
|  | Pomiary |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań kardiologicznych, w tym pomiary i obliczenia: EF, CO, MVA, AVA, E/E’, dp/dt, Qp/Qs | Tak |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie wartości w pomiarach dopplerowskich kardiologicznych (za pomocą jednego naciśnięcia przycisku) Przepływ przez zastawkę mitralną: MV Vmax, MV VTI, MV max PG, MV E/A ratio, MV DecTime, LVOT VTI, HR. Przepływ przez zastawkę aortalną: AV Vmax, AV max PG, AV mean PG AV VTI. Przepływ przez zastawkę płucną: RVOT VTI, PV Vmax | Tak |  |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | Tak |  |  |
|  | Podstawowe pomiary parametrów Dopplera w badaniach przepływów naczyniowych: prędkości (wartości min., max., śred.), indeksów PI i RI, tętna, z automatycznym obrysem i automatycznym wyznaczeniem wartości, w tym również na obrazach odtwarzanych z archiwum na dysku aparatu | Tak |  |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT – automatyczny obrys Intima Media i automatyczne wyznaczenie wartości IMT | Tak |  |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego i naczyniowego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia | Tak |  |  |
|  | Możliwość stworzenia własnego raportu | Tak |  |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydruku raportu na drukarce komputerowej | Tak |  |  |
|  | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. PureWave, Single Crystal) do badań kardiologicznych pacjentów dorosłych | Tak |  |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 230 | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania w trybie 2D min. 1,5 – 4,0 MHz. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | Tak |  |  |
|  | Kąt obrazowania > 115° | Tak |  |  |
|  | Głębokość obrazowania > 35 cm. | Tak |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,0-9,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Ilość kryształów > 190, | Tak |  |  |
|  | Głębokość obrazowania > 15 cm | Tak |  |  |
|  | Szerokość pola obrazowania z zakresu 43 – 46 mm, | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową, umożliwiającą jednoczesne obrazowanie w minimum 2 wybranych płaszczyznach skanowania. Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,5-7,5 MHz, ilość kryształów > 2.400, głębokość obrazowania > 18 cm. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową o zmniejszonych gabarytach główki (przekrój poprzeczny nie większy niż 8 x 8 mm). Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,5-9,0 MHz, głębokość obrazowania > 18 cm | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z głowic wewnątrzsercowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową. Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5-14 MHz, ilość kryształów min. 1000, szerokość pola obrazowania z zakresu 48 mm ± 5% | Tak |  |  |
|  | Bazujące na sztucznej inteligencji oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej – bez konieczności podłączania kabla EKG | Tak |  |  |
|  | Bazujące na sztucznej Inteligencji (AI) narzędzie pozwalające na całkowicie automatyczny pomiar najbardziej powszechnych parametrów w prezentacji przymostkowej PLAX LV ( minimum IVS, LVID, LVPW) w fazie skurczu i rozkurczu serca | Tak |  |  |
|  | Bazujące na sztucznej Inteligencji (AI) narzędzie, pozwalające na całkowicie automatyczny pomiar najbardziej powszechnych parametrów spektrum dopplerowskiego w badaniu serca, minimum: Zastawka Mitralna (MV) : MV E Vel; DecT, Dec Slop, A Vel, E/A Ratio Zastawka Aortalna (AV): LVOT: Max, Min, max PG, mean PG, VTI, HR Zastawka płucna (PV): PV Max, RVOT V max , VTI Zastawkę trójdzielną (TR): TR V max, max PG | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny funkcji skurczowej prawej komory oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny funkcji skurczowej lewego przedsionka oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do oceny funkcji skurczowej lewej komory w technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) bez konieczności podłączania kabla EKG | Tak |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł DICOM umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM (min. worklist, send, print, raporty strukturalne) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dokona na własny koszt bezterminowej integracji dostarczonego aparatu z posiadanym przez Szpital systemem PACS i RIS prod. Pixel Technology oraz dostarczy dokument potwierdzający wykonanie integracji urządzenia z systemem PACS/RIS;(Systemy RIS (Radiology Information System) i PACS (Picture Archiving and Communication System)) | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (3)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 3 Zakup 2 sztuk aparatów do nieinwazyjnego ciągłego pomiaru ciśnienia krwi

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciągły i nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna dla każdego skurczu serca (‘beat-to-beat’) w oparciu o metodę odciążonej ściany naczynia przy użyciu mankietów (czujników) palcowych; | Tak |  |  |
|  | Prosta obsługa przy pomocy pokrętła i przycisków; | Tak |  |  |
|  | Urządzenie będące wyrobem medycznym min. klasy IIb; | Tak |  |  |
|  | Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.) max. 280 x 270 x 250 [mm]; | Tak |  |  |
|  | Waga urządzenia z akcesoriami max. 7,5 [kg]; | Tak |  |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający nieprzerwaną pracę przez min. 2 [h]; | Tak |  |  |
|  | Akumulator ołowiowo-żelowy; | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ekran TFT-LCD, przekątna 8.4”, 800x600 pikseli; | Tak |  |  |
|  | Pamięć danych min. 24 [h]; | Tak |  |  |
|  | Zintegrowana drukarka termiczna; | Tak |  |  |
|  | Szerokość papieru min. 58 mm; | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do mocowania czujników napalcowych doczepiany do obudowy urządzenia; | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do mocowania kontrolera czujników napalcowych doczepiany do obudowy urządzenia; | Tak |  |  |
|  | Wbudowany port komunikacyjny umożliwiający eksport monitorowanych danych; | Tak |  |  |
|  | Możliwość połączenia z monitorami pacjenta różnych producentów w celu wyświetlania krzywej ciśnienia i archiwizacji danych na zewnętrznym monitorze lub w centrali nadzoru; | Tak |  |  |
|  | Automatyczny test funkcyjny urządzenia; | Tak |  |  |
|  | Wizualne i dźwiękowe wskaźniki: alarmów, stanu baterii, stanu drukarki, zasilania; | Tak |  |  |
|  | Alarmy z regulowanymi wartościami progowymi; | Tak |  |  |
|  | Trendy: graficzne, numeryczne, historia alarmów; | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawiania parametrów trendów; | Tak |  |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja toru pomiarowego ciągłego ciśnienia po rozpoczęciu badania i późniejsza automatyczna rekalibracja wykonywana w tle, zapewniająca nieprzerwany pomiar; | Tak |  |  |
|  | Automatyczna detekcja nieszczelności układu pneumatycznego; | Tak |  |  |
|  | Czujniki wielorazowego użytku do ciągłego pomiaru ciśnienia na palcu w rozmiarach S, M i L; | Tak |  |  |
|  | Kontroler czujników palcowych ze wskaźnikiem doboru właściwego rozmiaru czujnika; | Tak |  |  |
|  | W pełni automatyczne i niezależne dostosowanie ucisku mankietu (czujnika) palcowego kontrolowane przez system pomiarowy, bez możliwości ingerencji operatora w regulację obwodu czujnika; | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja czujników wielorazowego użytku zapewniająca ich stabilizację na palcach, ze stałą pozycją elementów optycznych względem naczyń i możliwością zmiany palca, na którym dokonywany jest pomiar, bez zdejmowania czujnika; | Tak |  |  |
|  | Zmiana palca, na którym dokonywany jest pomiar, z menu urządzenia ręcznie lub automatycznie po zaprogramowanym czasie; | Tak |  |  |
|  | Wykreślanie krzywej ciśnienia tętniczego; | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnienia i tętna (SYS, DIA, MAP, HR) dla każdego skurczu serca; | Tak |  |  |
|  | Pomiary ciągłego ciśnienia dla każdego skurczu serca w zakresie min. - ciśnienie skurczowe (SYS): 40-250 [mmHg], - ciśnienie rozkurczowe (DIA): 30-210 [mmHg], - ciśnienie średnie (MAP): 35-230 [mmHg], - tętno (HR): 30-200 [bpm]; | Tak |  |  |
|  | Dokładność min. ±5 [mmHg]; | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1 [mmHg]; | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość aktualizacji wyświetlania min. 1 [Hz]; | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem – limit 300 [mmHg] ±10 [mmHg]; | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylacją – typ BF, zgodnie z normą IEC 60601-1 lub równoważną | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia nbp | Tak |  |  |
|  | Korekcja ciśnienia ciągłego względem ciśnienia mierzonego na ramieniu metodą oscylometryczną; | Tak |  |  |
|  | Bezlateksowe mankiety wielorazowego użytku do pomiaru ciśnienia metodą oscylometryczną na ramieniu w rozmiarach XS, S, M i L; | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia oscylometrycznego na ramieniu w zakresie min. - ciśnienie skurczowe (SYS): 40-260 [mmHg] (dorośli), - ciśnienie rozkurczowe (DIA): 20-200 [mmHg] (dorośli), - ciśnienie skurczowe (SYS): 40-230 [mmHg] (dzieci), - ciśnienie rozkurczowe (DIA): 20-160 [mmHg] (dzieci), tętno (HR): 30-220 [bpm]; | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiarów oscylometrycznych w zakresie 0-300 mmHg max. ±3 [mmHg]; | Tak |  |  |
|  | Czas napełniania mankietu max. 75 [s]; | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylacją – typ BF, zgodnie z normą IEC 60601-1 lub równoważna | Tak |  |  |
|  | Parametry podatności na płyny: PPV/SVV | Tak |  |  |
|  | Możliwość obliczania zmienność ciśnienia tętna (PPV) i zmienność objętości wyrzutowej (SVV); | Tak |  |  |
|  | Obliczanie PPV bezpośrednio z krzywej nieinwazyjnego ciśnienia krwi; | Tak |  |  |
|  | Pomiary PPV i SVV w zakresie min.: - zmienność ciśnienia tętna (PPV): 0,2-40 [%], - zmienność objętości wyrzutowej (SVV): 0-40 [%], | Tak |  |  |
|  | Hemodynamika (hd) | Tak |  |  |
|  | Parametry hemodynamiczne obliczane i prezentowane na podstawie zbieranego sygnału źródłowego; | Tak |  |  |
|  | Pomiary parametrów hemodynamicznych w oparciu o metodę analizy konturu tętna; | Tak |  |  |
|  | Pomiary parametrów hemodynamicznych w zakresie min.: - objętość wyrzutowa (SV): 0-300 [ml], - pojemność minutowa (CO): 0,0-20 [l/min], - systemowy opór naczyniowy (SVR): 0-5000 [dyn*s/cm5], - wskaźnik objętości wyrzutowej (SVI): 0-150 [ml/m2], - indeks sercowy (CI): 0-10 [l/min/ m2], - wskaźnik ogólnoustrojowego oporu naczyniowego (SVRI): 0-9999 [dyn*s*m2/cm5], | Tak |  |  |
|  | Wózek | Tak |  |  |
|  | Wózek z podstawą wyposażoną w min. 5 kół; | Tak |  |  |
|  | Min. 2 koła wyposażone w hamulce; | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony w kosz na akcesoria oraz uchwyt do mocowania urządzenia; | Tak |  |  |
|  | Mocowanie urządzenia umożliwiające jego łatwe zdjęcie z wózka przez personel bez użycia narzędzi. | Tak |  |  |
|  | Na wyposażeniu każdego urządzenia zestaw mankietów napalcowych z żywotnością min. 150 h – w różnych rozmiarach S M L | Tak |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (4)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 4 Zakup noża plazmowego

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generator elektrochirurgiczny zasilany energią RF bezpieczną dla izolacji elektrod urządzeń wszczepialnych | Tak |  |  |
|  | Generator łączący energię monopolarną z bipolarną | Tak |  |  |
|  | Generator kompatybilny z elektrodami bipolarnymi do uzyskiwania hemostazy tkanek miękkich oraz nożami plazmowymi do cięcia tkanek miękkich | Tak |  |  |
|  | Generator umożliwiający symultaniczne korzystanie z elektrod monopolarnych i bipolarnych | Tak |  |  |
|  | Urządzenie identyfikujące podłączone jednorazowe narzędzia i odpowiednio dostosowujące ustawienia na ekranie | Tak |  |  |
|  | Generator posiadający gniazda do elektrody monopolarnej, elektrody bipolarnej, elektrody neutralnej oraz wbudowaną pompę do podawania soli fizjologicznej | Tak |  |  |
|  | Noże plazmowe – 50 szt. | Tak |  |  |
|  | Pracujący w temperaturze od 40oC do 170oC, bezpieczne dla izolacji elektrod urządzeń wszczepialnych | Tak |  |  |
|  | Posiadający izolację termiczną ostrza | Tak |  |  |
|  | Plazma generowana na zewnętrznej krawędzi ostrza, grubość krawędzi tnącej 12,5µm +/- 5% | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiadające sygnały dźwiękowe, dotykowy wyświetlacz LCD, możliwość zapisania preferencji użytkownika | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (5)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 5 Zakup pompy kontrapulsacyjnej

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, sterujący ekran dotykowy o rozdzielczości HD | Tak |  |  |
|  | Pompa do kontrapulsacji z funkcją autopilota, przystosowania do współpracy z cewnikami światłowodowymi | Tak |  |  |
|  | Automatyczne zerowanie czujnika światłowodowego przed wprowadzeniem cewnika swiatłowodowego do pacjenta | Nie | Tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość regulacji objętości dostarczonego helu do balonu cewnika przez użytkownika w zakresie 0,5 ml do 50 ml z dokładnością 0,5 ml | Tak |  |  |
|  | Modułowa budowa urządzenia: ekran dotykowy, szklany GFG, min 13 cali z panelem sterowania z oprogramowaniem w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Podstawa jezdna zintegrowana z jednostką napędową – brak konieczności demontażu do transportu | Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu akumulatorowym przez 90 min. | Tak |  |  |
|  | Pojemnik w jednostce napędowej zbierający skroploną parę wodną | Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość pracy pompy w 7 różnych trybach wyzwalania: Pattern, Peak, Afib, V-Pace, A-Pace, AP, Internal | Tak |  |  |
|  | Ciągłe monitorowanie jakości sygnału min. 5 różnych odprowadzeń EKG i wybór optymalnego | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika współczynnika wyzwalania min. 4 zakresy 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 | Nie | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Całkowity maksymalny ciężar urządzenia gotowego do pracy z podstawa jezdną – max 50 kg | Tak |  |  |
|  | Możliwość monitorowania i ustawiania alarmów średniego ciśnienia tętniczego pacjenta MAP | Tak |  |  |
|  | Historia alarmów umożliwiająca wyświetlenie i wydruk 100 ostatnich komunikatów alarmowych | Tak |  |  |
|  | Brak konieczności rutynowej wymiany elementów pompy w określonych przedziałach czasowych lub czasu pracy pompy | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (6)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 6 Zakup urządzenia do masażu serca

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System do automatycznej kompresji klatki piersiowej | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozwalające na modyfikację parametrów kompresji w poniższym zakresie - Głębokość w zakresie od 2 cm do 6 cm, - Częstość w zakresie od 80 do 120 ucisków/ min. - Głębokość regulowana w całym zakresie co 0,1 cm - Częstotliwość regulowana w całym zakresie co 1 uciśnięcie / min. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie przystosowane dla pacjentów o obwodzie klatki piersiowej w zakresie min. 80 – 140 cm | Tak |  |  |
|  | Urządzenie dające możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 8 wielorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z klatką piersiową w dwóch wersjach (3 małe, 5 dużych) | Tak |  |  |
|  | Urządzenie dające możliwość połączenia za pomocą technologii bezprzewodowej z defibrylatorem umożliwiając obsługę urządzenia do kompresji z poziomu defibrylatora | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja dostosowana do stosowania aparatu RTG, urządzenie posiadające deskę pod plecy przezierną dla promieni RTG, wyposażona w uchwyt ułatwiający podłożenie pod plecy pacjenta | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pracujące w następujących trybach kompresji: - 15:2 - 30:2 - ciągły | Tak |  |  |
|  | Urządzenie unoszące tłok powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylacji pacjenta | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiadające mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących. | Tak |  |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami - poniżej 12 kg | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiadające klasę odporności IP54 | Tak |  |  |
|  | Urządzenie dające możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na min. 3 różne sposoby. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie działające w pełni elektryczine | Tak |  |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator nowoczesnej generacji bez efektu pamięci - zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC | Tak |  |  |
|  | Czas pracy na jednym akumulatorze min. 80 min. | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii | Tak |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora od 0-do 100% 220-240V 0-100% - max. 3 godziny | Tak |  |  |
|  | Urządzenie dające możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilości cykli ładowania baterii | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiadające możliwość zasilania z sieci 230 V | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiadające torbę do transportu w dłoni, wraz z okienkiem rewizyjnym celem ładowania urządzenia bez konieczności wyjmowania z torbo/ plecaka. | Tak |  |  |
|  | Na wyposażeniu wózek transportowy wyposażony blat roboczy ze stali nierdzewnej na aparaturę oraz szuflady. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (7)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 7 Zakup stacji przeglądowej

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci. | Tak |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC | Tak |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 360 minut monitorowania lub 400 defibrylacji x 360J | Tak |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora do 9,1 kg | Tak |  |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | Tak |  |  |
|  | Norma IP 43 lub równoważna | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak |  |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | Tak |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min. 20 | Tak |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | Tak |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789 lub równoważną | Tak |  |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak |  |  |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA | Tak |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechów (CO) | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | Tak |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | Tak |  |  |
|  | Ekran o wysokiej rozdzielczości, kolorowy o przekątnej 8,4’’. | Tak |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. | Tak |  |  |
|  | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | Tak |  |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips na palec. | Tak |  |  |
|  | Moduł do pomiaru NiBP z mankietem dla dorosłych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o modem do transmisji danych do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (8)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 8 Zakup 2 sztuk kardiomonitorów

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | Tak |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowujący granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: dorosły, dziecko, noworodek niewymagające konieczności wyłączania lub restartowania monitora. | Tak |  |  |
|  | Kardiomonitory kompatybilne z posiadanymi w placówce kardiomonitorami z serii IntelliVue, możliwość wymiennej pracy w tej samej centrali (podłączenie do centrali) oraz współdzielenie akcesoriów. | Tak |  |  |
|  | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia (Arr), - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET lub FAST - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał - ciśnienie krwi metodą inwazyjną do 2 kanałów. | Tak |  |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 15 cali (rozdzielczość min. 1280 x 768), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora i modułu transportowego. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. | Tak |  |  |
|  | System stabilnego i bezpiecznego mocowania monitora na stanowisku monitorowania. | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, pozwalające na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia 35 stopni C. | Tak |  |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy o maksymalnej wadze <1,5 kg, pozwalający na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanałów IBP zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta. Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin pracy (przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP co 15 min.). Akumulator wymienny przez użytkownika, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi i wzywania serwisu. Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2000mAh ze wskaźnikiem naładowania. | Tak |  |  |
|  | Moduł transportowy odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki z wysokości min. 1,0 m. Wysoki stopień ochrony IP modułu transportowego zabezpieczający przed ciałami stałymi i wnikaniem wody na poziomie min. IP32. Moduł wyposażony w integralną rączkę do przenoszenia. | Tak |  |  |
|  | Moduł transportowy dostosowany do pracy w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej, a ekran automatycznie dostosowuje się do wybranego ustawienia. Moduł transportowy wyposażony w czujnik światła, który pozwala na automatyczną regulację poziomu jasności ekranu w zależności od natężenia światła otoczenia. | Tak |  |  |
|  | Moduł transportowy umożliwiający przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin). | Tak |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz pojemnościowy >6” z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie). | Tak |  |  |
|  | Monitor wyświetlający jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 5 różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |  |
|  | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe min. 2 porty USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń takich jak: klawiatura, mysz itp. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. | Tak |  |  |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 48 godzin. Możliwość ustawienia różnych rozdzielczości trendów w tym co najmniej trend o rozdzielczości 1 min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | Tak |  |  |
|  | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | Tak |  |  |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | Tak |  |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | Tak |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | Tak |  |  |
|  | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | Tak |  |  |
|  | Monitor posiadający możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie do min. 2 urządzeń zewnętrznych w tym: pomp, respiratorów, monitorów hemodynamicznych, aparatów do znieczulania, urządzeń do hemodializy, inkubatorów oraz specjalistycznych monitorów np. do kalorymetrii. Prezentacja wybranych krzywych, parametrów cyfrowych na ekranie kardiomonitora oraz identyfikacja alarmów. W przypadku kardiomonitora podłączonego do centralnego monitorowania obsługa danych w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej. | Tak |  |  |
|  | Pomiar EKG | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | Tak |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | Tak |  |  |
|  | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | Tak |  |  |
|  | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | Tak |  |  |
|  | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | Tak |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Klasyfikacja minimum 25 różnych rodzajów zaburzeń rytmu wraz z alarmami, w tym: wykrywanie migotania przedsionków. | Tak |  |  |
|  | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  |  |
|  | Monitor umożliwia obserwację rekonstruowanych 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz rozbudowę o monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG w jakości diagnostycznej (z przewodu 10-żyłowego). | Tak |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji | Tak |  |  |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | Tak |  |  |
|  | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiania 4 sekwencji. Funkcja wenopunkcji – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | Tak |  |  |
|  | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg. | Tak |  |  |
|  | Pomiar saturacji SPO2 | Tak |  |  |
|  | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET lub FAST. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | Tak |  |  |
|  | Pomiar tętna (HR) w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. | Tak |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | Tak |  |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar RRa (przy saturacji Masimo Rainbow SET). | Tak |  |  |
|  | Pomiar temperatury | Tak |  |  |
|  | Pomiar temperatury 1-kanałowy, zakres pomiarowy min. 0 – 45°C. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | Tak |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) | Tak |  |  |
|  | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. Do 2 kanałów pomiarowych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | Tak |  |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie min. 25-350 ud/min. | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV). | Tak |  |  |
|  | Pomiar kapnografii – 1 szt. (tylko dla 1 monitora) | Tak |  |  |
|  | Pomiar kapnografii w technologii Microstream dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych wraz ze wskaźnikiem płucnym IPI. Moduł przenoszony pomiędzy kardiomonitorami z możliwością pracy w transporcie razem z monitorem transportowym. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - Pomiar temperatury (do min. 4) - Rzut serca Picco oraz C.O. Swan-Ganza - EEG / aEEG - Moduł gazów anestetycznych z pomiarem tlenu paramagnetycznego oraz 2 anestetyków jednocześnie - Moduł drukarki termicznej - Kapnografia Microstream z pomiarem IPI - BIS / SedLine - NMT - Oksymetria mózgowa O3 | Tak |  |  |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin - możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów wyświetlanych na ekranie głównym. | Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o system powiadamiania o zdarzenia, pozwalający na zarządzanie zdarzeniami na poziomie całego szpitala. Powyższy system powiadomienia o zdarzeniach wyposażony w: - Monitor zdarzeń, który daje łatwy dostęp do stanu zdarzeń za pomocą scentralizowanego widoku pulpitu na stacji roboczej. - Moduł przypisywania personelu na postawie ról umożliwia przydział personelu według łóżek z uwzględnieniem indywidualnego charakteru pracy na danym oddziale. Dostęp do modułu przypisywania personelu opieki można uzyskać z poziomu systemu nadzory, stacji roboczej lub dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne Informacje o zdarzeniach mogą być przekazywane użytkownikowi ręcznie lub automatycznie – według wstępnie zdefiniowanej śnieżki eskalacji, po upływie określonego czasu i bez reakcji ze strony użytkownika. | Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Na wyposażeniu zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 3 lub 5/6-odpr. + 1x odprowadzenia wielorazowe - 1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1x zestaw 3 wielorazowych mankietów – rozmiary do wyboru przez Zamawiającego - 1x czujnik saturacji wielorazowy (do wyboru) - 1x czujnik temperatury wielorazowy - 1x przewód do ciśnienia krwawego - 1x podstawa jezdna z koszem na akcesoria lub mocowanie ścienne z hakiem/koszem na kable (do wyboru Zamawiającego). | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (9)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 9 Zakup 5 sztuk defibrylatorów

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci. | Tak |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC | Tak |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 360 minut monitorowania lub 400 defibrylacji x 360J | Tak |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora do 9,1 kg | Tak |  |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | Tak |  |  |
|  | Norma IP 43 lub równoważna | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak |  |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | Tak |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min. 20 | Tak |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | Tak |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789 lub równoważną | Tak |  |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak |  |  |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA | Tak |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechów (CO) | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | Tak |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | Tak |  |  |
|  | Ekran o wysokiej rozdzielczości, kolorowy o przekątnej 8,4’’. | Tak |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. | Tak |  |  |
|  | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | Tak |  |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips na palec. | Tak |  |  |
|  | Moduł do pomiaru NiBP z mankietem dla dorosłych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o modem do transmisji danych do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (10)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 10 Zakup defibrylatora

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przenośne o wadze maks. 7 kg (z akumulatorem i papierem), wbudowany uchwyt do przenoszenia. | Tak | 7 kg - 0 pkt poniżej 7 kg - 5 pkt |  |
|  | Automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączania defibrylatora oraz automatyczny wydruk wyników autotestu. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny test aparatu wykonywany każdorazowo przy włączeniu aparatu. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz | Tak |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe. Akumulator litowo-jonowy, zapewniający: - min. 4 godziny ciągłego monitorowania EKG i co najmniej dwadzieścia wyładowań z maksymalną energią; - min. 100 wyładowań z maksymalną energią - min. 3,5 godziny monitorowania EKG i stymulacji przy maksymalnych wartościach (największe dostępne natężenie prądu i częstotliwość impulsów). | Tak |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% w czasie max. 6 godzin. | Tak | 6 godzin - 0 pkt poniżej 6 godzin - 5 pkt |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora widoczny na ekranie defibrylatora oraz na samym akumulatorze. | Tak |  |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą przy zasilaniu bateryjnym oraz sieciowym 230VAC - min. klasa IP44 wg IEC529). | Tak |  |  |
|  | DEFIRBYLACJA |  |  |  |
|  | Defibrylacja manualna: dwufazowy, stałoczasowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie min. 1 - 200 J. | Tak |  |  |
|  | Programowanie ustawień energii dla 1, 2 i 3 wyładowania w zakresie min. 1 – 200J (dotyczy pacjentów dorosłych i dzieci). | Tak |  |  |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu. | Tak |  |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej max 8 sekund. | Tak | >7 sekund - 0 pkt 7 sekund i mniej - 10pkt |  |
|  | Minimum 18 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej. | Tak | 18 poziomów - 0 pkt powyżej 18 poziomów - 5 pkt |  |
|  | Zakres pomiaru impedancji pacjenta podczas defibrylacji zewnętrznej min. 15-300 Ω. | Tak |  |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dzieci i dorosłych zintegrowane. | Tak |  |  |
|  | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku). | Tak |  |  |
|  | EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | Tak |  |  |
|  | Minimum dostępnych 5 poziomów wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min. 0,125-3,0 cm/mV. | Tak | 5 poziomów wzmocnienia - 0 pkt powyżej 5 poziomów wzmocnienia - 5 pkt |  |
|  | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego. | Tak |  |  |
|  | PNEUMOGRAFIA IMPEDANCYJNA |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechów przy pomocy elektrod EKG. Wyświetlanie wartości liczbowej częstości oddechów oraz krzywej impedancji. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości oddechów min. 2-150 odd./min. | Tak |  |  |
|  | Ustawienia alarmów: wysoka i niska częstość oddechów oraz brak oddechu. | Tak |  |  |
|  | FUNKCJA MONITOROWANIA RESUSCYTACJI |  |  |  |
|  | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji. Wydawanie instrukcji w formie komunikatów głosowych w przypadku prawidłowych i nieprawidłowych ucisków klatki piersiowej podczas RKO. | Tak |  |  |
|  | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć. | Tak |  |  |
|  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć. | Tak |  |  |
|  | WYŚWIETLANIE/REJESTRACJA |  |  |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6,5”. | Tak | 6,5" - 0 pkt powyżej 6,5" - 5 pkt |  |
|  | Prezentacja na ekranie min. 2 krzywych dynamicznych. | Tak | 2 krzywe - 0 pkt 3 lub więcej - 5 pkt |  |
|  | Dostępna funkcja wyświetlania parametrów w trybie wysokiego kontrastu (czarne wartości liczbowe/krzywa na białym tle). | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie przez urządzenie wstępnie skonfigurowanej listy działań klinicznych, takich jak leki lub zabiegi zastosowane u pacjenta. Możliwość dodania działania klinicznego do dokumentacji pacjenta w pamięci aparatu podczas akcji ratunkowej. | Tak |  |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm. | Tak |  |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu. | Tak |  |  |
|  | Możliwość transferu danych/raportów do urządzenia zewnętrznego przez zewnętrzny nośnik danych (USB). | Tak |  |  |
|  | POMIAR SATURACJI I TĘTNA |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna przy pomocy czujnika typu "klips na palec". Wynik wyświetlany jest na ekranie defibrylatora. | Tak |  |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | W zestawie z defibrylatorem: - akumulator litowo-jonowy (1 szt. - kabel terapeutyczny do podłączenia łyżek/elektrod (1 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 typu "klips na palec" (1 szt.) - łyżki twarde (1 szt.) - kabel EKG 3-odprowadzeniowy (1 szt.) - pomiar NIBP, temp. - drukarka | Tak |  |  |
|  | Elektrody jednorazowego użytku dla dorosłych – 5 szt. / urządzenie | Tak |  |  |
|  | Dedykowany do urządzenia papier do rejestratora EKG | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (11)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 11 Zakup 2 sztuk respiratorów transportowych

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. | Tak |  |  |
|  | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. | Tak |  |  |
|  | Zestaw składający się z respiratora transportowego, butli 2,0l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego - mieszczących się w jednej obudowie | Tak |  |  |
|  | Możliwość zasilania respiratora transportowego z instalacji 230V i 12V | Tak |  |  |
|  | W zestawie zasilacz z kablem umożliwiający podłączenie i ładowanie respiratora 230V | Tak |  |  |
|  | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi | Tak |  |  |
|  | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia | Tak |  |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci | Tak |  |  |
|  | Ładowanie baterii do 95 % w czasie do 3,5 h | Tak |  |  |
|  | Intuicyjna obsługa | Tak |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |  |
|  | Waga respiratora z akumulatorem max 3 kg | Tak |  |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar | Tak |  |  |
|  | Zasilanie z baterii ok. 10 h IPPV zgodnie z ERC | Tak |  |  |
|  | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy w temperaturze -20 - + 50˚C | Tak |  |  |
|  | Możliwość przechowywania w temperaturze -40 - +70˚C | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu | Tak |  |  |
|  | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak |  |  |
|  | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | Tak |  |  |
|  | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy | Tak |  |  |
|  | Ręczne wyzwalanie oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji, dzięki czemu jedna osoba może prowadzić wentylację i uszczelniać maskę zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC | Tak |  |  |
|  | System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość aktywacji i deaktywacji trybów wentylacji | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia własnych limitów alarmów | Tak |  |  |
|  | Tryb demonstracyjny umożliwiający trening i szkolenie z obsługi respiratora | Tak |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | IPPV | Tak |  |  |
|  | RSI | Tak |  |  |
|  | Tryb RKO (CPR) – wspomagający pracę użytkownika podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej – metronom wyznaczający częstotliwość masażu serca w algorytmie 15:2, 30:2 bądź w trybie ciągłym (w przypadku pacjentów zaintubowanych), możliwość zatrzymania trybu na czas analizy rytmu serca z automatycznym powrotem do wentylacji pacjenta w przypadku nieuruchomienia trybu ponownie | Tak |  |  |
|  | CPAP | Tak |  |  |
|  | SIMV | Tak |  |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min | Tak |  |  |
|  | Objętość oddechowa regulowana w zakresie 50 – 2000 ml | Tak |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cm H2O | Tak |  |  |
|  | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie od 10-65 mbar | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów |  |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie wdechowe | Tak |  |  |
|  | Objętość oddechowa | Tak |  |  |
|  | Objętość minutowa | Tak |  |  |
|  | Częstość oddechowa | Tak |  |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru | Tak |  |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa |  |  |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |  |
|  | Nieszczelności układu | Tak |  |  |
|  | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |  |
|  | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania | Tak |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (12)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 12 Zakup rejestratorów holterowskich ciśnienia tętniczego – 5 sztuk, rejestratorów holterowskich EKG – 5 sztuk, stacji roboczej wraz z systemem – 1 sztuka.

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STACJA ROBOCZA WRAZ Z SYSTEMEM HOLTEROWSKIM |  |  | Podać typ i producenta |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB | Tak |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” i porannego wzrostu ciśnienia | Tak |  |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | Tak |  |  |
|  | Informacja o błędnym pomiarze | Tak |  |  |
|  | Możliwość usuwania pomiarów z analizy | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) | Tak |  |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH lub równoważnych | Tak |  |  |
|  | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | Tak |  |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | Tak |  |  |
|  | Możliwość edycji danych pacjenta | Tak |  |  |
|  | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | Tak |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 | Tak |  |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. | Tak |  |  |
|  | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami | Tak |  |  |
|  | Wbudowana analiza AASI | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA lub równoważnych | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu | Tak |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | Tak |  |  |
|  | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu | Tak |  |  |
|  | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów | Tak |  |  |
|  | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | Tak |  |  |
|  | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | Tak |  |  |
|  | Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Stacja komputerowa składająca się z: jednostki PC, monitora min. 27”, drukarki laserowej, klawiatury, myszy, listwy zasilającej, dysk SSD min.512GB, pamięć operacyjna min. 16GB, procesor w architekturze x86, 64bity, wydajność procesora min. 8500 punktów PassMark. | Tak |  |  |
|  | Zgodne funkcjonalnościowo i technicznie z posiadanymi rejestratorami Oscar 2, DMS-300-3A, DMS-300-4A | Tak |  |  |
|  | REJESTRATOR CIŚNIENIOWY 5 SZT. |  |  | Podać typ i producenta |
|  | Rejestrator fabrycznie nowy | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | Tak |  |  |
|  | Rozpoczęcie pomiaru ręcznie lub według zaprogramowanego harmonogramu, możliwość programowania z poziomu komputera, różne okresy pomiarowe, możliwość wykorzystania wielorazowego mankietu | Tak |  |  |
|  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak |  |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania do 250 pomiarów | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia skurczowego 40÷260mmHg. Zakres pomiarów ciśnienia rozkurczowego 25÷200mmHg | Tak |  |  |
|  | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa) | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm | Tak |  |  |
|  | 2 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem | Tak |  |  |
|  | Dodatkowo: Mankiety 10 sztuk o rozmiarze 18-26 cm, mankiety 10 sztuk o rozmiarze 42-55 cm, pokrowce do rejestratora z pasem naramiennym i biodrowym | Tak |  |  |
|  | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta | Tak |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - zmiany okresu monitorowania dzień/noc - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku | Tak |  |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | Tak |  |  |
|  | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA | Tak |  |  |
|  | Możliwość zastosowania akumulatorów | Tak |  |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z oferowanym systemem holterowskim opisanym w części tabeli dot. Stacja robocza wraz z systemem holterowskim | Tak |  |  |
|  | Rejestratory zgodne funkcjonalnościowo i technicznie z posiadanym systemem Cardioscan 12 | Tak |  |  |
|  | REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG – 3 LUB 12 KANAŁOWY (5 SZT.) |  |  | Podać typ i producenta |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kan. do 7 dni, 12 kan. do 4 dni | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie impulsów, rozpoczęcie pomiaru ręcznie lub według zaprogramowanego harmonogramu, możliwość programowania z poziomu komputera. | Tak |  |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora | Tak |  |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | Tak |  |  |
|  | Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 elektrod | Tak |  |  |
|  | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania rejestratora przed badaniem z podaniem m. in.: czasu i daty rozpoczęcia rejestracji, imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, nr ID pacjenta | Tak |  |  |
|  | Ekranowany kabel pacjenta | Tak |  |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | Tak |  |  |
|  | CMRR >60dB | Tak |  |  |
|  | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB | Tak |  |  |
|  | Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym w systemie na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | Tak |  |  |
|  | Wbudowany przycisk znacznika zdarzeń pacjenta | Tak |  |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja | Tak |  |  |
|  | W komplecie: futerał, smycz, kabel 4 i 10 odprowadzeń | Tak |  |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z oferowanym systemem holterowskim opisanym w części tabeli dot. Stacja robocza wraz z systemem holterowskim | Tak |  |  |
|  | Rejestratory zgodne funkcjonalnościowo i technicznie z posiadanym systemem Cardioscan 12 | Tak |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (13)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 13 Zakup szafy do przechowywania głowic przezprzełykowych

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa dedykowana do przechowywania głowic przezprzełykowych | Tak |  |  |
|  | Szafa zamykana na klucz. | Tak |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa. | Tak |  |  |
|  | Ilość przechowywanych endoskopów (głowic przezprzełykowych) w szafie – min. 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Wykonana ze stali malowanej proszkowo (do wyboru min. 10 kolorów) | Tak |  |  |
|  | Wymiary: - Wysokość 190 cm ± 10 cm - Szerokość 850 cm ± 5 cm - Głębokość 40 cm ± 5 cm | Tak |  |  |
|  | Wymuszony system wentylacji wnętrza szafy - wyposażona w wentylator mechaniczny. | Tak |  |  |
|  | Szafa posiadająca system stałych wieszaków dedykowanych do danej głowicy przezprzełykowej uniemożliwiających zetknięcie się końcówki sondy endoskopu z podłożem szafy. Ergonomiczne ułożenie fiberoskopu. | Tak |  |  |
|  | Szafa wyposażona w koszyki do przechowywania akcesoriów. | Tak |  |  |
|  | Wyposażona w tace ociekowe. | Tak |  |  |
|  | Filtr powietrza. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciw gromadzeniu się drobnoustrojów. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (14)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 14 Zakup robota do nagrywania płyt

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia:____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Duplikator do nagrywania płyt DVD/BR (z niezbędnym oprogramowaniem) | Tak |  |  |
|  | Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD min. 25 nośników wydruku na godzinę. Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD min. 14 nośników wydruku na godzinę. Szybkość nagrywania i drukowania na płycie Blu-ray min. 8 nośników wydruku na godzinę | Tak |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne: dedykowane do urządzenia trwałe i odporne na rozmywanie tekstu. | Tak |  |  |
|  | Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych składający się z min. 2 kompletów tuszy | Tak |  |  |
|  | Co najmniej dwa napędy CD/DVD. Szybkość zapisu co najmniej CDCD-R 40X, DVD-R 8X, BD-R 8X. Typy nośników CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL | Tak |  |  |
|  | Pojemniki wsadowe na co najmniej 90 płyt CD/DVD | Tak |  |  |
|  | Wymiary produktu nie większe niż 400 x 520 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) | Tak |  |  |
|  | Komputer sterujący. Urządzenie kompatybilne z oprogramowaniem Dicom do nagrywania płyt z archiwum PACS. Komputer dedykowany do obsługi duplikatora, z zainstalowanym oprogramowaniem: - sterownikami do obsługi duplikatora płyt - logowanie za pomocą tego samego użytkownika i hasła do systemów RIS / PACS / Dystrybucji badań, - pozwalającym na podłączenie dowolnego systemu PACS, - informującym użytkownika o następujących statusach: - czy oprogramowanie do zarządzania robotem działa poprawnie, czy robot podłączony do komputera jest aktywny, czy nagrywarki w robocie są aktywne, czy systemy PACS do których przyłączone jest oprogramowanie są aktywne, czy nagranie płyty powiodło się, w przypadku gdy nagranie płyty nie powiodło się informuje użytkownika o błędzie wyświetlając użytkownikowi w oknie aplikacji błąd z oprogramowania producenta robota, postępie w % nagrywania płyty, ilość tuszy jaka jest dostępna w robocie, ilość taśmy dla robotów z nadrukiem za pomocą taśmy, - pozwalającym na nagranie badania w następujący sposób: poprzez wybór na liście badania i zaznaczenie do wypalenia, poprzez wysłanie do systemu robota z urządzenia medycznego, badanie po dostarczeniu do wbudowanego systemu PACS automatycznie rozpocznie procedurę nagrywania, - obsługującym kolejkę zleceń badań i umożliwia modyfikację tej kolejki tak by ręcznie przenieść ważniejsze badania na jej początek, - umożliwiającym nagranie kilku badań pacjenta na jednej płycie, | Tak |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PASC/RIS firmy Pixel Technology. Zakup bezterminowej licencji i konfiguracji po stronie dostawcy. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (15)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 15 Zakup lokalizatora żył obwodowych – 2 sztuki

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie regenerowane | Tak |  |  |
|  | Iluminator naczyniowy – skaner żył wyświetlający mapę naczyń krwionośnych bezpośrednio na skórze | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyświetlające mapę naczyń krwionośnych w czasie rzeczywistym w sposób całkowicie bezinwazyjny i bez kontaktu ze skórą | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru głębokości żył z trójstopniowym, graficznym wskaźnikiem głębokości położenia żyły w zakresach minimum: - do 2 mm, - 2-4 mm, - powyżej 4 mm | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych minimum 400 000 pikseli | Tak |  |  |
|  | Skaner wyświetlający informację o rozdzielczości okna wyświetlania w pikselach | Tak |  |  |
|  | Wbudowany ekran - wyświetlacz o wielkości minimum 1,3 cala wskazujący w sposób graficzny wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje/tryby, minimum: rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń w pikselach, poziom jasności, kolor, stan baterii, tryb pomiaru głębokości | Tak |  |  |
|  | Statyw jezdny wraz z wysięgnikiem typu „gęsia szyja” umożliwiając pracę bez użycia rąk | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (16)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 16 Zakup lampy zabiegowej mobilnej

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, niepowystawowe, nierekondycjonowane, produkowane seryjnie | Tak |  |  |
|  | Lampa zabiegowa ze źródłem światła LED jednokopułowa | Tak |  |  |
|  | Lampa zabiegowa w wersji mobilnej - na stabilnej podstawie jezdnej wyposażonej w 4 koła w tym 2 koła z blokadą. | Tak |  |  |
|  | Kopuła zawieszona na pionowej osi z podwójnym przegubem o zasięgu zapewniającym ergonomiczne pozycjonowanie i obrót powyżej 360 stopni wokół osi zawieszenia oraz przegubów. | Tak |  |  |
|  | Lampa łatwa do dezynfekcji, uchwyt sterylny | Tak |  |  |
|  | Kopuła monolityczna, gładka, korpus wykonany z lekkich stopów aluminium dla optymalnego chłodzenia matrycy | Tak |  |  |
|  | Nie dopuszcza się kopuły wielosegmentowej | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia kopuły oraz elementy zawieszenia (rura, przeguby) pokryte warstwą zabezpieczającą przed mikroorganizmami | Tak |  |  |
|  | Obok kopuły uchwyt do łatwego pozycjonowania wyposażony w sterylizowalne nakładki wymienne | Tak |  |  |
|  | Matryca zbudowana z wymiennych modułów z diodami LED rozlokowanymi centrycznie | Tak |  |  |
|  | Matryca zawierająca min.15 a max. 20 diod LED | Tak |  |  |
|  | Wymienne moduły LED zbudowane z min. 3 a max. 4 pojedynczych diod LED | Tak |  |  |
|  | Matryca zabezpieczona jednoczęściową osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego odpornego na zarysowania i matowienie. Nie dopuszcza się osłony matrycy wykonanej z tworzywa. | Tak |  |  |
|  | Diody LED wyłącznie białe eliminujące efekt mieszania barw | Tak |  |  |
|  | Diody LED emitujące strumień homogenicznego światła w kolorze białym o stałej temperaturze barwowej w zakresie 4300 - 4500K | Tak |  |  |
|  | Odwzorowanie światła Ra>96 | Tak |  |  |
|  | Odwzorowanie barwy czerwonej R9>96 | Tak |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia min.150 cm | Tak |  |  |
|  | Elektroniczny panel sterujący parametrami lampy zlokalizowany na boku lub bezpośrednio przy czaszy. | Tak |  |  |
|  | Natężenie światła emitowane z matrycy min.100 klux z regulacją płynną lub skokową w zakresie min. 25-100% | Tak |  |  |
|  | Pole operacyjne kopuły regulowane w zakresie min. 20cm +/-5cm stałe lub zmienne w podanym zakresie. | Tak |  |  |
|  | Łączny pobór prądu dla czaszy max. 30W | Tak |  |  |
|  | Żywotność źródeł światła LED min. 60 000h | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (17)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 17 Zakup 4 sztuk elektrokardiografów

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. |  |  | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Urządzenie nowe, niepowystawowe, nierekondycjonowane, produkowane seryjnie | Tak |  |  |
|  |  |  | Zapis 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  |  |  | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB | Tak |  |  |
|  |  |  | 24 bitowa akwizycja sygnału EKG | Tak |  |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość wydruku raportu z biorczego z tryby arytmii w formie tabeli jak i epizodu. | Tak |  |  |
|  |  |  | Automatyczny tryb monitorowania arytmii z detekcją i analizą zdarzeń: Asysttolia, Para, pobudzenie wtrącone komorowe, pauza, przedwczesny skurcz nadkomorowy i komorowy, błąd kardiostymulatora, wstawka pobudzeń komorowych, migotanie, trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy. | Tak |  |  |
|  |  |  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | Tak |  |  |
|  |  |  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak |  |  |
|  |  |  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak |  |  |
|  |  |  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | Tak |  |  |
|  |  |  | Analiza i interpretacja wyników EKG. | Tak |  |  |
|  |  |  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak |  |  |
|  |  |  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz | Tak |  |  |
|  |  |  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150Hz | Tak |  |  |
|  |  |  | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: - Standard - Cabrera - NEHB - SEQ4 | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość zapamiętywania badań | Tak |  |  |
|  | Drukarka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |  |
|  |  |  | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak |  |  |
|  |  |  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A5 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość konfiguracji wydruku 12 kanałowego EKG w formacie 2 x A5 do formatu A4/12 kanałów | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak |  |  |
|  |  | Ekran |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | Tak |  |  |
|  |  |  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 8,7 cali, wysoka rozdzielczość wyświetlacza (HD) | Tak |  |  |
|  |  |  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak |  |  |
|  |  |  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak |  |  |
|  |  |  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (min 3 stopniowa) | Tak |  |  |
|  |  |  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak |  |  |
|  |  |  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie techniczne |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na pracę minimum 180 minut | Tak |  |  |
|  |  |  | Pamięć minimum 300 pomiarów | Tak |  |  |
|  |  |  | Export danych poprzez SFTP oraz folder współdzielony do formatu PDF | Tak |  |  |
|  |  |  | Łatwy dostęp i wymiana akumulatora bez potrzeby używania narzędzi | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | Tak |  |  |
|  |  |  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 4,5 kg | Tak |  |  |
|  |  |  | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 120 mm x 325 mm x 270 mm | Tak |  |  |
|  |  |  | Urządzenie wyposażone w minimum 2 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Tak |  |  |
|  |  |  | Współpraca i export badań do nośników USB typu PenDrive | Tak |  |  |
|  |  |  | Export badań do pamięci USB – Pendrive | Tak |  |  |
|  |  |  | Interfejs komunikacyjny: i LAN | Tak |  |  |
|  |  |  | Komunikacja w standardzie DICOM z systemem PACS posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
|  |  |  | Wbudowana opcja WiFi | Tak |  |  |
|  |  |  | Wbudowana obsługa LDAP | Tak |  |  |
|  |  |  | Intuicyjna obsługa, oprogramowanie w j. polskim | Tak |  |  |
|  |  |  | Aparat wyposażony w dedykowany wózek transportowy z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria | Tak |  |  |
|  |  |  | Współpraca z systemem DICOM Gateway produkcji GE Medical Systems posiadanym przez Zamawiającego, który zintegrowany jest z systemem PACS Zamawiającego | Tak |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy o minimum: zapis do pamięci badania Full Disclosure, opcje automatycznego EKG z automatycznym wybraniem najlepszego fragmentu do pamięci i analizy | Tak |  |  |
|  |  |  | Bramka DICOM pozwalająca na komunikację z systemem PACS w zestawie w zakresie m.in: aktualizacja zleceń na urządzeniach z listy roboczej, możliwość wysyłania pełnych badań w formacie DICOM, możliwość wysyłania EKG spoczynkowego w formacie DICOM | Tak |  |  |
|  |  |  | Pozostałe |  |  |  |
|  |  |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  |  |  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  |  |  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  |  |  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  |  |  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (18)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 18 Zakup 5 sztuk elektrokardiografów

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat 3 ,6, 12 kanałowy | Tak |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana | Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ciągły pomiar HR | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz HD minimum 10”, kolorowy ekran dotykowy, nie dopuszcza się EKG w formie tabletu | Tak |  |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | Tak |  |  |
|  | Typ papieru do wyboru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN | Tak |  |  |
|  | Szerokość papieru min. 210 mm | Tak |  |  |
|  | Pamięć min. 100 000 badań | Tak |  |  |
|  | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5; 10; 25; 50; 100 | Tak |  |  |
|  | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20; | Tak |  |  |
|  | Filtr sieciowy (Hz) 50-60 | Tak |  |  |
|  | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40; 45; 75; 100; 150 | Tak |  |  |
|  | Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz | Tak |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB | Tak |  |  |
|  | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut | Tak |  |  |
|  | Profil manualny | Tak |  |  |
|  | Profil automatyczny | Tak |  |  |
|  | Poziomy częstotliwości próbkowania: 500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 /32 000 Hz | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej | Tak |  |  |
|  | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3 | Tak |  |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit | Tak |  |  |
|  | Export/Import min. PDF, HL7, Cloud, CSV, SCP, DICOM | Tak |  |  |
|  | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USBx3, karta SD | Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system wysiłkowy | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skaner kodów kreskowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o SPO2 | Tak |  |  |
|  | Możliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu EKG | Tak |  |  |
|  | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie | Tak |  |  |
|  | Waga max. 4 kg (z baterią) | Tak |  |  |
|  | Wymiary 350 x 300 x 170 mm ± 10 mm | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: 1 kpl kabli (okablowanie sygnałowe podłączenia pacjenta), 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., podstawa jezdna - dedykowany wózek pod aparat | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (19)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 19 Zakup wózka transportowego do przewozu pacjenta

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego | Tak |  |  |
|  | Segmenty leża wykonane z materiału transparentnego dla promieniowania RTG | Tak |  |  |
|  | Regulacja zmiany wysokości leża | Tak |  |  |
|  | Długość całkowita wózka: max. 2050 mm | Tak |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: max. 800 mm | Tak |  |  |
|  | Szerokość materaca: min. 660 mm | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm) | Tak |  |  |
|  | Trzysegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | Tak |  |  |
|  | Segment oparcia pleców regulowany przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą w zakresie od 0 do 70 ± 3 | Tak |  |  |
|  | Segment oparcia nóg regulowany przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą w zakresie od 0 do 40 (± 5) | Tak |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 26 (± 3) | Tak |  |  |
|  | Przechył anty -Trendelenburga: 15 (± 3) | Tak |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą.Ergonomiczny uchwyt do pozycjonowania leża w pozycji Trendelenburga lub anty-Trendelenburga – usytuowany od strony nóg pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | Tak |  |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy | Tak |  |  |
|  | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe | Tak |  |  |
|  | Materac o grubości min. 80 mm montowany do leża wózka za pomocą rzepów.Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | Tak |  |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą kół i 5 kołem kierunkowym – 2 dźwignie blokady od strony nóg pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz min. 5 pionowych. Mechanizm zwalniania / blokowania poręczy w łatwo dostępnym miejscu – w górnej części poręczy. | Tak |  |  |
|  | Poręcze boczne po złożeniu nie wystają ponad powierzchnię leża – brak utrudnień przy schodzeniu z wózka lub przy transferze pacjenta z wózka na łóżko. | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 ergonomiczne uchwyty do przetaczania – 2 od strony nóg pacjenta oraz 2 od strony głowy. | Tak |  |  |
|  | Od strony nóg metalowy ogranicznik chroniący przed zsuwaniem się materaca. | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie wózka (na 1 szt.): - Wieszak kroplówki – 1 szt. - Tunele na tacę RTG – 1 kpl. - Pasy zabezpieczające pacjenta – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (przy dostawie) | Tak |  |  |
|  | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (20)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 20 Zakup oprogramowania do próby wysiłkowej

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do testów wysiłkowych dedykowane do posiadanych cykloergometrów CYCLE 440 CX MED prod. Ergofit. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań wysiłkowych EKG wraz z 12 kanałowym, bezprzewodowym modułem EKG. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja 3/6 lub 12 odprowadzeń EKG wraz z trendami i wynikami pomiarów ST, QT i interwałów. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie automatycznie wykonujące i aktualizujące następujące obliczenia i analizy w czasie rzeczywistym: HR, procent maks. teoretycznego HR, MET, podwójny produkt, J, J+60, J+80, analiza ST, trendy, podgląd w trybie pełnego rozwinięcia | Tak |  |  |
|  | Standardowe protokoły badań, możliwość tworzenia protokołów użytkownika; sterowanie cykloergometrami CYCLE 440 CX MED prod. Ergofit. i modułem automatycznego pomiaru ciśnienia; automatyczne przygotowanie raportu; pojemna baza danych pacjentów i badań. | Tak |  |  |
|  | Identyfikacja urządzenia, identyfikacja pacjenta, identyfikacja parametrów sesji na cykloergometrze, zapis przebiegu sesji | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, dostarczone z komplentym wyposażeniem (oprogramowanie, moduł EKG, kabel pacjenta, elektordy, zestaw baterii, instrukcja) | Tak |  |  |
|  | Dostawa i instalacja oprogramowania na komputerze posiadanym przez Zamawiającego wraz z przekazaniem płyty z oprogramowaniem, szkolenie personelu. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (21)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 21 Zakup 4 sztuk stymulatorów czasowych

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator zewnętrzny jednokanałowy | Tak |  |  |
|  | Jeden kanał stymulacji, trzy tryby pracy: SSI, S00, SST | Tak |  |  |
|  | Stymulacja typu Burst z częstotliwością w zakresie min. 60-1000 ppm | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-250 ppm | Tak |  |  |
|  | Amplituda impulsu w zakresie min. 0,1-17 V | Tak |  |  |
|  | Szerokość impulsu 1 ms | Tak |  |  |
|  | Czułość w zakresie min. 1-20 mV | Tak |  |  |
|  | Okres refrakcji 250 ms | Tak |  |  |
|  | Kontrola impedancji elektrod | Tak |  |  |
|  | Polarność UP/BP | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wysokiej częstotliwości | Tak |  |  |
|  | Optyczny wskaźnik wyczuwalnych i stymulowanych zdarzeń | Tak |  |  |
|  | Optyczny wskaźnik rozładowania baterii | Nie | Tak– 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ostrzeżenie EOS | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w panel sterowania wyposażony w pokrętła z opisem funkcji urządzenia sence, pace, częstość rytmu - zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem. | Tak |  |  |
|  | Waga urządzenia wraz z baterią max 300 g. | Tak | ≤ 250 g – 10 pkt. > 250 g – 0 pkt |  |
|  | Urządzenia wyposażone w ogniwo manganowe oraz kabel o długości 2,5-3 m sterylizowalny. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wymiany baterii bez przerywania pracy urządzenia | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (22)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 22 Zakup 12 sztuk pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz stacji dokującej ze statywem

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa – 12 sztuk |  |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. | Tak |  |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła. | Tak |  |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | Tak |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz | Tak |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie), klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. | Tak |  |  |
|  | Biblioteka leków i etykiet | Tak |  |  |
|  | Automatyczny system mocowania strzykawki | Tak |  |  |
|  | Wysokość pompy max. 12 cm | Tak |  |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | Tak |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | Tak |  |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | Tak |  |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% | Tak |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak |  |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków. | Tak |  |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ekran pompy. | Tak |  |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | Tak |  |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | Tak |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | Tak |  |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. | Tak |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | Tak |  |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | Tak |  |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | Tak |  |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 lub równoważna | Tak |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | Tak |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h | Tak |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | Tak |  |  |
|  | Waga do 2,5 kg. | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: 10 szt. stojaków z listwą zasilającą, na stabilnej podstawie jezdnej, kółka wyposażone w hamulec, płynna regulacja wysokości stojaka. Dla pozostałych 2 pomp stacja dokująca zgodnie z poniższym opisem. | Tak |  |  |
|  | Stacja dokująca – 1 szt. |  |  |  |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca zasilanie i obsługę min. 2 pomp | Tak |  |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa | Tak |  |  |
|  | Waga stacji do 3 kg | Tak |  |  |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230 V AC 50Hz | Tak |  |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | Tak |  |  |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | Tak |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | Tak |  |  |
|  | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | Tak |  |  |
|  | Przyłączanie stacji dokujących do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet. | Tak |  |  |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | Tak |  |  |
|  | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. | Tak |  |  |
|  | Stacja wyposażona w statyw o stabilnej, metalowej konstrukcji, z podstawą jezdną i możliwością blokowania jazdy. | Tak |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy