Opis przedmiotu zamówienia

(parametry i wymagania minimalne)

Dostawa dwóch zaawansowanych systemów spektroskopii IR i Ramana wykorzystujących sondy do monitorowania procesów chemicznych w czasie rzeczywistym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zaawansowanych systemów spektroskopii molekularnej (IR i Raman) wykorzystujących sondy do monitorowania procesów chemicznych w czasie rzeczywistym, które mają zapewnić precyzyjne i nieinwazyjne pomiary parametrów reakcji, wykorzystywane do analizy procesów chemicznych, zarówno w warunkach wsadowych jak przepływowych.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć fabrycznie nowe urządzenia wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dokonać montażu, konfiguracji, uruchomienia poniższych elementów oraz przeprowadzić szkolenie dla użytkowników wskazanych przez Zamawiającego.

- System z sondą IR o następujących podstawowych parametrach technicznych składający się z komponentów A i B (których dodatkowe opisy znajdują się oddzielnie):

- zakres spektralny co najmniej 7800 - 350 cm-1,

- interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania; mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru,

- układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe,

- ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu,

- detektor DLaTGS,

- zakres dynamiczny przetwornika ADC co najmniej - 24 bity,

- szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek,

- podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem,

- komunikacja spektrometru z komputerem przez złącze USB co najmniej 3.0,

- automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak np. moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowe i inne,

- system osuszania optyki z wkładami osuszającymi z możliwością regeneracji w suszarce; wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu; wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu; nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej,

- zestaw automatycznej weryfikacji osiągów (SPV) do monitorowana stanu systemu zapewniający diagnostykę elementów spektrometru i testy osiągów wg normy ASTM E1421 lub równoważnej,

- wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z certyfikowanym wzorcem polistyrenowym.

- Komponent A - moduł pomiarowy do wykonywania pomiarów z zastosowaniem metod chemometrycznych bezpośrednio przy systemie reakcyjnym:

- wyposażony w sondę do pomiarów IR w naczyniach reakcyjnych:

    - zakres temperatur co najmniej -100 - +140°C

    - ciśnienie do co najmniej 10 bar

    - długość głowicy pomiarowej co najmniej 30cm, średnica nie przekraczająca 12mm

    - zakres spektralny co najmniej 600 - 3000 cm-1

    - kryształ ATR Si

    - całkowita długość co najmniej 150cm

    - interfejs optyczny do zamontowania sondy w spektrometrze,

    - kompatybilność z Komponentem B (modułem pomiarowym do opracowywania chemometrycznych metod pomiarowych),

- beamsplitter Ge/KBr

- ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR,

- przenośny zasilacz sieciowy spektrometru o napięciu wyjściowym 12V, umieszczony na zewnątrz aparatu, eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu,

- możliwość bezpośredniego bateryjnego zasilania urządzenia z powerbanku / z gniazda zapalniczki standardowym napięciem stałym 12V,

- maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0,5 cm-1,

- rozdzielczość zmienna w zakresie co najmniej 0,5 – 32 cm-1,

- laser półprzewodnikowy o stabilnej długości fali promieniowania zapewniający precyzję liczb falowych nie gorszą niż +/- 0,001 cm-1,

- system sterujący.

- Komponent B - moduł pomiarowy do opracowywania chemometrycznych metod pomiarowych:

- trójpozycyjny automatyczny układ zmiany detektorów

- źródła promieniowania: lampa wolframowa na zakres co najmniej 27 000 – 2000 cm-1 oraz źródło ceramiczne z azotku krzemu na zakres co najmniej 9 600 – 20 cm-1 nie wymagające chłodzenia wodą; monolityczna konstrukcja źródła ceramicznego zapewniająca brak migracji punktu aktywnego,

- automatyczny 4-pozycyjny układ przełączający:

  - dwa źródła wbudowane

  - port emisyjny dla źródła zewnętrznego z przejściem przez układ regulacji średnicy wiązki ("J-stop")

  - opcjonalnie montowany detektor InGaAs do modułu Ramana,

- maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0,09 cm-1,

- rozdzielczość zmienna w zakresie co najmniej 0,09 – 32 cm-1,

- automatyczny zmieniacz beamsplitterów, mieszczący na raz co najmniej 3 dzielniki wiązki; w zestawie beamsplittery: Ge/KBr na zakres spektralny nie mniejszy niż 7800 - 350 cm-1 oraz Si/CaF2 na zakres co najmniej 13500 - 1200 cm-1,

- możliwość rozbudowy o dodatkowe beamsplittery gwarantujące pokrycie zakresu spektralnego co najmniej 27000 - 20 cm-1 - od Vis, przez NIR do far-IR; automatyczne rozpoznawanie rodzaju beamsplittera przez system; miejsce na przechowanie 2 zapasowych beamsplitterów wewnątrz aparatu w głównym przedziale optyki – osuszanym i przedmuchiwanym

- apertura regulująca moc wiązki, o powtarzalnej regulacji średnicy w zakresie 0-100% co 1%

- maksymalna szybkość zbierania danych nie gorsza niż 65 skanów/s dla rozdzielczości 16 cm-1 (odstęp danych 8 cm-1) z opcją rozbudowy do co najmniej 90 skanów/s,

- zdejmowanie pokrywy przedziału próbek bez używania narzędzi,

- możliwość rozbudowy o układ wejścia-wyjście promieniowania obejmujący co najmniej:

    - wyprowadzenie wiązki na zewnątrz w prawo

    - wyprowadzenie wiązki na zewnątrz w lewo

    - wprowadzenie wiązki skolimowanej

    - wprowadzanie wiązki zogniskowanej przez układ aperturowania wiązki,

  - poziom szumów (amplituda międzyszczytowa) nie przekraczający 7,9 x 10-6 Abs (sygnał/szum  55 000 : 1) dla detektora DLaTGS, rozdzielczości 4 cm-1 przy pomiarze 1 min,

  - laser helowo-neonowy o stabilnej długości fali promieniowania zapewniający precyzję liczb falowych nie gorszą niż +/- 0,0008 cm-1,

  - skanowanie liniowe z szybkością regulowaną w zakresie co najmniej 0,16 - 6,2 cm/s,

  - przyciski do szybkiego uruchomienia pomiaru w poszczególnych modułach pomiarowych,

  - wyposażony w wysokociśnieniową przystawkę ATR:

- do szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem diamentowym pokrywającym pełny zakres spektralny spektrometru,

- z odchylanym urządzeniem dociskowym o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym,

- kompatybilną z Komponentem A (modułem pomiarowym do wykonywania pomiarów z zastosowaniem metod chemometrycznych bezpośrednio przy systemie reakcyjnym),

  - zasilacz sieciowy spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu, eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu,

  - system sterujący,

  - wózek zapewniający stabilne przemieszczanie całego Komponentu B do poszczególnych systemów reakcyjnych,

  - możliwość rozbudowy do pracy z technikami łączonymi: GC/IR, TG/IR, FT-Raman, mikroskopia IR,

  - możliwość rozbudowy do skanowania krokowego ("step-scan") zarówno z zatrzymaniem lustra (modulacja amplitudy, pomiary czasowo-rozdzielcze) jak z oscylacją lustra wokół zatrzymanej pozycji (modulacja fazy - w tym pomiary fotoakustyczne),

  - możliwość rozbudowy o polaryzator z automatyzacją regulacji kąta obrotu i wprowadzenia/usunięcia polaryzatora z wiązki,

  - możliwość rozbudowy o wbudowaną diamentową przystawkę ATR na zakres podczerwieni i dalekiej podczerwieni nie zajmującą przedziału pomiarowego z funkcją automatycznego przełączania wiązki między przedziałem próbek i przystawką.

- System z sondą Ramana:

- Charakterystyka:

  - system do wykonywania pomiarów z zastosowaniem metod chemometrycznych z możliwością umiejscowienia bezpośrednio przy systemie reakcyjnym,

  - umożliwiający ciągły równoczesny pomiar w co najmniej dwóch reaktorach (2 moduły pomiarowe lub system dwukanałowy),

  - laser wzbudzający

    - długość fali 785 nm (+/-0,5 nm)

    - szerokość linii maks. 2 cm-1

    - stabilność < 0,1 cm-1

    - moc regulowana w zakresie co najmniej 100 - 450 mW,

  - zakres spektralny co najmniej 100 - 3250 cm-1

  - detektor: kamera CCD z dwustopniowym systemem chłodzenia termoelektrycznego,

  - rozdzielczość spektralna nie gorsza niż 6,5 cm-1,

  - poziom prądu ciemnego nie przekraczający 20 zliczeń przy czasie integracji 10 s,

  - czas integracji regulowany w zakresie co najmniej 10 ms - 50 s,

  - oświetlanie próbki wiązką laserową wyłącznie w trakcie integracji sygnału Ramana,

  - gotowy do pracy bezpośrednio po włączeniu bez konieczności wygrzewania,

  - zintegrowany układ sterujący

    - wyjście HDMI do podłączenia monitora

    - kompatybilny monitor

    - mysz i klawiatura bezprzewodowa

    - co najmniej 3 porty USB (w tym 2 co najmniej 3.0)

    - złącze sieciowe Ethernet (RJ-45),

  - przenośny zasilacz sieciowy spektrometru o napięciu wyjściowym 12V umieszczony na zewnątrz aparatu, eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu

  - głowica światłowodowa do mocowania sond

    - złącza FC/PC do spektrometru

    - długość co najmniej 3m (bez sondy)

    - światłowód wzbudzający o niskiej zawartości grup OH i średnicy co najmniej 100µm

    - światłowód zbierający o niskiej zawartości grup OH i średnicy co najmniej 200µm

    - system umożliwiający mocowanie różnych sond pomiarowych w głowicy z łatwą wymianą przez użytkownika bez użycia narzędzi,

  - zabezpieczenia właściwe do pracy z laserem klasy 3B

    - zabezpieczenie włączania lasera z kluczykiem

    - obwód zabezpieczający umożliwiający automatyczne wyłączenie lasera w przypadku rozłączenia obwodu (np. przy otwarciu drzwi)

    - okulary ochronne do pracy z laserem 785nm

- Wyposażenie:

  - sonda do pomiarów Ramana do monitorowania bioprocesu w naczyniach bioreakcyjnych 
(2 szt.):

    - ze standardowym mocowaniem z nakrętką typu Pg 13.5

    - długość co najmniej 200mm

    - średnica nie przekraczająca 1/2 cala (12,7mm)

    - obudowa ze stali nierdzewnej 316L

    - półsferyczna końcówka szafirowa

    - zakres temperatur co najmniej -20 do +150°C

    - wytrzymująca ciśnienie co najmniej 400 bar

    - autoklawowalna,

  - bezkontaktowa sonda do monitorowania bioprocesu w warunkach poza bioreaktorem 
(1 szt.):

    - odległość robocza 8mm (+/-1)

    - długość co najmniej 100mm

    - średnica nie przekraczająca 1/2 cala (12,7mm)

    - obudowa ze stali nierdzewnej 316L

    - soczewka szafirowa

    - zakres temperatur co najmniej -20 do +100°C.

- Oprogramowanie:

  - do opracowywania chemometrycznych metod pomiarowych

    - kompatybilne zarówno z systemem IR jak Ramana

  - obejmujące algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące:

    - prawo Lamberta-Beera

    - CLS (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów)

    - MLR (wielokrotnej regresji liniowej)

    - PLS (regresji cząstkowych najmniejszych kwadratów)

    - PCR (regresji głównych składowych)

    - łączonych metod wielokrotnych

    - Search Standards (przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm)

    - Similarity match (wektorowa analiza podobieństwa)

    - QC compare (analiza korelacyjna widm uśrednionych)

    - analiza dyskryminacyjna (SIMCA)

    - Distance match (do oceny, jak ściśle nieznany materiał pasuje do jednej z dwóch lub więcej klas znanych materiałów)

  - oprogramowanie do pomiaru, analizy i zapisu widm w każdym module pomiarowym

    - umożliwiające ustawienie wszystkich niezbędnych parametrów specyficznych dla pomiarów IR i Ramana

    - zestaw bibliotek widm Ramana obejmujący co najmniej 8 000 widm, w tym widm polimerów i dodatków, widm substancji małocząsteczkowych organicznych oraz nieorganicznych

  - po opracowaniu metody chemometrycznej oprogramowanie do pomiaru widm musi mieć możliwość automatycznego podawania wyników zgodnie z przypisaną metodą chemometryczną

  - możliwość rejestracji widm w czasie w celu monitorowania postępu reakcji i identyfikacji produktów reakcji w czasie rzeczywistym

  - eksport danych widmowych co najmniej w formacie SPC lub równoważnym

  - polska wersja językowa interfejsu oprogramowania z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski.

- Gwarancja:

- minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru

- bezpłatny serwis gwarancyjny

- serwis pogwarancyjny min. 5 lat po upływie gwarancji

- Dokumentacja:

Przed podpisaniem protokołu odbioru zostaną przekazane Zamawiającemu:

- licencje na oprogramowanie co najmniej w postaci elektronicznej;

- nośniki z oprogramowaniem albo dane dostępowe umożliwiające pobranie przez Zamawiającego oprogramowania w postaci elektronicznej;

- dokumentacja oprogramowania, tj. podręcznik użytkownika, instrukcje instalacji i obsługi oprogramowania oraz instrukcje określające funkcje oprogramowania;

- szczegółowe instrukcje, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje w zakresie bezpieczeństwa, instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim dla każdej jednostki dostarczonego Sprzętu;

- dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty) potwierdzające zgodność Sprzętu z dyrektywami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa elektromagnetycznego w zakresie urządzeń i modeli wymagających podłączenia do zasilania z sieci energetycznej;

- dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty) potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej;