| ANGIOGRAF DWUPŁASZCZYZNOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 2. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 3. | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Aparat dwupłaszczyznowy z możliwością synchronicznej (jednoczesnej) pracy obu płaszczyzn, składający się z: - 2 x pozycjoner (na statywie podłogowym, tzw. pozycjoner podstawowy, na statywie sufitowym, tzw. pozycjoner pomocniczy), - 2 x generator RTG, - 2 x lampa RTG, - stół pacjenta, - 2 x rentgenowski tor wizyjny, - system rejestracji obrazów pracujący w technologii cyfrowej | Tak, podać i opisać | Bez oceny |  |
| 2. | System umożliwiający w zaoferowanej konfiguracji wykonywanie szerokiego zakresu badań naczyniowych: - serca - obwodowych - brzusznych - mózgowych - klatki piersiowej | Tak | Bez oceny |  |
| III | Statyw podłogowy |  |  |  |
|  | Zmotoryzowany obrót statywu/pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Położenia statywu/pozycjonera umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta od strony jego głowy (za głową i co najmniej z jednego boku głowy) | Tak, opisać | Położenie statywu od strony głowy i dwóch stron stołu – 10 pkt Położenie statywu od strony głowy i jednej strony stołu – 0 pkt |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 240° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 100° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu z boku stołu pacjenta | ≥ 140° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu z boku stołu pacjenta | ≥ 100° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 15°/s (podać) | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 15°/s (podać) | Bez oceny |  |
|  | Obrót statywu w osi pionowej | ≥ 90° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zachowanie pionowego lub poziomego ustawienia detektora względem pacjenta niezależnie od kąta statywu w stosunku do osi długiej pacjenta oraz zastosowanej projekcji | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Angiografia rotacyjna | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej | ≥ 40°/s (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonywanie badań dwupłaszczyznowych ze statywem podłogowym umieszczonym w innym położeniu niż za głową pacjenta | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji z boku stołu pacjenta za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie po obu stronach statywu | Tak/Nie, opisać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon, odległość cyfrowego detektora od lampy rtg , pozycja statywu, pozycja blatu stołu, wysokość stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | Tak (podać) | Dla obrazu na monitorze referencyjnego – 0 pkt Dla obrazu wyświetlanego w obszarze live i dla obrazu referencyjnego – 5 pkt |  |
|  | Pamięć pozycji statywu | Tak, min. 50 pozycji (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użycia pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | Tak/Nie (podać) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczny, zmotoryzowany, obrót detektora i przesłon dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu dla dowolnej pozycji statywu lub rozwiązanie elektroniczne | Tak (podać) | Obród przesłon w obudowie bez obrotu mechanicznego kołpaka lub – 20 pkt Kwadratowy płaski panel cyfrowy i elektroniczna kompensacja obrotu obrazu – 15 pkt Obród przesłon z mechanicznym obrotem obudowy, kołpaka – 5 pkt Inne rozwiązania – 0 pkt |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak, opisać | Pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody (zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529 lub równoważną) min. IPX4: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | Tak, opisać | Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym – 10 pkt Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz programowe – 5 pkt |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta oraz drugim ramieniem | Tak, opisać | Bez oceny |  |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| IV | Statyw sufitowy |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu na suficie na przedłużonych szynach jezdnych umożliwiających odjazd pozycjonera od stołu pacjenta do ściany za głową i zwiększenie dostępu do pacjenta dla personelu | Tak, podać długość zaoferowanych szyn jezdnych | Wartość najmniejsza – 0 pkt Wartość największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pozycjoner składający się z dwóch połączonych ramion C | Tak, opisać | Ramiona funkcjonalnie niezależne umożliwiające wzajemnie niezależne wykonywanie ruchów rotacji i angulacji. Zakres CRAN/CAUD ≥ 90° niezależnie od projekcji LAO-RAO. – 20 pkt Inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
|  | Położenia statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów kardiologicznych oraz w obrębie jamy brzusznej i kończyn dolnych – bez konieczności przekładania pacjenta | Tak, opisać | Bez oceny |  |
|  | Zakres projekcji LAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 88° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 90° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta | ≥ 10°/s (podać) | Wartość najmniejsza – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta | ≥ 10°/s (podać) | Wartość najmniejsza – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu w pozycji parkingowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie po obu jego stronach | Tak/Nie, opisać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon, odległość cyfrowego detektora od lampy rtg, pozycja statywu, pozycja blatu stołu, wysokość stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | Tak, opisać | Dla obrazu na monitorze referencyjnego – 0 pkt Dla obrazu wyświetlanego w obszarze live i dla obrazu referencyjnego – 5 pkt |  |
|  | Pamięć pozycji statywu | Tak, min. 50 pozycji (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak, opisać | Pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody (zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529 lub równoważną) min. IPX4: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użycia pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | Tak/Nie (podać) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | Tak, opisać | Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym – 5 pkt Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz programowe – 2 pkt |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta oraz drugim ramieniem | Tak, opisać | Bez oceny |  |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| V | Stół pacjenta |  |  |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Blat stołu z wcięciem na głowę do badań i zabiegów neuroradiologicznych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] | Tak, min. 100 cm (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta [cm] | Tak, min. +/- 14 cm (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pochylanie blatu stołu w osi długiej (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) oraz w osi poprzecznej | Tak, min. +/- 12° (podać) | Bez oceny |  |
|  | Funkcja utrzymania projekcji ramienia podczas pochylania blatu stołu | Tak/Nie, opisać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zakres obrotu wokół osi pionowej min. 180° | Tak (podać) | Bez oceny |  |
|  | Długość płyty pacjenta | ≥ 270 cm (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) | ≥ 120 cm (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Regulacja wysokości stołu [cm] | Tak, silnikowo, zakres min. 20 cm (podać) | Bez oceny |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu [kg] | Min. 200 kg (podać) | Bez oceny |  |
|  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu przy założeniu, że łączne obciążenie stołu (ciężar pacjenta, ciężar osoby prowadzącej reanimację itd.) nie przekracza podanego powyżej dopuszczalnego obciążenia stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności | ≤ ekwiwalent 1,5 mmAl (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najmniejsza – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań | Tak (podać) | Pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody (zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529 lub równoważną) min. IPX4: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Akcesoria | Tak; min.: materac, (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, statyw na płyny infuzyjne; pasy stabilizujące pacjenta, dodatkowy wyłącznik hamulców blatu stołu montowany do szyn akcesoryjnych; Dodatkowy materac pokrywający cała długość stołu pacjenta, dedykowana do zabiegów neuroradiologicznych podkładka pod głowę. Wymienić | Bez oceny |  |
| VI | Generator w.cz. |  |  |  |
| 1. | Dwa układy wytwarzające wysokie napięcie do zasilania lamp RTG, niezależne | Tak, Zamawiający dopuszcza układy w jednej obudowie/szafie (podać) | Bez oceny |  |
| 2. | Maksymalna moc wyjściowa każdego z generatorów | Min. 100 kW (podać) | Bez oceny |  |
| 3. | Minimalny czas ekspozycji | < 1 ms, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najmniejsza – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4. | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Włącznik ekspozycji (nożny) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Konfigurowalny przycisk nożnego włącznika ekspozycji min zapamiętanie poprzednio wykonanej fluroskopii, włączenie oświetlenia pola zabiegowego | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 7. | Włączniki ekspozycji (nożny) w sterowni (do prześwietleń i zdjęć) | Tak | Bez oceny |  |
| VII | Lampa RTG / przysłony – statyw podłogowy |  |  |  |
| 1. | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak (podać) | Bez oceny |  |
| 2. | Wymiar największego ogniska [mm] | < 1 mm, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najmniejsza – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3. | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] | < 0,6 mm, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najmniejsza – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4. | Sterowanie siatką – mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Pojemność cieplna anody [kHU] | ≥ 5000 kHU, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7. | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] | ≥ 7000 kHU, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8. | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska [mA] | ≥ 140 mA, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9. | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 10 min.) | Min. 2500 W (podać) | Bez oceny |  |
| 10. | Przysłona prostokątna | Tak | Bez oceny |  |
| 11. | Min. 2 filtry półprzepuszczalny (klinowy) z możliwością obrotu, dla aplikacji kardiologicznych | Tak (podać) | Bez oceny |  |
| 12. | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | Tak, min. odpowiednik 0,8 mm Cu, podać wartość | Wartość mniejsza lub równa 0,8 mm Cu – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 13. | Ilość stopni filtracji miedziowej | Min. 3 wartości (podać) | Bez oceny |  |
| 14. | Automatyczny dobór dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej zależnie od programu anatomicznego w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak | Bez oceny |  |
| 15. | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję | Bez oceny |  |
| VIII | Lampa RTG/przysłony – statyw sufitowy |  |  |  |
| 1. | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak (podać) | Bez oceny |  |
| 2. | Wymiar największego ogniska [mm] | < 1 mm, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najmniejsza – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3. | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] | < 0,6 mm, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najmniejsza – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4. | Sterowanie siatką – mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Pojemność cieplna anody [kHU] | ≥ 5000 kHU, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7. | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] | ≥ 7000 kHU, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8. | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska [mA] | ≥ 140 mA, podać | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9. | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min.) | Min. 2000 W, podać (w przypadku, gdy maks. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż maks. obciążenie lampy - należy podać wartość dla generatora) | Bez oceny |  |
| 10. | Przysłona prostokątna | Tak | Bez oceny |  |
| 11. | Min. 1 filtr półprzepuszczalny (klinowy) z możliwością obrotu, dla aplikacji kardiologicznych | Tak (podać) | Bez oceny |  |
| 12. | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | Tak, min. odpowiednik 0,8 mm Cu, podać wartość | Wartość mniejsza lub równa 0,8 mm Cu – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 13. | Ilość stopni filtracji miedziowej | Min. 3 wartości (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 14. | Automatyczny dobór dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej zależnie od programu anatomicznego w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak | Bez oceny |  |
| 15. | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję | Bez oceny |  |
| IX | Detektor na statywie podłogowym |  |  |  |
| 1. | Płaski panel cyfrowy o przekątnej min. 48 cm | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 2. | Wartość typowa DQE [%] | > 65% (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3. | Wielkość pixela [μm] | < 200 μm (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najmniejsza – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4. | Liczba pól obrazowych detektora | > 8 (podać) | Bez oceny |  |
| X | Detektor na statywie sufitowym |  |  |  |
| 1. | Płaski panel cyfrowy o przekątnej min. 39cm | Tak, podać | Wartość graniczna (39cm) – 5 pkt Wartość największa – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2. | Wartość typowa DQE [%] | > 65% (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3. | Wielkość pixela [μm] | < 200 μm (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najmniejsza – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4. | Liczba pól obrazowych detektora | > 6 (podać) | Bez oceny |  |
| XI | Rentgenowski tor obrazowania |  |  |  |
|  | Monitor o przekątnej min. 55”, 8 MPikseli, w sali zabiegowej | Tak, podać wielkość przekątnej | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Standard obrazów DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna luminacja monitora | ≥ 350 Cd/m2 (podać) | Bez oceny |  |
|  | Ilość wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów do prezentacji na monitorze multiformatowym z możliwością wyboru prezentowanych obrazów (min. w standardzie DVI oraz VGA, możliwość podłączenia USG, toru wizyjnego, kardiomonitora, programatora). Rozmieszczenie gniazd wejściowych na sali zabiegowej i w sterowni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym | > 8 (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Największa wartość zaoferowana – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Liczba pól roboczych dla jednoczasowej prezentacji obrazów na monitorze multiformatowym | > 8 (podać) | Bez oceny |  |
|  | Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora metodą ,,przyciągnij i upuść” | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wybór zaprogramowanych układów obrazów na monitorze z pulpitu przy stole | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów. Możliwość zmiany rozmiaru obrazu wideo w czasie rzeczywistym i dostosowywania układu ekranu podczas procedury bez korzystania z ustawień konfiguracji. Możliwość tworzenia dowolnej liczby elastycznych układów ekranów | Tak/Nie (podać) | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) w sterowni (z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych) o przekątnej minimum 27" | Tak (podać) | Bez oceny |  |
|  | Możliwość podziału każdego z monitorów w sterowni na min. 4 pola. Możliwość wyświetlania obrazów z minimum 8 źródeł oraz możliwość definiowania rozmieszczenia poszczególnych obrazów na monitorach w sterowni zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami | Tak (podać) | Bez oceny |  |
|  | Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów na monitorach w sterowni metodą ,,przyciągnij i upuść” | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sterowanie wszystkimi podłączonymi do monitorów w sterowni aplikacjami zewnętrznymi przy pomocy jednej wspólnej klawiatury i myszy | Tak | Bez oceny |  |
| XII | System cyfrowy, postprocessing, obrazowanie 3D, archiwizacja |  |  |  |
|  | System wyposażony w pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania | Tak, podać nazwę, opisać | Bez oceny |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwę, opisać | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego w punktach powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwę, opisać | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak, opisać | Bez oceny |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne (fluoroskopia) w zakresie min. od 0,5 pulsów/s do 30 pulsów/s | Tak, podać wartości | Bez oceny |  |
|  | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD | Min. 450 obrazów (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Akwizycja i zapis na HDD (dysku twardym) obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 pikseli w zakresie min. od 0,5 do 30 obrazów/s | Tak, podać wartości | Bez oceny |  |
|  | Matryca prezentacyjna | Min. 960 x 960 pikseli (podać) | Bez oceny |  |
|  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] w matrycy 1024x1024 | > 10 bit (podać) | Wartość graniczna – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pamięć obrazów na HD | Min. 25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min. 10 bit bez kompresji stratnej (podać) | Bez oceny |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak | Bez oceny |  |
|  | DSA on-line i off-line | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA na dysk twardy aparatu w matrycy 1024 x 1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s | Tak (podać) | Bez oceny |  |
|  | Angiografia rotacyjna | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie, bez promieniowania | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zoom na obrazie life (bez zmiany powiększenia detektora) podczas akwizycji obrazu | Tak/Nie (podać) | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Roadmapping 2D i 3D lub funkcjonalność ekwiwalentna umożliwiająca prowadzenie cewnika na masce | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykorzystanie wcześniej wykonanej angiografii jako roadmappingu 2D z możliwością regulacji stopnia widoczności naczynia oraz prowadnika | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykorzystanie jako roadmapping 2D ze śledzenie położenia stołu statywu oraz powiększenia obrysów (konturów) naczyń narysowanych na obrazie wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań | Tak/Nie (podać) | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Równoczesna prezentacja obrazu subtrakcyjnego (roadmap) oraz obrazu na żywo w trakcie trwania fluoroskopii | Tak | Bez oceny |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu fluoroskopii na żywo w sposób niezależny od wybranego pola widzenia detektora bez zwiększenia dawki promieniowania | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Sterowanie parametrami ekspozycji z poziomu ekranu dotykowego angiografu przy stole pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sterowanie przysłonami prostokątnymi oraz półprzepuszczalnymi poprzez bezpośrednia interakcje z obrazem wyświetlanym na ekranie dotykowym angiografu przy stole pacjenta | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QVA | Tak, podać nazwę oferowanej opcji | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QCA | Tak, podać nazwę oferowanej opcji | Bez oceny |  |
|  | Wykonywanie pomiarów poprzez bezpośrednia interakcję z obrazem wyświetlanym na ekranie dotykowym angiografu w zali badań | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych działające w w postprocessingu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | Tak | Bez oceny |  |
|  | Powiększanie i przesuw obrazu poprzez bezpośrednia interakcje z obrazem wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dodatkowy pulpit sterujący ruchami angiografu w sterowni | Tak | Bez oceny |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz, QVA) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | Tak | Bez oceny |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający wykonanie rekonstrukcji 3D w fazie tętniczej podczas ruchu ramienia w jedną stronę oraz w fazie opóźnionej przy powrocie ramienia do pozycji wyjściowej wraz z regulacją odstępu między fazami z poziomu sterowni oraz sali badań | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do wspomagania zabiegów z zakresu onkologii interwencyjnej umożliwiające autoamtycznę lub interaktywna segmentację guza i automatyczne wyznaczanie naczyń go zasilających | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonywanie segmentacji guza w oprogramowaniu opisanym powyżej w fazie opóźnionej skanu rotacyjnego i wyznaczanie przebiegu naczyń w fazie tetniczej | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na import przy roadmappingu 3D obrazów TK i MR i ich wspólną rejestrację z obrazem 3D z rekonstrukcji 3D na angiografie oraz wyświetlenie obu tych obrazów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Angiografia subtrakcyjna całych kończyn z jednego podania środka cieniującego | Tak, podać sposób wykonywania | Interaktywny przesuw blatu stołu z prędkością sterowaną na bieżąco przez operatora – 10 pkt Przesuw krokowy stołu – 5 pkt Inne rozwiązanie – 0pkt |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza zwężeń na obiekcie 3D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obsługa oprogramowania 3D poprzez bezpośrednią interakcję z obrazem 3D wyświetlanym na panelu dotykowym w sali badań w pełnym zakresie funkcjonalności 3D | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania procedur z zakresu strukturalnych wad serca umożliwiające automatyczna segmentację struktur serca na obrazach z tomografii komputerowej i wykorzystanie wyników tej segmentacji jako roadmappingu 3D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wspierające implantację zastawki aortalnej (TAVI, TAVR) dokonujące segmentacji aorty na obrazach 3D lewej komory oraz odejść tęnic płucnych oraz aoutomatyczne wykonanie pomiarów niezbędnych do dopasowania właściwej zastawki oraz jej spozycjonowania | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania procedur w obrębie aorty i tętnic płucnych umożliwiające segmentację dużych naczyń na obrazach z TK, MR, oznaczanie odejść naczyń i położenia stentów oraz wykorzystanie efektu tej segmentacji jako roadmappingu 3D | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w sali zabiegowej w formie elektronicznej (print screan) | Tak/Nie (podać) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Specjalistyczne oprogamowanie do wspierania zabiegów ablacji umożliwiające automatyczną segmentację struktur serca na podstawie rekonstrukcji 3D z angiografii rotacyjnej, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dedykowany zabiegom elektrofizjologicznym skan rotacyjny w zakresie min 100° LAO- 55°RAO umożliwiający wykonanie rekonstrukcji 3D lewego przedsionka | Tak/Nie (podać) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Eksport wyników segmentacji do systemów elektroanatomicznych 3D np. Carto i Ensite | Tak | Bez oceny |  |
|  | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych umożliwiający redukcję środka cieniującego w diagnostyce naczyń wieńcowych poprzez redukcję ilości akwizycji do dwóch skanów.. Skan wielopłaszczyznowy naczyń wieńcowych z jednego wstrzyknięcia kontrastu tzn. ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD -RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych działające w czasie rzeczywistym oraz w postprocessingu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dynamiczny roadmap wieńcowy czyli nałożenie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na fluroskopię w czasie rzeczywistym | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Archiwizacja scen kardioangiograficznych na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | Tak/Nie (podać) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Worklist (lub w stacji badań hemodynamicznych) DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve Dicom print | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyjście cyfrowe (HDMI lub DVI) umożliwiające podłączenie angiografu do systemu audiowizualnego (pełny obraz ekranu z sali zabiegowej, zapewnienie separacji galwanicznej, podłączenie oraz zapewnienie kompatybilności z systemem AV Zamawiającego po stronie Wykonawcy) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji | Tak/Nie (podać) | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zmienianie programów anatomicznych podczas trwania fluoroskopii i akwizycji | Tak/Nie (podać) | Tak - 5 kpt Nie – 0 pkt |  |
| XIII | Stacja systemu cyfrowego, postprocessing, obrazowanie 3D, archiwizacja |  |  |  |
| 1. | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany w poprzednich sekcjach | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Wyświetlanie obrazu ze stacji roboczej na monitorach konsoli angiografu w sterowni | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | HDD ≥ 1,5TB | Tak (podać) | Bez oceny |  |
| 4. | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | ZOOM i lupa | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | DICOM 3.0: - Dicom Send - Dicom Query/Retrieve - Dicom Receive | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | Tak | Bez oceny |  |
| 8. | Export danych w powszechnie stosowanych niemedycznych formatach graficznych i video | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | System komputerowy zainstalowany w pomieszczeniu technicznym lub w szafie rack w sterowni lub na uchwycie pod blatem w sterowni. Możliwość uruchomienia stacji z konsoli w pomieszczeniu sterowni | Tak | Bez oceny |  |
| XIV | Stacja badań hemodynamicznych | Podać typ |  |  |
| 1. | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub z systemu cyfrowego angiografu do stacji badań hemodynamicznych | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak, dla min. 100 pacjentów z rejestracją krzywych i protokołów (podać) | Bez oceny |  |
| 3. | Konsola komputerowa z min. jednym kolorowym monitorem o przekątnej min. 24” | Tak (podać) | Bez oceny |  |
| 4. | Min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. System komputerowy zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Możliwość uruchomienia stacji badań hemodynamicznych z konsoli w pomieszczeniu sterowni | Tak (podać) | Bez oceny |  |
| 5. | Obsługa stacji badań hemodynamicznych z panelu dotykowego angiografu w sali badań w zakresie min.: pomiar CO, zmiana wyświetlanego ciśnienia, zmiana skali, uruchomienie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego, zapis przebiegu na dysku | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6. | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorach w sali badań i w sterowni opisanych powyżej | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | Tak, łącznie z kablami EKG (podać) | Bez oceny |  |
| 8. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji oraz Ficka | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Pomiar i prezentacja Sp02 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips | Tak | Bez oceny |  |
| 11. | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych | Tak, podać | Bez oceny |  |
| XV | Wstrzykiwacz automatyczny | Tak, podać typ, model, producenta | Bez oceny |  |
| XVI | Zawieszenie lampy operacyjnej z osłoną radiologiczną | Tak | Bez oceny |  |
| 1. | Lampa w konfiguracji: - czasza oświetleniowa montowana na wysięgniku dwuramiennym; osłona radiologiczna montowana na wysięgniku dwuramiennym | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Czasza świetlna i osłona radiologiczna zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Lampa operacyjna w technologii LED do oświetlania pola cewnikowania, min. 50 000 lux | Tak, dla zestawu po prawej stronie pacjenta (podać) | Bez oceny |  |
| 4. | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej po obu stronach stołu. Przezroczysta tarcza ochronna, akrylowa z wycięciem bocznym na pacjenta o wymiarach min. 76x60cm. Ekwiwalent ołowiu min. 0,5 mm Pb. Sterowalność przez wymienny uchwyt | Tak (podać) | Bez oceny |  |
| XVII | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta po obu stronach stołu | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | Tak | Bez oceny |  |
| XVIII | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu min 12 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Doposażenie systemu w co najmniej 2 nowe funkcjonalności kliniczne z zakresu neuroradiologii zabiegowej w czasie trwania gwarancji | Tak/Nie (podać) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Gwarancja przez autoryzowany serwis, bez limitu skanów, w tym gwarancja na lampy RTG (podać okres) | Minimum 36 miesięcy | Bez oceny |  |
| 4. | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. | Tak, podać | Bez oceny |  |

KOD CPV: 33111720-4

Załącznik nr 1a

| Lp. | Produkt | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Angiograf dwupłaszczyznowy wraz z wyposażeniem | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Formularz cenowy