##### Część III – Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR 4

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowego Aparatu USG w ilościach 
i asortymencie wymienionym w poniższych tabelach „zestawienie parametrów technicznych” oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia na teren Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno oraz rozmieścić w miejscu wskazany przez Zamawiającego - każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Wykonawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne 
(tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu 
w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Aparatu USG  – 1 szt.  uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji;

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent:

Urządzenie typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji min. 2025:

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca posiadający autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski. Wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny oferowanego sprzętu na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 37 000 000 | TAK |  |
|  | #### Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min.1920x1080 px | TAK |  |
|  | Monitor z regulacją lewo-prawo (min. +/- 90°), pochył przód-tył (min. +/-45°) | TAK |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych + 1 dedykowane gniazdo dla głowicy tzw. „ślepej” | TAK |  |
|  | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku. | TAK |  |
|  | Panel sterowania ( konsola ) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20cm oraz obrót z zakresie min. +/- 160° ( z pozycji środkowej, w każdą stronę ) | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler min. 45 s. oraz trybu M-mode min. 60 sekund, | TAK |  |
|  | #### Dynamika aparatu min. 350dB | TAK |  |
|  | #### Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu w zakresie min. 1.0 MHz do 14.0 MHz | TAK |  |
|  | #### Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 500 GB | TAK |  |
|  | Głośność pracy aparatu maksymalnie 42 Db | TAK |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji, wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich | TAK |  |
|  | #### Waga aparatu ( bez urządzeń peryferyjnych ) maksymalnie 85 kg | TAK |  |
|  | #### Porty USB (min. 4) wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w #### formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | #### Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli #### aparatu | TAK |  |
|  | #### Elastyczne uchwyty do kabli głowic obrazowych, uniemożliwiające przypadkowe opadanie #### kabli głowic na podłogę | TAK |  |
|  | #### Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis #### eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | - Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. 30 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obr./s | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 800 cm/s | TAK |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm | TAK |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z pakietami pomiarowymi do badań: kardiologicznych osób dorosłych, naczyniowych w tym TCD, brzusznych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych | TAK |  |
|  | Minimum 15-krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Regulacja krzywej TGC za pomocą min. 8 suwaków manualnych oraz za pomocą modyfikowanej linii na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu (zduplikowania) obrazu USG na ekranie dotykowym aparatu celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych 2D, 2D/CD, 2D/CD/PW | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku , m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D, sterowana pod kontrolą głowic konweksowych i liniowych | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | TAK |  |
|  | #### Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |
|  | #### Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK |  |
|  | #### Pomiar odległości, min. 8 pomiarów na jednym obrazie | TAK |  |
|  | #### Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 80-ciu % powierzchni monitora | TAK |  |
|  | Głowice | TAK |  |
|  | Głowica przezprzełykowa TEE matrycowa w technologii Single Crystal, PureWave lub równoważnej o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 7.0 MHz, liczba elementów min. 2500, kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  |
|  | Głowica konweksowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 6.0 MHz, liczba elementów min. 350, Kąt widzenia min. 70°; obrazowanie harmoniczne, możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa, ilość elementów min. 80 szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 MHz -4.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; min. | TAK |  |
|  | #### Głowica liniowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min 4 MHz- 12 MHz, szerokość pola widzenia do 35mm, liczba elementów min 250 | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną szerokopasmową o zakresie częstotliwości od min. 3.0 do 8.0 MHz Dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, M-mode, Kolor M-mode, Duplex, Triplex Obrazowanie harmoniczne Liczba elementów min. 90, kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do elastografii (tzw. uciskowej w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmową, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 48 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR), umożliwiające współpracę z serwerami typu PACS. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań obciążeniowych StressEcho. Oprogramowanie do próby wysiłkowej z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do 10 etapów, do 40 projekcji dla każdego etapu, od 1 do 180 sekund długość akwizycji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammografii celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zapewniającą prywatność danych pacjentów i chroniącą przed nieautoryzowanym dostępem z poziomu ultrasonografów podłączonych do sieci szpitalnych. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę komunikacyjną do zastosowań niediagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która umożliwia operatorowi aparatu współpracę z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu. Platforma powinna pozwalać użytkownikowi na wykonywanie minimum następujących czynności: • Zarządzanie kontaktami • Prowadzenie czatu tekstowego • Nawiązywanie połączenia audio • Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej • Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do określenia graficznego i liczbowego odkształcenia wzdłużnego segmenowego i globalnego – GLS z automatycznym systemem rozpoznawania projekcji AP2, AP3, AP4 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki wraz z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 24 m-ce liczona od dnia podpisania protokołu odbioru - okres gwarancji jest parametrem ocenianym w zakresie od 24 do 48 miesięcy zgodnie z zapisami IDW. | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 24 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami IDW.