##### Część III – Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR 7

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowej Pampy infuzyjnej strzykawkowej w ilościach 
i asortymencie wymienionym w poniższych tabelach „zestawienie parametrów technicznych” oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia na teren Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno oraz rozmieścić w miejscu wskazany przez Zamawiającego - każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Wykonawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne 
(tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu 
w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej Pampy infuzyjnej strzykawkowej – 6 szt.  uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji;

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent:

Urządzenie typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji min. 2025:

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml, 60 ml | TAK |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła | TAK |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy | TAK |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy | TAK |  |
|  | Wysokość pompy 10 cm +/- 2 cm | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, na min., godz., dobę. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | TAK |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa (bolusowa), - Infuzja profilowa, - Infuzja TPN. | TAK |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | TAK |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): - objętość / dawka, - czas lub szybkość podaży. | TAK |  |
|  | Bolus manualny. | TAK |  |
|  | Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | TAK |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji. | TAK |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: a) miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, b) twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. | TAK |  |
|  | Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. | TAK |  |
|  | Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. | TAK |  |
|  | Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | TAK |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75 - 900 mmHg. | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - alarm nieprawidłowego mocowania, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | TAK |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interfejs LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | TAK |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | TAK |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy min. IP22. | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 14 h przy infuzji 25 ml/h. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h. | TAK |  |
|  | Waga do 2,4 kg. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | TAK |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 24 m-ce liczona od dnia podpisania protokołu odbioru - okres gwarancji jest parametrem ocenianym w zakresie od 24 do 48 miesięcy zgodnie z zapisami IDW. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 24 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. |  |