##### Część III – Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR 8

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowego Ssaka medycznego, elektrycznego, jezdnego w ilościach 
i asortymencie wymienionym w poniższych tabelach „zestawienie parametrów technicznych” oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia na teren Szpitala Powiatowego w Sławnie ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno oraz rozmieścić w miejscu wskazany przez Zamawiającego - każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Wykonawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne 
(tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu 
w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Ssaka medycznego, elektrycznego, jezdnego – 2 szt.  uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji;

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent:

Urządzenie typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji min. 2025:

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tryby pracy: - tryb cichy; - tryb normalny; - tryb turbo. | TAK |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): - tryb cichy: nie mniejsza niż 40 l/min. i nie większa niż 45 l/min.; - tryb normalny: nie mniejsza niż 48 l/min. i nie większa niż 55 l/min.; - tryb turbo: nie mniejsza niż 60 l/min. i nie większa niż 65 l/min. - Podać maksymalną wydajność dla każdego trybu. | TAK |  |
|  | Przełączanie trybów pracy za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka. | TAK |  |
|  | Maksymalne podciśnienie: minimum -95 kPa / 713 mmHg | TAK |  |
|  | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 105 obrotów / min. przy maksymalnej wydajności). Podać maksymalną liczbę obrotów /min przy maksymalnej wydajności | TAK |  |
|  | Gładka, jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Ssak na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących. Cztery kółka jezdne wszystkie z blokadą. | TAK |  |
|  | Szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie. |  |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. | TAK |  |
|  | Włącznik / wyłącznik nożny. Włącznik / wyłącznik nożny, zintegrowany z wózkiem wbudowany w wózek. | TAK |  |
|  | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy. Zbiornik zabezpieczający o poj. 0,25l z mechanicznym zaworem odcinającym | TAK |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania. | TAK |  |
|  | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 39dB przy minimalnej wydajności. Podać. | TAK |  |
|  | Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 2,5 l (każdy), wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku. 1 Zbiorniki wyposażone w uchwyty do zamocowania na szynie, zainstalowanej na kolumnie ssaka. 2 Zbiorniki wyposażone w blokady zabezpieczające przed wysuwaniem się z uchwytu | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach. Podać dostępne pojemności. | TAK |  |
|  | Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów. | TAK |  |
|  | Ssak wyposażony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 mb | TAK |  |
|  | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | TAK |  |
|  | Pobór mocy max.: 120W | TAK |  |
|  | Przewód zasilający min. 5m | TAK |  |
|  | Masa ssaka z wózkiem nie większa niż 16 kg. | TAK |  |
|  | Wysokość ssaka z wózkiem max. 1 m | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny, klasy IIa, oznaczony znakiem CE. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | TAK |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 24 m-ce liczona od dnia podpisania protokołu odbioru - okres gwarancji jest parametrem ocenianym w zakresie od 24 do 48 miesięcy zgodnie z zapisami IDW. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 24 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami IDW.