Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

„Zakup i dostawa wolnostojącej stacji do przygotowania próbek dla Wydziału Chemii UW”

| Lp. | ## Opis parametrów technicznych ## (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania ## techniczne i funkcjonalne określone w niniejszym opisie.) | Wymagane minimalne parametry | UWAGA! Należy wpisać: parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu) Należy udzielić odpowiedzi: TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| Wolnostojąca stacja do przygotowania próbek– 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wolnostojące, musi mieć możliwość wykorzystania elementów składowych stacji (wieża autoinżektora) jako autosamplera do chromatografów gazowych. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Wyposażony w dwie wieże do nastrzyku ciekłego: jedna w opcji standardowej, druga w opcji do dużych nastrzyków | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Wyposażone w trzy tace o pojemności 50 fiolek (min. jedna taca chłodzona za pomocą technologii Peltiera do 5ºC) | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość automatycznego dodawania odczynników i standardów wewnętrznych. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość ogrzewania próbek w zakresie do 80ºC. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość chłodzenia próbek za pomocą technologii Peltiera do 5ºC. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość mieszania/wytrząsania próbek. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Urządzenie musi posiadać stację roboczą wraz z oprogramowaniem sterującym umożliwiającym kontrolę procesów derywatyzacji, rozcieńczania próbek i tworzenia krzywych kalibracyjnych. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Kompatybilny ze strzykawkami o objętości: 1 µL, 5 µL, 10 µL, 25 µL, 50 µL i 100µL w konfiguracji standardowej. Opcjonalna kompatybilność ze strzykawkami 250 i 500µL | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Zmienna głębokość próbkowania w zakresie min. od -2 do +30 mm powyżej wartości domyślnej | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Możliwość oszczędzania rozpuszczalnika ustawiana w 10 %, 20 %, 30 %, 40 % i 80% objętości strzykawki. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 41kg | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż (wys. x szer. x głęb.): 71cm. x 68 cm. x 50 cm. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Gwarancja 24 miesiące na urządzenie i 3 miesiące na materiały zużywalne. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Komputer sterujący wraz z oprogramowaniem do sterowania urządzeniem – 1 sztuka |  |  |
|  | ### Komputer stacjonarny (obudowa typu Tower): - Procesor: minimum 14 rdzeni fizycznych / 20 wątków, wydajność minimum 30 000 pkt w teście PassMark CPU Mark lub równoważnym teście wydajnościowym. - Pamięć operacyjna: minimum 16 GB DDR5 z możliwością rozbudowy do minimum 64 GB. - Dysk: minimum 1 TB SSD NVMe. - Grafika: zintegrowana lub dedykowana, umożliwiająca jednoczesną obsługę minimum dwóch monitorów w rozdzielczości co najmniej 2560 × 1440. - Porty: - minimum 1 × HDMI, - minimum 1 × DisplayPort, - minimum 6 × USB, w tym co najmniej 2 × USB 3.x. - Karta sieciowa: LAN 1 Gb/s. - Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 oraz Bluetooth minimum 5.0. - Zabezpieczenia: moduł TPM 2.0. - System operacyjny: 64-bitowy system operacyjny w języku polskim, klasy profesjonalnej, umożliwiający pracę w domenie, z licencją bezterminową. - Gwarancja: minimum 36 miesięcy, realizowana w miejscu instalacji sprzętu u zamawiającego, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego (NBD). | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | ### Monitor: - Przekątna: 23,8–24 cale. - Proporcje: 16:9. - Matryca: IPS lub równoważna technologia zapewniająca szerokie kąty widzenia. - Rozdzielczość: minimum 2560 × 1440 (QHD). - Częstotliwość odświeżania: minimum 75 Hz. - Jasność: minimum 250 cd/m². - Kontrast statyczny: minimum 1000:1. - Pokrycie przestrzeni barw: minimum 99% sRGB. - Technologie ochrony wzroku: eliminacja migotania (Flicker-Free) oraz redukcja emisji światła niebieskiego (Low Blue Light) lub równoważne. - Złącza: minimum 1 × HDMI oraz 1 × DisplayPort. - Montaż: kompatybilność z uchwytami VESA 100 × 100. - Gwarancja: minimum 24 miesiące. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | ### Pakiet biurowy - Oprogramowanie biurowe w języku polskim obejmujące: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - program do tworzenia prezentacji, - program do obsługi poczty elektronicznej. - Pełna kompatybilność z formatami plików: .docx, .xlsx, .pptx. - Licencja do zastosowań komercyjnych | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Mysz i klawiatura | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Urządzenia muszą być ze sobą kompatybilne | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Instruktaż stanowiskowy w języku polskim w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania urządzenia, oprogramowania oraz szczegółów technicznych kluczowych elementów sprzętu oraz metod codziennej konserwacji dla zapewnienia maksymalnej żywotności urządzenia, w wymiarze maksymalnie 8 godzin dydaktycznych, dla grupy liczącej maksymalnie 4 osoby | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Termin dostawy 45 dni | Wymagane | ………………. Tak/Nie |

*dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji)