| LP | PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunochemiczny, fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 wraz z drukarką. | TAK | Pełna nazwa: __________________ Rok produkcji:__________________ Producent: ____________________ |
| 2 | Analizator zgodny z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR) bądź z Dyrektywą Rady 98/79/CE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz stosownymi oświadczeniami Wykonawcy (jeśli są wymagane). | TAK |  |
| 3 | Fizyczne podłączenie oferowanego analizatora immunochemicznego do linii GLP posiadanej przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 4 | Szeroki zakres wykonywanych oznaczeń a w tym wymagane: ACTH * Androstendion * Cyfra 21-1 * DHEA-S * Estradiol * GDF-15 * Hormon anty-Mullerowski * Hormon wzrostu * IGF-1 * Interleukina-6 * Kalcytonina * Kortyzol * NfL P/ciała anty-HAV IgM * P/ciała anty-HCV oraz antygen HCV w jednym oznaczeniu * P/ciała HIV-1 oraz HIV-2 wraz z Antygenem HIV-1 p24 (oddzielne wyniki dla HIV Ag i p/ciał anty-HIV) * P/ciała przeciwko HTLV-I/II * P/ciała przeciwko peroksydazie tarczycowej * P/ciała przeciwko tyreoglobulinie * P/ciała przeciwko receptorowi TSH * PTH intact * PTH w trybie STAT * sFlt-1 * Tyreoglobulina * AFP * PIVKA-II * Algorytm GAAD * Globulina wiążąca hormony płciowe * Beta-amyloid (1-42) * Białko Tau* Białko fosfo-Tau* Białko fosfo-Tau 181p* Białko fosfo-Tau 217p Beta-amyloid (1-40) * ApoE4p | TAK * zestaw odczynnikowy posiadający IVD CE |  |
| 5 | Chłodzona karuzela (maksymalna temperatura 15°C) odczynnikowa o pojemności minimum 30 miejsc. | TAK |  |
| 6 | Wbudowany system kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną. | TAK |  |
| 7 | Analizator pracujący w technologii chemiluminescencji, o wydajności nie mniejszej niż 150 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |
| 8 | Możliwość dokładania na pokład analizatora wszystkich odczynników oraz materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania wszystkich oznaczeń bez konieczności przerywania analizy. | TAK |  |
| 9 | Przebieg reakcji w jednorazowej kuwecie. | TAK |  |
| 10 | Pipetowanie próbek pacjentów za pomocą jednorazowych tipsów. | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonywania badań w: - surowicy - osoczu - ślinie - płynie mózgowo-rdzeniowym | TAK |  |
| 12 | Identyfikacja próbek badanych na podstawie kodu kreskowego. | TAK |  |
| 13 | Czujniki skrzepów dla próbek. | TAK |  |
| 14 | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń próbek. | TAK |  |
| 15 | Zastosowanie materiałów kontrolnych do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie wszystkich oznaczeń immunochemicznych, które oferuje Wykonawca. | TAK, PODAĆ DOSTĘPNE PARAMETRY OBJĘTE KONTROLĄ |  |
| 16 | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych w aparacie. | TAK |  |
| 17 | Podłączenie analizatora do systemu uzdatniania wody posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 18 | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (InfoMedica, Asseco), a analizatorem immunochemicznym włączonym do lokalnej sieci laboratorium poprzez połączenie sieciowe – protokół internetowy (TCP/IP). Dwukierunkowa komunikacja powinna polegać na odpytywaniu systemu laboratoryjnego przez linię GLP o zlecenia przypisane do próbek oraz przekazywanie danych z wynikami do systemu laboratoryjnego posiadanego przez Zamawiającego po wykonaniu zlecenia. | TAK |  |
| 19 | Podłączenie analizatora do posiadanej przez Zamawiającego rozdzielni podtrzymującej pracę analizatorów podczas nagłego zaniku napięcia sieci elektrycznej (w zamian tradycyjnego UPS). | TAK |  |
| 20 | Podłączenie i pokrycia kosztów podłączenia analizatora do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego InfoMedica Laboratorium firmy Asseco Poland S.A. | TAK WYMAGANA JEST PEŁNA TRANSMISJA DANYCH (analizator przesyła do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego dane pacjenta tj. imię, nazwisko, PESEL oraz SID zlecenia, nazwę badania, wynik badania wraz z jednostką, datę wyniku oraz nazwę aparatu, na którym zostało wykonane badanie) |  |
| 21 | Wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych analizatora (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne. | TAK |  |
| 22 | Serwisowanie analizatora i sprzętu dodatkowego (w tym: jednostka sterująca, monitor, drukarka) przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego urządzenia. | TAK |  |
| 23 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy. | TAK |  |
| 24 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, pocztą elektroniczną). | TAK |  |
| 25 | Bezpłatne przeszkolenie użytkowników (minimum 7 pracowników) z zakresu obsługi analizatora (minimum 2 szkolenia) w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
| 26 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 27 | Pokrycie kosztów uczestnictwa w dostępnych zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości w zakresie wszystkich oznaczeń, które oferuje Wykonawca. | TAK |  |
| 28 | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
| 29 | 2 chłodziarki laboratoryjne do magazynowania odczynników o wymiarach nie większych niż (S/G/W) 600 mm/660 mm/2000 mm, z regulowanymi półkami min 4, z przeszklonymi drzwiami, z zakresem temperatur od +3 do +16°C, o pojemności brutto nie mniejszej niż 400 L, z temperaturą wnętrza widoczną na wyświetlaczu zewnętrznym bez konieczności otwierania drzwi. | TAK |  |
| 30 | 1 zamrażarka laboratoryjna do magazynowania kontroli/kalibratorów o wymiarach zewnętrznych nie większych niż (S/G/W) 600 mm/660 mm/2000 mm, z regulowanymi półkami min 4, z pełnymi drzwiami, z zakresem temperatur od -9 do -30°C, o pojemności brutto nie mniejszej niż 300 L, z temperaturą wnętrza widoczną na wyświetlaczu zewnętrznym bez konieczności otwierania drzwi. | TAK |  |
| 31 | 1 zamrażarka laboratoryjna skrzyniowa do magazynowania kontroli/kalibratorów o wymiarach zewnętrznych nie większych niż (S/G/W) 1200/900/1000, o pojemności użytkowej nie mniejszej niż 200 L, z zakresem temperatur od -16 do -25°C, z panelem sterowania z możliwością ustawienia żądanej temperatury oraz widoczną temperaturą wnętrza na wyświetlaczu zewnętrznym bez konieczności otwierania pokrywy zamrażarki. | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

___________________________________________                                                                                                                                                        Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy                         lub pełnomocnika