Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.272.39.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii i Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet 2 – Dostawa specjalistycznego aparatu EKG

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Specjalistyczny aparat EKG (2 szt.) |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa handlowa | Podać |  |
| 3 | Nr katalogowy | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 | Podać |  |
| 6 | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. | TAK |  |
| 7 | Tryby pracy: 1)automatyczny, 2)ręczny. | TAK |  |
| 8 | Bezprzewodowa akwizycja sygnału EKG. | TAK |  |
| 9 | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. | TAK |  |
| 10 | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. | TAK |  |
| 11 | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. | Tak, podać |  |
| 12 | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy LCD. - Przekątna ekranu: minimum 10". Rozdzielczość ekranu: minimum 1366 x 768 pikseli. | Tak, podać |  |
| 13 | Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym i po rejestracji (przed wydrukiem) do 12-tu odprowadzeń EKG jednocześnie. | TAK |  |
| 14 | Tryb automatyczny - Wydruk ostatnich 10 sekund zapisu EKG. - Bufor do 5 minut ciągłego zapisu EKG, rejestrowany od momentu podłączenia pacjenta Możliwość automatycznego wyboru, wyświetlania i wydruku najlepszego pod względem diagnostycznym 10 sekundowego odcinka z bufora ciągłego zapisu EKG. | TAK |  |
| 15 | Tryb ręczny - Jednoczasowy wydruk 12, 8 lub 3 wybranych odprowadzeni EKG Możliwość archiwizacji w pamięci aparatu do 5 minut 12-kanałowego zapisu rytmu | TAK |  |
| 16 | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu; - częstości rytmu; czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru | TAK |  |
| 17 | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 40 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym, z możliwością podglądu. | TAK |  |
| 18 | Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi wartościami czułości i prędkości zapisu, zmienionymi parametrami filtru i w innym układzie wydruku. | TAK |  |
| 19 | Możliwość przeglądania i wydruku zarchiwizowanego w pamięci aparatu 12 kanałowego zapisu rytmu | TAK |  |
| 20 | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu. | TAK |  |
| 21 | Usuwanie zapisów EKG z pamięci aparatu po 1-99 dni od akwizycji, wydruku lub transmisji. | TAK |  |
| 22 | Możliwość przesłania do komputera w postaci jednego wielostronicowego pliku PDF zapamiętanego EKG z trybu ręcznego o czasie trwania do 5 minut. | TAK |  |
| 23 | Pasmo przenoszenia: minimum 0,05 ÷ 300 Hz. | TAK |  |
| 24 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta: Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. | TAK |  |
| 25 | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. | TAK |  |
| 26 | Drukarka termiczna, wbudowana w aparat. - Perforowany składany papier termiczny formatu A4 o wymiarach 210x297 mm - Ryza startowa papieru termicznego w zestawie – minimum 250 kart. Możliwość stosowania papieru w formacie Smart (210 x 280 mm; 250 kartek) lub Letter (216 x 280 mm; 250 kartek). | TAK |  |
| 27 | Prędkość zapisu : minimum 5, 10, 25 i 50 mm/s. | TAK |  |
| 28 | Rozdzielczość zapisu: minimum 8 pkt./mm. | TAK |  |
| 29 | Jednoczasowa rejestracja sygnału EKG co najmniej z 3-e ch, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. | TAK |  |
| 30 | Formaty wydruku: co najmniej z 3 + 1 kanał, 3 + 3 kanały, 6 kanałów, 6 + 6 kanałów, 12 kanałów. | TAK |  |
| 31 | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 8 i 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. | TAK |  |
| 32 | Wydruk daty i godziny badania. | TAK |  |
| 33 | Czułość: minimum 5, 10 i 20 mm/mV. | TAK |  |
| 34 | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. | TAK |  |
| 35 | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych i pływania linii izoelektrycznej. | TAK |  |
| 36 | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. | TAK |  |
| 37 | Wykrywanie impulsów stymulatora. Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: minimum 40 000 próbek /s / kanał. | TAK |  |
| 38 | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: minimum 1000 próbek / s / kanał | TAK |  |
| 39 | Rozdzielczość przetwarzania: minimum 20 bitów. | TAK |  |
| 40 | Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: - 10-elektrodowy (wymienny) kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 - przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu wskaźnik LED jakości oklejenia pacjenta | TAK |  |
| 41 | Interfejs komunikacyjny sieci przewodowej Ethernet LAN. | TAK |  |
| 42 | Interfejs komunikacyjny sieci bezprzewodowej WLAN. | TAK |  |
| 43 | Obsługa standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z systemem szpitalnym w zakresie pobierania listy zleceń MWL, DICOM Modality Worklist i archiwizacji na serwerze PACS Zamawiającego. | TAK |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK/NIE TAK – 5 pkt, NIE- 0 pkt |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o obsługę zapytań HL7 Patient Data Query | TAK |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o funkcję zabezpieczenia danych z użyciem usług LDAP lub Active Directory. | TAK |  |
| 47 | Możliwość rekonfiguracji ankiety pacjenta poprzez dodawanie, usuwanie, zmianę nazwy i położenia wybranych pól. | TAK |  |
| 48 | Możliwość zdefiniowania pól obowiązkowych ankiety pacjenta: ID pacjenta, imię, nazwisko, data urodzenia, ID technika. | TAK |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o opcje badania wysiłkowego z możliwością sterowania bieżnią bądź ergometrem | TAK |  |
| 50 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | TAK |  |
| 51 | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. | TAK |  |
| 52 | Aparat mobilny zainstalowany na dedykowanym wózku kolumnowym - Możliwość blokady min. 2 kół wózka. - Wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka Wózek wyposażony w wysięgnik na moduł akwizycji | TAK |  |
| 53 | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: nie większa niż 7 kg. | TAK , 7 kg – 0 pkt. < 7kg – 5 pkt. |  |
| 54 | Na wyposażeniu elektrody klamrowe kończynowe – 1 kpl., elektrody przyssawkowe przedsercowe – 1 kpl., adaptery do elektrod listkowych, elektrody listkowe – zestaw na 10 badań, ryza papieru termicznego formatu A4 (250 kartek). | TAK |  |
| 55 | Wymagana integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS. Licencja do podłączenia do systemu PACS po stronie Zamawiającego. | TAK |  |
| II | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegających recyklingowi | TAK |  |
| III | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). | 24 miesiące -0 pkt. Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 30 m-cy gwarancji -10 pkt. Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 36 m-cy gwarancji -20 pkt. |  |
| 2 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | TAK |  |
| 4 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. | TAK |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dane urządzenie zostanie wymienione na nowe, wolne od wad, o tej samej klasie i nie gorszych parametrach technicznych. | TAK |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | TAK |  |
| 7 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ...................................., e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |
| 9 | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz skrócona wersja instrukcji w formie elektronicznej. - certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - wykaz wyrobów objętych powiadomieniem | TAK |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | TAK |  |
| 11 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | TAK |  |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. W przypadku, gdy w toku realizacji usług serwisowych dojdzie do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w urządzeniu, autoryzowany serwis oraz jego ewentualni podwykonawcy będą działać jako podmioty przetwarzające i przed rozpoczęciem świadczenia usług zobowiązani będą do zawarcia ze Szpitalem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w § 12 umowy , przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania serwisu oraz jego podwykonawców w tym zakresie. | TAK |  |