Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.272.39.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii i Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet 3 – Dostawa aparatu EKG

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat EKG (3 szt.) |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa handlowa | Podać |  |
| 3 | Nr katalogowy | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 | Podać |  |
| 6 | Obsługa aparatu za pośrednictwem klawiatury alfanumerycznej, panelu dotykowego i dedykowanych przycisków wywołujących podstawowe funkcje drukowania aparatu | TAK |  |
| 7 | Waga aparatu poniżej 5 kg z pełnym pojemnikiem papieru, wymiary 385x320x90 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
| 8 | Detekcja pracy stymulatora serca | TAK |  |
| 9 | Praca w trybie ręcznym, automatycznym oraz ciągłego monitorowania i rejestracji rytmu 12-kanałowego | TAK |  |
| 10 | Wbudowany kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z panelem dotykowym, przekątna min.8 ’’, rozdzielczość 1024x768 px | TAK, podać |  |
| 11 | Wyświetlanie min. krzywych EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaju wybranego zasilania, stanu naładowania akumulatora, daty, czasu, wprowadzonych danych pacjenta, stanu podłączenia elektrod, stanu filtrów, menu konfiguracyjnego urządzenia, podpowiedzi obrazkowych dotyczących prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka, funkcji transmisji, statusu transmisji, stanu pamięci, statusu drukowania | Tak, podać |  |
| 12 | Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu bądź powtórzeniu | Tak, podać |  |
| 13 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru | TAK |  |
| 14 | Wizualny system doradczy wskazujący jakość sygnału dla każdej krzywej za pomocą oznaczenia jej kolorem w 3 stopniach: zielony (jakość optymalna), żółty (jakość pogorszona) i czerwony (jakość wymagająca poprawy) | TAK/NIE TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 15 | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod | TAK |  |
| 16 | Wprowadzanie danych pacjenta min. imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć i ich przesył lub wydruk | TAK |  |
| 17 | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich przesył lub wydruk | TAK |  |
| 18 | Równoczesna, synchroniczna rejestracja i przesył lub wydruk wszystkich kanałów EKG | TAK |  |
| 19 | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego | TAK |  |
| 20 | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy, pozwalający na min. 8 godzin pracy | TAK |  |
| 21 | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci | TAK |  |
| 22 | Próbkowanie sygnału EKG: 32000 Hz na kanał | TAK |  |
| 23 | Filtry zakłóceń mięśniowych min. 25, 40, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 Hz | TAK |  |
| 24 | Filtry sieciowe 50 i 60 Hz | TAK |  |
| 25 | Funkcja monitorowania i zapisu 10 minut ciągłego, 12-kanałowego zapisu EKG | TAK |  |
| 26 | Wykonywanie klasycznych badań 12-kanałowych z 10 odprowadzeń kabla pacjenta | TAK |  |
| 27 | Konfiguracje odprowadzeń min.: standard, Cabrera, prawosercowe, standard z V4r, lewosercowe, Nehb | TAK |  |
| 28 | Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk wszystkich kanałów | TAK |  |
| 29 | Optymalne rozmieszczenie wydruku kanałów na całej szerokości papieru | TAK |  |
| 30 | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej | TAK |  |
| 31 | Możliwość zmiany odprowadzeń, prędkości i amplitudy dla sygnału EKG podczas jego ręcznej akwizycji i wydruku | TAK |  |
| 32 | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 210mm (A4) | TAK |  |
| 33 | Prędkość przesuwu 12.5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
| 34 | Czułość 5, 10, 20 mm/mV | TAK |  |
| 35 | Wbudowana pamięć aparatu na min. 350 badań | TAK, pamięć 350 badań – 0 pkt. >350 badań – 5 pkt. |  |
| 36 | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive | TAK |  |
| 37 | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta | TAK |  |
| 38 | Port komunikacyjny LAN 1 Gbit | TAK |  |
| 39 | Wbudowane gniazdo blokady typu Kensington | TAK |  |
| 40 | Funkcja pomiarów krzywej EKG (interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS) | TAK |  |
| 41 | Funkcja analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników | TAK |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do archiwizacji, analizy i wydruków badań w komputerze PC | TAK |  |
| 43 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST | TAK |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o funkcję badania spirometrycznego wykorzystującą podłączany bezpośrednio do aparatu spirometryczny czujnik ultradźwiękowy | TAK |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o funkcję bezpośredniego sterowania próbą wysiłkową i dokumentowania przebiegu według standardowych protokołów po podłączeniu do aparatu bieżni lub ergometru | TAK |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi (HIS) za pośrednictwem protokołu HL7 i obsługą worklist. | TAK |  |
| 47 | Bezpośrednia obsługa worklisty z poziomu menu elektrokardiografu | TAK |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o podłączenie elektrod podciśnieniowych | TAK |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i zautomatyzowane wprowadzanie danych pacjenta | TAK/NIE TAK -5pkt, NIE-0 pkt |  |
| 50 | Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 51 | Wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu. | TAK |  |
| II | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegających recyklingowi | TAK |  |
| III | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). | 24 miesiące -0 pkt. Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 30 m-cy gwarancji -10 pkt. Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 36 m-cy gwarancji -20 pkt. |  |
| 2 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | TAK |  |
| 4 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. | TAK |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dane urządzenie zostanie wymienione na nowe, wolne od wad, o tej samej klasie i nie gorszych parametrach technicznych. | TAK |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | TAK |  |
| 7 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ...................................., e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |
| 9 | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz skrócona wersja instrukcji w formie elektronicznej. - certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - wykaz wyrobów objętych powiadomieniem | TAK |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | TAK |  |
| 11 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | TAK |  |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | TAK |  |
| 11 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | TAK |  |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. W przypadku, gdy w toku realizacji usług serwisowych dojdzie do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w urządzeniu, autoryzowany serwis oraz jego ewentualni podwykonawcy będą działać jako podmioty przetwarzające i przed rozpoczęciem świadczenia usług zobowiązani będą do zawarcia ze Szpitalem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w § 12 umowy , przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania serwisu oraz jego podwykonawców w tym zakresie. | TAK |  |