Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.272.39.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii i Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet 4 – Dostawa analizatora składu ciała z wyposażeniem

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Analizator składu ciała - parametry |  |  |
| 1 | Nazwa i typ produktu | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 | Podać |  |
| 4 | Wyrób medyczny | Tak |  |
| 5 | Zasilanie: 240 V AC(50/60) | Tak |  |
| 6 | Zakres prądu minimum: 18VA | Tak |  |
| 7 | Metoda pomiaru: bioimpedancja elektryczna, minimum 8 elektrod | Tak, podać |  |
| 8 | Analiza składu dla całego ciała i z podziałem na segmenty: prawa ręka/lewa ręka/prawa noga/lewa noga/korpus | Tak, podać |  |
| 9 | Pomiar z wykorzystaniem 3 częstotliwości: 5, 50, 250kHz | Tak |  |
| 10 | Wykorzystuje do pomiaru technologię BIA opartą na modelu 4C | Tak |  |
| 11 | Całkowity czas trwania analizy składu ciała maksymalnie 40 sekund | Tak |  |
| 12 | Maksymalne obciążenie co najmniej 270 kg | Tak, podać, Obciążenie 270 kg – 0 pkt Obciążenie > 270 kg – 5 pkt |  |
| 13 | Możliwość pomiaru w trybie wyłącznie masy ciała | Tak |  |
| 14 | Możliwość wyboru płci kobieta/mężczyzna | Tak |  |
| 15 | Dokładność przy pierwszej kalibracji ±0.2 kg | Tak |  |
| 16 | Dokładność pomiaru: ±0.1 kg | Tak |  |
| 17 | Wyświetlacz: podwójny ekran LCD | Tak |  |
| 18 | Panel sterujący (klawiatura) | Tak |  |
| 19 | Przesyłanie danych: port USB B, RS-232 | Tak |  |
| 20 | Wbudowane gniazdo typu USB-A do opcji bezpośredniego wydruku raportu na drukarce kolorowej (zgodnie z ofertą producenta) | Tak |  |
| 21 | Waga urządzenia maksimum: 15,50 kg | TAK, podać Waga urządzenie 15,5 kg – 0 pkt Waga urządzenia <15,5kg -5 pkt |  |
| 22 | Wymiary platformy pomiarowej urządzenia maksimum: 360mmx360mx94mm | Tak |  |
| 23 | Wysokość urządzenie nie mniej niż: 1160 mm | TAK |  |
| 24 | Funkcja tary: 0-10kg z dokładnością co 0.1kg | TAK |  |
| 25 | Możliwość wyboru trybu sylwetki: Normalny, Sportowiec | TAK |  |
| 26 | Możliwość pomiaru osób minimum w zakresie od 5 do 99 lat | TAK |  |
| 27 | Możliwość pomiaru dla osób minimum w zakresie wzrostu od 90 do 249.9 cm (co 0.1 cm) | TAK, podać |  |
| 28 | Zakres pomiaru tkanki tłuszczowej w przedziale od 3.0 do 75.0 % (co 0,1%) | TAK |  |
| 29 | Pomiar bioelektryczny: rezystancja/reaktancja | TAK |  |
| 30 | Możliwość połączenia analizatora z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym GMON | TAK |  |
| 31 | Dedykowane oprogramowanie komputerowe GMON do tworzenia raportów dostępne w 24 językach | TAK |  |
| 32 | Oprogramowanie z możliwością bezpośredniego przesyłania raportów pomiarów w plikach pdf | TAK |  |
| 33 | Oprogramowanie z licencją wieczystą i darmową aktualizacją w ramach wersji 3 | TAK |  |
| 34 | Możliwość wprowadzania dodatkowych parametrów do oprogramowania w karcie pacjenta tj. tętno, pomiary antropometryczne, aktywność | TAK |  |
| 35 | Oprogramowanie powinno mieć możliwość zapisu pełnej historii pomiarów dla wszystkich badanych pacjentów bez ograniczeń czasowych i ilościowych. | TAK |  |
| 36 | Oprogramowanie z funkcją dodawania personalnych notatek z wizyt dotyczących pacjentów w indywidualnym profilu pacjenta w oprogramowaniu. | TAK |  |
| 37 | Możliwość generowania z oprogramowania co najmniej 7 różnych szablonów raportów dla każdego pacjenta | TAK |  |
| 38 | Możliwość eksportu dostępnych parametrów do pliku .xls (Excel) | TAK |  |
| 39 | Siatki centylowe dla dzieci 5-18 lat w oprogramowaniu i na generowanych raportach | TAK, Podać |  |
| II | Otrzymywane parametry pomiarowe: |  |  |
| 40 | Masa ciała (kg) Indeks Masy Ciała (BMI) Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) Tkanka Tłuszczowa % (BF%) Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej Całkowita Masa Mięśni (kg) Całkowita Masa Mięśni (%) Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) | TAK, podać |  |
| III | Otrzymywane parametry pomiarowe dla segmentów: |  |  |
| 41 | Masa Mięśni (kg) Wskaźnik masy mięśni (-4 -+4 co 1) Tkanka Tłuszczowa % Wskaźnik tkanki tłuszczowej (-4 -+4 co 1) | TAK, podać |  |
| IV | Otrzymywane parametry pomiarowe z dedykowanym oprogramowaniem: |  |  |
| 42 | Masa Mięśni Szkieletowych (kg, %) Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) (kg) Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) (kg) Stosunek ECW/TBW (%) Stosunek ICW/TBW (%) Masa Tkanki Beztłuszczowej kg (FFM kg) Wiek Metaboliczny Masa Minerałów Kostnych (kg) Masa Protein (kg) Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating Kąt Fazowy Indeks Sarkopenii (kg/m2) | TAK, podać |  |
| V | Otrzymywane parametry pomiarowe dla segmentów z dedykowanym oprogramowaniem: |  |  |
| 43 | Masa Tkanki Beztłuszczowej w Segmentach Masa Tkanki Tłuszczowej w Segmentach Masa tkanki tłuszczowej (kg) Ocena Masy Mięśni Nóg Segmentowa Impedancja Segmentowa Reaktancja/Rezystancja Segmentowa Równowaga Masy Mięśni Segmentowy Kąt Fazowy Wskaźnik Masy Mięśni w Segmentach Wskaźnik Rozłożenia Tkanki Tłuszczowej Balans ciała | TAK, podać |  |
| VI | Stacja sterująca |  |  |
|  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym |  |  |
| 1 | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchomienia aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 19 728 pkt. w teście PassMark High End CPU's | TAK |  |
| 2 | Pamięć operacyjna : Minimum 16 GB RAM DDR5, z możliwością̨ samodzielnej rozbudowy do 64 GB | TAK |  |
| 3 | Płyta główna: - Płyta główna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora. - Karta sieciowa Ethernet RJ45 1Gbps zintegrowaną z płytą główną wspierającą obsługę WoL, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej technologii zarządzania (technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputera w celu zarządzania i monitorowania komputera (wraz z konsolą do zarządzania), gdy system operacyjny jest wyłączony lub zasilanie komputera jest wyłączone). - Min. 1 wolne złącze pamięci RAM. - Min. 2 sloty PCIe w tym jeden PCIe x16. - Min. 2 porty SATA do podłączenia dysków 2,5’\3,5’ HDD lub napędów optycznych. - Min. 2 porty M.2 w tym min. 1 do podłączenia dysku SSD - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany na zlecenie producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modeli oferowanego komputera. - Zintegrowany moduł szyfrujący Trusted Platform Module (TPM). fizyczny, zamontowany na płytę główną moduł TPM. | TAK |  |
| 4 | Obudowa - Obudowa typu SFF (Small Form Factor) z napędem optycznym DVD-R slim we wnęce zewnętrznej. - Czujnik otwarcia obudowy. - Porty: - przód obudowy: -min. 4 porty USB w tym: min. 3 porty USB Type-A i 1 port USB Type-C, przynajmniej 2 porty USB 3.2; -porty audio (mikrofon słuchawki), dopuszcza się rozwiązanie uniwersalne (combo) - tył obudowy: -min. 4 porty USB Type-A w tym przynajmniej 2 porty USB 3.2; -port Ethernet RJ45 1Gbps z obsługą WoL; -min. 2 porty grafiki w tym co najmniej jedno złącze cyfrowe HDMI, DVI lub DP. Ilość dostępnych złączy nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy, konwerterów IP, kart PCIe, itp. | TAK |  |
| 5 | Dysk twardy: Minimum 512 GB w technologii PCIe® NVMe M.2 SSD W przypadku awarii / uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego - w zamian Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie: - Klawiatura USB, przewodowa, układ polski programisty, długość kabla minimum 1,5 m, możliwość regulacji kąta nachylenia, powierzchnia klawiatury matowa a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne. - Mysz przewodowa, laserowa lub optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – długość kabla minimum 1,5 m. Przewód zasilający. | TAK |  |
| 7 | Dzwięk: Zintegrowany system dźwięku zgodny z HD Audio. | TAK |  |
| 8 | Zasilanie: Zasilacz 230V mocy max. 300W | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zezwala na podłączenie komputera do AD Zamawiającego oraz zainstalowanie przez Zamawiającego systemu antywirusowego |  |  |
| 10 | System operacyjny: a) Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit lub równoważny; b) Umieszczony na obudowie komputera Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego. | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie biurowe: Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; - Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 2247); - umożliwia wykorzystanie schematów XML; - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). - Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. - W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). - Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - Edytor tekstów; - Arkusz kalkulacyjny; - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; - Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). - Edytor tekstów musi umożliwiać: - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - Wstawianie oraz formatowanie tabel; - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - Automatyczne tworzenie spisów treści; - Formatowanie nagłówków i stopek stron; - Sprawdzanie pisowni w języku polskim; - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - Określenie układu strony (pionowa/pozioma); - Wydruk dokumentów; - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; - Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem; - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych; - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych; - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - Wyszukiwanie i zamianę danych; - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych; - Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, Kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; - Zarządzanie kalendarzem; - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; - Przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - Zarządzanie listą zadań; - Zlecanie zadań innym użytkownikom; - Zarządzanie listą kontaktów; - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; - Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. Z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności z polityką bezpieczeństwa informacji, niedopuszczalne jest wykorzystywanie rozwiązań chmurowych (cloud computing) do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Wszelkie dane muszą być przetwarzane i przechowywane na infrastrukturze lokalnej (on-premises), pozostającej pod pełną kontrolą Zamawiającego. | TAK, Podać |  |
| VII | Monitor |  |  |
| 1 | Monitor biurkowy Poprawna współpraca z oferowanym komputerem Matryca min. 23,8” Matowa Full HDD (1920x1080) 16:9, 75 Hz, do 4ms Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego Kąt widzenia: 178 ° / 178 ° Złącza: HDMI, DisplayPort, 3,5 minijack, 3 porty USB (1x wejście, 2x wyjścia) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |  |
| VIII | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe |  |  |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe umożliwiające: Drukowanie dwustronne automatyczne Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe Kopiowanie dwustronne Faksowanie Rozdzielczość drukowania: 1200 x 4800 dpi Szybkość druku mono/kolor A4 minimum 34 str./A4/min. Czas do otrzymania pierwszej strony maksymalnie kolor 5,3 sek. Miesięczna wydajność urządzenia 70 000 str. A4 Rozdzielczość optyczna skanowania 1200 x 2400 dpi | TAK |  |
| IX | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegających recyklingowi | TAK |  |
| 2 | Urządzenie umożliwia podłączenie zasobu sieciowego w celu zapisywania wyników/raportów. Raporty muszą być zapisywane w formacie PDF i powinny zawierać dane identyfikacyjne pacjenta. | TAK |  |
| 3 | Wykonawca tak skonfiguruje urządzenie aby wszystkie dane trafiały na zasób sieciowy udostępniony przez Dział IT Szpitala. Tym samym żadne dane nie będą przechowywane na urządzeniu. Po stronie Szpitala powstanie instrukcja dotycząca exportu dokumentów z udziału sieciowego do systemu HIS oraz ręcznego kasowania kopii znajdujących się na udziale sieciowym aby zapewnić retencję danych | TAK |  |
| X | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). | 24 miesiące -0 pkt. Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 30 m-cy gwarancji -10 pkt. Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 36 m-cy gwarancji -20 pkt. |  |
| 2 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwdisu zgonie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | TAK |  |
| 4 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. | TAK |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dane urządzenie zostanie wymienione na nowe, wolne od wad, o tej samej klasie i nie gorszych parametrach technicznych. | TAK |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | TAK |  |
| 7 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ...................................., e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |
| 9 | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz skrócona wersja instrukcji w formie elektronicznej. - certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - wykaz wyrobów objętych powiadomieniem | TAK |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | TAK |  |
| 11 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | TAK |  |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. W przypadku, gdy w toku realizacji usług serwisowych dojdzie do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w urządzeniu, autoryzowany serwis oraz jego ewentualni podwykonawcy będą działać jako podmioty przetwarzające i przed rozpoczęciem świadczenia usług zobowiązani będą do zawarcia ze Szpitalem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w §12 umowy , przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania serwisu oraz jego podwykonawców w tym zakresie. W przypadku awarii / uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego - w zamian Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego | TAK |  |