Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.272.39.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii i Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet 6 – System rehabilitacji kardiologicznej i ergospirometrii

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | System rehabilitacji kardiologicznej i ergospirometrii |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa handlowa | Podać |  |
| 3 | Nr katalogowy | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 | Podać |  |
|  | PODSYSTEM EKG |  |  |
| 6 | Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z bezprzewodową transmisją danych do systemu wysiłkowego | TAK |  |
| 7 | Sposób komunikacji z komputerem: bluetooth – kompatybilny z modułami komputerów PC w wersji 2.0 lub wyższej; konieczne sparowanie urządzenia z komputerem w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych do właściwej stacji odbiorczej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zastosowanie mechanizmów bezpieczeństwa transmisji danych Bluetooth, w tym uwierzytelniania, szyfrowania oraz ograniczenia dostępu wyłącznie do autoryzowanych stacji odbiorczych, wraz z oceną adekwatności tych zabezpieczeń do charakteru przetwarzanych danych medycznych. | TAK, podać |  |
| 8 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG: 8000 Hz na kanał | TAK |  |
| 9 | Detekcja impulsów kardiostymulatora | TAK |  |
| 10 | Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |
| 11 | Wymiary przetwornika EKG: 90x58x20 mm | TAK |  |
| 12 | Waga przetwornika EKG bez baterii: max 100g | TAK , podać waga 100g – 0 pkt waga <100 g – 5 pkt |  |
| 13 | Przetwornik wyposażony w ekran OLED służący do dodatkowego podglądu kanałów EKG, kontroli jakości podłączenia elektrod, częstości rytmu serca, stanu naładowania ogniw zasilających, ustawienia połączenia z komputerem | TAK |  |
| 14 | Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA. W zestawie 4 akumulatory AA i ładowarka. | TAK |  |
| 15 | Czas pracy przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach min. 30 h | TAK, podać |  |
| 16 | Dedykowane etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem biodrowym | TAK |  |
| 17 | Rejestracja sygnału i obsługa systemu za pośrednictwem komputera typu PC z procesorem min. 2-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 8 GB, portem ethernet (RJ-45), WiFi, dyskiem twardym min. 240 GB, kolorowym monitorem LCD min. 23” Full-HD, modułem bluetooth, kolorową drukarką zewnętrzną, systemem operacyjnym min. Windows 10 64bit. | TAK, podać |  |
| 18 | Całość zestawu zamontowana na dedykowanym wózku z min. 1 koszykiem na akcesoria, półką na drukarkę, uchwytami na monitory, uchwytem na butlę z gazem referencyjnym do podsystemu pomiarów gazowych, wysięgnikiem do drenów pacjenta, 4 skrętnymi kółkami z hamulcami | TAK |  |
| 19 | Możliwość podłączenia do systemu: ergometru/bieżni, modułu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia i saturacji krwi, sieci komputerowej (systemu zarządzania danymi) | TAK |  |
| 20 | Możliwość bezpośredniego połączenia oprogramowania z systemem analizy holtera EKG i ABPM | TAK |  |
| 21 | Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań | TAK |  |
| 22 | Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji | TAK |  |
| 23 | Możliwość użycia do logowania w aplikacji poświadczeń określonych w kontach systemu Windows | TAK |  |
| 24 | Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych w programie | TAK |  |
| 25 | Konfiguracje odprowadzeń EKG min. Standard oraz Cabrera | TAK, podać |  |
| 26 | Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV | TAK |  |
| 27 | Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50 mm/s | TAK |  |
| 28 | Jednoczasowe wyświetlanie 3, 6 lub 12 kanałów (1x12, 2x6, 2x6+1, 4x3+1) | TAK |  |
| 29 | Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, osobno dla sygnału wyświetlanego w trybie online i offline | TAK |  |
| 30 | Filtry sygnału EKG niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG: zakłóceń sieciowych, drżeń mięśniowych, stabilizujący fluktuacje i redukujący zakłócenia linii izoelektrycznej, bez ingerencji w pomiary w obrębie zespołów QRS | TAK |  |
| 31 | Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod ze wskazaniem, które elektrody nie zapewniają dostatecznej jakości sygnału | TAK |  |
| 32 | Kontrola jakości podłączenia elektrod z testem impedancji możliwa do uruchomienia w każdym momencie badania | TAK |  |
| 33 | Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS | TAK |  |
| 34 | Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcja do wyboru wg formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, dyspersji QT, przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu | TAK |  |
| 35 | Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do min. 60 minut z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów | TAK, podać Czas zapisu ciągłego > 60 minut – 5 pkt. |  |
| 36 | Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG | TAK |  |
| 37 | Standardowe protokoły badań wysiłkowych wbudowane w system oraz programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym typu RAMP | TAK |  |
| 38 | Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania z możliwością użycia wyliczonych przez system wartości dla danego badania | TAK |  |
| 39 | Konfigurowanie raportów z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku. Wspólny raport z pomiarów EKG i gazowych generowany po 1 kliknięciu. | TAK |  |
| 40 | Programowanie sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia według algorytmu Wassermana, W150/W170 lub własnego osobno dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
| 41 | Programowanie sposobu sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego, submaksymalnego, określanego osobno dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
| 42 | Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych: - 12 odprowadzeniowego EKG - Częstości rytmu serca - Uśrednionego sygnału EKG - Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian - Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru) - Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST - Danych dotyczących zadanego obciążenia - Wartości współczynnika MET lub/i Watt (z automatycznym przeliczeniem online na MET) - Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt - Aktywności stymulatora serca - Wartości limitu tętna - Procentowego wykonania limitu tętna - Przekroczenia limitu tętna - Rodzaju aktualnie używanego protokołu - Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania - Czasu trwania danego etapu - Czasu trwania badania - Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedałowania - Ilości wykrytych pobudzeń komorowych - Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji) - Wartości zmęczenia według skali Borga | TAK |  |
| 43 | Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia | TAK |  |
| 44 | Okno do wprowadzenia wartości ciśnienia pojawiające się automatycznie we wcześniej zaprogramowanym momencie etapów badania wysiłkowego (w przypadku braku modułu automatycznego pomiaru ciśnienia) | TAK |  |
| 45 | Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby | TAK |  |
| 46 | Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania | TAK |  |
| 47 | Możliwość wyświetlania przycisku ekranowego do natychmiastowego zatrzymania badania | TAK |  |
| 48 | Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego przeliczania wyników | TAK |  |
| 49 | Możliwość rozszerzenia funkcji systemu o opcję włączenia do systemu zarządzania danymi z obsługą protokołu HL7 lub DICOM | TAK |  |
|  | PODSYSTEM POMIARÓW GAZOWYCH |  |  |
| 50 | Zintegrowany z systemem moduł służący do pomiarów gazowych w czasie badania wysiłkowego, z drugim monitorem min. LCD 23’ Full-HD do prezentacji danych spirometrycznych/z analizy gazowej. | TAK |  |
| 51 | Pomiar dla każdego oddechu (breath-by-breath), z bieżącą prezentacją mierzonych wartości na ekranie | TAK |  |
| 52 | Głowica pomiarowa wielokrotnego użytku, oparta na technologii zmiennej kryzy, podlegająca dezynfekcji w całości, bez konieczności pełnego suszenia, nie posiadająca elementów obrotowych lub elektronicznych, nie wymagająca procedury rozgrzania przed pracą, niewrażliwa na kondensację pary wodnej lub gazów oddechowych, masa <= 30 g, przestrzeń martwa <= 30 ml | TAK |  |
| 53 | Zakres pomiaru przepływu 0-18 l/s | TAK |  |
| 54 | Czujnik O2 elektrochemiczny dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi w ciągu 1 minuty, z gwarancją trwałości na min. 9 miesięcy, zakres pomiaru O2: 0-40 % | TAK, Gwarancja trwałości czujnika O2 powyżej 12 miesięcy – 5 pkt. |  |
| 55 | Czujnik pomiaru CO2 ultradźwiękowy, zakres pomiaru CO2: 0-15 % | TAK |  |
| 56 | Spirometria referencyjna możliwa do wykonania w dowolnym momencie przed badaniem lub wprowadzenie wyniku z systemu zewnętrznego bądź wartości referencyjnych, spirometria swobodna lub natężona z fazą pre/post i animacjami motywacyjnymi | TAK |  |
| 57 | Mierzone parametry: METS, VT, VE, VO2, VCO2, RER, EqO2, EqCO2, O2 pulse, FEO2, FECO2, BF, BR, PETO2, PETCO2, pętle EFVL online | TAK, podać |  |
| 58 | Wprowadzanie wartości gazometrii podczas badania lub oznaczanie markerów dla późniejszego uzupełnienia danych | TAK |  |
| 59 | Wyświetlanie danych poprzez 9 paneli Wassermanna (czwarta i piąta edycja) oraz dowolnie definiowane przez użytkownika panele, z możliwością wprowadzania zmian wyglądu podczas badania lub podczas przeglądania zarejestrowanego badania | TAK |  |
| 60 | Automatyczne oraz manualne wyznaczanie progu wentylacyjnego z użyciem 7 dostępnych metod (RER, V-slope, EqO2, VE/VCO2, EqCO2/t, VE/t, PETCO2/t), z możliwością wyboru jednej metody dla każdego progu wentylacyjnego lub połączenia kilku metod | TAK |  |
| 61 | Automatyczny pomiar warunków otoczenia | TAK |  |
| 62 | Automatyczna kalibracja gazowa za pomocą gazu referencyjnego | TAK |  |
| 63 | W zestawie butla z gazem kalibracyjnym pozwalająca na wykonanie 650 kalibracji, reduktor oraz uchwyt do montażu na wózku | TAK |  |
| 64 | Możliwość stosowania zarówno dedykowanej butli wymienianej w całości po opróżnieniu, jak i butli napełnianej, możliwej do uzyskania przez użytkownika na wolnym rynku, przy założeniu utrzymania parametrów mieszanki ściśle według zaleceń producenta systemu pomiarowego | TAK |  |
| 65 | Kalibracja objętościowa za pomocą pompy kalibracyjnej (w zestawie z systemem, z uchwytem do wózka) wspomagana przez oprogramowanie | TAK |  |
| 66 | Linia odprowadzająca wilgoć z toru pomiarowego możliwa do wymiany przez użytkownika, wyposażona w element zabezpieczający przed złamaniem | TAK |  |
| 67 | Eksport mierzonych parametrów do plików .pdf, .csv | TAK |  |
| 68 | W zestawie komplet niezbędnych akcesoriów, umożliwiających rozpoczęcie pracy bez dodatkowych inwestycji, w tym min. czujnik O2, głowica pomiarowa (2 szt.), adapter łączący maskę z głowicą pomiarową (2 szt.), maski (4 szt.) w różnych rozmiarach i odpowiadające im siatki mocujące (4 szt.), linia osuszająca typu nafion (2 szt.), miarka określająca właściwy rozmiar maski (2 szt.), termohigrometr. | TAK, podać |  |
|  | MODUŁ NIBP |  |  |
| 69 | Niezależny moduł automatycznego, nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia, z transmisją odczytów do systemu sterującego; | TAK |  |
| 70 | Dren pomiarowy poprowadzony do pacjenta przy użyciu ramienia niwelującego drgania pochodzące z bieżni lub ergometru; | TAK |  |
| 71 | Wymiary modułu: 220x155x95 mm (+/-2mm); | TAK |  |
| 72 | Waga przetwornika: max. 1100g; | TAK |  |
| 73 | Kolorowy wyświetlacz do prezentacji parametrów, min. ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, średnie ciśnienie tętnicze, puls na obwodzie, produkt podwójny (Sys x HR); | TAK |  |
| 74 | 5 przycisków do obsługi; | TAK |  |
| 75 | Pomiar ciśnienia metodą osłuchową (Korotkov) i oscylometryczną; | TAK, podać |  |
| 76 | Porty min.: RS-232, USB, dla kart Mini SD; | TAK |  |
| 77 | Prędkość deflacji - 2 ...9 mmHg/s, automatyczna; | TAK |  |
| 78 | Zakresy pomiarowe: Sys. 50 ...270 mmHg (+/-3mmHg), Dia. 20 ...150 mmHg (+/-3mmHg), HR - 40 ...250 bpm (40 ...100 bpm ≤ +/-2%); | TAK |  |
| 79 | Interwały pomiarowe manualne lub automatyczne, ustalane przez oprogramowanie komputerowe lub ustawiane niezależnie; | TAK, podać |  |
|  | FUNKCJE DODATKOWE |  |  |
| 80 | Rozszerzenie funkcji aparatu echokardiograficznego o: - Aktualizację oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji - Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2 - Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych - Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus | TAK |  |
| 81 | Podłączenie do infrastruktury systemowej użytkownika 10 szt. cykloergometrów rowerowych, z których każdy będzie spełniał poniższe warunki: - Zakres mocy min. 20-999 watów - Zakres obrotów min. 30-130 obrotów/min - Bezstopniowa regulacja nachylenia kierownicy - Płynna regulacja wysokości kolumny kierownicy z użyciem silnika - Płynna regulacja wysokości siodełka z użyciem silnika - Bezłańcuchowy, prawie bezgłośny napęd - Mechanizm hamowania sterowany komputerowo, ze stałym pomiarem momentu obrotowego i siłą hamowania niezależną od liczby obrotów na minutę - Główka ergometru z możliwością obracania o 180 stopni, z wbudowanym wyświetlaczem graficznym LCD oraz cyfrowym ledowym - Wbudowany moduł do wykonywania automatycznych pomiarów ciśnienia metodą osłuchową i oscylometryczną, z transmisją odczytów do systemu sterującego; algorytm automatycznej eliminacji zakłóceń powstających podczas treningu, algorytm automatycznej deflacji dostosowanej do wartości HR; zakres pomiaru ciśnienia min. 40-270 mmHg, zakres pomiaru HR min. 35-220/min - Wbudowany port komunikacji szeregowej do zdalnego sterowania z komputerowego systemu badań wysiłkowych, ergospirometrycznych lub systemu rehabilitacji kardiologicznej - Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej do komunikacji i sterowania z systemu zewnętrznego - Koszyk na akcesoria mocowany do kolumny kierownicy - Zasilanie 230V, 50 Hz - Wymiary podstawy poniżej 110 x 50 cm, masa własna poniżej 75 kg - Dopuszczalna masa ciała pacjenta 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
| 82 | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegających recyklingowi | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| 83 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). | 24 miesiące -0 pkt. Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 30 m-cy gwarancji -10 pkt. Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 36 m-cy gwarancji -20 pkt. |  |
| 84 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | TAK |  |
| 85 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | TAK |  |
| 86 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. | TAK |  |
| 87 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dany element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy wolny od wad | TAK |  |
| 88 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | TAK |  |
| 89 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 90 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ...................................., e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | TAK |  |
| 91 | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz skrócona wersja instrukcji w formie elektronicznej. - certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - wykaz wyrobów objętych powiadomieniem | TAK |  |
| 92 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | TAK |  |
| 93 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
| 94 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | TAK |  |
| 95 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. W przypadku, gdy w toku realizacji usług serwisowych dojdzie do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w urządzeniu, autoryzowany serwis oraz jego ewentualni podwykonawcy będą działać jako podmioty przetwarzające i przed rozpoczęciem świadczenia usług zobowiązani będą do zawarcia ze Szpitalem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w § 12 umowy , przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania serwisu oraz jego podwykonawców w tym zakresie. | TAK |  |