Zamówienie dotyczy projektu: „Wspólny rozwój dostępnej i stałej opieki zdrowotnej dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych szpitali w Białymstoku i Wołyniu” w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (PLUA.02.01-IP.01-0003/24)

Załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.9.2026

Pakiet nr  1

CZĘŚĆ I   - Szczegółowa Oferta Cenowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG | 1 szt. |  |  |  |  |
| Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | x |  |

CZĘŚĆ II   -  Opis parametrów

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aparat USG 1 szt Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Przewoźny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym | TAK, podać |  |
|  | Stolik jezdny: 4 koła skrętne 360 stopni, z możliwością blokady wszystkich kół, ze zmianą wysokością, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz | TAK, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK, podać |  |
|  | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 22 MHz | TAK, podać |  |
|  | Waga max. 65 kg wraz z podstawą jezdną | TAK, podać |  |
|  | Aparat przewoźny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparat, przełączanych elektronicznie min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 40s. | TAK, podać |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 6s. | TAK, podać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 60 000 | TAK, podać |  |
|  | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | TAK, podać |  |
|  | ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK, podać |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 63 570 | TAK, podać |  |
|  | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 250 GB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. | TAK, podać |  |
|  | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Wyjście HDMI | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | TAK, podać |  |
|  | MONITOR |  |  |
|  | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy z możliwością zmiany orientacji pionowej lub poziomej wraz z automatycznym obrotem obrazu | TAK, podać |  |
|  | Przekątna ekranu min. 23" (podać) | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK, podać |  |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora | TAK, podać |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb B – Mode | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | TAK, podać |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | TAK, podać |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK, podać |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 2000 obr./sek. | TAK, podać |  |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min. 8 stref (TGC) | TAK, podać |  |
|  | Tryb M – Mode | TAK, podać |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | TAK, podać |  |
|  | Anatomiczny M-Mode | TAK, podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK, podać |  |
|  | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 400 obr./sek. | TAK, podać |  |
|  | Ilość map kolorów min. 20 | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | TAK, podać |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | TAK, podać |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | TAK, podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni | TAK, podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 30,0 m/sek. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | TAK, podać |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne | TAK, podać |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. I inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar IVC z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar linii B wraz z automatycznym przedstawieniem w formie koloru stopienia nasilenia procesu chorobowego | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej za pomocą jednego przycisku | TAK, podać |  |
|  | Doppler Tkankowy TDI | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji igły z wyświetlaniem wartości kąta | TAK, podać |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phasedarray | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 5,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min.80 | TAK, podać |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | TAK, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 35cm | TAK, podać |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 -14,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min.200 | TAK, podać |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy min 50 mm +/- 3mm | TAK, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 35 cm | TAK, podać |  |
|  | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 6,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min.120 | TAK, podać |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 59 stopni | TAK, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK, podać |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |
|  | Możliwość głosowego sterowania aparatem | TAK, podać |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 6,0 -22,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min.190 | TAK, podać |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy max. 30 mm | TAK, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 25 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych, microconvex, przezprzełykowej | TAK, podać |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar objętości pęcherza moczowego | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar powierzchni żołądka | TAK, podać |  |
| 101. | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | TAK, podać |  |
| 102. | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez trwania gwarancji od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK, podać |  |

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów