Zamówienie dotyczy projektu: „Wspólny rozwój dostępnej i stałej opieki zdrowotnej dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych szpitali w Białymstoku i Wołyniu” w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (PLUA.02.01-IP.01-0003/24)

Załącznik nr 2.4 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.9.2026

Pakiet nr 4

CZĘŚĆ I   - Szczegółowa Oferta Cenowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne | 22 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa | 22 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Krzesło toaletowe jeżdżące | 4 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Wózek inwalidzki | 5 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Chodzik czterokołowy aluminiowy z wyposażeniem | 4 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Wózek do przewożenia chorych z własnym napędem | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Chodzik trójkołowy podpórka z siedzeniem | 4 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | 4 szt. |  |  |  |  |
| Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | x |  |

CZĘŚĆ II   -  Opis parametrów

Poz. 1 Łóżko szpitalne (22 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Łóżko szpitalne Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starsze niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Łóżko oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe | TAK, podać |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Łóżko posiadające bezpieczną powłokę lakierniczą. Powłoka lakiernicza zgodna z normą EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną, potwierdzającą, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | TAK, podać |  |
|  | Podstawa łóżka: pantograf podpierający leże w minimum 6 punktach, gwarantujący stabilność leża. | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie przewody umieszczone w listwie/ tunelu dla przewodów zasilających siłowniki. | TAK, podać |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 150 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm - wymiar leża min. 870x2000 mm | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny wyposażony w uchwyt na kabel zasilający. | TAK, podać |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. | TAK, podać |  |
|  | Elektryczne regulacje, min.: - segment oparcia pleców 0-72° (± 2°) - segment uda 0-34° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym lub elektryczna | TAK, podać |  |
|  | Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta: umożliwiający zastosowanie funkcji, min.: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający zastosowanie funkcji, min.: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga. Przycisk blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej. | TAK, podać |  |
|  | Panel Centralny Łóżko wyposażone w panel sterujący. Panel wiszący na szczycie łóżka od strony nóg. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję min.: regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. | TAK, podać |  |
|  | Panel centralny chowany pod leżem w półce. | TAK, podać |  |
|  | Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, łózko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 360 mm do 820 mm (± 20 mm), przy kołach o średnicy 150 mm | TAK, podać |  |
|  | Koła o średnicy min. 150 mm | TAK, podać |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 30 sekund. | TAK, podać |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia, oznaczona kolorem. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | TAK, podać |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | TAK, podać |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 180 mm | TAK, podać |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w min. cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub norm równoważnych Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 39 cm. Barierki boczne wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK, podać |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | TAK, podać |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe | TAK, podać |  |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. | TAK, podać |  |
|  | Centralna blokada kół oraz blokada kierunkowa | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK, podać |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: materac, uchwyt ręki, statyw na kroplówki | TAK, podać |  |

Poz. 2 - Szafka przyłóżkowa (22 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Szafka przyłóżkowa Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK, podać |  |
|  | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | TAK, podać |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. dostęp do półki od frontu szafki. | TAK, podać |  |
|  | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK, podać |  |
|  | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 20 mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 20 mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK, podać |  |
|  | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. | TAK, podać |  |
|  | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | TAK, podać |  |
|  | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK, podać |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK, podać |  |
|  | - Deklaracja zgodności ze znakiem CE, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK, podać |  |

Poz. 3 - Krzesło toaletowe jeżdżące (4 szt)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Krzesło toaletowe jeżdżące Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Wózek sanitarny wykonany z aluminium | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie elementy wykonane z materiałów, które bardzo łatwo w utrzymać w czystości | TAK, podać |  |
|  | Antypoślizgowa powierzchnia siedziska | TAK, podać |  |
|  | Wyciągane i demontowane oparcie. | TAK, podać |  |
|  | Odchylane podłokietniki | TAK, podać |  |
|  | Wysuwane podnóżki z regulacją głębokości, | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik sanitarny pod siedziskiem, | TAK, podać |  |
|  | Siedzisko z wycięciem sanitarnym, | TAK, podać |  |
|  | Wózek na czterech kołach | TAK, podać |  |
|  | Wymiary siedziska 48x45x51,5 cm - 60,5 cm szer. x gł. x wys. (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość całkowita wózka: 103,5 cm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita: 72-78,5 cm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita : 57 cm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Waga wózka : 9,7 kg (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min.: 150 kg | TAK, podać |  |

Poz. 4 - Wózek inwalidzki (5 szt)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wózek inwalidzki Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK, podać |  |
|  | Bardzo dobra możliwość manewrowania dzięki funkcji Big Wheel lub równoważnej ułatwiająca prowadzenie fotela i pokonywanie zakrętów. | TAK, podać |  |
|  | Centralny hamulec uruchamiany jednym dotknięciem zmniejszający konieczność schylania się i sięgania, poprawiający wydajność pracy opiekuna. | TAK, podać |  |
|  | Kółka chroniące przed przewróceniem zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjentów. | TAK, podać |  |
|  | Sztywna rama pokryta ochronną farbą antykorozyjną nanoszoną proszkowo, umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. | TAK, podać |  |
|  | Łatwy do utrzymania w czystości, rama fotela zbudowana jest z połączonych bezszwowo elementów, łatwych do dezynfekcji i nadających się do mycia ciśnieniowego. | TAK, podać |  |
|  | Żółte punkty aktywacyjne obsługiwane intuicyjnie. | TAK, podać |  |
|  | Ruchome, ale nieodłączalne elementy zmniejszające ryzyko zgubienia lub kradzieży części. | TAK, podać |  |
|  | Ergonomiczne rączki (uchwyty) do pchania wózka typu BackSmart, lub równoważny zmniejszające konieczność schylania się i dalekiego sięgania. | TAK, podać |  |
|  | Odchylany podnóżek z funkcją składania, pomagający zmniejszyć ryzyko potknięcia się i zapewniający pacjentowi wolną przestrzeń do wejścia i zejścia z fotela. | TAK, podać |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Obsługiwana stopą funkcja odchylania zwiększająca dostęp do pacjenta oraz umożliwiająca bliższe ustawienie fotela względem łóżek, pojazdów lub stołów. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne bezpieczne obciążenie do minimum 225 kg umożliwiające przewożenie nawet bardzo ciężkich pacjentów. | TAK, podać |  |
|  | Wytrzymały stojak na kroplówki o grubości min.2,5 cm chromowany lub metalowy, zawierający wbudowane haczyki. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na butlę z tlenem, zmniejszając konieczność schylania i podnoszenia się przy umieszczaniu butli z tlenem za oparciem fotela. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na kartę pacjenta, montaż stały za oparciem pleców. | TAK, podać |  |
|  | Siedzisko oraz oparcie pleców fotela – wytłaczany plastik, wykonanie bezszwowe. | TAK, podać |  |
|  | Podpórki na nogi. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary całkowite: długość 100-105cm, szerokość 71-72cm. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska 53-55cm. | TAK, podać |  |
|  | Wysokość siedziska: od podnóżka 37-39cm, od podłoża 52-54cm. | TAK, podać |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki w zakresie:185-190cm. | TAK, podać |  |
|  | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki w zakresie:112-115cm. | TAK, podać |  |
|  | Siedzisko oraz oparcie pleców wykonane z tworzywa zmywalne, odporne na częstą dezynfekcję. | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |

Poz. 5 -  Chodzik czterokołowy aluminiowy z wyposażeniem (4 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chodzik czterokołowy aluminiowy z wyposażeniem Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Chodzi wyposażony w koła o średnicy 110 mm | TAK, podać |  |
|  | Półka do siedzenia z możliwością oparcia pleców | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości rączek | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita 625 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita 640 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Całkowita wysokość 810-1040 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość siedziska 300 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska 300 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość siedziska 540 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 100 kg | TAK, podać |  |

Poz. 6 - Wózek do przewożenia chorych z własnym napędem (1 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wózek do przewożenia chorych z własnym napędem Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na min.2 segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo. | TAK, podać |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem. | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 317 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych. | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita wózka max 2200 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami max 790 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami max 870 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 66 cm | TAK, podać |  |
|  | Składane, ergonomiczne uchwyty/rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w system napędowy z funkcją jazdy kierunkowej. System napędowy umożliwiający transport wózka z pacjentem przy pomocy 1 osoby bez wysiłku fizycznego. Uruchamiany za pomocą przycisków aktywujących w uchwytach do prowadzenia wózka. | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w funkcje dużego koła o średnicy min. 30 cm. Koła pełne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie kół do podłoża. | TAK, podać |  |
|  | System napędowy wyposażony w wyświetlacz wskazujący poziom naładowania akumulatora. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość odłączenia systemu napędowego pokrętłem znajdującym się w pokrywie podwozia (co przedłuża żywotność akumulatorów) | TAK, podać |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK, podać |  |
|  | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców. | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK, podać |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK, podać |  |
|  | Barierki boczne, chromowane, o wysokości 36 cm i długości 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK, podać |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z min.2 stron, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 58 – 86.4 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK, podać |  |
|  | Segment pleców regulowany manualnie ze wspomaganiem spreżyn gazowych w zakresie od 0-90 sprzężony z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka | TAK, podać |  |
|  | Manualna regulacja segmentu nóg w zakresie od 0 -40 ze wspomaganiem siłownika hydraulicznego | TAK, podać |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie 16 przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | TAK, podać |  |
|  | Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej | TAK, podać |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK, podać |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia. | TAK, podać |  |
|  | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka | TAK, podać |  |
|  | Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | TAK, podać |  |
|  | Klasa szczelności min. IPX5 lub równoważana | TAK, podać |  |
|  | Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny , o zgrzewanych krawędziach ( nie zszywanych) zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości ok.8- 10 cm, niepalny (zgodnie z norma EN 597-1 i EN 597-2 lub równoważną), o udźwigu min. 317 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK, podać |  |
|  | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacja wysokości (montaż stały bądź zdejmowany) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg. | TAK, podać |  |
|  | Na wyposażeniu teleskopowy chromowany, składany wzdłuż leża wieszak infuzyjny – 3 częściowy z regulacją wysokości (zamontowany na stałe w barierce bocznej), posiadający 2 haki. Łatwość użycia przy pomocy jednej ręki. Maksymalne obciążenie robocze min. 6 kg | TAK, podać |  |

Poz. 7 – Chodzik trójkołowy podpórka z siedzeniem (4 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chodzik trójkołowy podpórka z siedzeniem Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Rama składana, lakierowana metodą proszkową | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości rączek co 2,5cm | TAK, podać |  |
|  | 3 koła antypoślizgowe w tym przednie koło skrętne | TAK, podać |  |
|  | Tylne koła z opcją szybkiego wypinania w celu łatwiejszego transportu | TAK, podać |  |
|  | Hamulec z systemem postojowego blokowania | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita: 65cm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita: 61cm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość siedziska: 53cm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości rączek: 81-95cm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Waga max.: 5 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika min.: 110kg | TAK, podać |  |

Poz. 8 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem (4 szt.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wózek reanimacyjny z wyposażeniem Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 550 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 450 mm (+/- 10 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 500 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 400 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 szuflady: 3x szuflada o wysokości frontu: 156 mm (+/- 10 mm) 1x szuflada o wysokości frontu: 234 mm (+/-10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 425x340x141 mm (+/- 10 mm) (przy wysokości frontu 1x234mm): 425x340x209 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), umożliwiając łatwe czyszczenie, dezynfekcję, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów. Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem oraz zamek centralny. | TAK, podać |  |
|  | Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. | TAK, podać |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na biało, z możliwością polakierowania frontów na wybrany kolor wg palety RAL - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Blat szafki z pogłębieniem, wykonany ze stali malowanej proszkowo z bandami o wysokości 50 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, o wymiarach 240x25 mm [długośćxwysokość] (+/- 3 mm), wykonane z aluminium anodowanego lub stalowe lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru) | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stalowa lakierowana proszkowo z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego (szare) o średnicy min. 125 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy. Gumowe odboje na narożach podstawy nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka łącznikiem z tworzywa; - 2x odcinek szyny instrumentalnej na nadstawce - 1x blat boczny wysuwany stalowy malowany proszkowo, front malowany proszkowo na wybrany kolor RAL (min. 19 kolorów do wyboru), blat o wymiarach 430x430 mm (+/- 5 mm); - 1x kosz na odpady otwierany kolanem - pojemność wewnętrznego wiaderka 8l - 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach 135x85x230 mm (+/- 3 mm) - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony na froncie wózka, nad szufladami, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (oprócz kosza na odpady) w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK, podać |  |
|  | Budowa wózka umożliwiająca zmianę akcesoriów lub rozbudowę w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję | TAK, podać |  |

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.