Zamówienie dotyczy projektu: „Wspólny rozwój dostępnej i stałej opieki zdrowotnej dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych szpitali w Białymstoku i Wołyniu” w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (PLUA.02.01-IP.01-0003/24)

Załącznik nr 2.5 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.9.2026

Pakiet nr 5

CZĘŚĆ I   - Szczegółowa Oferta Cenowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 2. | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy | 18 kpl. |  |  |  |  |
| Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  |  |  | x |  |

CZĘŚĆ II   -  Opis parametrów

Poz. 1 -  Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy (2 kpl.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Zestaw fabrycznie nowy Nie dopuszcza się sprzętów rekondycjonowanych lub powystawowych. | TAK, podać |  |
|  | Materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodności) osobne dla oferowanej pompy i materaca oraz instrukcję używania osobną dla oferowanej pompy i materaca. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu | TAK, podać |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | TAK, podać |  |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy (terapeutyczny) co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb stałociśnieniowy (terapeutyczny) lub tryb maksymalnego wypełnienia (pielęgnacyjny) z automatycznym powrotem do pierwotnych ustawień po ≤ 30 min . | TAK, podać |  |
|  | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 18 cm (± 2,0 cm). Materac do bezpośredniego układania na leżu łóżka szpitalnego, nie wymaga materaca spodniego gąbkowego. | TAK, podać |  |
|  | Materac wyposażony w automatyczną funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta realizowanych z poziomu panelu sterowania pompy. Czas rotacji regulowany w zakresie od 5 do 240 minut modułem nie większym niż 5 minut. Rotacja realizowana w trybie zmiennociśnienieniowym, stałociśnieniowym i pielęgnacyjnym. | TAK, podać |  |
|  | Materac zbudowany z ponad 20 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 2 komór wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca z zabezpieczeniem antyrotacyjnym. Materac zbudowany z trzech warstw: - górnej, pneumatycznej zmiennociśnieniowej - środkowej wykonanej z pianki PU - spodniej warstwy pneumatycznej, rotacyjnej | TAK, podać |  |
|  | Komory materaca napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian w cyklu o regulowanym stałym czasie 12 minut . Ustawiony czas cyklu pracy na panelu pompy . | TAK, podać |  |
|  | Materac z systemem powiewu powietrzem ciała (mikrootwory) pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia. | TAK, podać |  |
|  | Materac z funkcją transportową. | TAK, podać |  |
|  | Pompa materaca wyposażona w niezbędne regulatory i wskaźniki ustawień pracy pompy w języku polskim. | TAK, podać |  |
|  | Pompa z blokadą panelu sterowania | TAK, podać |  |
|  | Pompa z funkcją pamięci ustawień | TAK, podać |  |
|  | Zakres ciśnienia pracy pompy – 15-60mmHg | TAK, podać |  |
|  | Pompa z wyświetlaczem LCD | TAK, podać |  |
|  | Na wyświetlaczu LCD wyświetlane kody usterek: m.in. alarm awarii zasilania, alarm niskiego ciśnienia | TAK, podać |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne: alarm braku właściwego ciśnienia, alarm braku zasilania, alarm awarii elektrozaworów, alarm awarii systemu. Możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego. | TAK, podać |  |
|  | Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21 lub równoważna | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz. | TAK, podać |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z tkaniny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybicznym i antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji w temp. do 95°C. Pokrowiec mocowany do materaca na suwak w celu łatwego zakładania i zdejmowania. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca – zawór CPR | TAK, podać |  |
|  | Pompa z dwoma filtrami zewnętrznymi kapsułowymi | TAK, podać |  |
|  | Limit wagi pacjenta min. 220 kg | TAK, podać |  |

Poz. 2 -  Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy (18 kpl.)

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany: należy opisać/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy Oferowany typ/model:…………………………………………………………………….. Producent:………………………………………………………………………………..... Rok produkcji: ……………………………………………………………………………… (nie starszy niż 2025r.) |  |  |  |
|  | Materac dopasowany do leża łóżka 200 x 90 cm | TAK, podać |  |
|  | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | TAK, podać |  |
|  | Przeznaczony to terapii do 4 stopnia odleżyn w skali 4-stopniowej. | TAK, podać |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga – system 1:2 | TAK, podać |  |
|  | Materac przeznaczony do opieki długoterminowej, wszystkie komory wykonane z elastycznego poliuretanu, wzmocnione nylonem | TAK, podać |  |
|  | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK, podać |  |
|  | Wysokość materaca 11cm (+/- 1 cm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary 196 x 86cm (+/- 1cm) | TAK, podać |  |
|  | 18 wymiennych komór poprzecznych - umieszczonych w kilkunastu rzędach | TAK, podać |  |
|  | Materac wyposażony w 4 rogach na spodniej stronie w gumy mocujące go ze spodnim materacem piankowym | TAK, podać |  |
|  | Materac posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania | TAK, podać |  |
|  | Szybkozłączka do połączenia z pompą, | TAK, podać |  |
|  | Skuteczność medyczna dla pacjentów o wadze do min. 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Wytrzymałość mechaniczna do min. 220 kg | TAK, podać |  |
|  | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | TAK, podać |  |
|  | Materac kładziony na materacu spodnim (gąbkowym) będącym na wyposażeniu Szpitala. | TAK, podać |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, na zamek błyskawiczny z dwoma suwakami, odpinany z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem; wymagany tzw. okapnik. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą i przeciwgrzybiczną, z możliwością prania i suszenia w temp. do 95°C. | TAK, podać |  |
|  | POMPA ZASILAJĄCA MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY |  |  |
|  | Pompa parametry wymagane: - wyświetlacz LED wskazujący podaną masę ciała pacjenta lub informujący o aktualnym stanie, poziomie ciśnienia powietrza w materacu (mmHg) - zakres ciśnienia dla pracy pompy: 10- 55 mmHg (+/- 5 mmHg) - kontrola poziomu ciśnienia - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, - panel sterowania informujący diodami o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp. - sterowanie za pomocą przycisków membranowych, - tryby pracy: zmiennociśnieniowy (terapeutyczny), stałociśnieniowy (terapeutyczny) i stałociśnieniowy (pielęgnacyjny) z funkcją automatycznego powrotu do poprzednich ustawień po czasie 30 min. - możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co max. 5 kg, - czas cyklu pracy 10 minut - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny i dźwiękowy przy niewłaściwym (zbyt niskim lub zbyt wysokim) ciśnieniu w materacu - wyłącznik alarmu - alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego - uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka, - funkcja blokowania i odblokowywania panelu sterowania, - długość kabla sieciowego (cm) ≤ 450 - zewnętrzny filtr powietrza przeciwtłuszczowy lub antybakteryjny - zasilanie 220-230V 50Hz | TAK, podać |  |

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.