## f. cenowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: NZP.271.35.2026
Wykonawca wypełnia kolumny: 4-5, 7, 9-11, 13-22 zgodnie ze składaną ofertą.
Zamawiajacy wymaga podania cen z dokładnościa do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dopuszcza załączenie Formularza Asortymentowo - Cenowego z pominiętymi pakietami na które nie została złożona oferta.
Zamawiający nie wymaga wydrukowania i dołączenia do oferty strony z informacjami ogólnymi.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu po jego wypełnieniu w formacie „pdf" i podpisanie pliku formatem PAdES
Formularz asortymentowo - cenowy
[7 empty] | ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  | ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI
Pakiet | L.P. | Nazwa towaru/ Opis Przedmiotu Zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Jednostka miary | STAWKA VAT % | Wymagana ilość w ramach "zamówienia podstawowego" | cena jednostkowa netto PLN na zamówienie podstawowe | Wartość netto zamówienia podstawowego (cena jednostkowa razy ilość) | Wartość brutto zamówienia podstawowego (wartość netto + VAT) | Wymagana ilość w ramach "prawa opcji" | cena jednostkowa netto PLN w ramach prawa opcji | Wartość netto w ramach "prawa opcji" (cena jednostkowa razy ilość) | Wartość brutto w ramach "prawo opcji" (wartość netto + VAT) | Wartość netto zamówienia (zamówienie podstawowe netto + opcja netto) | Wartość brutto zamówienia (zamówienie podstawowe brutto + opcja brutto) | Producent | Model, typ/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy oferowanego produktu | Klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Kraj pochodzenia
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. (kol.9.x kol. 8.) | 11. (kol.10.+VAT) | 12. | 13. | 14. (kol. 13. x kol.12.) | 15. (kol.14.+VAT) | 16. (kol.10. + kol.14.) | 17. (kol.11. + kol.15.) | 18. | 19. | 20. | 21. | 22.
1.: 1; 2.: 1; 3.: Kaniula z poliuretanu z zatrzaskiem bezpieczeństwa w trybie pasywnym chroniącym przed przypadkowym zranieniem. Wprowadzana do naczynia w celu krótkotrwałego użycia (30 dni). Widoczna w USG. Możliwość stosowania z wstrzykiwaczami ciśnieniowymi, dla których maksymalne ciśnienie wynosi 300 psi. Rozmiar 18G i 20G x 64mm.; 6.: szt.; 8.: 4500 |  |  | 2250 |  |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
1.: 2; 2.: 1; 3.: Zestaw do drenażu przezskórnego w składzie: przezroczysty cewnik zagięty z 9 otworami bocznymi o śr. 14 lub 16 lub 18 lub 20 Fr lub 24 Fr dł. 41 cm (lub 12 Fr dł. 31 cm)z podziałką centmetrową, igła do nakłucia typu trokar 18 G/15 cm z końcówką Echo Tip; prowadnik typu heavy duty 0,038" 80 cm z pokryciem PTFE, 3mm zagiętą końcówką J; 3 rozszerzadła.; 6.: szt.; 8.: 15 |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
1.: 3; 2.: 1; 3.: Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 9 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji naczyń o średnicy 5 mm. Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i szpiczasto zakończona o długości 16 mm. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min. Przyciski wykonane w kształcie półpierścienia dla ułatwienia ich aktywacji w przypadku trudnej anatomii. Możliwość nastawienia 5 wartości mocy dla przycisku Min.Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowaniei monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. W razie potrzeby reguluje dostarczanie energii do tkanki w celu lepszego zarządzania temperaturą, dzięki technologii adaptacji do tkanki. Zmiana tonu sygnalizuje, kiedy technologia adaptacji do tkanki reguluje dostarczenie energii. Skuteczność zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 5 mm, potwierdzona co najmniej 3 badaniami opisanymi w literaturze medycznej o IF >2. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie.Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11).; 6.: szt.; 8.: 36 |  |  | 18 |  |  |  | 0 | 0
1.: 4; 2.: 1; 3.: Zamknięty system do nieinwazyjnego manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: system do pomiaru diurezy godzinowej (komora pomiarowa montowana nad workiem, dren dwuświatłowy 150 cm) i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a systemem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z systemu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek przebadany pod kątem braku ryzyka kontaminacji systemu przy minimum 10-krotnym próbkowaniu moczu, okienko podglądu, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. System do pomiaru diurezy godzinowej umożliwiający precyzyjny odczyt ilości moczu, komora pomiarowa posiada linearną nadrukowaną skalę od 1 ml co 1 ml do 40 ml.; 6.: szt.; 8.: 750 |  |  | 375 |  |  |  | 0 | 0
1.: 5; 2.: 1; 3.: Zestaw do drenażu osierdzia 6F, 8,3F • Zestaw do wykonania zabiegu drenażu osierdzia nie wymagający dodatkowych elementów • Cewnik do drenażu osierdzia o wysokim poziome przepływu • Zestaw zawiera: o Wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty 6 F, długości 60 cm lub cewnik do drenażu pigtail lub prosty z markerem 8.3F, długości 40 cmo Dostępny dylatator: 6F o długości 22cm; 8.5F o długości 22cm o Prowadnik z PTFE 0,035”x 80 cm z podwójną końcówką (J i prostą) o Dostępne Igły do znieczuleń: 22 G x 6 cm, 25 G x 3.8cm o Dostępne Igły do podawania leków: 18G x 3.8cm o Dostępne Igły do nakłuć: 18 G x 9 cm, 18 G x 15 cm, o Skalpel Futura nr 11 o Strzykawka luer lock 10 ml o Strzykawka luer lock 20 ml dostępna w zestawie z cewnikiem 8.3 Fo Strzykawka luer lock 60 ml o Dostępne Worki: 1400 ml z drenem, 1000 ml z zaworem do opróżniania o Kranik 3-drożny o Kabel obustronnie zakończony żabką o Kompres z gazy (10 cm x 10 cm) - 10 szt. o Dostępne obłożenie z oknem: 60 cm x 60 cm; 61 cm x 61 cmo Obłożenie trójwarstwowe absorbujące 46cm x 60 cm o Jedwabny szew 3-0 z zagiętą igłą tnącą o Z cewnikiem 8.3 F dostępny zestaw etykiet do oznaczania strzykawek: żółty sól fizjologiczna (4 szt.); czerwony próbki (4 szt.); niebieski lidokaina (4 szt.).; 6.: szt.; 8.: 30 |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
1.: 6; 2.: 1; 3.: System dynamicznego samouszczelnienia z zastosowaniem mikro-cienkościennego balonu segmentowego w celu ograniczenia makroskopowego przenoszenia patogenów oraz wydalin pacjenta do środowiska szpitalnego dla ograniczania zanieczyszczeń ,jako prewencja infekcji i realizacji podstawowego wstępnego warunku higieny szpitalnej. Zamknięty system z wydzieleniem funkcji zbiórki stolca od funkcji uszczelnienia systemu, łączący uszczelnienie podczas pracy odbytnicy i trans-analne uszczelnienie dla otwarcia prześwitu drenażu, współdziałający z siłami fizjologicznymi i dynamicznie dostosowujący się do perystaltyki defekacji. Budowa systemu: Specjalny balon z cienkościennego poliuretanu wypełniony powietrzem (czynnik wypełnienia o objętości 85 ml.), sięgający od odbytnicy przez ścianę kanału odbytu, zabezpiecza drenaż w położeniu trans-analnym oraz efektywne uszczelnienie trans-analne; balonowy trans-analny segment uszczelniający i element kotwiczący wykonany z mikro-cienkościennego wytrzymałego poliuretanu.Przewód do drenażu stolca składający się z warstw poliuretanu a warstwa środkowa posiada dodatkowe właściwości, które znacznie zmniejszają przepuszczalność powietrza i wody, zapobiegając wydostawaniu się niemal wszelkich zapachów przez materiał,, promieniowo zwijalny i osiowo zagłębiający się segment przewodu wewnętrznego dostosowujący się do zwieraczy posiadający widoczny znacznik prawidłowego pozycjonowania wprowadzanego systemu, przewód o długości całkowitej 180 cm. zakończony wlotem śrubowym posiadający zintegrowaną, wyjmowaną nasadkę uszczelniającą z łączeniem śrubowym oraz posiadający kanał o dużej średnicy zapewniający skuteczne płukanie i czyszczenie systemu, jak również umożliwiający wykonywani irygacji. Worek 2000ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką anty zwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, przezroczysty z podglądem, skalowany co 100ml., posiadający wyjmowaną nasadkę uszczelniającą z łączeniem śrubowym zintegrowaną z wlotem śrubowym worka, strzykawka do wypełnienia balonu ze wskaźnikiem objętości 85 ml., opaskę zaciskową, wieszak do łóżka oraz szczegółowa instrukcja użycia; 6.: szt.; 8.: 90 |  |  | 45 |  |  |  | 0
2.: 2; 3.: Worek wymienny 2000ml do systemu z filtrem węglowym i zastawką anty zwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, przezroczysty z podglądem, skalowany co 100ml., posiadający wyjmowaną nasadkę uszczelniającą z łączeniem śrubowym zintegrowaną z wlotem śrubowym worka.; 6.: szt.; 8.: 90 |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0
1.: SUMA PAKIETU NR 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 7; 2.: 1; 3.: Przetworniki pojedyncze do pomiaru ciśnienia metodą krwawą (ciśnienie żylne, ciśnienie tętnicze, ciśnienie w tętnicy płucnej). *pojedynczy przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia *częstotliwość własna przetwornika ≥ 200Hz *długość linii pojedynczej 120 cm + 30 cm *linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem *zestaw wyposasażony w min. 1 port odpowietrzający przetwornika, który pełni również funkcję portu wentylacyjnego. *zestaw wyposażony w min 2 kraniki trójdrożne z załączonymi koreczkami z dziurką, które umożliwiają odpowietrzanie systemu bez konieczności ich zdejmowania. *system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek *połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem przyłóżkowym, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), *Przetwornik zawiera w swojej budowie specjalny port (opisany na przetworniku jako TEST), który służy do sprawdzania poprawności działania systemu (możliwość podłączenia symulatora do przetwornika w celu wygenerowania przez Użytkownika konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych lub sprawdzenia poprawności działania przewodu interfejsowego).; 6.: szt.; 8.: 180 |  |  | 90 |  |  |  | 0 | 0
1.: 8; 2.: 1; 3.: Sterylny, jednorazowego użytku plaster do stabilizacji skrzydełkowych cewników naczyniowych (cewników wprowadzanych obwodowo (PICC), linii tętniczych oraz cewników typu MIDLINE). Produkt przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Stabilizujący cewnik, wysokoprzylepny hydrożel hypoalergiczny ( hydrokolloid ), który zapewnia pewne przyleganie do skóry i zapobiega urazom typu MARSI. Niebieska strzałka wskazująca prawidłową pozycję aplikacji. Mechanizm mocujący imitujący klasyczne szycie cewnika, wykonany z termoplastycznego materiału. Wymiary plastra: szerokość 37mm, długość 77mm, wysokość 11mm. Nie zawierający lateksu, PVC ani DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk.; 6.: op.; 8.: 24 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
2.: 2; 3.: Jednorazowy plaster mocujący oraz stabilizujący cewnik do znieczulenia zewnątrzoponowego i do nerwów obwodowych, rozmiary 16-20G(2,7-5,0Fr). Możliwość zmiany położenia cewnika. Elastyczny, miękki materiał mocujący cewnik z wypustkami nie załamującymi przepływu cewnika. Plaster niskoprofilowy. Hipoalergiczny klej. opakowanie 50 szt.; 6.: op.; 8.: 3 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
1.: SUMA PAKIETU NR 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 9; 2.: 1; 3.: Stentgraft aortalny brzuszny • Rozwidlony o budowie wielomodułowej • Wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE • Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków • Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm, część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm • Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi • Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) • Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr • W skład zestawu wchodzi ramię główne oraz przeciwległa noga (w razie potrzeby, w cenie zestawu dostarczana jest przedłużka aortalna lub biodrowa) • Zestaw składa się ze stentgraftu dopasowanego do anatomii pacjenta (2, 3 albo 4 elementowy) oraz dwóch koszulek wprowadzających i cewnika balonowego do modelowania stentgraftu; 6.: szt.; 8.: 18 |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
2.: 2; 3.: Przedłużka aortalna stentgraftu brzusznego Ekstender aortalny stentgraftu jest zbudowany z drutu nitinolowego powleczonego materiałem ePTFE Łączenie szkieletu ekstendera z pokryciem za pomocą spoin laminowanych - bezszwowo Szeroki zakres rozmiarów: Zakres średnic aorty od 19 do 32 mm Średnice: 23, 26, 28.5, 32, 36 mm Długość 3.3 cm dla średnic 23, 26, 28.5 mm oraz 4.5 cm dla średnic 32 i 36 mm Doskonała widoczność w obrazie RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom; 6.: szt.; 8.: 12 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
2.: 3; 3.: Proteza do dostępu AV do wczesnej kaniulacji – możliwość kaniulacji w ciągu 24 godzin • Zbudowana z trzech warstw • Środkowa warstwa w postaci elastomeru wypełniającego miejsce po wkłuciu • Pokryta warstwą heparynową • Budowa protezy zmniejsza krwawienie w czasie szycia i nakłuwania Proteza naczyniowa Gore Acuseal jest wielowarstwową protezą naczyniową zawierającą samouszczelniającą warstwę elastomeru między wewnętrzną a zewnętrzną warstwą ePTFE. Wnętrze protezy pokryte jest powłoką składającą się z heparyny o obniżonym ciężarze cząsteczkowym, związanej stabilnym wiązaniem kowalencyjnym.; 6.: szt.; 8.: 15 |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
1.: SUMA PAKIETU NR 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 10; 2.: 1; 3.: Sonda krioablacyjna w rozmiarach: 3,4 mm/ 10 G lub 2,4 mm/ 13 G. Sonda sferyczna, eliptyczna, kształt końcówki: trokar. W środku sondy strefa chłodzenia. Ze znacznikiem bezpieczeństwa.; 6.: szt.; 8.: 90 |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0
2.: 2; 3.: Introducer- prowadnica sondy krioablacyjnej kompatybilny z poz. 1.; 6.: szt.; 8.: 90 |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 0
1.: SUMA PAKIETU NR 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 11; 2.: 1; 3.: Nóż łączący technikę elektrochirurgiczną i chirurgię strunmieniową w jednym narzędziu; elektroda 1,5mm ø 2,6mm; dł. 2,3m; Kompatybilny z urządzeniem ERBE JET 2 będącym na wyposażeniu Centrum; op=5szt;; 6.: op.; 8.: 15 |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
2.: 2; 3.: Wkład pompy Erbe Jet2; op=5szt;; 6.: op.; 8.: 15 |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
1.: SUMA PAKIETU NR 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 12; 2.: 1; 3.: Kateter balonowy typu non - comliance River NC - dostępne długości: 8 - 25mm - dostępne średnice: 2 - 5mm, w zakresie 2 - 4mm dostępne średnice co 0,25mm - średnica shaftu proximal 2F , distal 2,7F dla rozmiarów 2-4 mm - materiał balonu - poliamid - powłoka hydrofilna shaftu. - ciśnienie nominalne 12 atm, rozrywające 20 atm.; 6.: szt.; 8.: 1200 |  |  | 600 |  |  |  | 0 | 0
2.: 2; 3.: Kateter balonowy typu River CTO - wymagane średnice balonu: 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25 mm - wymagane długości balonu: 10 - 40 mm - profil wejścia 0.016”; 6.: szt.; 8.: 300 |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 0
1.: SUMA PAKIETU NR 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA!!!
1.: Na potrzeby niniejszego postępowania, w szczególności przy stosowaniu podstawy wykluczenia związanej z ograniczeniem pochodzenia wyrobów medycznych, przez sformułowania: - „całkowita wartość zamówienia” oraz - „całkowita wartość oferowanych dostaw i usług” należy rozumieć wartość zamówienia odpowiadającą danej części (pakietowi), tj. wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji tej części, która będzie przedmiotem odrębnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Limit 50% udziału towarów i usług pochodzących z państwa objętego środkiem IZM jest oceniany odrębnie dla każdej części (pakietu). | [7 empty] | Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Jeżeli w ramach pakietu składającego się z jednej pozycji asortymentowej oferowane są wyroby medyczne o różnym kraju pochodzenia (np. Chiny / inne państwo), Zamawiający dopuszcza podział wiersza i wymaga dokonania oddzielnej wyceny dla każdego elementu przedmiotu zamówienia względem kraju pochodzenia. W przypadku dokonania podziału wiersza , Wykonawca zobowiązany jest wskazać: cenę jednostkową, ilość, wartość, producenta, nazwę handlową, numer katalogowy oraz klasę wyrobu medycznego dla każdego wyrobu medycznego oddzielnie, zgodnie z jego krajem pochodzenia. Wartość końcowa całego pakietu stanowi sumę wartości wszystkich pozycji.