## f. cenowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: NZP.271.36.2026
Wykonawca wypełnia kolumny: 4-5, 7, 9-11, 13-22 zgodnie ze składaną ofertą.
Zamawiajacy wymaga podania cen z dokładnościa do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dopuszcza załączenie Formularza Asortymentowo - Cenowego z pominiętymi pakietami na które nie została złożona oferta.
Zamawiający nie wymaga wydrukowania i dołączenia do oferty strony z informacjami ogólnymi.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu po jego wypełnieniu w formacie „pdf" i podpisanie pliku formatem PAdES
Formularz asortymentowo - cenowy
[7 empty] | ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  | ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI
Pakiet | L.P. | Nazwa towaru/ Opis Przedmiotu Zamówienia | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Jednostka miary | STAWKA VAT % | Wymagana ilość w ramach "zamówienia podstawowego" | cena jednostkowa netto PLN na zamówienie podstawowe | Wartość netto zamówienia podstawowego (cena jednostkowa razy ilość) | Wartość brutto zamówienia podstawowego (wartość netto + VAT) | Wymagana ilość w ramach "prawa opcji" | cena jednostkowa netto PLN w ramach prawa opcji | Wartość netto w ramach "prawa opcji" (cena jednostkowa razy ilość) | Wartość brutto w ramach "prawo opcji" (wartość netto + VAT) | Wartość netto zamówienia (zamówienie podstawowe netto + opcja netto) | Wartość brutto zamówienia (zamówienie podstawowe brutto + opcja brutto) | Producent | Model, typ/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy oferowanego produktu | Klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy) | Kraj pochodzenia
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. (kol.9.x kol. 8.) | 11. (kol.10.+VAT) | 12. | 13. | 14. (kol. 13. x kol.12.) | 15. (kol.14.+VAT) | 16. (kol.10. + kol.14.) | 17. (kol.11. + kol.15.) | 18. | 19. | 20. | 21. | 22.
1 | 1 | Dzierżawa systemu elektrofizjologicznego, stymulatora elektrofizjologicznego, systemu do trójwymiarowego mapowania serca, generatora RF i pompy do elektrod chlodzonych cieczą wraz z dostawą elektrod. • System do ablacji - elektroanatomiczny do diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca • Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii • Technologia oparta o system pola i czujników magnetycznych pozwalających na bardzo precyzyjną lokalizację cewnika w sercu • Elektroda jednoczasowa z lokalizacją przestrzenną, z zapisem potencjału elektrycznego serca w danym miejscu (zapis EKG wewnątrzsercowego) dając obraz trójwymiarowej kolorowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów. • Cewnik diagnostyczny jest jednocześnie cewnikiem ablacyjnym (jednym cewnikiem można zdiagnozować i wyleczyć pacjenta) • System współpracuje z wszystkimi standardowymi systemami EP • Zewnętrzne źródło pola elektromagnetycznego • System wyposażony w komputer do zbierania, przetwarzania oraz archiwizacji danych cyfrowych i danych demograficznych pacjentów. System wyposażony w klawiaturę i mysz oraz min. dwa monitory o przekątnej min. 24 cale • Oprogramowanie Windows, kompatybilne z PowerPoint, zapis danych w formacie DICOM 3.0 • System wielokanałowy z możliwością stymulacji z dowolnego kanału • Widok wielu map w jednym oknie, łatwe przemieszczanie się między poszczególnymi mapami, synchronizacja map • Zapis min.10 poprzedzających uderzeń, szczegółowe przedstawianie danych lokalizacyjnych oraz elektrycznych danego punktu • Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG • Znakowanie anatomiczne struktur oraz punktów i naczyń • Funkcja tworzenia mapy impedancyjnej w oparciu o dane z generatora RF dla odróżnienia mięśnia serca od żyły oraz odróżnienia tkanki martwiczej od zdrowego mięśnia serca w celu lepszego określenia miejsc ablacji • Oprogramowanie dzierżawionego systemu obejmuje wsparcie wizualizacji cewników, oznaczania miejsc aplikacji, tworzenia map w oparciu o analizy pofragmentowanych potencjałów • Funkcja pomiaru powierzchni mapy – powierzchni blizny, obszaru ablacyjnego jak również powierzchni pomiędzy liniami ablacyjnymi pozwalając na ocenę wielkości dokonanych zmian w tkankach serca • Konwerter sygnału obsługujący elektrody wysokiej rozdzielczości (będący częścią dzierżawionego zestawu) • Funkcja wstecznego wyświetlenia danych uzyskanych podczas ablacji, takich jak impedancja, temperatura, moc, czas oraz siła nacisku w odniesieniu do konkretnej lokalizacji ablacji. • Możliwość określenia stabilności cewnika w dowolnym momencie podczas badania. Podczas stosowania energii RF system wskazuje dodatkowe filtry, takie jak: czas, siła, temperatura, impedancja • Funkcja automatycznego pomiaru i wizualizacji odległości pomiędzy położeniem końcówki cewnika do ablacji, a ostatnią lokalizacją, która spełniała kryteria ablacji • Funkcja automatycznego zbierania przez system punktów ablacyjnych, zgodnych z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika takimi jak: zakres stabilności elektrody, czas, wartość siły nacisku, moc • Współpraca z cewnikami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły nacisku w [g] oraz wektora siły nacisku jako fizycznego wskaźnika na końcówce elektrody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na systemie 3D • Możliwość podłączenia elektrod diagnostycznych kablem bezpośrednim do interfejsu pacjenta • Możlwiość przeglądania sygnałów wewnątrzsercowych oraz skorelowanych z nimi położeń elektrod w trakcie zabiegu • Funkcja wyświetlenia krzywej oddechowej pacjenta na systemie 3D - możliwość monitorowania oddechu pacjenta • System wyposażony w oprogramowanie do szybkiego mapowania częstoskurczów komorowych, automatyczne porównanie morfologii częstoskurczu wywołanego podczas zabiegu z częstoskurczem klinicznym • System wyposażony w oprogramowanie do automatycznego tworzenia map aktywacyjnych o wysokiej rozdzielczości bez konieczności ich ręcznej korekcji i walidacji • Dostarczany system oprogramowania zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej na rynku. • Wykonawca gwarantuje, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  |  | m-c |  | 24
2.: 2; 3.: Komplet elektrod powierzchniowych kompatybilnych z dzierżawionym systemem. Elektrody współpracujące z systemem do elektroanatomicznego mapowania serca 3D oraz elektrodami ablacyjnymi przepływowymi z funkcją mierzenia siły nacisku na tkankę.; 6.: szt.; 8.: 480 |  |  | 240
2.: 3; 3.: Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą z kontrolą siły nacisku kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D . • Elektroda do ablacji prądem RF, chłodzona cieczą • Elektrody współpracujące z systemem do elektroanatomicznego mapowania serca 3D • Elektroda wyposażona w czujnik siły nacisku • Cewnik jedno lub dwukierunkowy, różne krzywizny do wyboru • Cewnik nawigacyjny • Możliwość wyboru cewnika ograniczającego zużycie płynu • Średnica 8 Fr • Spacing 1-6-2 • Tip elektrody 3,5 mm • Długość 115 cm; 6.: szt.; 8.: 240 |  |  | 120
2.: 4; 3.: Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D. • możliwość wizualizacji elektrody w kompatybilnym systemie elektroanatomicznym 3D • elektroda wyposażona w sensor magnetyczny • możliwość wyboru elektrody dwu i jedno kierunkowej • różne krzywizny do wyboru • średnica 8F; 6.: szt.; 8.: 20 |  |  | 10
2.: 5; 3.: Elektroda ablacyjna niechłodzona kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D . • Elektroda do ablacji prądem RF • Elektroda współpracująca z systemem do elektro anatomicznego mapowania serca 3D • krzywizny D,F,J • dostępny cewnik dwukierunkowy • średnica 7F • tip 4mm • spacing 1-7-4; 6.: szt.; 8.: 10 |  |  | 5
2.: 6; 3.: Łącznik do elektrody ablacyjnych kompatybilnych z systemem 3D. Kabel wielorazowego użytku łączący elektrodę z systemem elektroanatomicznym.; 6.: szt.; 8.: 3 |  |  | 2
2.: 7; 3.: Elektroda ablacyjna klasyczna. Elektroda ablacyjna niechłodzona • Krzywizny D-F, F-J, D, F • Średnica 7F • Spacing 1-7-4 mm lub 2-5-2mm; 6.: szt.; 8.: 10 |  |  | 5
2.: 8; 3.: Łacznik do dzierżawionego generatora RF do elektrody ablacyjnej klasycznej/chłodzonej.Przewód połączeniowy do elektrody diagnostycznej.; 6.: szt.; 8.: 2 |  |  | 1
2.: 9; 3.: Dren do elektrod chłodzonych cieczą współpracujący z dzierżawioną pompą. Współpracujące z elektrodami ablacyjnymi przepływowymi z funkcją mierzenia siły nacisku na tkankę.; 6.: szt.; 8.: 240 |  |  | 120
2.: 10; 3.: Elektroda ablacyjna chłodzona. Elektroda ablacyjna chłodzona • Krzywizny (D-F, F-J, D, F) • Średnica 7F, 8F • Ilość elektrod: 4 • Spacing: 2-5-2 mm • Długość: 115 mm; 6.: szt.; 8.: 10 |  |  | 5
2.: 11; 3.: Elektroda diagnostyczna wielopolarna do mapowania wysokiej rozdzielczości wspópracująca z dzierżawionym systemem 3D. • 5 promienistych ramion • Łącznie 20 elektrod po 4 elektrody na każde ramę • Spacing 2-6-2 oraz 4-4-4 • Shaft o średnicy 7F • Dostępne krzywizny D i F • Elektrody wyposażone w umieszczony centralnie kanał irygacyjny • Możliwość stymulacji z dowolnego pierścienia elektrody • Kompatybilne z wszystkimi systemami elektrofizjologicznymi • Dostępne w wersji nawigacyjnej kompatybilne z systemem 3D • Obszar mapowania jaki pokrywają ramiona elektrody wynoszący 7 cm2; 6.: szt.; 8.: 120 |  |  | 60
2.: 12; 3.: Łącznik do elektrod diagnostycznych wielobiegunowych. Kabel sterylny łączący elektrodę z systemem 3D.; 6.: szt.; 8.: 3 |  |  | 2
2.: 13; 3.: Elektroda diagnostyczna 10 biegunowa. • średnica 6F • 10 elektrod • tip 2 mm, tip 1 mm • spacing 2-8-2 mm, 2-5-2 mm; 6.: szt.; 8.: 20 |  |  | 10
2.: 14; 3.: Łącznik do systemu EP do elektrody diagnostycznej 10 biegunowej. Przewód połączeniowy do elektrody diagnostycznej.; 6.: szt.; 8.: 2 |  |  | 1
2.: 15; 3.: Elektroda ablacyjna do ablacji RF wysoką mocą. • średnica 8Fr • elektroda jedno lub dwukierunkowa • krzywizny (D,F,J,DD,FF,JJ,FJ,DF) • długość 115 cm • tip elektrody 3,5cm • tip elektrody wyposażony w 6 czujników temperatury • automatyczne chłodzenie elektrody w zależności od temperatury • możliwość wizualizacji rozkładu temperatur na cewniku • 3 mikroelektrody umożliwiające generowanie elektrogramów wysokiej rozdzielczości • kontrola siły nacisku elektrody na tkankę • możliwość pracy w trybie 90 watów; 6.: szt.; 8.: 80 |  |  | 40
2.: 16; 3.: Łącznik do elektrod do ablacji RF wysoką mocą. Kabel połączeniowy TX eco do cewnika pracującego w trybie temperatury.; 6.: szt.; 8.: 2 |  |  | 1
2.: 17; 3.: Elektroda wieloramienna do mapowania wysokiej gęstości i rozdzielczości. • elektroda mapująca wysokiej rozdzielczości • średnica shaftu 8Fr • mikroelektrody pierścieniowe rozmieszczone na mapujących ramionach • możliwość wyboru dwóch kształtów elektrody • dostępność elektrody z kanałem irygacyjnym • różne krzywizny do wyboru w tym elektrody jedno i dwukierunkowe • możliwość mapowania we wszystkich jamach serca • wbudowana niezależna od WTC referencja; 6.: szt.; 8.: 120 |  |  | 60
2.: 18; 3.: Łącznik do elektrody wieloramiennej do mapowania wysokiej gęstości i rozdzielczości. Konwerter sygnału do cewnika mapującego wieloramiennego wysokiej rozdzielczości 3D; 6.: szt.; 8.: 2 |  |  | 1
2.: 19; 3.: Elektroda mapująca sterowalna 10-polowa. • Możliwość wizualizacji elektrody w kompatybilnym systemie elektroanatomicznym 3D • elektroda wyposażona w sensor magnetyczny • spacing 2-8-2 mm • możliwość mapowania przedsionka i komory serca • dwie krzywizny (D,F) • średnica 7F; 6.: szt.; 8.: 5 |  |  | 3
2.: 20; 3.: Łącznik do elektrody mapującej sterowalnej 10-polowej. • kabel wielorazowego użytku łączący elektrodę z systemem elektroanatomicznym • automatyczne rozpoznawanie elektrody przez system elektroanatomiczny; 6.: szt.; 8.: 2 |  |  | 1
| 21 | Dzierżawa generatora RF i pompy do chłodzenia współpracujących z elektrodami do ablacji wysoką mocą. • Generator RF wysokiej mocy oraz pompa irygacyjna wraz z pilotem sterowania: • generator umożliwiający ablację wysokimi mocami (90W) • 10 niezależnych kanałów dostarczania mocy do celów ablacji segmentowej • automatyczna regulacja szybkości chłodzenia w celu utrzymania temperatury końcówki elektrody w docelowym zakresie; • automatyczne rozpoznawanie cewników i ładowanie odpowiednich ustawień ablacji. • wskazania parametrów ablacji oraz chłodzenia w czasie rzeczywistym w postaci liczbowej i graficznej. • łatwe wyszukiwanie informacji o zabiegu na ekranie podsumowania • pompa irygacyjna kompatybilna z generatorem |  |  | m-c |  | 24
2.: 22; 3.: Elektroda okrężna do ablacji metodą elektroporacji (PFA). • Cewnik okrężny z otwartą pętlą o zmiennej średnicy pętli (25-35mm) • Cewnik nawigacyjny, irygowany • Rozmiar 8Fr • 10 elektrod • Dedykowany do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA • Cewnik dwukierunkowy o asymetrycznej krzywiźnie i stopniach zgięcia 90/180; 6.: szt.; 8.: 72 |  |  | 36
2.: 23; 3.: Łącznik do elektrody okrężnej do ablacji metodą elektroporacji (PFA). Kabel do elektrod ablacyjnych PFA.; 6.: szt.; 8.: 2 |  |  | 1
2.: 24; 3.: Elektroda ablacyjna do punktowej ablacji RF i PFA. • możliwość dostarczania energii PFA i RF w zależności od wskazania operatora • cewnik nawigacyjny • cewnik irygowany • kontrola siły nacisku elektrody na tkankę • cewnik dostępny jest zarówno w wersji jednokierunkowej (D,F,J) jak i dwukierunkowej (D-F, F-J) • średnica 8F • spacing 1-6-2; • tip elektrody 3,5mm; 6.: szt.; 8.: 36 |  |  | 18
2.: 25; 3.: Łącznik do elektrody ablacyjnej do punktowej ablacji RF i PFA. Kabel do elektord ablacyjnych RF/PFA.; 6.: szt.; 8.: 2 |  |  | 1
2.: 26; 3.: Koszulka sterowalna z wizualizacją w systemie 3D. • średnica 8,5 Fr • możliwość wizualizacji koszulki w systemie elektrofizjologicznym • trzy krzywizny S, M, L (17,22,50 mm) • długość części roboczej min. 71 cm; 6.: szt.; 8.: 72 |  |  | 36
| 27 | Dzierżawa generatora do ablacji metodą elektroporacji (PFA). • Generator do ablacji metodą elektroporacji (PFA, Puls Field Ablation); przystosowany do obsługi cewników dostarczających zarówno enerię RF jak i PFA • Energia dostarczana w formie bipolarnych, dwufazowych impulsów • Możliwość kontroli urządzenia z poziomu dedykowanego pilota z ekranem dotykowym (sala zabiegowa, sterownia) • Opcja sterowania z poziomu przycisku nożnego • Automatyczne rozpoznawanie cewnika po podłączeniu do generatora • Generator kompatybilny z systemem elektroanataomicznym; możliwość wykorzystania podczas zabiegu wszystkich dostępnych narzędzi systemu tj. integracja obrazów RTG i ICE z modelem 3D w czasie rzeczywistym, • Dedykowany do generatora chłodzony cewnik nawigacyjny, wizualizowany w systemie elektroanatomicznym; możliwość tworzenia mapy cewnikiem • Informacja o kontakcie cewnika z tkanką (równie z w czasie aplikacji), tzw. TPI – Tissue Proximity Indicator (informacja widoczna w systemie) • Oprogramowanie umożliwiające lokalizację (w zwizualizowanym modelu 3D) wykonanych i planowanych aplikacji • Ocena skuteczności aplikacji w systemie • Możliwość dezaktywacji części wybranych elektrod dedykowanego cewnika • Informacji o Ilość wykonanych aplikacji • Pompa chłodząca |  |  | m-c |  | 24
1 SUMA
UWAGA!!!
1.: Na potrzeby niniejszego postępowania, w szczególności przy stosowaniu podstawy wykluczenia związanej z ograniczeniem pochodzenia wyrobów medycznych, przez sformułowania: - „całkowita wartość zamówienia” oraz - „całkowita wartość oferowanych dostaw i usług” należy rozumieć wartość zamówienia odpowiadającą danej części (pakietowi), tj. wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji tej części, która będzie przedmiotem odrębnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Limit 50% udziału towarów i usług pochodzących z państwa objętego środkiem IZM jest oceniany odrębnie dla każdej części (pakietu). | [7 empty] | Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Jeżeli w ramach pakietu składającego się z jednej pozycji asortymentowej oferowane są wyroby medyczne o różnym kraju pochodzenia (np. Chiny / inne państwo), Zamawiający dopuszcza podział wiersza i wymaga dokonania oddzielnej wyceny dla każdego elementu przedmiotu zamówienia względem kraju pochodzenia. W przypadku dokonania podziału wiersza , Wykonawca zobowiązany jest wskazać: cenę jednostkową, ilość, wartość, producenta, nazwę handlową, numer katalogowy oraz klasę wyrobu medycznego dla każdego wyrobu medycznego oddzielnie, zgodnie z jego krajem pochodzenia. Wartość końcowa całego pakietu stanowi sumę wartości wszystkich pozycji.