Załącznik nr 1

Zamawiający:

Miejskie Centrum Medyczne

„Polesie” w Łodzi

ul. A. Struga 86

90-557 Łódź

Wykonawca:

Nazwa: …..........................................................................................

Adres: …............................................................................................

E-mail: ….................................... tel. …...........................................

NIP …......................................... REGON …...................................

Osoba do kontaktu: .................................... tel. …............................

FORMULARZ OFERTOWY

I. Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na zakup/dostawę sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi, w zakresie i wartości określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (wg załącznika nr 8 do SWZ) będącym załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego.

II. Jednocześnie oświadczamy, że:

1) oferujemy:

|  | OKRES GWARANCJI |  | TERMIN DOSTAWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet | Minimalny wymagany okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji [pełne miesiące] | Maksymalny termin dostawy | Oferowany termin dostawy [pełne dni] |
| Pakiet 1 - Aparat EKG | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 2 - Zestaw do próby wysiłkowej | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 3 - Holter ciśnieniowy (również dla dzieci) | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 4 - Holter EKG (również dla dzieci) | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 5 - Autoklaw | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 6 - Spirometr | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 7 - Elektromiograf | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 8 - Fotel do pobrań | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 9 - Lodówka medyczna | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 10 - Wideolaryngoskop | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 11 - Lampy naczołowe laryngologiczne | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 12 - Fotel laryngologiczny zabiegowy | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 13 - Aparat USG mobilny | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 14 - Aparat USG stacjonarny | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |
| Pakiet 15 - Aparat RTG mobilny | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  |  |  |
| Pakiet 16 - Densytometr | min. 24 m-cy na zaoferowany sprzęt od daty dostawy |  | maks. 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  |

2) uważamy się za związanych ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert;

3) zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

4) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SWZ wraz z załączonymi do niej projektowanymi postanowieniami umowy oraz złożonej oferty;

5) przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (w całości/w części). Podwykonawcom: …………....................................................................................................... zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .......................................................................................................................;

6) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem pliku pn. …................;

7) wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………....................…………..............................................................................................…………….…………. objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła …….........…. zł;

8) jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem .

III. Osobą/ami odpowiedzialną/ymi za realizację umowy jest/są: .................................................... (imię, nazwisko), tel. ........................................., e-mail:………………..

IV. Awarie sprzętu należy składać na adres e-mail:…………..  tel. .............................

V. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: ……...…………… …………………………....................………………………………………………………..

(imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).

................................, dnia..............................

Załącznik nr 2

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Pakiet 1- Aparat EKG

| Lp. | Dane identyfikacyjne sprzętu | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Aparat pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  |
| 2 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |  |
| 3 | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) |  |
| 4 | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu |  |
| 5 | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG |  |
| 6 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund |  |
| 7 | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) |  |
| 8 | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |  |
| 9 | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy |  |
| 10 | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL |  |
| 11 | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego |  |
| 12 | Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |
| 13 | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku |  |
| 14 | Prędkości zapisu: 5/6,25/10/ 12,5/25/50 mm/s |  |
| 15 | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV |  |
| 16 | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG |  |
| 17 | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości |  |
| 18 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
| 19 | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu |  |
| 20 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących |  |
| 21 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca |  |
| 22 | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału |  |
| 23 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |  |
| 24 | Szerokość papieru: 112 mm |  |
| 25 | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie |  |
| 26 | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce |  |
| 27 | Baza pacjentów i badań; pamięć: 15 000 badań |  |
| 28 | Wykonanie min. 310 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |  |
| 29 | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał |  |
| 30 | Waga aparatu max. 1,3 kg |  |
| 31 | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed(Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems), OpenCare (Antrez Software) |  |
| 32 | Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL |  |
| 33 | Trzy porty USB |  |
| 34 | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) |  |
| 35 | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet |  |
| 36 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 lub równoważną (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |  |
| 37 | W zestawie: elektrody kończynowe - 4 szt. elektrody przedsercowe - 6 szt. kabel EKG - 1 szt. kabel zasilania sieciowego - 1 szt. papier R-A4 szerokość 112 mm - 1 szt. żel do EKG - 1 szt. wózek kompatybilny z aparatem EKG |  |
| 38 | Wózek wyposażony w: obrotowy wysięgnik na kabel pacjenta pokrętło blokady wysięgnika na kabel pacjenta pojemnik na akcesoria przednie i tylne kółka blokowane hamulcem śruba zabezpieczające elektrokardiograf uchwyt służący do zawinięcia zwisających kabli dopuszczalne obciążenie min. 16 kg |  |
| 39 | Aparat dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 2 – Zestaw do próby wysiłkowej

| Lp. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Zestaw pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| Bieżnia |  |  |
| 1 | Współpraca z system do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej |  |
| 2 | System kontroli nachylenia pozwalający na precyzyjne ustawienie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni |  |
| 3 | Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h ze zmianą co 0,1 km/godz. |  |
| 4 | Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% ze zmianą co 0,5% |  |
| 5 | Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm |  |
| 6 | Dodatkowo trzy wyłączniki bezpieczeństwa — w tym jeden zewnętrzny, podnoszą bezpieczeństwo pacjenta oraz zwiększają kontrolę nad pracą bieżni. |  |
| 7 | Funkcja ZERO START |  |
| 8 | Zakres pomiaru HR: 25-300 bpm |  |
| 9 | Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach:12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym |  |
| 10 | Moduł EKG: czułość 2,5/5/10/20 mm/mV |  |
| 11 | Moduł EKG: przesuw 25/50/100 mm/s |  |
| 12 | Detekcja odpięcia elektrody INOP |  |
| 13 | Moduł EKG: cyfrowe filtry 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz |  |
| 14 | Moduł EKG: cyfrowy filtr linii izoelektrycznej |  |
| 15 | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 |  |
| 16 | Wygodna, demontowana poręcz pediatryczna |  |
| 17 | Waga pacjenta do 180 kg |  |
| 18 | Zasilanie: 230 V/50 Hz |  |
| 19 | Wymiary max. : 2000x830x1250mm (DxSxW) |  |
| 20 | Interfejs komunikacyjny: RS -232 |  |
| 21 | Producent oświadcza, że sprzęt posiada oznaczenie CE |  |
| 22 | Zestaw dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620), |  |
| Oprogramowanie do badań wysiłkowych |  |  |
| 23 | Program przeznaczony do prowadzenia elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością ciągłej rejestracji przebiegów z 12 odprowadzeń EKG. |  |
| 24 | Współpraca z oferowaną bieżnią, cykloergometrem |  |
| 25 | Automatyczne sterowanie obciążeniem bieżni, cykloergometrem |  |
| 26 | Prezentacja zapisu EKG w różnych trybach: 3,6,12 odprowadzeń. |  |
| 27 | Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania. |  |
| 28 | Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia. |  |
| 29 | Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST |  |
| 30 | Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST |  |
| 31 | Możliwość zmiany parametrów prezentacji zapisu EKG ( przesuw, wzmocnienie) |  |
| 32 | Archiwizacja danych na dysku twardym komputera z możliwością wydruku raportu zapisu EKG, uśrednionych zespołów P-QRS-T z wynikami pomiarów |  |
| 33 | Sygnalizacja wykrycia arytmii komorowych |  |
| 34 | Możliwość rejestracji spoczynkowych zapisów EKG |  |
| 35 | Możliwość wyznaczenia punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty |  |
| 36 | Możliwość definiowania własnych protokołów: Indywidualizowany, RAMP, Stopniowany wbudowany w preferencje protokołu testu kwestionariusz oceny wydolności WSAQ |  |
| 37 | Funkcja reanalizy wykonanego badania |  |
| 38 | Automatyczna analiza arytmii |  |
| 39 | Monitorowanie parametrów: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziomi nachylenie odcinka ST, obciążenie |  |
| 40 | Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku |  |
| 41 | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed(Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems), OpenCare (Antrez Software) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 3 – Holter ciśnieniowy (również dla dzieci)

| Lp. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Urządzenie pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, nie powystawowe, nieużywane do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| Rejestrator ciśnieniowy |  |  |
| 1 | Rejestrator RR do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metoda oscylometryczną |  |
| 2 | Zakres mierzonego ciśnienia min. od 0 do 300 mm/Hg |  |
| 3 | Automatyczne dobieranie ciśnienia |  |
| 4 | Przycisk na urządzeniu umożliwiający pomiar na żądanie |  |
| 5 | Zasilanie: baterie alkaliczne LR6 lub akumulatorki dwie szt. |  |
| 6 | Automatyczna detekcja ilości włożonych baterii |  |
| 7 | Kontrola stanu baterii. Wyświetlana informacja o ilości dni pomiarowych do wyczerpania baterii. |  |
| 8 | Oszczędność energii w trybie wielogodzinnej rejestracji (zastosowanie głębokiego uśpienia) |  |
| 9 | System szybkiego podłączania przewodu powietrznego mankietu |  |
| 10 | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego |  |
| 11 | Wyświetlacz do odczytu ostatniego badania ciśnienia oraz klawiatura funkcyjna |  |
| 12 | Połączenie z komputerem poprzez kabel USB |  |
| 13 | Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych |  |
| 14 | Wymiary max: 90 x 40 x 95 mm (dł. x szer. x wys.) |  |
| 15 | Waga max. 200 g (bez baterii) |  |
| 16 | Przetwornik: 24 bity |  |
| 17 | Ilość badań w pamięci min.: 1000 |  |
| 18 | Funkcja testu manometru: pomiar ciśnienia statycznego z dwóch niezależnych modułów pomiarowych |  |
| 19 | Możliwość rozpoczęcia rejestracji bez użycia komputera i dedykowanego oprogramowania |  |
| 20 | Możliwość programowania ręcznego bez użycia komputera i dedykowanego programowania |  |
| 21 | Funkcja testu szczelności (automatyczna weryfikacja poprawności działania urządzenia, szczelności zaworów, czujników, pompy i szczelności mankietu). |  |
| 22 | Wyposażenie: mankiet dla dorosłych – rozmiar średni przewód ciśnieniowy łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego torba na rejestrator z pasem, baterie alkaliczne (AA) – 2 szt. |  |
| 23 | Urządzenie dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |
| Oprogramowanie do pomiaru i analizy ciśnienia |  |  |
| 24 | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed(Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems), OpenCare (Antrez Software) |  |
| 25 | Przedstawienie pomiarów w formie histogramu z uwzględnieniem: ciśnienie skurczowe rozkurczowe, częstotliwość pracy |  |
| 26 | Możliwość edycji progów pomiarowych |  |
| 27 | Pomiary ładunków: całodobowe oraz poszczególnych okresów |  |
| 28 | Prezentacja statystyki: spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper |  |
| 29 | Prezentacja statystyki: pomiary wykonane do zaplanowanych (dla aktywności oraz snu), pomiary uwzględnione do wykonanych |  |
| 30 | Wartości średnie z okresów oraz z całej doby |  |
| 31 | Intuicyjne ustawienia pracy programu z podziałem na: aktywność, progi pomiarowe, pomiary niewiarygodne, |  |
| 32 | Prezentacja pomiarów odczytanych z rejestratora z uwzględnieniem informacji: godzina i data wykonania pomiaru, wartość SYS, DIA, MAP zmierzonego ciśnienia, wartość zmierzonej częstości pracy serca HR |  |
| 33 | Wyświetlacz do odczytu ostatniego badania ciśnienia oraz klawiatura funkcyjna |  |
| 34 | Wykresy słupkowe i liniowe |  |
| 35 | Wykresy wartości SYS, DIA, MAP, HR, progi pomiarowe |  |
| 36 | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego |  |
| 37 | Kontrola pomiarów błędnych i niewiarygodnych |  |
| 38 | Odczyt badania z urządzenia w programie i jego archiwizacja |  |
| 39 | Tabela pomiarów w raporcie uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA,MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwość wprowadzenia notatki dla każdego pomiaru w tabeli. |  |
| 40 | Tworzenie raportów w formacie pdf |  |
| 41 | Możliwość podglądu archiwalnego badania przypisanego do pacjenta |  |
| 42 | Menu i raporty w języku polskim |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 4 – Holter EKG (również dla dzieci)

| Lp. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Urządzenie pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, nie powystawowe, nieużywane do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| Holter EKG |  |  |
| 1 | Kompletny rejestrator holterowski EKG 3,12 odprowadzeniowy z możliwością wymiany kabli tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). |  |
| 2 | Zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki |  |
| 3 | Kontrola stanu baterii |  |
| 4 | Wyposażenie: karta SD – min. 8 GB pamięci), kabel EKG 7 – żyłowy,12 – żyłowy, elektrody jednorazowe (min. 50 sztuk), torba na holter, baterie lub akumulatory |  |
| 5 | Rejestracja 3 lub 12 odprowadzeń EKG |  |
| 6 | Rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni |  |
| 7 | Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora |  |
| 8 | Kolorowy wyświetlacz OLED, min. 1,27”, menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury |  |
| 9 | Sygnalizacja uszkodzonej karty micro SDHC, wyczerpanej baterii, INOP |  |
| 10 | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach |  |
| 11 | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń |  |
| 12 | Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity |  |
| 13 | Filtr izolinii 0,05 Hz |  |
| 14 | Opcja zmiany parametrów: tryb wyświetlania grupy, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeni, typ badania |  |
| 15 | Możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową |  |
| 16 | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej |  |
| 17 | Wybór trybu pracy: Optimal (częstotliwość próbkowania 250 Hz) lub Extend (częstotliwość próbkowania 2000Hz) |  |
| 18 | Oprogramowanie do analizy współpracujące z rejestratorem |  |
| 19 | Waga: max 90g (bez baterii) |  |
| 20 | Wymiary max: 80 x 75 x 25 mm (dł. x szer. x wys.) |  |
| 21 | Wyposażenie: kabel 7- odprowadzeniowy – 1 szt., kabel 10-odprowadzeniowy – 1 szt., karta SDHC min. 8GB – 1 szt., elektrody jednorazowe – 50 szt., torebka wielokrotnego użytku na rejestrator – 1 szt., bateria AA – 1 szt. |  |
| 22 | Urządzenie dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620), |  |
| Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera |  |  |
| 23 | Analiza EKG badań z trzech lub dwunastu odprowadzeń |  |
| 24 | Możliwość drukowania całego sygnału EKG |  |
| 25 | Automatyczne drukowanie |  |
| 26 | Możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej |  |
| 27 | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego |  |
| 28 | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV |  |
| 29 | Analiza pracy rozrusznika serca |  |
| 30 | Przegląd sygnału EKG w trybie stronicowym i wstęgi |  |
| 31 | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym |  |
| 32 | Wybieranie do druku przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami |  |
| 33 | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie |  |
| 34 | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych |  |
| 35 | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych |  |
| 36 | Możliwość drukowania raportów badań |  |
| 37 | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R |  |
| 38 | Analiza HRT pojedyncza i globalna, prezentacja w postaci trendów i tabel |  |
| 39 | Analiza odstępu QT, pomiar QTc, QTp, dyspersji dla różnych epok, prezentacja graficzna i tabelaryczna zmierzonych wartości |  |
| 40 | Konfiguracja pracy systemu, korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie, automatyczny układ okien, startowe ustawienia modułów strony i wstęgi |  |
| 41 | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed(Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems), OpenCare (Antrez Software) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 5 – Autoklaw

| Lp. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Urządzenie pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, nie powystawowe, nieużywane do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Autoklaw nablatowy klasy B z próżnią frakcjonowaną |  |
| 2 | Maksymalne wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.) 400 x 510 x 700 mm |  |
| 3 | Pojemność komory - min. 23l |  |
| 4 | Minimalne wymiary komory 235 x 530 mm |  |
| 5 | Komora wykonana ze szlifowanej stali kwasoodpornej klasy min. AISI 304 |  |
| 6 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą urządzenia za pomocą przycisków membranowych i wyświetlacza LCD |  |
| 7 | Maksymalna waga urządzenia - 60 kg |  |
| 8 | Min. 10 wstępnie zaprogramowanych programów sterylizacyjnych, w tym cykl szybki o całkowitym czasie trwania nie przekraczającym 30 min. |  |
| 9 | 3 programy testowe (Bowie&Dick, test szczelności, test Helixa) |  |
| 10 | Wbudowana wytwornica pary |  |
| 11 | Wbudowane zbiorniki wody uzdatnionej oraz zużytej |  |
| 12 | Minimalna liczba cykli do wykonania na pełnym zbiorniku - 5 |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone we wbudowany system uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy. |  |
| 14 | Moc całkowita <2,5kW |  |
| 15 | Drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
| 16 | Automatyczne ryglowanie drzwi w czasie trwania cyklu |  |
| 17 | Wszystkie komunikaty wyświetlane w języku polskim |  |
| 18 | Możliwość pracy bez podłączenia do zewnętrznych przyłączy wody |  |
| 19 | Wbudowane porty USB umożliwiający zapis parametrów cyklu na zewnętrznym nośniku typu Pendrive |  |
| 20 | Minimalna masa narzędzi opakowanych możliwa do sterylizacji w czasie 1 cyklu - min. 3,5 kg |  |
| 21 | Minimalna masa narzędzi nieopakowanych możliwa do sterylizacji w czasie 1 cyklu - min. 4,5 kg |  |
| 22 | Ilość tac sterylizacyjnych - min. 4 |  |
| 23 | Minimalne wymiary tac sterylizacyjnych - 180 x 430 x 15 mm |  |
| 24 | Urządzenie dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 6 – Spirometr

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Urządzenie pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, nie powystawowe, nieużywane do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Zakres pomiaru przepływu ± 18 l/s |  |
| 2 | Dokładność pomiaru przepływu < 2% |  |
| 3 | Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s |  |
| 4 | Zakres pomiaru objętości ± 10 l |  |
| 5 | Dokładność pomiaru objętości < 2% |  |
| 6 | Rozdzielczość pomiaru objętości ± 10 ml |  |
| 7 | Zasilanie USB |  |
| 8 | Głowica pneumotachograficzna MES TYP DV 40 |  |
| 9 | Objętość martwa 38 ml |  |
| 10 | Opór przepływu < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s) |  |
| 11 | Wyświetlacz 320x240 LCD |  |
| 12 | Objętość pamięci: 1000 pomiarów |  |
| 13 | Kolorowy 5,7" wyświetlacz graficzny LCD z panelem dotykowym i podświetlaniem LED |  |
| 14 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  |
| 15 | Wbudowana liniowa drukarka termiczna 112 mm z systemem zakładania papieru EASY-LOAD |  |
| 16 | Wbudowany akumulator LI-ION |  |
| 17 | Automatyczna korekcja BTPS |  |
| 18 | Możliwość przeglądu badań z bazy na ekranie aparatu |  |
| 19 | Wbudowane czujniki: temperatury, ciśnienia, wilgotności do korekcji BTPS |  |
| 20 | Pomiar ciśnienia w głowicy pneumotachometrycznej |  |
| 21 | Badania wykonywane przez spirometr: Spirometria spoczynkowa. VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC |  |
| 22 | Badania wykonywane przez spirometr: Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT. |  |
| 23 | Badania wykonywane przez spirometr: Maksymalna dowolna wentylacja minutowa. MV, MVV, BF, BR |  |
| 24 | Wyposażenie: Przewód powietrzny 1 sztuka |  |
| 25 | Wyposażenie: Klips na nos 10 sztuk |  |
| 26 | Papier do spirometru 1 rolka |  |
| 27 | Kabel zasilania sieciowego |  |
| 28 | Urządzenie dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 7 – Elektromiograf

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Aparat pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Dwukanałowe EMG |  |
| 2 | KEMG zakres pomiaru: 0.2 to 2000 µV RMS (ciągły) |  |
| 3 | Czułość: 0.l µV RMS |  |
| 4 | 3 Dokładność: 4% of µV odczytu +/-0.3 µV przy 200 Hz |  |
| 5 | Filtr sygnału - 3db szerokości pasma |  |
| 6 | Filtr sygnału szeroki:18 Hz +/- 4 Hz to 370 Hz +/- 10% - Odczytu poniżej 235 mV 10 Hz +/-3 Hz to 370 Hz +/- 10% - Odczytu ponad 235 mV |  |
| 7 | Filtr sygnału: Wąski: 100 Hz +/- 5% to 370 Hz +/- 10% |  |
| 8 | Filtr sieciowy 50 Hz (Kanada 60Hz) - 33 dbs (0. 1% dokładność) |  |
| 9 | Współczynnik Tłumienia Sygnału Współbieżnego: 130 dbs Minimum @ 50 Hz |  |
| 10 | Czas Skurczu/Czas Relaksu: 2-99 sekund |  |
| 11 | Liczba prób: 1-99 |  |
| 12 | STIM (Stymulacja nerwowo-mięśniowa) |  |
| 13 | 2 kanałowy stymulator |  |
| 14 | Amplituda: 0-90 mA do oporności 500 Ohm |  |
| 15 | Rodzaj impulsu: symetryczny prostokątny, dwufazowy z zerowaniem |  |
| 16 | Czas impulsu ustawiany w zakresie: 50-450 µS (10% dokładność) |  |
| 17 | Częstotliwość: 2-100 Hz (5% dokładność) |  |
| 18 | Czas Skurczu/Relaksacji ustawiany w zakresie 2-99 sekund |  |
| 19 | Czas zabiegu 1 - 99 minut |  |
| 20 | Czas narastania impulsu: 0.1 - 9.9 sekund |  |
| 21 | Programy fabryczne i Użytkownika |  |
| 22 | Automatyczne zerowanie natężenia w przypadku wykrycia przerwy w obwodzie przy natężeniu ponad 0,5 mA |  |
| 23 | Aparat dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 8 – Fotel do pobrań

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Fotel pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Fotel do pobrań z regulacją kąta pochylenia oparcia oraz zagłówkiem |  |
| 2 | Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo |  |
| 3 | Stabilna podstawa z tworzywowymi stopkami chroniącymi podłoże przed zarysowaniem |  |
| 4 | Dwa podłokietniki z regulacją wysokości oraz z możliwością odchylenia |  |
| 5 | Siedzisko, oparcie oraz zagłówek tapicerowane - tkanina zmywalna, możliwość wyboru koloru tapicerki z min. 5 |  |
| 6 | Całkowita szerokość: 800 mm (+1-20 mm) |  |
| 7 | Całkowita długość: 780 mm (+1-20 mm) |  |
| 8 | Szerokość podstawy: 655 mm (+1-20 mm) |  |
| 9 | Długość podstawy: 730 mm (+1-20 mm) |  |
| 10 | Wysokość całkowita uwzględniająca regulację zagłówka: 1120 -1280 mm (+1-20 mm) |  |
| 11 | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg |  |
| 12 | Fotel dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 9 – Lodówka medyczna

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Lodówka pochodząca z bieżącej produkcji, kompletna, nie powystawowa, nieużywana do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Chłodziarka do przechowywania produktów medycznych |  |
| 2 | Pojemność minimum 300 l, |  |
| 3 | Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, |  |
| 4 | Wnętrze ze stali nierdzewnej 0H17 zg. z DIN 1.4016 lub równoważną |  |
| 5 | Zakres temperatury od 0°C do +10°C, regulacja temperatury co 1°C, |  |
| 6 | Wyświetlacz LED, |  |
| 7 | Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 520 x 1260 x 420 mm, |  |
| 8 | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 620 x 1460 x 640 mm, |  |
| 9 | Minimum 4 półki druciane, |  |
| 10 | Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika, |  |
| 11 | Zamknięcie na kluczyk |  |
| 12 | Lodówka dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 10 – Wideolaryngoskop

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Aparat pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Technologia „chip-on-the-tip” |  |
| 2 | Sensor obrazu CMOS zintegrowany z giętkim endoskopem |  |
| 3 | Rozdzielczość: 1280 x 800 pixeli |  |
| 4 | Wbudowane źródło światła LED na końcu endoskopu |  |
| 5 | Średnica 2.0 mm, długość robocza 360 mm |  |
| 6 | Pole widzenia: 120°, |  |
| 7 | Głębia ostrości: 3-200 mm |  |
| 8 | Zakres zagięcia końcówki: 130° góra / 130° dół |  |
| 9 | Przyciski na głowicy: archiwizacja zdjęć i filmów, zamrażanie obrazu, |  |
| 10 | Regulacja jasności, balans bieli |  |
| 11 | Waga: 250 g |  |
| 12 | Monitor dotykowy VS100B o przekątnej 10" |  |
| 13 | Minimalna liczba cykli do wykonania na pełnym zbiorniku - 5 |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone we wbudowany system uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy. |  |
| 15 | Wbudowana pamięć 8 GB |  |
| 16 | Pamięć przenośna USB 32 GB |  |
| 17 | Wejścia: USB, mini-HDMI, mini-USB, micro-SD |  |
| 18 | Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Ion (ładowarka 230 VAC) |  |
| 19 | System mocowania VESA |  |
| 20 | W zestawie obowiązkowo tester szczelności, zatyczka ETO, walizka transportowa |  |
| 21 | Uchwyt z 3 kuwetami do endoskopów giętkich do dezynfekcji i płukania i przechowywania optyki giętkiej |  |
| 22 | Kuwety szklane (3 szt.) do sterylizacji w autoklawie |  |
| 23 | Potrójny uchwyt na kuwety i nasopharyngoskop z otworami do montażu do dowolnej płaszczyzny |  |
| 24 | Aparat dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 11 – Lampa naczołowa laryngologiczna

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Lampa pochodząca z bieżącej produkcji, kompletna, nie powystawowa, nieużywana do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Oświetlenie medyczne - lampa czołowa do diagnostyki i zabiegów, wyrób medyczny klasy I |  |
| 2 | Biała Dioda LED 1 W |  |
| 3 | Średnica lustra 55: mm zdejmowane i bezstopniowo regulowane |  |
| 4 | Regulacja kątów pochylenia |  |
| 5 | Wmontowane regulatory jasności |  |
| 6 | Temperatura barwowa: 4000-4200k |  |
| 7 | CRI (Color Rendering Index) wskaźnik oddawania barw 95 |  |
| 8 | Zasilanie: 2XCR123A LUB 4xAAA |  |
| 9 | Przełącznik zasilania na komorze baterii |  |
| 10 | Duża żywotność oświetlenia lampy |  |
| 11 | Natężenie światła do 30 000 lux (200mm) |  |
| 12 | Maksymalna waga z lustrem: 260 g |  |
| 13 | W zestawie: Lampa, baterie bądź akumulatorki, zapasowe wyściółki opaski, Ładowarka sieciowa (przy wersji akumulatorowej |  |
| 14 | Lampa dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 12 – Fotel laryngologiczny zabiegowy

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Fotel pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Fotel przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej podczas badań laryngologicznych lub okulistycznych |  |
| 2 | Długość x szerokość siedziska: 530 mm (± 20 mm) x 560 mm (± 20 mm) |  |
| 3 | Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 480 mm (± 20 mm) do 670 mm (± 20 mm) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem nożnym |  |
| 4 | Odchylane oparcie pleców od pionu: 95°(± 5°) uzyskiwane za pomocą siłownika elektrycznego |  |
| 5 | Obrót siedziska w stosunku do podstawy o kąt: 90° w lewo i 90° prawo blokowany za pomocą mechanizmu śrubowego |  |
| 6 | Profilowany podgłówek z regulacją wysokości i kąta pochylenia – dwuprzegubowy |  |
| 7 | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 lub równoważną poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). |  |
| 8 | Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. PN-EN 13697 lub równoważny. |  |
| 9 | Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. |  |
| 10 | Fotel wyposażony w odchylane i odejmowane podrączki wykonane z poliuretanu |  |
| 11 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. |  |
| 12 | Osłony podstawy, siedziska, oraz oparcia pleców z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. |  |
| 13 | Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. |  |
| 14 | Fotel wyposażony w obręcz do podpierania stóp, wykonaną ze stali nierdzewnej |  |
| 15 | Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
| 16 | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne |  |
| 17 | Fotel dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 13 – Aparat USG mobilny

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Aparat pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Przenośny aparat USG z torbą/walizką dedykowaną do transportu, z kolorowym Dopplerem, o cyfrowym układzie formowania wiązki ultradźwiękowej, o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii |  |
| 2 | Maksymalna waga jednostki głównej max. 2,1 kg |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe i bateryjne. Bateria w zestawie |  |
| 4 | 4 porty do podłączenia głowic bez konieczności posiadania stacji dokującej i innych urządzeń preferencyjnych |  |
| 5 | Dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości, przekątna ekranu min. 14,1 cali, responsywny i płynny w użyciu. Rozdzielczość 1900 x 1080 |  |
| 6 | Regulacja kąta pochylenia ekranu |  |
| 7 | Czas włączenia maksymalnie 25 s. |  |
| 8 | 180 min ciągłych badań na wbudowanej baterii zasilającej system. |  |
| 9 | Dedykowany wózek z 4 skrętnymi kołami z możliwością zamocowania konsoli USG |  |
| 10 | Aktualizacja systemu jednym wciśnięciem dedykowanej ikony - pomocne podczas wprowadzania nowych rewizji usprawniających pracę systemu, |  |
| 11 | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego do pełnego ekranu, |  |
| 12 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
| 13 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. |  |
| 14 | Duplex mode: B+CFM, B+CPA, B+DPD, B/M |  |
| 15 | Triplex mode: B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PW, CW |  |
| 16 | Liczba klatek na sekundę w obrazowaniu B minimum 128 FPS |  |
| 17 | Obrazowanie harmoniczne, |  |
| 18 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD), |  |
| 19 | Zakres prędkości Dopplera kolorów minimum 0.92-5.09m / s |  |
| 20 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy, |  |
| 21 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach, |  |
| 22 | Zakres prędkości Dopplera fali impulsowej (przy zerowym kącie bramki) min 15m/s |  |
| 23 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 1,0 mm do 8,0 mm, |  |
| 24 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni, |  |
| 25 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 70 stopni, |  |
| 26 | Tryb automatycznego ustawiania pozycji ramki dopplerowskiej przez aparat. |  |
| 27 | Obrazowanie typu „Compound” (tzw. skrzyżowane ultradźwięki), |  |
| 28 | Obrazowanie trapezowe, |  |
| 29 | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych (2D steer) |  |
| 30 | Możliwość rozszerzenia standardowego kątu obrazowania głowicy Convex |  |
| 31 | Obrazowanie B / B+CD w czasie rzeczywistym |  |
| 32 | Minimum dwie aplikacje wzmacniające uwidocznienie igły |  |
| 33 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku, |  |
| 34 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach |  |
| 35 | Archiwizacja obrazów |  |
| 36 | Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym min. 128 GB, |  |
| 37 | Wbudowane wyjścia USB 2.0 min 2, wi-fi, bluetooth |  |
| 38 | Funkcje użytkowe |  |
| 39 | Oprogramowanie wspomagające wizualizację igły |  |
| 40 | Raporty z badań, |  |
| 41 | Pełne oprogramowanie do badań: · Pediatrycznych; · Małych narządów,· · Naczyniowych,· · Brzusznych,· · Mięśniowo-szkieletowych,· · Położniczych; · Ginekologicznych; |  |
| 42 | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media |  |
| 43 | Aparat pozwala na tworzenie raportu z wykresem zmian grubości blaszki miażdżycowej przy kolejnych badaniach |  |
| 44 | Możliwość wyboru języka polskiego, zmiana języka w systemie bez potrzeby restartowania aparatu |  |
| 45 | Aparat posiada tryb szkoleniowy, pokazujący prawidłowe ułożenie głowicy oraz obraz jaki powinniśmy uzyskać przy danej projekcji. |  |
| 46 | Automatyczny pomiar średnicy zmian jamistych w tarczycy. |  |
| 47 | Automatyczny pomiar średnicy zmian jamistych przy badaniu piersi. |  |
| 48 | Automatyczny pomiar objętości pęcherza. |  |
| 49 | Aparat posiada funkcję podświetlająca konkretne struktury po wykryciu ich przy badaniu układu mięśniowo-szkieletowego. |  |
| 50 | Aparat posiada tryb szkoleniowy ukazujący prawidłowe projekcie uzyskiwane podczas badania kardiologicznego oraz nazywający dane jamy serca przy uzyskaniu określonych projekcji. |  |
| 51 | Głowice ultradźwiękowe |  |
| 52 | Głowica Liniowa |  |
| 53 | Zakres częstotliwości pracy min. 4,5 – 13,0 MHz, |  |
| 54 | Liczba elementów min. 128, |  |
| 55 | Szerokość pola skanowania max. 43,5 mm, |  |
| 56 | Głowica Convex |  |
| 57 | Zakres częstotliwości pracy min. 1,8 – 6,8 MHz, |  |
| 58 | Kąt skanowania min. 63 stopnie |  |
| 59 | Kąt skanowania w trybie rozszerzonym min. 83 stopnie |  |
| 60 | Liczba elementów min. 96, |  |
| 61 | Aparat dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 14 – Aparat USG stacjonarny

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Aparat pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |
| 2 | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy |  |
| 3 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  |
| 4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania Min. 4 000 000 |  |
| 5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 4 |  |
| 6 | Dynamika systemu Min. 290 dB |  |
| 7 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu |  |
| 8 | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |
| 9 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  |
| 10 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 10 cali |  |
| 11 | Zakres częstotliwości pracy Min. od 2 MHz do 20 MHz. |  |
| 12 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 72 000 obrazów |  |
| 13 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  |
| 14 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |
| 15 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 700 s |  |
| 16 | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 1 - 40 cm |  |
| 17 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 70 |  |
| 18 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  |
| 19 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. · B, B + B, 4 B · M · B + M · D · B + D · B + C (Color Doppler) · B + PD (Power Doppler) · 4 B (Color Doppler) · 4 B (Power Doppler) · B + Color + M |  |
| 20 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 3500 obrazów/s |  |
| 21 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 600 obrazów/s |  |
| 22 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI Min. 1400 obrazów/s |  |
| 23 | Obrazowanie harmoniczne Min. 10 pasm częstotliwości |  |
| 24 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |
| 25 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s |  |
| 26 | Zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,05 - 20 kHz |  |
| 27 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  |
| 28 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |
| 29 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) |  |
| 30 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 15,0 m/s |  |
| 31 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min.0,05 do 38 kHz |  |
| 32 | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
| 33 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni |  |
| 34 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni |  |
| 35 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni |  |
| 36 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI |  |
| 37 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  |
| 38 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej |  |
| 39 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |
| 40 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 8 |  |
| 41 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  |
| 42 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  |
| 43 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |
| 44 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  |
| 45 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” |  |
| 46 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  |
| 47 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map |  |
| 48 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |
| 49 | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB |  |
| 50 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB |  |
| 51 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  |
| 52 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |
| 53 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |
| 54 | Videoprinter czarno-biały |  |
| 55 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |
| 56 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |
| 57 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) |  |
| 58 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x40 |  |
| 59 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x20 |  |
| 60 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 10 |  |
| 61 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  |
| 62 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  |
| 63 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |
| 64 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |
| 65 | Pełne oprogramowanie do badań: · Brzusznych · Ginekologiczno-położniczych · Małych narządów · Naczyniowych · Śródoperacyjnych · Mięśniowo-szkieletowych · Ortopedycznych · Kardiologicznych · Pediatrycznych |  |
| 66 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |
| 67 | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |
| 68 | Liczba elementów Min. 600 |  |
| 69 | Kąt skanowania Min. 70 st. |  |
| 70 | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości |  |
| 71 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |
| 72 | Zakres częstotliwości pracy Min. 2,0 – 12,0 MHz |  |
| 73 | Liczba elementów Min. 600 |  |
| 74 | Szerokość pola skanowania Max. 40 mm |  |
| 75 | Obrazowanie harmoniczne Min. 6 pasm częstotliwości |  |
| 76 | Obrazowanie trapezowe |  |
| 77 | Tryb linii pomocniczych przydatnych do wkłuć out-of-plane (pionowe linie dzielące ekran na równe części) |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową z centralnym kanałem biopsyjnym, w układzie Convex/Convex min. 3,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 190 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni |  |
| 81 | Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa |  |
| 82 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczne pomiary biometryczne min.: BPD, HC, AC, FL oraz automatyczny pomiar NT |  |
| 83 | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne |  |
| 84 | Aparat dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620), |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 15 – Aparat RTG mobilny

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Aparat pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% |  |
| 2 | Moc generatora ≥ 30 kW |  |
| 3 | Napięcie generatora ≥ 40 – 130 kV |  |
| 4 | Częstotliwość generatora ≥ 50 kHz |  |
| 5 | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ≥ 0,1 – 400 mAs |  |
| 6 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms |  |
| 7 | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora |  |
| 8 | Programy anatomiczne ≥ 140 |  |
| 9 | Zakres wysokości ogniska od podłogi ≥ 70–200 cm |  |
| 10 | Szerokość aparatu ≤ 60 cm |  |
| 11 | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 90° |  |
| 12 | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED |  |
| 13 | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej ≥ +/- 180° |  |
| 14 | Rotacja ramienia wokół osi pionowej ≥ +/- 260° |  |
| 15 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą |  |
| 16 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3 mm |  |
| 17 | Wielkość małego ogniska ≤ 0,7 mm |  |
| 18 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU |  |
| 19 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU |  |
| 20 | Prędkość obrotów anody ≥ 3500 obr/min |  |
| 21 | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 120 cm |  |
| 22 | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy |  |
| 23 | Wysokość aparatu złożonego do transportu ≤ 140 cm |  |
| 24 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia |  |
| 25 | Max. prędkość jazdy (w przód/tył) ≥ 1,3 m/s |  |
| 26 | Zakres wysokości ogniska od podłogi min. 40-200cm |  |
| 27 | Możliwość pokonywania wzniesień ≥ 5˚ |  |
| 28 | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę |  |
| 29 | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora |  |
| 30 | Płynne przemieszczanie urządzenia w salach chorych, łatwa zmiana kierunku jazdy i manewrowania na ograniczonym obszarze za pomocą jednej ręki |  |
| 31 | Detektor mobilny bezprzewodowy |  |
| 32 | Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego CsI/a-Si |  |
| 33 | Format detektora min. 42x42cm |  |
| 34 | Rozdzielczość min 3,5 Ip/mm |  |
| 35 | Wielkość piksela mx. 140 μm |  |
| 36 | Liczba bitów przetwarzania min. 16 bitów |  |
| 37 | Czas przetwarzania obrazu poniżej 8s |  |
| 38 | Klasa odporności detektora na wodę min. IPX6 |  |
| 39 | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją |  |
| 40 | Interfejs sieciowy przewodowy lub bezprzewodowy |  |
| 41 | Waga aparatu ≤ 450 kg |  |
| 42 | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 43 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych bezpośrednio po instalacji |  |
| 44 | Wykonanie projektu osłon dla pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i jego akceptacja przez sanepid w cenie oferty |  |
| 45 | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji uwzględniona w cenie oferty |  |
| 46 | Główne podzespoły aparatu RTG (lampa rtg, generator, mechanika) muszą być wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. |  |
| 47 | Aparat dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620) |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

Pakiet 16 – Densytometr

| L.p. | Dane identyfikacyjne | Podać/potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa /model/typ: |  |
| 2 | Producent: |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: |  |
| 4 | Aparat pochodzący z bieżącej produkcji, kompletny, nie powystawowy, nieużywany do demonstracji. |  |
| 5 | Rok produkcji: |  |
| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY (wpisać wartość lub "TAK")* |
| 1 | Stacjonarny aparat wykorzystujący metodę podwójnej wiązki promieniowania rtg (DXA) |  |
| 2 | Stół skaningowy stacjonarny nieskładany z ramieniem typu „L” lub „C” |  |
| 3 | Napięcie zasilające system: 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających |  |
| 4 | Maksymalne wymiary urządzenia: 260 x 110 x 130 cm (dł. x szer. x wys.) +/-5 cm |  |
| 5 | Aktywny obszar skanowania min. 200 cm x 60 cm +/- 5 cm |  |
| 6 | Stół z materacem pokrytym materiałem z możliwością mycia i dezynfekcji |  |
| 7 | Maksymalna waga stołu skaningowego 300 kg |  |
| 8 | Maksymalna waga pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu nie mniej niż 150 kg |  |
| 9 | Moc generatora RTG min 200 W, max 400 W |  |
| 10 | Lampa RTG ze stałą anodą, materiał anody: Wolfram |  |
| 11 | Maksymalny pobór mocy: a) w trybie spoczynkowym 50 W b) w trybie skanowania 500 W |  |
| 12 | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej. |  |
| 13 | Wąska wiązka wachlarzowa |  |
| 14 | Detektor min. 16 elementowy, półprzewodnikowy |  |
| 15 | Maksymalna moc dawki promieniowania rozproszonego 1 metr od aparatu (lampy) ≤ 6 µSv/ |  |
| 16 | Dawka promieniowania dla pacjenta (pacjent standardowy) a) kręgosłup AP - maks. 50 µGy, b) szyjka kości udowej - maks. 50 µGy, c) przedramię - maks. 35 µGy d) całe ciało - maks. 4 µGy |  |
| 17 | Czasy skanowania dla lokalizacji (pacjent standardowy) a) kręgosłup AP - maks. 60 s b) szyjka kości udowej - maks. 60 s c) przedramię - maks. 30 s d) całe ciało - maks. 300 s |  |
| 18 | Oprogramowanie umożliwiające ocenę szyjki kości udowej z uwzględnieniem: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia dla krętarza, trzonu, szyjki, górnej części szyjki kości udowej oraz dla „Total”, d) wskaźnik T-Score, e) wskaźnik Z-Score, f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, g) zmiana procentowa w stosunku do rówieśników |  |
| 19 | Oprogramowanie umożliwiające ocenę kręgosłupa lędźwiowego w projekcji AP z uwzględnieniem: a) BMD, b) BMC oraz powierzchnia, c) wskaźnik T-Score, d) wskaźnik Z-Score, e) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, f) zmiana procentowa w stosunku do rówieśników |  |
| 20 | Oprogramowanie umożliwiające ocenę przedramienia (w pozycji siedzącej i leżącej) z uwzględnieniem: a) BMD, b) BMC oraz powierzchnia, c) wskaźnik T-Score, d) wskaźnik Z-Score, e) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, f) zmiana procentowa w stosunku do rówieśników |  |
| 21 | Oprogramowanie pozwalające na wykonanie skanu kręgosłupa AP i jednej\obu kości biodrowych w jednym badaniu bez konieczności repozycjonowania pacjenta |  |
| 22 | Dowolna konfiguracja wyglądu raportu z badania |  |
| 23 | Oprogramowanie umożliwiające analizę danych, oraz automatyczne archiwizowanie z niego danych, na dysk sieciowy, dysk USB lub serwer PACS |  |
| 24 | Zestaw niezbędnych fantomów i pozycjonerów w tym fantom kręgosłupa nie wymagający zbiornika z wodą w celu symulacji tkanek miękkich (fantom bez płaszcza wodnego) |  |
| 25 | Interfejsy sieciowe DICOM i HL7 |  |
| 26 | Dedykowany zestaw komputerowy dostarczany przez producenta posiadający walidację i certyfikację na współdziałanie z oferowanym densytometrem. Minimalne wymagania: - Windows 10 LTSC - 8 GB RAM - 1 TB HDD/SSD - Karta sieciowa 1Gb Ethernet - Monitor LCD min. 23” Drukarka kolorowa laserowa do wydruku raportów. |  |
| 27 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 28 | Oprogramowanie pozwalające na jednoczesny dostęp do bazy dla min. 3 użytkowników (komputer sterujący i dwa komputery opisowe) |  |
| 29 | Przygotowanie projektu osłon stałych i wykonanie testów odbiorczych |  |
| 30 | Aparat dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620), |  |

* W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY”:

1) należy wpisać "TAK" - jeżeli parametr ma charakter potwierdzający

2) należy wpisać konkretną wartość techniczną - jeżeli Zamawiający określił wartość minimalną, maksymalną lub zakres.

................................, dnia..............................

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy:

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

w związku z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. 2025 poz. 514).

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Zakup/dostawa sprzętu medycznego”

prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025), dalej: rozporządzenie 2025/2033;

2) Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2025 poz. 514).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2025/2033.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................, dnia..............................

Załącznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy:

…....................................................

…....................................................

…....................................................

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 108 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.)

(dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Zakup/dostawa sprzętu medycznego”

prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, oświadczam(y), że:

- nie należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;

- należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę:

1) …………………………………………………………………..…………………………..

2) ………………………………………………………………..……………………………..

Przedstawiam(y) w załączeniu następujące dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…..…………………………………..

................................, dnia..............................

Załącznik nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy:

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Zakup/dostawa sprzętu medycznego”

prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, potwierdzam(y) aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

5) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

6) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zwane dalej: „rozporządzenie 833/2014”, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

................................, dnia..............................

Załącznik nr 6

Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ………

Zawarta w dniu, o którym mowa w §12 ust. 2, pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000139233, NIP: 7272408670, Regon: 000316393

zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”

które reprezentuje ……………………………………………………………………………..

a

………………...………………………………………………………………………………………………………….

zarejestrowaną w …..............…., pod nr KRS …...............…., NIP: ….................…., Regon: ….............….

zwaną dalej w umowie „Wykonawcą”.

którą reprezentuje ……………………………………………………………………………..

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o treści:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wraz z montażem i instalacją sprzętu medycznego zwanego dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Sprzętem”. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają załączniki nr … do Umowy (wg załącznika nr 2 i 8 do SWZ).

2. Dostawa / montaż / instalacja i uruchomienie przedmiotu Umowy będzie miało miejsce w Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi (w lokalizacjach: ul. Andrzeja Struga 86, ul. Maratońska 71, ul. Kasprzaka 27, ul. Garnizonowa 38, ul. Srebrzyńska 71, ul. Wileńska 25, ul. Olimpijska 7A, ul. Kusocińskiego 140A).

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie był używany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych kosztów.

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że jest jego wyłączną własnością, nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, że nie podlega on żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także, że nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe, dotyczące przedmiotu Umowy, jak również, że nie są mu znane żadne roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby przedmiotu Umowy.

§ 2

Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na adres wskazany w §1 ust. 2 Sprzęt będący przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko, w terminie … dni od dnia podpisania Umowy (po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację Umowy od strony Zamawiającego).

2. Za termin dostawy Sprzętu uznaje się datę sporządzenia podpisania bez uwag przez obie Strony Umowy protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 oraz dostarczenie dokumentacji określonej w ust. 4.

3. Wykonawca w ramach wartości niniejszej Umowy zobowiązuje się do:

1) dostawy Sprzętu do Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi;

2) dokonania montażu i uruchomienia sprzętu na własny koszt i ryzyko, z uwzględnieniem wszelkich materiałów niezbędnych do uruchomienia dostarczonego sprzętu, nie później niż w dniu dostawy;

3) protokolarnego przekazania Zamawiającemu Sprzętu, z uwzględnieniem numerów seryjnych oraz oznaczeń producenta Sprzętu, nie później niż w dniu dostawy;

4) przeprowadzenia szkolenia lub cyklu szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji Sprzętu, w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu sprzętu, a w razie konieczności zapewni pomoc techniczną i merytoryczną. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim w siedzibie Zamawiającego;

5) dostarczenia instrukcji obsługi Sprzętu w języku polskim w wersji papierowej, nie później niż w dniu dostawy;

6) przeprowadzenia przez autoryzowany serwis przeglądów technicznych w czasie trwania gwarancji - raz do roku oraz po każdorazowej naprawie sprzętu;

7) aktualizacji oprogramowania Sprzętu w trakcie trwania Umowy;

8) respektowania wszystkich deklaracji zawartych w ofercie przedłożonej Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym Sprzętem:

1) paszport techniczny urządzenia z wpisanym uruchomionym Sprzętem, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji – jeżeli dotyczy;

2) instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej);

3) dokumenty gwarancyjne;

4) protokół z odbioru, instalacji i uruchomienia sprzętu;

5) protokół ze szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 4).

5. Dostarczenie niekompletnego Sprzętu i/lub niezgodnego z załącznikiem nr … do Umowy (wg załącznika nr 2 do SWZ) jest podstawą do odmowy odbioru i wystawienia protokołu odmowy odbioru Sprzętu, a w konsekwencji jest podstawą do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pomieszczeń, w których Sprzęt jest instalowany, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Przystosowanie przyłączenia Sprzętu do mediów, jeżeli wymagane jest, podłączenie do mediów, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca jako profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

§ 3

Reklamacje

1. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt będący przedmiotem Umowy na okres …… miesięcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości pracy Sprzętu w związku z tym zobowiązuje się zapewnić odpowiednio krótki czas reakcji na awarię Sprzętu (czas od momentu przyjęcia telefonicznego i za pomocą komunikacji elektronicznej zgłoszenia awarii do momentu diagnostyki sprzętu przeprowadzonej zdalnie lub jeżeli będzie konieczne - przyjazdu inżyniera serwisowego do siedziby Zamawiającego powinien wynosić maksymalnie 48 godzin w dni robocze), co oznacza, że naprawa zostanie rozpoczęta w przeciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii wymagającej interwencji inżyniera serwisowego. W przypadku awarii w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy proces naprawczy ze stronny Wykonawcy winien się rozpocząć w pierwszym dniu po dniu ustawowo wolnym.

3. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania a Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii w dni robocze.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii (tj. przywrócenia pełnej sprawności Sprzętu):

1) w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Sprzętu;

2) w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Sprzętu, jeżeli do wykonania naprawy konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych z zagranicy.

5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, zapewniający świadczenie usługi w miejscu instalacji Sprzętu, chyba że naprawa jest możliwa tylko w warunkach serwisowych, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zabranie Sprzętu do serwisu Wykonawcy. Koszt transportu do i z serwisu oraz ponownej instalacji ponosi Wykonawca. Komunikacja z serwisem odbywa się w języku polskim.

6. W przypadku niedokonania naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w ust 4, Wykonawca zapewni na swój koszt i we własnym zakresie sprzęt zastępczy w tej samej klasie, o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy.

7. W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy gwarancyjnej tego samego komponentu (bloku, zespołu funkcjonalnego), Wykonawca zobowiązuje się – na wezwanie Zamawiającego - do wymiany dostarczonego Sprzętu na nowy, wolny od wad, albo w przypadku uzasadnionych przesłanek technicznych do wymiany wadliwego komponentu (bloku, zespołu funkcjonalnego) na nowy, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. Do czasu wykonania wymiany, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy z zasadami określonymi w ust. 6.

8. Wszelkie koszty związane z okresowymi przeglądami Sprzętu pokrywa Wykonawca. Terminy przeglądów technicznych będą uzgadniane z Zamawiającym.

9. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować dostępność części zamiennych dla Sprzętu przez minimum 5 lat od dnia dostawy.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie: ……… zł netto (słownie: ………..… zł brutto (słownie: …….…..…). Szczegółowe zestawienie asortymentu, ilości oraz cen jednostkowych określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 8 do SWZ), stanowiący jej integralną część.

2. Wartość, wskazana w ustępie poprzedzającym, obejmuje całość realizacji zamówienia, w szczególności:

1) koszt zakupu Sprzętu,

2) koszty transportu przedmiotu dostawy do Zamawiającego, w tym koszty jego ubezpieczenia,

3) koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji Sprzętu,

4) koszty wszystkich prac związanych z instalacją i uruchomieniem Sprzętu przez autoryzowany serwis,

5) koszty wszystkich prac serwisowych związanych z diagnostyką, naprawami oraz wymianą części – w ramach gwarancji,

6) inne koszty związane z realizacją Umowy.

3. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę brutto, wskazaną w ust. 1, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru Sprzętu.

§ 5

Warunki płatności

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) lub

3) pliku PDF przesyłanego na adres email: sekretariat@mcmpolesie.pl.

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony Sprzęt, w terminie do 60 dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF lub

3) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w formie PDF przesyłanej na adres email: sekretariat@mcmpolesie.pl.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie Umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7272408670.

5. Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), wprowadzającej termin obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), w miejsce zapisów ust. 1-2, stosuje się poniższe postanowienia.

6. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schema FA-2):

- Podmiot 2 jako Zamawiający:

……………………………………..

……………………………………

NIP: …………………………….

- Podmiot 3 jako Odbiorca:

……………………………………..

……………………………………

NIP: …………………………….

7. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w przypadku wskazanym w ust. 9.

8. W sytuacji wymienionej w ust. 7 wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR oraz numerem identyfikacyjnym KSeF należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@mcmpolesie.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii KSeF.

9. Wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy sekretariat@mcmpolesie.pl wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3, płatne będzie przelewem w terminie do 60 dni licząc od dnia następnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na rachunek bankowy Zamawiającego, który znajduje się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT).

11. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

12. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

13. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.

§ 6

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy:

1) w terminie określonym w §2 ust. 1 oraz §3 ust. 4 i 7 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto Pakietu (części zamówienia), którego dotyczy naruszenie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) w terminie określonym w §2 ust. 3 pkt 2, 4, 5 oraz w §2 ust. 6 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto Pakietu (części zamówienia), którego dotyczy naruszenie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) gdy Wykonawca nie dostarczy Sprzętu w terminie określonym w §2 ust. 1;

b) gdy wady lub usterki Sprzętu będą się powtarzały (co najmniej 3 razy w okresie gwarancji), z zastrzeżeniem §3 ust. 7;

c) gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek sprzętu w terminie 5 dni roboczych od dni określonych w §3 ust. 4, chyba, że dostarczy Sprzęt zastępczy zgodnie z par §3 ust. 6.

2) Wykonawca utracił konieczne uprawnienia do realizacji Umowy na rzecz Zamawiającego,

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność,

3. Rozwiązanie Umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b) i c), poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych uchybień.

4. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto Pakietu (części zamówienia), którego dotyczy rozwiązanie.

5. Zmawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

6. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

9. Wysokość kar umownych, naliczonych przez Zamawiającego, nie może przekroczyć 30% wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2025 poz. 450 ze zm.).

§ 8

Zmiany Umowy

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w sytuacji:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim wynika to z uchwalonej ich treści oraz daty wejścia w życie;

2) przekształcenia formy prowadzenia działalności przez Zamawiającego lub Wykonawcę;

3) wycofania Sprzętu z produkcji z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.

2. W  przypadku  wycofania Sprzętu zgodnego ze SWZ z produkcji Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego Umową pod warunkiem zachowania ceny na poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1781).

2. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności dane osób uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy oraz osób działających w imieniu jej Stron. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr …. do Umowy (wg załącznika nr 7 do SWZ). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kopii klauzuli informacyjnej każdej z tych osób, w tym ewentualnym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

§ 10

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy siłami własnymi lub przy udziale Podwykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą Umową wykonanie przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.

3. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może być wyłącznie realizacja tej części dostaw lub usług, które wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek odsunąć od wykonywania przedmiotu Umowy wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania.

5. W umowie o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą należy zapewnić aby:

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,

2) suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy,

3) spełnione były wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, co do których wyłączny jest charakter dyspozytywny, w szczególności postanowienia art. 436 ustawy Pzp.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa była wcześniej zawarta, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

7. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający, będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

8. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie było stosowane lub nie pokryje całości roszczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.

9. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

10. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z niniejszą Umową, wykonanie umowy o podwykonawstwo.

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany.

12. Podwykonawca przedstawia oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

14. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo.

§ 11

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest Pan/Pani ………………… tel. ………………., email: …………………

2. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest Pan/Pani ………………… tel. ………………., email: …………………

3. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1-2.

4. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1-2, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 1-2.

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać go polubownie, w przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron i podpisano w dniu ……… / Niniejszą Umowę zawarto w formie elektronicznej. Umowę uznaje się za zawartą z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 7

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”, adres: ul. A. Struga 86, 90-557 Łódź.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mcmpolesie.pl.

- Centrum przetwarza dane osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy. Celem zbierania danych jest realizacja umowy nr …………………………………...

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje uprawnione z mocy prawa lub upoważnione przez zainteresowanego.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa dla przedmiotu realizacji umowy.

w przypadku składania oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę wymaga się wypełnienia dla każdego Wykonawcy osobno;

wypełnić jeżeli dotyczy;

w przypadku braku wskazania oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji, tzn. 24 miesiące od daty dostawy, zaś w przypadku wskazania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający dokona przeliczenia poprzez zaokrąglenie w dół do pełnych miesięcy;

w przypadku braku wskazania terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najdłuższy termin dostawy, tzn. w Pakiecie 1-9, 11, 12 - 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w Pakiecie 10, 13, 14, 16 - 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zaś w przypadku wskazania terminu dostawy w niepełnych dniach Zamawiający dokona przeliczenia poprzez zaokrąglenie w górę do pełnych dni;

niewłaściwe skreślić;

należy podać firmy Podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom, o ile są wiadome;

podać nazwy plików, w których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku wskazania plików Zamawiający uzna, że oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne;

niewłaściwe skreślić;

wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

niewłaściwe skreślić, zgodnie z definicją:

Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Duże przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem ani średnim przedsiębiorstwem.

należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat