Załącznik nr 1

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące dyfraktometru rentgenowskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieużywanego dyfraktometru rentgenowskiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem oraz szkoleniem dla użytkowników.

1. Jednostka podstawowa – wymagania techniczne

  - urządzenie ma być przystosowane do jednofazowego zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce

  - musi posiadać obudowę radiacyjną spełniającą europejskie wymogi bezpieczeństwa oraz zamek typu interlock

  - musi posiadać zewnętrzną jednostkę sterującą do obsługi dyfraktometru oraz przeznaczone do tego celu oprogramowanie

  - musi posiadać goniometr pracujący w układzie Bragg-Brentano o promieniu ramienia co  najmniej 300 mm, w którym ruch ramion goniometru ma odbywać się w płaszczyźnie pionowej; goniometr musi pracować w zakresie kątowym od co najmniej -10o do co najmniej 150o (kąt 2Theta), z krokiem pomiarowym 0,001o lub mniejszym

  - urządzenie ma umożliwiać wykonanie w sposób automatyczny i bez udziału wyspecjalizowanego serwisanta pozycjonowania położenia ramion goniometru

  - musi posiadać hermetyczną ceramiczną lampę rentgenowską z anodą Cu i ogniskowaniem typu long fine focus, o mocy co najmniej 2200 W, chłodzoną wodą z własnego obiegu zamkniętego

  - musi posiadać generator wysokiego napięcia o mocy co najmniej 3 kW

  - musi posiadać zewnętrzny układ chłodzenia w obiegu zamkniętym o mocy wystarczającej do jednoczesnego chłodzenia lampy promieniowania X oraz dodatkowych elementów używanych w trakcie pomiarów i wymagających chłodzenia

  - musi posiadać podstawowy stolik pomiarowy do montażu próbek litych i proszkowych, umożliwiający sterowaną komputerowo zmianę wysokości położenia badanego materiału, zmiana musi obejmować zakres wysokości co najmniej od -10 mm do co najmniej 2 mm; stolik ma umożliwiać wykonanie w sposób automatyczny i bez udziału wyspecjalizowanego serwisanta pozycjonowania położenia ramion goniometru oraz wysokości badanego materiału przed uruchomieniem pomiaru

  - do urządzenia ma być dołączone co najmniej 8  sztuk uchwytów na próbki proszkowe i lite do zastosowania ze stolikiem podstawowym

  - urządzenie ma być wyposażone w detektor matrycowy promieniowania X przystosowany do pracy z lampą z anodą Cu i umożliwiający pomiary 2D/1D/0D, maksymalny rozmiar piksela ma być nie większy niż 100 µm na 100 µm

  - do urządzenia ma być dołączony co najmniej jeden zestaw szczelin Sollera o rozbieżności nie większej niż 2,5o do zastosowania z detektorem  2D/1D/0D

  - urządzenie ma posiadać filtry promieniowania K-beta Cu do zastosowania z optyką wiązki padającej oraz z detektorem

  - musi posiadać programowalną zmienną szczelinę kontrolującą wysokość wiązki padającej w zakresie od co najmniej 0.03 mm do co najmniej 11 mm

  - musi posiadać możliwość kontroli szerokości wiązki padającej w zakresie od co najmniej 2 mm do co najmniej 10 mm

  - musi posiadać programowalną zmienną szczelinę kontrolującą wysokość wiązki odbitej w zakresie od co najmniej 0.05 mm do co najmniej 20 mm

2. Elementy formujące wiązkę padającą

Urządzenie ma być wyposażone w układy formowania wiązki padającej przystosowane do pracy z lampą promieniowania X Cu o następujących funkcjach:

- układ przełączalny pomiędzy wiązką rozbieżną i równoległą

- układ formowania zbieżnej wiązki padającej z ogniskiem na detektorze do zastosowania w pomiarach SAXS

- układ formowania zbieżnej wiązki padającej z ogniskiem w osi obrotu dyfraktometru do zastosowania z kapilarami

Urządzenie ma być wyposażone w co najmniej jeden zestaw szczelin Sollera o rozbieżności nie większej niż 2,5o do zastosowania z ww. układami formowania wiązki.

3. Urządzenie ma być wyposażone w następujące stoliki i przystawki do montowania próbek:

- przystawkę umożliwiającą pomiary materiałów proszkowych i litych w zakresie temperatur od co najmniej -150oC do co najmniej 600oC

- układ ma być wyposażony w jednostkę sterującą oraz moduł kontrolny mocy i przepływu mediów chłodzących

- układ musi umożliwiać pomiary w próżni oraz być wyposażony w pompę próżniową

- układ ma być wyposażony w niezbędne elementy łączące przystawkę z dyfraktometrem, elektroniką komunikacyjną

- w zestawie ma znajdować się naczynie Dewara do zastosowania z ciekłym azotem o pojemności co najmniej 70 l

- w zestawie mają znajdować się przynajmniej dwa uchwyty na próbki proszkowe o głębokości 0,2 mm, przystosowane do pracy z przystawką

- przystawka ma umożliwiać pomiary materiałów w kapilarach

- ma zwierać zestaw zapasowych uszczelek, folii grafitowych i kaptonowych

- stolik obrotowy do pomiarów materiałów proszkowych w temperaturze pokojowej

- stolik ma posiadać co najmniej 10 osobnych miejsc na próbki proszkowe

- ma umożliwiać automatyczną sterowaną komputerowo zmianę badanego materiału

- ma umożliwiać obrót badanego materiału wzdłuż osi pionowej z maksymalną prędkością co najmniej 100 obrotów na minutę

- układ ma posiadać możliwość automatycznej regulacji oraz pozycjonowania położenia stolika sprzężony z automatycznym pozycjonowaniem położenia ramion goniometru

- w zestawie ma znajdować się co najmniej 10 płaskich i wklęsłych pojemników na próbki przystosowanych do pracy ze stolikiem, w tym co najmniej 2 pojemniki bezodbiciowe

- przystawkę umożliwiającą kontrolowany obrót badanego materiału dookoła osi pionowej (kąt azymutalny) oraz jego przechył (kąt radialny) (tzw. kołyska Eulera)

- zakres zmian kąta azymutalnego ma wynosić 360o z minimalnym krokiem pomiarowym nie większym niż 0,01o; zakres zmian kąta radialnego ma wynosić od co najmniej -5o do co najmniej 95o z minimalnym krokiem pomiarowym nie większym niż 0.002o

- przystawka ma być przystosowana do wykonywania pomiarów transmisyjnych

- do układu ma być dołączony zestaw pojemników na próbki do pomiarów figur biegunowych (co najmniej 5 sztuk), zestaw pojemników na próbki do pomiarów naprężeń (co najmniej 2 sztuki) i zestaw pojemników na próbki do pomiarów materiałów proszkowych (co najmniej 2 sztuki)

- przystawkę umożliwiającą pomiary w temperaturach od co najmniej 12 K do co najmniej 290 K

- układ ma być wyposażony w jednostkę sterującą oraz moduł kontrolny mocy i przepływu mediów chłodzących, przeznaczone do tego celu pompy, niezbędne elementy łączące przystawkę z dyfraktometrem oraz elektronikę komunikacyjną

- układ ma umożliwiać uzyskanie temperatury minimalnej w czasie maksymalnie 60 min

- wahania temperatury w trakcie pomiaru mają być nie większe niż ±0,1 K

- do układu ma być dołączony co najmniej jeden pojemnik na próbki przeznaczony do pracy z przystawką w całym dostępnym zakresie temperatury

- chłodzenie przystawki ma być zintegrowane z układem chłodzącym dyfraktometru

- przystawkę umożliwiającą pomiary materiałów proszkowych i litych w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do co najmniej 1400oC

- układ ma być wyposażony w jednostkę sterującą oraz moduł kontrolny mocy i przepływu mediów chłodzących

- niezbędne elementy łączące przystawkę z dyfraktometrem, elektronikę komunikacyjną oraz oprogramowanie zintegrowane z dyfraktometrem

- układ ma być wyposażony w pompę próżniową umożliwiającą pomiary materiałów przy obniżonym ciśnieniu

- wahania temperatury w trakcie pomiaru mają być nie większe niż ±1oC

- chłodzenie przystawki ma być zintegrowane z układem chłodzącym dyfraktometru

- do układu ma być dołączony co najmniej jeden pojemnik na próbki przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach

- zestaw elementów do pomiarów niskokątowego i wysokokątowego rozpraszania promieniowania X w trybie transmisyjnym (metody SAXS/WAXS)

- układ ma posiadać przeznaczoną do pomiarów transmisyjnych przystawkę do montażu próbek wraz z przeznaczonym do tego uchwytem do mocowania badanego materiału

- w układzie ma znajdować się tunel próżniowy instalowany w torze wiązki odbitej wraz z odpowiednią pompą próżniową

- do zestawu mają być dołączone elementy optyczne przeznaczone do formowania wiązki padającej do badań SAXS/WAXS

- do zestawu mają być dołączone elementy optyczne przeznaczone do formowania wiązki padającej do pomiarów dwuwymiarowych map SAXS

- do zestawu mają być dołączone elementy optyczne przeznaczone do formowania wiązki padającej do pomiarów dwuwymiarowych map WAXS

- do zestawu mają być dołączone próbki referencyjne do pomiarów SAXS i WAXS

- stolik pomiarowy wraz z elementami optycznymi przeznaczonymi do formowania wiązki padającej do wykonywania jednowymiarowych i dwuwymiarowych pomiarów niskokątowego i wysokokątowego rozpraszania promieniowania X w trybie odbiciowym (metody 2D GI-SAXS/WAXS)

4. Do dyfraktometru ma być dołączony zestaw komputerowy klasy PC z monitorem co najmniej 27 cali i oprogramowaniem do sterownia przyrządem, akwizycji i przetwarzania danych.

5. Do urządzenia ma być dołączone oprogramowanie umożliwiające

- wykonywanie pomiarów i obsługę dyfraktometru wraz z przystawkami i stolikami

- oprogramowanie dla analizy jakościowej i ilościowej składu fazowego, struktury krystalicznej i mikrostruktury badanych materiałów

- oprogramowanie umożliwiające analizę jakościową i ilościową wyników pomiarów uzyskanych metodą reflektometrii promieniowania X

- oprogramowanie umożliwiające analizę wyników pomiarów tekstury krystalicznej

- oprogramowanie umożliwiające analizę wyników pomiarów naprężeń

- oprogramowanie umożliwiające analizę wyników pomiarów mapowania przestrzeni odwrotnej

- oprogramowanie umożliwiające analizę wyników otrzymanych metodą niskokątowego rozpraszania promieniowania X w geometrii transmisyjnej

- dostęp do komercyjnej bazy danych krystalograficznych zintegrowanej z oprogramowaniem analitycznym

6. Dostawca urządzenia musi posiadać stosowne zezwolenie wydane przez Prezesa PAA na uruchamianie dyfraktometru rentgenowskiego. Stosowanie dyfraktometru spełnia zapisy § 2 ust.1. pkt.4 „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia (Dz.U. 2021 poz. 796)”. W przypadku gdy dyfraktometr nie spełnienia zapisów § 2 ust.1. pkt.4 w/w rozporządzenia, Dostawca dokona uruchomienia po uzyskaniu stosownych zgód przez Zamawiającego. Dostawca zapewnia, że po dokonaniu uruchomienia dyfraktometru rentgenowskiego u Zamawiającego dostarczy protokół zdawczo-odbiorczy zgodny z wymaganiami zawartymi § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2022 poz. 967).

Pozostałe wymagania:

- Instalacja, uruchomienie urządzenia wraz z aplikacyjnym przeszkoleniem użytkowników trwającym co najmniej 3 dni dla co najmniej 5 osób

- Dostawa w ciągu maksymalnie 30 tygodni od daty zamówienia

- Gwarancja na całość urządzenia minimum 24 miesiące

- Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat