Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 2

Przedmiot zamówienia:

Defibrylator – 7 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat z pełną polską wersją językową – oprogramowanie, komunikaty wyświetlane na ekranie | Tak |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem poniżej 7,0 kg | Tak |  |
|  | Wymiary: 310mm x 290mm x 215mm (szerokość x wysokość x głębokość) +/- 10mm razem z akumulatorem bez łyżek defibrylacyjnych i akcesoriów. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w intuicyjne pokrętło do nawigacji, wyboru trybu pracy w zakresie: wyłączony, tryb AED, tryb manualny, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączania). Min. 12 przycisków funkcyjnych oraz min. 5 przycisków pomocniczych. | Tak |  |
|  | Wydzielony przycisk zmiany pacjenta (min. 3 grupy pacjentów, noworodek, dziecko, dorosły) |  |  |
|  | Wydzielony przycisk zmiany odprowadzenia EKG, amplitudy krzywej EKG, wydruku |  |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP44 wg IEC529 lub równoważna) | Tak |  |
|  | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego / możliwość wydruku raportu za pomocą wewnętrznej drukarki defibrylatora. | Tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do wieszania na ramę łóżka z zabezpieczeniem przez przypadkowym złożeniem |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, czas pracy: min. 5 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min. 200 defibrylacji z energią 200 J | Tak |  |
|  | Minimum dwa gniazda akumulatorów: możliwość wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym oraz na zasilaniu sieciowym) | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze lub panelu czołowym oraz na wewnętrznej części akumulatora | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności max. 5 godzin | Tak |  |
|  | Defibrylacja manualna |  |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED | Tak |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1-360J z możliwością ograniczenia zakresu wyboru energii do 200J | Tak |  |
|  | Min. 23 dostępne poziomy energii defibrylacji | Tak |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J ≤ 6 sekund Czas ładowania do energii 360J ≤ 8 sekund | Tak |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania łyżek wewnętrznych (nie wymaga się oferowania łyżek na etapie postępowania) |  |  |
|  | Tryb AED |  |  |
|  | Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Uniwersalna para elektrod dla dzieci i dorosłych |  |  |
|  | Poziom energii wstrząsu od min. 150 do 360J | Tak |  |
|  | Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED | Tak |  |
|  | Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO | Tak |  |
|  | Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej (sygnały akustyczne i wizualne wyświetlane na ekranie defibrylatora) | Tak |  |
|  | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 zarówno dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł sygnału zwrotnego CPR (RKO): Wymiary min. 80mm średnicy czujnika Klasa wyrobu medycznego min. IM Trwałość (uciski) min. 500 000 cykli Zakres pomiaru: - Częstotliwość 1-160 ucisków/min. - Głębokość 1-127 mm Dokładność pomiaru: - Częstotliwość +/- 3/min. (uśredniona) - Głębokość < 10% Elektroda samoprzylepna sygnału zwrotnego o wymiarach min. 100mm | Tak |  |
|  | Moduł EKG |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3/5/12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Monitorowanie 3/5/12 odprowadzeniowego EKG z prezentacją na ekranie wszystkich 12 odprowadzeni jednocześnie | Tak |  |
|  | Wybór dostępnych odprowadzeń: Kabel 3 żyłowy min. I, II lub III Kabel 5 żyłowy min. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Kabel 10 żyłowy min. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Tak |  |
|  | Wykrywanie przerwy odprowadzenia z sygnalizacją na ekranie | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 1-300 /min. | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 1 u/min |  |  |
|  | Dokładność +/-1 u/min. lub +/- 1%, zależnie od tego która jest większa | Tak |  |
|  | Czas reakcji maksymalnie 10 sekund (dla wszystkich zakresów pomiarowych) |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG min. AUTO, 0,5; 1,0; 1,5;2,0 cm/mV | Tak |  |
|  | Wykrywanie elektrostymulatora | Tak |  |
|  | Tłumienie sygnału współbieżnego 90 dB lub więcej | Tak |  |
|  | Moduł stymulatora |  |  |
|  | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak |  |
|  | Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak |  |
|  | Szerokość impulsu stymulatora min. 40 msek. | Tak |  |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA | Tak |  |
|  | Pomiar oddechu |  |  |
|  | Podać technikę pomiaru | Tak / podać |  |
|  | Zakres min. od 2 do 120 oddechów/min, prędkość wyświetlania min. 25mm/s | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 1 bpm | Tak |  |
|  | Impedancja podstawowa min. 500 do 2000 ohm | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia fali odprowadzenia | Tak |  |
|  | Nadzór bezdechu: min. od 10 do 60 s. | Tak |  |
|  | Moduł pulsoksymetrii SpO2 |  |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii Nellcor | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. 20-300/min | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu 20 do 250/min +/-3 cyfry Dokładność saturacji SpO2 70 do 100% +/-2 cyfry, noworodki +/-3 cyfry | Tak |  |
|  | Zakres perfuzji 0,03 do 20% | Tak |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie | Tak |  |
|  | Moduł NIBP |  |  |
|  | Zakres pomiarowy przetwornika co najmniej w zakresie od 10 do 300mmHg | Tak |  |
|  | Sposób pomiaru – ręczny, ciągły | Tak |  |
|  | Odstępy w trybie automatycznym w zakresie min. 1-120 min. oraz możliwość zaprogramowania własnych odstępów |  |  |
|  | Technika pomiaru: oscylometryczna | Tak |  |
|  | Moduł Temperatury |  |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej od 0 st.C do 50 st.C | Tak |  |
|  | Rozdzielczość +/- 0,1 st.C | Tak |  |
|  | Moduł kapnometrii CO2 |  |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej w zakresie od 0 do 150mmHg | Tak |  |
|  | Dokładność 0 do 40 mmHg +/-2mmHg odczytu 41 do 70 mmHg +/-5% odczytu 71 do 100mmHg +/-8% odczytu 101 do 150mmHg +/-10% odczytu | Tak |  |
|  | Czas reakcji: w strumieniu głównym: mniej niż 60ms w strumieniu bocznym: mniej niż 3s | Tak |  |
|  | Wyrównanie gazu: do wyboru przez użytkownika O2>60% i N2O>50% | Tak |  |
|  | Głośność sygnału: mniej niż 41 dB gdy poziom otaczających dźwięków wynosi 22dB | Tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | Tak |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych | Tak |  |
|  | Rejestracja |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x600 pixeli | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów | Tak |  |
|  | Rejestracja: 12 odprowadzeń: zapis do 100 pozycji danych zapis wykresów EKG zapis wyników analizy EKG zapis daty i godziny analizy EKG zapis danych liczbowych HR/PR, NIBP, SpO2, czynności oddechowej, temperatury, IBP, EtCO2 zapis stanów alarmowych Zdarzenia: zapis do 250 pozycji danych zapis informacji o podanych wstrząsach defibrylacyjnych (liczba, poziom energii, energia dostarczona, impedancja) zapis informacji o kardiostymulacji (tętno stymulowane, prąd stymulacji, praca w trybie asynchronicznym) zapis listy działań klinicznych zapis wykresu EKG na 1 kanale zapis daty i godziny wystąpienia zdarzeń zapis danych liczbowych HR/PR, NIBP, SpO2, czynności oddechowej, temperatury, IBP, EtCO2 zapis stanów alarmowych Przebieg: zapis do 2000 pozycji danych zapis daty i godziny wystąpienia zdarzeń zapis danych liczbowych HR/PR, NIBP, SpO2, czynności oddechowej, temperatury, IBP, EtCO2. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Defibrylator wyposażony w statyw jezdny z uchwytem do prowadzenia oraz koszem na akcesoria | Tak |  |
|  | Dedykowana torba transportowa lub podstawa jezdna wyposażona w kosz na akcesoria (Do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do komunikacji bezprzewodowej LTE | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o uchwyt karetkowy / Stacja dokująca z zasilaniem DC/DC norma PN-EN 1789 lub równoważna | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o centralny system monitorowania | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, przy dostawie | Tak |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski. | Tak |  |
|  | Udostępnienie kodów serwisowych po okresie gwarancji | Tak |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem