Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 4

Przedmiot zamówienia:

Pompy infuzyjne:

Strzykawkowe – 40 szt.

Infuzyjne – 8 szt.

Nazwa producenta:     .......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L. p. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/PODAĆ | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawka do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią min. IP 32 | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 13h przy przepływie 25 ml/h i min. 17h przy przepływie 5 ml/h. Czas ponownego ładowania baterii pon. 7h | TAK |  |
|  | Lampka kontrolna zasilania oraz wskaźnik stanu naładowania akumulatora widoczne na płycie czołowej urządzenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną; ułatwiającą szybkie programowanie infuzji | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczną blokadę klawiatury. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie max. 2,2 kg. | TAK |  |
|  | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki, a nie na ekranie pompy oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji. | TAK |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie. | TAK |  |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy co najmniej ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml | TAK |  |
|  | Zakres szybkości infuzji min. od 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach na minutę, godzinę, wagę i powierzchnię. | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji, | TAK |  |
|  | Dostępne 2 rodzaje bolusa (programowalny i ręczny), plus dodatkowo manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | Szybkość bolusa min. 50–1200 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus programowany. | TAK |  |
|  | Automatyczne obliczanie szybkości bolusa. | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 3 jednostki do wyboru | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 20 poziomów | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m/h, mg/m/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h. | TAK |  |
|  | Dynamiczny System Ciśnienia – typu DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia przed pojawieniem się alarmu okluzji. Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu. | TAK |  |
|  | Monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD lub kolorowy wyświetlacz o wymiarach min. 70 mm × 35 mm | TAK |  |
|  | Rejestr mogący pomieścić do 1500 zdarzeń. | TAK |  |
|  | Funkcja KVO - Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h | TAK |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (stand-by) w zakresie od 1 min. do 24 godzin programowany co 1 minutę. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie. | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału. | TAK |  |
|  | Możliwość wgrania biblioteki leków. Biblioteka leków, min. 200 leków. | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | TAK |  |
|  | Alarm pustej strzykawki. | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja. | TAK |  |
|  | Alarm okluzji. | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia. | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora. | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki. | TAK |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki. | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia. | TAK |  |
|  | Alarm zbliżającego się rozładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Alarm blokady klawiatury. | TAK |  |
|  | Alarm bliskiego końca infuzji z możliwością zaprogramowania czasu w zakresie min. 1-30 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia dodatkowych elementów. | TAK |  |
|  | W tym 2 szt. pomp strzykawkowych TIVA/TCI Możliwość wykorzystywania pomp do znieczuleń dożylnych działająca w oparciu o modele farmakokinetyczne TCI dla najszerszej możliwej populacji pacjentów, w tym dla dzieci Pompa posiadająca tryb TCI z następującymi modelami farmakokinetycznymi, min.: • Marsh & Schnider dla podawania Propofolu u dorosłych. • Kataria & Paedfusor dla podawania Propofolu u dzieci. • Minto, Gepts & Scott dla Remifentanilu, Sufentanilu i Alfentanilu. • Eleveld dla Propofolu i Remifentanylu u dorosłych i u dzieci. | TAK |  |
|  | Oferowane pompy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami Agilia Link | TAK |  |
| Pompa infuzyjna objętościowa |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa przeznaczona do podawania pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe), leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające), krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią min. IP 32 lub równoważne | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 13h przy przepływie 25 ml/h i min. 17h przy przepływie 5 ml/h. Czas ponownego ładowania baterii pon. 7h | TAK |  |
|  | Lampka kontrolna zasilania oraz wskaźnik stanu naładowania akumulatora widoczne na płycie czołowej urządzenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną; ułatwiającą szybkie programowanie infuzji | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczną blokadę klawiatury. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie max. 2 kg. | TAK |  |
|  | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |
|  | Czas infuzji min. w zakresie 0h01min – 168h00min. | TAK |  |
|  | Objętość do podania w infuzji min. 0,1 - 9999 ml | TAK |  |
|  | Tryby infuzji minimum: • Tryb ml/h Objętość / czas / szybkość lub kombinacja dwóch parametrów (np. objętość / czas) Sekwencyjny/okresowy • Tryb kalkulacji dawki z uwzględnieniem lub nie masy ciała pacjenta oraz z możliwością przeliczenia na min, h, 24h • Z dawką nasycającą lub bez | TAK |  |
|  | Możliwość infuzji wykonywanej w sekwencjach - min. 20 kroków, definiowana osobno dla każdej sekwencji objętością do podania i prędkością przepływu infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml | TAK |  |
|  | Zakres szybkości infuzji min. od 0,1 – 1500 ml/godz. | TAK |  |
|  | Regulacja szybkości infuzji: - co 0,1 ml/h w zakresie 10–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99 ml/h), - co 1 ml/h w zakresie min. 100–1500 ml/h. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach na minutę, godzinę, wagę i powierzchnię. | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji, | TAK |  |
|  | Szybkość bolusa min. 50–1500 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus programowany. | TAK |  |
|  | Automatyczne obliczanie szybkości bolusa. | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 3 jednostki do wyboru | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 19 poziomów | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m/h, mg/m/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h. | TAK |  |
|  | Dynamiczny System Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia przed pojawieniem się alarmu okluzji. Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu. | TAK |  |
|  | Monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD lub kolorowy wyświetlacz o wymiarach min. 70 mm × 35 mm | TAK |  |
|  | Rejestr mogący pomieścić do 1500 zdarzeń. | TAK |  |
|  | Funkcja KVO - Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 20 ml/h | TAK |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (stand-by) w zakresie od 1 min. do 24 godzin programowany co 1 minutę. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie. | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału. | TAK |  |
|  | Możliwość wgrania biblioteki leków. Biblioteka leków, min. 200 leków. | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | TAK |  |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja. | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia. | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora. | TAK |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia. | TAK |  |
|  | Alarm zbliżającego się rozładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Alarm blokady klawiatury. | TAK |  |
|  | Alarm bliskiego końca infuzji z możliwością zaprogramowania czasu w zakresie min. 1-30 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia dodatkowych elementów. | TAK |  |
|  | Oferowane pompy kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami Agilia Link | TAK |  |
| Stacja dokująca |  |  |  |
| S | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 8 oferowanych pomp | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe samoblokujące mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego | TAK |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) | TAK |  |
|  | Stacje dokujące kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami Agilia |  |  |
| Statyw jezdny wzmocniony |  |  |  |
|  | Statyw jezdny wzmocniony o zwiększonej nośności. |  |  |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej i zaprojektowany specjalnie do montażu stacji dokujących wraz z pompami – obciążenie maksymalne 25 kg. |  |  |
|  | Wyposażony w 5 podwójnych kółek z hamulcami. |  |  |
|  | Teleskopowe ramię wieszaka do worków infuzyjnych z 6 wieszakami. Regulacja wysokości w zakresie min. 170-220 cm. |  |  |
|  | Możliwość regulacji za pomocą jednej ręki – brak dodatkowych śrub, które pozwalają na ustawienie odpowiedniej wysokości | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, nie powystawowa, nie rekondycjonowana, rok produkcji min. 2025. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 36 miesiące. | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności z dostawą | TAK |  |
|  | Instruktaż personelu medycznego zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedstawionych działań wraz ze stosownym, świadectwem bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem