## Załacznik nr 2 do SWZ część nr1
DKW.2232.02.2026.ŁP |  | Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy część nr 1- ambulans
Część nr 1 - zakup ambulansu rentgenowskiego z nadwoziem kontenerowym wyposażonego w cyfrowy aparat RTG przystosowanym do montażu i transportu w ambulansie, wraz ze stanowiskiem akwizycyjnym wyposażonym w monitor ekranowy.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane Tak/Nie | Parametry oferowane podać, opisać
1 | 2 | 3 | 4
Wymagania dotyczące parametrów technicznych pojazdu bazowego
1 | Rok produkcji 2025 r. lub 2026 r. | TAK, podać
2 | Kolor nadwozia - srebrny metalizowany | TAK, podać
3 | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego | TAK
4 | Długość całkowita pojazdu łącznie z zabudową kontenerową max. 7800 mm | TAK, podać
5 | Długość pojazdu przystosowana do garażu o wymiarach użytkowych długość 7900 mm, szerokość 5100 mm, wymiary bramy wjazdowej: szerokość 4100 mm, wysokość 3800 mm. | TAK, podać
6 | Szerokość pojazdu (bez lusterek) max. 2600 mm | TAK
7 | Wysokość pojazdu max. 3700 mm | TAK
8 | Miejsca siedzące w kabinie kierowcy min. 2 miejsca (kierowca + 1 pasażer) | TAK
9 | Silnik wysokoprężny o mocy min. 220 KM | TAK
10 | Norma emisji spalin - tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek trwałych min. Euro 6 | TAK
11 | Skrzynia biegów automatyczna | TAK
12 | Nośność nadwozia dostosowana do całkowitego ciężaru nadwozia kontenerowego wraz z wyposażeniem z minimum 20 % zapasem | TAK
13 | Przednie i tylne zawieszenie pneumatyczna | TAK
14 | Wymagane układy bezpieczeństwa: układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), system antypoślizgowy (ASR), elektroniczny program stabilizacji (ESP) | TAK
15 | Blokada mechanizmu różnicowego | TAK
16 | Wlew paliwa zabezpieczający przed dostępem osób trzecich | TAK
17 | Zbiornik paliwa minimum 200 litrów | TAK
18 | Tachograf cyfrowy | TAK
19 | Klimatyzacja automatyczna lub manualna dwustrefowa lub jednostrefowa | TAK
20 | Ogrzewanie kabiny kierowcy typu WEBASTO | TAK
21 | Nawigacja GPS | TAK
22 | Radiotelefon Motorola DM 4601e z płytką opcji GOB i kompletną instalacją | TAK
23 | Komfortowy fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa | TAK
24 | Komfortowy fotel pasażera pneumatyczny z pasem bezpieczństwa | TAK
25 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, z elektryczną regulacją co najmniej lusterka prawego | TAK
26 | Drzwi kabiny kierowcy z elektrycznie sterowanymi szybami w drzwiach bocznych | TAK
27 | Kamera cofania z tyłu pojazdu koniecznie z sygnalizatorem akustycznym słyszalnym na zewnątrz pojazdu podczas cofania pojazdem oraz panoramiczną kamerą cofania i monitorem | TAK
28 | Radioodtwarzacz z zestawem głośników | TAK
29 | Autoalarm wyposażony w funkcję dozoru wnętrza | TAK
30 | Dodatkowe gniazdo 12 V lub 24 V w kabinie kierowcy | TAK
31 | Wyodrębniona instalacja 12 V do zasilania środków bezprzewodowych | TAK
32 | Kabina kierowcy wyposażona w spojler aerodynamiczny na kabinie - zmniejszający opory powietrza zabudowy kontenerowej | TAK
33 | Wyposażenie umożliwiające wykorzystanie pojazdu jako pojazd uprzywilejowany, oświetlenie uprzywilejowane w kolorze niebieskim, sterowane manipulatorem z graficznym oznaczeniem przycisków z wnętrza pojazdu, gwarantujące łatwą obsługę przez kierowcę oraz pasażera | TAK
34 | Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi | TAK
35 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulacją w dwóch lub jednej płaszczyźnie kolumny kierowniczej, kierownica wielofunkcyjna | TAK
36 | Układ napędowy wyposażony w urządzenie zwalniające, którego działanie nie wpływa na pracę układu chłodzenia silnika (retarder, intarder lub równoważny) jako fabryczne wyposażenie producenta podwozia bazowego. | TAK
37 | Centralny zamek obejmujący drzwi kabiny kierowcy. | TAK
38 | Tarcze kół ze stopów lekkich lub stalowe, nie segmentowe z jednakowym ogumieniem bezdętkowym, wielosezonowym z oznaczeniem M+S wyposażone w osłony śrub mocujących (nie dotyczy kół bliźniaczych) | TAK
39 | Koło zapasowe 1 sztuka - pełnowymiarowe koło zapasowe z ogumieniem jak w kołach podstawowych, zawieszone pod podwoziem pojazdu | TAK
40 | Apteczka – 1 szt. | TAK
41 | Kamizelka odblaskowa – 2 szt. | TAK
42 | Trójkąt ostrzegawczy- 1 szt. | TAK
43 | Gaśnica - 1 sztuka, zamontowana w kabinie kierowcy w miejscu łatwo dostępnym. | TAK
44 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | TAK
45 | Minimum dwa komplety kluczyków z pilotami do alarmu oraz centralnego zamka drzwi kabiny pojazdu | TAK
46 | Kolor nadwozia - srebrny metalizowany | TAK, podać
47 | Poszycie zewnętrzne nadwozia wykonane z materiałów nierdzewnych lub o podwyższonej odporności na korozję (aluminium, blachy obustronnie ocynkowane, tworzywa sztuczne, laminaty, itp.) | TAK
48 | Izolacyjność termiczna ścian, mniejsza niż 0,7 [W/(m2*K)] zapewniająca zabezpieczenie zainstalowanego aparatu rentgenowskiego przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. | TAK
49 | Osłony radiologiczne zapewniające spełnienie określonych norm w przepisach prawa | TAK
50 | Okno zewnętrzne pomieszczenia technika oszklone szybą P4 z wewnętrzną żaluzją lub roletą przeciwsłoneczną | TAK
51 | Sposób zabudowy wnętrza nadwozia kontenerowego. Kontener podzielony na dwie części: od wejścia wydzielone miejsce z aparatem RTG, stołem kostnym i statywem płucnym, krzesłem dla pacjenta, wieszakami na ubrania pacjenta oraz szafką na fartuchy ołowiane, lampą bakteriobójczą. Druga część - wydzielone miejsce na sterownię technika, z zabudową biurową, komputerami, generatorem, umywalką, wieszakami. Szyba ochronna ołowiana (okno) pomiędzy pomieszczeniem aparatu rentgenowskiego a sterownią rentgenowską, Intercom pomiędzy pomieszczeniem aparatu RTG a stanowiskiem technika. | TAK
52 | Umeblowanie sterowni. Zabudowa biurowa z fotelem dla stanowiska komputerowego wraz z szafkami na dokumentację. | TAK
53 | Umywalka wraz z niezależną instalacją wodno-kanalizacyjną (woda ciepła i zimna). wyposażona w zbiorniki do wody czystej oraz wody brudnej pojemności min. 15 l każdy, zbiornik wody czystej wyposażony w pompę wody umożliwiającą pobór wody czystej ze zbiornika, Zbiorniki wraz z instalacją zabezpieczone przed zamarzaniem wody, lampa bakteriobójcza w pomieszczeniu aparat rentgenowskiego. | TAK
54 | Wentylacja wyciągowo-nawiewowa zapewniająca 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny zgodnie z obowiązującymi przepisami z możliwością regulacji. | TAK
55 | Schody z poręczą umożliwiające wejście do pracowni zamontowane na stałe w obrysie pojazdu. | TAK
56 | System zasilania umożliwiający zasilanie wszystkich urządzeń nadwozia z zewnętrznego źródła energii elektrycznej (400 V / 50 Hz) z przewodem przyłączeniowym o długości nie mniej niż 50 (w dwóch odcinkach po min 25 metrów każdy) zakończonych zewnętrznym gniazdem elektrycznym przyłączeniowym | TAK
57 | Materiał użyty do wykończenia ścian i podłogi - materiał trwały i łatwo zmywalny | TAK
58 | Oświetlenie główne oparte o zasilanie zewnętrzne oraz awaryjne | TAK
59 | Schowki min. 2 szt. z prawej i lewej strony pojazdu, schowki plastikowe lub ze stali nierdzewnej umieszczone pod zabudową, zamykane na klucz, | TAK
60 | Hydrauliczne podpory poziomujące i stabilizujące nadwozie podczas wykonywania badań. | TAK
61 | Zewnętrzne gniazdo 2xRJ45 w celu przesyłania danych pomiędzy ambulansem RTG, a siecią jednostki oraz zwijany przewód sieciowy długości min. 25 m | TAK
Wymagania dotyczące parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego wraz ze stanowiskiem technika zainstalowanego w ambulansie RTG
62 | Producent | Podać
63 | Kraj pochodzenia | Podać
64 | Rok produkcji (nie starszy niż 2025) | TAK, podać
65 | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany | TAK
66 | Aparat dostosowany do zabudowy, transportu w samochodzie ciężarowym, odporny na wstrząsy, mocna konstrukcja całego aparatu, dodatkowe zabezpieczenia lampy i całej konstrukcji aparatu na czas transportu | TAK
67 | Certyfikat CE oraz deklaracja zgodności dla aparatu, wpis/zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK
Generator
68 | Generator wysokiej częstotliwości min. 200 kHz | TAK, podać
69 | Moc generatora min. 32 kW | TAK, podać
70 | Zasilanie trójfazowe | TAK
71 | Zakres napięć z krokiem co 1 kV min. 40-150 kV | TAK, podać
72 | Zakres regulacji prądu min. 10-400 mA | TAK, podać
73 | Zakres regulacji mAs min. 0,1-400 mAs | TAK, podać
74 | Minimalny czas ekspozycji max. 1 ms | TAK, podać
75 | Edytowalne programy anatomiczne min. 1000 | TAK, podać
76 | System automatyki ekspozycji AEC dla stołu i statywu | TAK
77 | Ręczny dobór parametrów ekspozycji (technika dwupunktowa i trójpunktowa) | TAK
Kolumna RTG na szynie podłogowej
78 | Podłogowa kolumna lampy RTG niezintegrowana ze stołem | TAK
79 | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny min. 159 cm | TAK, podać
80 | Obrót lampy wokół osi pionowej min. +/-180° | TAK, podać
81 | Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/-180° | TAK, podać
82 | Minimalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi maks. 35 cm | TAK
83 | Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi min. 170 cm | TAK
84 | Wielofunkcyjny panel zlokalizowany na kołpaku lampy umożliwiającym kontrolę wszystkich ruchów w kolumny, kąt obrotu lamy i wyświetlanie odległości SID. | TAK
Stół diagnostyczny z regulowaną wysokością
85 | Stacjonarny stół z pływającym blatem | TAK
86 | Szerokość blatu min. 81 cm | TAK, podać
87 | Długość blatu min. 180 - 200 cm | TAK, podać
88 | Minimalna wysokość blatu od podłogi maks. 55 cm | TAK, podać
89 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi min. 85 cm | TAK, podać
90 | Zakres ruchu poprzecznego blatu min. 25 cm | TAK, podać
91 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu min. 103 cm | TAK, podać
92 | Zakres ruchu szuflady detektora min. 61 cm | TAK, podać
93 | Współczynnik absorpcji blatu maks. 0,3 mmAl | TAK, podać
94 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców z możliwością montażu po obu stronach stołu | TAK
95 | Komora AEC trójpolowa | TAK
96 | Maksymalna waga pacjenta (nośność) min. 350 kg | TAK, podać
97 | Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach: min. 80 l/ cm, ratio 10:1, ogniskowa 85-110 cm | TAK, podać
98 | Kratka przeciwrozproszeniowa możliwa do wyjęcia bez użycia narzędzi | TAK
99 | Odległość powierzchni stołu – kaseta max. 7 cm. | TAK, podać
Lampa RTG z kolimatorem oraz miernikiem DAP
100 | Małe ognisko lampy max.0,6 mm | TAK, podać
101 | Duże ognisko lampy max.1,2 mm | TAK, podać
102 | Moc małego ogniska min. 25 kW | TAK, podać
103 | Moc dużego ogniska min. 70 kW | TAK, podać
104 | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | TAK, podać
105 | Pojemność cieplna kołpaka min.1250 kHU | TAK, podać
106 | Szybkość rozproszenia ciepła anody min. 60 kHU/min | TAK, podać
107 | Całkowita filtracja lampy min. 3,0 mmAl | TAK, podać
108 | Kolimator manualny z oświetleniem LED i możliwością obrotu w zakresie min. +/-45° | TAK, podać
109 | Filtry dodatkowe utwardzające wiązkę promieniowania: - 1 mmAl + 0,1 Cu; - 1 mmAl + 0,2 Cu; - 2 mmAl | TAK, podać
110 | Zintegrowany miernik dawki DAP z wyświetlaniem dawki na stacji akwizycyjnej | TAK
Statyw do zdjęć odległościowych
111 | Minimalna odległość środka kasety lub detektora od podłogi maks. 30 cm | TAK, podać
112 | Maksymalna odległość środka kasety lub detektora od podłogi min. 170 cm | TAK, podać
113 | Komora AEC trójpolowa | TAK
114 | Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach: min. 80 l/cm, ratio 10:1, ogniskowa 150-180 cm | TAK
115 | Kratka przeciwrozproszeniowa możliwa do wyjęcia bez użycia narzędzi | TAK
116 | Odległość powierzchni statywu-powierzchnia kasety lub detektora maks. 7 cm | TAK, podać
117 | Współczynnik absorpcji blatu statywu maks. 0,3 mmAl | TAK, podać
118 | Szuflada na detektor umożliwiająca zastosowanie detektora w formacie 43x43 cm | TAK
Cyfrowy detektor pełnoformatowy 43 x 43 do stosowania w stole
113 | Detektor zainstalowany w stole, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady | TAK
114 | Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI | TAK, podać
115 | Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5 x 42,5 cm | TAK, podać
116 | Rozmiar piksela maks. 100µm | TAK, podać
117 | Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln | TAK, podać
118 | DQE dla 0 lp/mm min.73% | TAK, podać
119 | Głębokość bitowa min. 16 bitów | TAK, podać
120 | Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm | TAK, podać
121 | Czas akwizycji obrazu maks. 5 s | TAK, podać
122 | Odporność na pył i wodę min. IP56 | TAK, podać
123 | Waga detektora maks. 3,4 kg | TAK, podać
124 | Maksymalne obciążenie punktowe detektora min. 150 kg | TAK, podać
125 | Maksymalnie obciążenie całkowite detektora min. 300 kg | TAK, podać
Cyfrowy detektor pełnoformatowy 43 x 43 do stosowania w statywie
126 | Detektor zainstalowany w statywie, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady | TAK
127 | Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI | TAK
128 | Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5, x 42,5 cm | TAK
129 | Rozmiar piksela maks. 100 µm | TAK
130 | Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln | TAK
131 | DQE dla 0 lp/mm min. 73% | TAK
132 | Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm | TAK
133 | Czas akwizycji obrazu maks. 5 s | TAK
134 | Głębokość bitowa min. 16 bitów | TAK
135 | Odporność na pył i wodę min. IP56 | TAK
136 | Waga detektora maks. 3,4 kg | TAK
137 | Maksymalne obciążenie punktowe detektora min. 150 kg | TAK
138 | Maksymalnie obciążenie całkowite detektora min. 300 kg | TAK
Stacja technika aparatu RTG
139 | Komputer stacji technika (konsola akwizycyjna) o parametrach dedykowanych przez producenta. Paramenty nie gorsze niż: procesor min. Intel Core i5, pamięć 16 GB RAM, min. dyski SSD: 512 GB+ 2 x 2TB, Windows 11 Professional, Klawiatura, mysz USB, Napęd CD/DVD RW, monitor medyczny LCD min. 23”, | TAK, podać
140 | Jedna konsola do sterowania parametrami generatora, akwizycji obrazu z detektorów cyfrowych. Możliwość przechowywania danych w sposób bezpieczny o sumarycznej pojemność 2TB. | TAK
141 | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w języku polskim | TAK
142 | Czas akwizycji obrazu preview dla detektorów maks. 3 s | TAK, podać
143 | Czas pełnego cyklu akwizycji obrazu dla detektorów maks. 8 s | TAK, podać
144 | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | TAK
145 | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu | TAK
146 | Funkcjonalności DICOM min.: Send, Store , Worklist, Patient CD | TAK, podać
147 | Podstawowe funkcje obróbki obrazów min: brót obrazów, lustrzane odbicie, bezstopniowy zoom, lupa, dodawanie znaczników i tekstu na obrazie, region zainteresowania | TAK, podać
148 | Dodawanie komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie | TAK
149 | Dodawanie znaczników w dowolnym miejscu na obrazie: min. strzałki, elipsy itp. | TAK
150 | Pomiar kątów, odległości, powierzchni i gęstości | TAK
151 | Możliwość dodawania ekspozycji do badania, nawet po jego zakończeniu | TAK
152 | Zintegrowany przewodnik pozycjonowania radiograficznego do każdego badania zawierający zdjęcia, filmy i przykłady poprawnych zdjęć | TAK
153 | Automatyczne maskowanie | TAK
154 | Automatycznie usuwanie linii kratki przeciwrozproszeniowej | TAK
155 | Oprogramowanie umożliwiające redukcje szumu podczas wykonywania ekspozycji bez kratki przeciwrozproszeniowej | TAK
156 | Automatyczna analiza obrazu pod kątem tkanek miękkich i struktur kostnych pozwalająca na zastosowanie odpowiednych algorytmów przetwarzania obrazów | TAK
157 | Automatyczna redukcja szumu | TAK
158 | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK
159 | Automatyczna korekta martwych pikseli | TAK
160 | Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu na różnych poziomach częstotliwości w celu uzyskania idealnej ostrości i wysokiego kontrastu | TAK
161 | Algorytm do optymalnej automatycznej redukcji szumów | TAK
162 | Automatyczne wyrównywanie kontrastu na całym obrazie | TAK
163 | Automatycznie przyciemnianie wszystkich części obrazu poza kolimowanym obszarem - dostępne różne poziomy przejrzystości z możliwymi ręcznymi korektami. | TAK
164 | Eksport obrazów w formacie min.: JPEG, TIFF, BMP, DICOM | TAK
165 | Moduł oprogramowania do zarządzania dawką umożliwiający: tworzenie raportów dotyczących dawki przyjętej przez pacjentów podczas badań w wybranym okresie czasu, możliwość podania łącznej dawki otrzymanej przez pacjenta podczas badania składającego się z kilku ekspozycji, możliwość określenia kryteriów wyszukiwania spośród min.: data urodzenia, płeć, data, rodzaj badania, kV, mAs, płeć, technik wykonujący badanie, możliwość eksportu statystyk do formatu .xls oraz .csv, | TAK
Wyposażenie dodatkowe
166 | Fartuchy RTG fartuch jednostronny typu płaszcz – 2 szt. , fartuch miednicowy – 1 szt. osłona na gonady męskie- 1 szt., osłona na gonady żeńskie – 1 szt., osłona tarczycy – 2 szt. | TAK
Dodatkowe wymagania, jakie musi spełniać ambulans rentgenowski
167 | Ambulans rentgenowski musi posiadać świadectwo homologacji dopuszczające do zarejestrowania na terenie RP i przed przekazaniem odbiorcy wykonane indywidualne badania techniczne w Okręgowej Stacji Diagnostycznej z pisemnym potwierdzeniem o dopuszczeniu do zarejestrowania jako pojazd specjalny. | TAK
168 | Mobilny serwis napraw gwarancyjnych wykonywanych w miejscu użytkowania pojazdu na terenie RP w zakresie: gwarancji na elementy zabudowy i wyposażenia specjalnego oraz na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, opony i szyby w trakcie trwania ich okresu gwarancji niezależnie od liczby przejechanych kilometrów na zasadach producenta pojazdu, a także na elementy składowe wchodzące w skład aparatu RTG wraz ze stanowiskiem technika. | TAK
169 | Zapewnienie dostępności serwisu i części zamiennych w zakresie aparatu RTG przez minimum 10 lat. | TAK
170 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały aparat RTG przez okres nie mniejszy niż 24 miesiące. | TAK
171 | W okresie trwania gwarancji wykonawca zobowiązuje się świadczyć nieodpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe z wymianą części, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK
172 | Ambulans rentgenowski zostanie przekazany wraz z testami akceptacyjnymi, spełnienia norm ochrony radiologicznej, testami specjalistycznymi, zgodnie z projektem osłon stałych niezbędnym do odbioru przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. | TAK
173 | Ambulans rentgenowsko zostanie przygotowany do odbioru przez Zamawiającego w jego pełnej gotowości do pracy, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), z pełną dokumentacją (techniczną oraz instrukcją obsługi w języku polskim, z kartą gwarancyjną aparatu RTG, paszportem technicznym , testami odbiorczymi, testami specjalistycznymi, projektem osłon stałych. | TAK
174 | Szkolenie: Jednodniowe szkolenie personelu z obsługi aparatu rentgenowskiego w terminie 14 dni od daty odbioru. odatkowe jednodniowe szkolenie aplikacyjne na życzenie zamawiającego w terminie do 24 miesięcy od dostarczenia urządzenia w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. | TAK
| __________________, dnia ____________2026 r. (miejscowość) | …...........................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo powinny być złożone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)