## Załącznik nr 3 do SWZ część nr2
DKW.2232.02.2026.ŁP |  | Załącznik nr 3 do SWZ Formularz cenowy część nr 2- pracownia
Część nr 2 zakup cyfrowego aparatu RTG do pracowni rentgenowskiej oraz remont i przystosowanie pracowni RTG w Szpitalu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane Tak/Nie | Parametry oferowane podać, opisać
1 | 2 | 3 | 4
Cyfrowy aparat RTG
1 | Producent | Podać
2 | Kraj pochodzenia | Podać
3 | Rok produkcji (nie starszy niż 2025) | TAK, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany | Podać model i typ
5 | Certyfikat CE oraz deklaracja zgodności dla aparatu, wpis/zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK
Generator
6 | Generator wysokiej częstotliwości min. 200 kHz | TAK, podać
7 | Moc generatora min. 50 kW | TAK, podać
8 | Zasilanie trójfazowe | TAK
9 | Zakres napięć z krokiem co 1 kV min. 40-150 kV | TAK, podać
10 | Zakres regulacji prądu min. 10-630 mA | TAK, podać
11 | Zakres regulacji mAs min. 0,1-630 mAs | TAK, podać
12 | Minimalny czas ekspozycji max. 1 ms | TAK, podać
13 | Edytowalne programy anatomiczne min. 1000 | TAK, podać
14 | System automatyki ekspozycji AEC dla stołu i statywu | TAK
15 | Ręczny dobór parametrów ekspozycji (technika dwupunktowa i trójpunktowa) | TAK
Kolumna RTG na szynie podłogowej
16 | Podłogowa kolumna lampy RTG niezintegrowana ze stołem | TAK
17 | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny min. 159 cm | TAK, podać
18 | Obrót lampy wokół osi pionowej min. +/-180° | TAK, podać
19 | Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/-180° | TAK, podać
20 | Minimalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi maks. 35 cm | TAK
21 | Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi min. 185 cm | TAK
22 | Wielofunkcyjny panel z ekranem dotykowym min. 12” zlokalizowany na kołpaku lampy umożliwiającym pełną integrację systemu z oprogramowaniem systemu, kontrolę wszystkich ruchów w jednym miejscu, dostęp do ulubionych pozycji APR, szybki podgląd obrazu w celu oceny ekspozycji, zintegrowana kontrola parametrów generatora , przewodnik pozycjonowania pacjenta wspomagający operatora, ustawienia komfortu użytkownika (np. blokada pedału stołu), monitorowanie stanu systemu i błędów. | TAK
Stół diagnostyczny z regulowaną wysokością
23 | Stacjonarny stół z pływającym blatem | TAK
24 | Szerokość blatu min. 81 cm | TAK, podać
25 | Długość blatu min. 220 cm | TAK, podać
26 | Minimalna wysokość blatu od podłogi maks. 45 cm | TAK, podać
27 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi min. 90 cm | TAK, podać
28 | Zakres ruchu poprzecznego blatu min. 25 cm | TAK, podać
29 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu min. 103 cm | TAK, podać
30 | Zakres ruchu szuflady detektora min. 61 cm | TAK, podać
31 | Współczynnik absorpcji blatu maks. 0,3 mmAl | TAK, podać
32 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców z możliwością montażu po obu stronach stołu | TAK
33 | Komora AEC trójpolowa | TAK
34 | Maksymalna waga pacjenta (nośność) min. 350 kg | TAK, podać
35 | Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach: min. 80 l/ cm, ratio 10:1, ogniskowa 85-110 cm | TAK, podać
36 | Kratka przeciwrozproszeniowa możliwa do wyjęcia bez użycia narzędzi | TAK
37 | Odległość powierzchni stołu – kaseta max. 7 cm. | TAK, podać
38 | Szuflada na detektor umożliwiająca zastosowanie detektora w formacie 43x43 cm | TAK
39 | Auto-tracking dla stołu (automatyczne utrzymywanie odległości SID, automatyczne centrowanie detektora w stole względem pozycji lampy rtg) | TAK
Lampa RTG z kolimatorem oraz miernikiem DAP
40 | Małe ognisko lampy max.0,6 mm | TAK, podać
41 | Duże ognisko lampy max.1,2 mm | TAK, podać
42 | Moc małego ogniska min. 25 kW | TAK, podać
43 | Moc dużego ogniska min. 70 kW | TAK, podać
44 | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | TAK, podać
45 | Pojemność cieplna kołpaka min.1250 kHU | TAK, podać
46 | Szybkość rozproszenia ciepła anody min. 60 kHU/min | TAK, podać
47 | Całkowita filtracja lampy min. 3,0 mmAl | TAK, podać
48 | Kolimator manualny z oświetleniem LED i możliwością obrotu w zakresie min. +/-45° | TAK, podać
49 | Filtry dodatkowe utwardzające wiązkę promieniowania: - 1 mmAl + 0,1 Cu, - 1 mmAl + 0,2 Cu; - 2 mmAl | TAK, podać
50 | Zintegrowany miernik dawki DAP z wyświetlaniem dawki na stacji akwizycyjnej | TAK
Statyw do zdjęć odległościowych
51 | Minimalna odległość środka kasety lub detektora od podłogi maks. 30 cm | TAK, podać
52 | Maksymalna odległość środka kasety lub detektora od podłogi min. 183 cm | TAK, podać
53 | Komora AEC trójpolowa | TAK
54 | Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach: min. 80 l/cm, ratio 10:1, ogniskowa 150-180 cm | TAK
55 | Kratka przeciwrozproszeniowa możliwa do wyjęcia bez użycia narzędzi | TAK
56 | Odległość powierzchni statywu-powierzchnia kasety lub detektora maks. 7 cm | TAK, podać
57 | Współczynnik absorpcji blatu statywu maks. 0,3 mmAl | TAK, podać
58 | Szuflada na detektor umożliwiająca zastosowanie detektora w formacie 43x43 cm | TAK
59 | Auto-tracking dla statywu (automatyczne podążanie lampy rtg w pionie za detektorem umieszczonym w statywie) | TAK
Cyfrowy detektor pełnoformatowy 43 x 43 do stosowania w stole
60 | Detektor zainstalowany w stole, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady | TAK
61 | Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI | TAK, podać
62 | Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5 x 42,5 cm | TAK, podać
63 | Rozmiar piksela maks. 100µm | TAK, podać
64 | Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln | TAK, podać
65 | DQE dla 0 lp/mm min.73% | TAK, podać
66 | Głębokość bitowa min. 16 bitów | TAK, podać
67 | Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm | TAK, podać
68 | Czas akwizycji obrazu maks. 5 s | TAK, podać
69 | Odporność na pył i wodę min. IP56 | TAK, podać
70 | Waga detektora maks. 3,4 kg | TAK, podać
71 | Maksymalne obciążenie punktowe detektora min. 150 kg | TAK, podać
72 | Maksymalnie obciążenie całkowite detektora min. 300 kg | TAK, podać
Cyfrowy detektor pełnoformatowy 43 x 43 do stosowania w statywie
73 | Detektor zainstalowany w statywie, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady | TAK
74 | Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI | TAK
75 | Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5, x 42,5 cm | TAK
76 | Rozmiar piksela maks. 100 µm | TAK
77 | Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln | TAK
78 | DQE dla 0 lp/mm min. 73% | TAK
79 | Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm | TAK
80 | Czas akwizycji obrazu maks. 5 s | TAK
81 | Głębokość bitowa min. 16 bitów | TAK
82 | Odporność na pył i wodę min. IP56 | TAK
83 | Waga detektora maks. 3,4 kg | TAK
84 | Maksymalne obciążenie punktowe detektora min. 150 kg | TAK
85 | Maksymalnie obciążenie całkowite detektora min. 300 kg | TAK
Stacja technika aparatu RTG
86 | Komputer stacji technika (konsola akwizycyjna) o parametrach dedykowanych przez producenta. Paramenty nie gorsze niż: procesor min. Intel Core i5, pamięć 16 GB RAM, min. dysk SSD: 1TB, Windows 11 Professional, Klawiatura, mysz USB, Napęd CD/DVD RW, monitor medyczny LCD min. 23,5”, | TAK, podać
87 | Jedna konsola do sterowania parametrami generatora, akwizycji obrazu z detektorów cyfrowych | TAK
88 | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w języku polskim | TAK
89 | Czas akwizycji obrazu preview dla detektorów maks. 3 s | TAK, podać
90 | Czas pełnego cyklu akwizycji obrazu dla detektorów maks. 8 s | TAK, podać
91 | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | TAK
92 | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu | TAK
93 | Funkcjonalności DICOM min.: Send, Store , Worklist, Patient CD | TAK, podać
94 | Podstawowe funkcje obróbki obrazów min: brót obrazów, lustrzane odbicie, bezstopniowy zoom, lupa, dodawanie znaczników i tekstu na obrazie, region zainteresowania | TAK, podać
95 | Dodawanie komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie | TAK
96 | Dodawanie znaczników w dowolnym miejscu na obrazie: min. strzałki, elipsy itp. | TAK
97 | Pomiar kątów, odległości, powierzchni i gęstości | TAK
98 | Możliwość dodawania ekspozycji do badania, nawet po jego zakończeniu | TAK
99 | Zintegrowany przewodnik pozycjonowania radiograficznego do każdego badania zawierający zdjęcia, filmy i przykłady poprawnych zdjęć | TAK
100 | Automatyczne maskowanie | TAK
101 | Automatycznie usuwanie linii kratki przeciwrozproszeniowej | TAK
102 | Oprogramowanie umożliwiające redukcje szumu podczas wykonywania ekspozycji bez kratki przeciwrozproszeniowej | TAK
103 | Automatyczna analiza obrazu pod kątem tkanek miękkich i struktur kostnych pozwalająca na zastosowanie odpowiednych algorytmów przetwarzania obrazów | TAK
104 | Automatyczna redukcja szumu | TAK
105 | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK
106 | Automatyczna korekta martwych pikseli | TAK
107 | Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu na różnych poziomach częstotliwości w celu uzyskania idealnej ostrości i wysokiego kontrastu | TAK
108 | Algorytm do optymalnej automatycznej redukcji szumów | TAK
109 | Automatyczne wyrównywanie kontrastu na całym obrazie | TAK
110 | Automatycznie przyciemnianie wszystkich części obrazu poza kolimowanym obszarem - dostępne różne poziomy przejrzystości z możliwymi ręcznymi korektami. | TAK
111 | Eksport obrazów w formacie min.: JPEG, TIFF, BMP, DICOM | TAK
112 | Moduł oprogramowania do zarządzania dawką umożliwiający: tworzenie raportów dotyczących dawki przyjętej przez pacjentów podczas badań w wybranym okresie czasu, możliwość podania łącznej dawki otrzymanej przez pacjenta podczas badania składającego się z kilku ekspozycji, możliwość określenia kryteriów wyszukiwania spośród min.: data urodzenia, płeć, data, rodzaj badania, kV, mAs, płeć, technik wykonujący badanie, możliwość eksportu statystyk do formatu .xls oraz .csv, | TAK
System ucyfrowienia dla aparatu stomatologicznego wewnątrzustnego
113 | Zasilanie: 24 VDC (240 VAC zasilacz), 50/60 Hz; 1.5A | TAK
114 | Rozdzielczość : min. 17 lp/mm | TAK
115 | Skala szarości: min. 16 Bit | TAK
116 | Wielkość pikseli: min. 30 µm (super resolution), min. 60µm (high resolution) | TAK
117 | Interface: 10/100 with 1GB Compliant Ethernet | TAK
118 | Waga: 4 kg | TAK
119 | Płytki obrazowe: - rozmiar 2 - 31 x 41 mm – min. 2 szt. | TAK, podać
System ucyfrowienia dla aparatu przyłóżkowego
120 | Detektor do obsługi aparatu przyłóżkowego, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady | TAK
121 | Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI | TAK
122 | Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5 x 42,5 cm | TAK
123 | Rozmiar piksela maks. 100 µm | TAK
124 | Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln | TAK
125 | DQE dla 0 lp/mm min. 73% | TAK
126 | Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm | TAK
127 | Czas akwizycji obrazu maks. 5 s | TAK
128 | Głębokość bitowa min. 16 bitów | TAK
129 | Odporność na pył i wodę min. IP56 | TAK
130 | Waga detektora maks. 3,4 kg | TAK
131 | Detektor zainstalowany w statywie, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady | TAK
132 | Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI | TAK
133 | Komputer stacji technika (konsola akwizycyjna) o parametrach dedykowanych przez producenta. Paramenty nie gorsze niż: procesor min. Intel Core i5, pamięć 16 GB RAM, min. dysk SSD: 1TB, Windows 11 Professional, Klawiatura, mysz USB, Napęd CD/DVD RW, monitor medyczny LCD min. 23,5”, | TAK
134 | Mobilny wózek jezdny umożliwiający przechowywanie i przemieszczanie systemu cyfrowego. | TAK
135 | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w języku polskim | TAK
136 | Czas akwizycji obrazu preview dla detektorów maks. 3 s | TAK
137 | Czas pełnego cyklu akwizycji obrazu dla detektorów maks. | TAK
138 | 8 s
139 | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | TAK
140 | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu | TAK
141 | Funkcjonalności DICOM min.: Send, Store , Worklist, Patient CD | TAK
142 | Podstawowe funkcje obróbki obrazów min: brót obrazów, lustrzane odbicie, bezstopniowy zoom, lupa, dodawanie znaczników i tekstu na obrazie, region zainteresowania | TAK
143 | Dodawanie komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie | TAK
144 | Dodawanie znaczników w dowolnym miejscu na obrazie: min. strzałki, elipsy itp. | TAK
145 | Pomiar kątów, odległości, powierzchni i gęstości | TAK
146 | Możliwość dodawania ekspozycji do badania, nawet po jego zakończeniu | TAK
147 | Zintegrowany przewodnik pozycjonowania radiograficznego do każdego badania zawierający zdjęcia, filmy i przykłady poprawnych zdjęć | TAK
148 | Automatyczne maskowanie | TAK
149 | Automatycznie usuwanie linii kratki przeciwrozproszeniowej | TAK
150 | Oprogramowanie umożliwiające redukcje szumu podczas wykonywania ekspozycji bez kratki przeciwrozproszeniowej | TAK
151 | Automatyczna analiza obrazu pod kątem tkanek miękkich i struktur kostnych pozwalająca na zastosowanie odpowiednych algorytmów przetwarzania obrazów | TAK
152 | Automatyczna redukcja szumu | TAK
153 | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK
154 | Automatyczna korekta martwych pikseli | TAK
155 | Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu na różnych poziomach częstotliwości w celu uzyskania idealnej ostrości i wysokiego kontrastu | TAK
156 | Algorytm do optymalnej automatycznej redukcji szumów | TAK
157 | Automatyczne wyrównywanie kontrastu na całym obrazie | TAK
158 | Automatycznie przyciemnianie wszystkich części obrazu poza kolimowanym obszarem - dostępne różne poziomy przejrzystości z możliwymi ręcznymi korektami. | TAK
159 | Eksport obrazów w formacie min.: JPEG, TIFF, BMP, DICOM | TAK
160 | Komputer stacji technika (konsola akwizycyjna) o parametrach dedykowanych przez producenta. Paramenty nie gorsze niż: procesor min. Intel Core i5, pamięć 16 GB RAM, min. dysk SSD: 1TB, Windows 11 Professional, Klawiatura, mysz USB, Napęd CD/DVD RW, monitor medyczny LCD min. 23,5”, | TAK
161 | Jedna konsola do sterowania parametrami generatora, akwizycji obrazu z detektorów cyfrowych | TAK
162 | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w języku polskim | TAK
163 | Czas akwizycji obrazu preview dla detektorów maks. 3 s | TAK
164 | Czas pełnego cyklu akwizycji obrazu dla detektorów maks. 8 s | TAK
165 | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | TAK
166 | Podłączenie urządzenie do systemu RIS/PACS | TAK
System informatyczny RIS/PACS
Wymagania ogólne
167 | Zgodność z przepisami prawa:Ustawa o wyrobach medycznych Wyrób klasy min. IIb, NFZ, RODO/GDPR | TAK
168 | Certyfikacja CE: Deklaracja zgodności 93/42/EEC lub MDR | TAK
169 | Certyfikaty producenta: ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001 | TAK
170 | Jednorodność środowiska RIS, PACS, dystrybucja jednego producenta | TAK
171 | Zgodność ze standardami DICOM 3.0, HL7 v2.x, HL7 CDA, IHE SWF, PIR, CT, PDI | TAK
PACS – wymagania funkcjonalne
Licencje i integracje
172 | Licencje DICOM: Licencje dla RTG, RTG mobilnego, RTG stomatologicznego, 3×EKG, stacji opisowej, teleopisu, platformy usług | TAK
173 | Obsługa SOP Class: CR, DX, CT, MR, US, MG, SR, SC, KO, CAD SR i inne zgodne z DICOM (pełna lista zgodna z DICOM) | TAK
Komunikacja i protokoły
174 | Protokoły DICOM:C‑Store, C‑Move, C‑Find, Storage Commitment, MPPS (SCU/SCP) | TAK
175 | Worklist: Generowanie list wg typu badania, pracowni, urządzenia | TAK
176 | Automatyczne usuwanie badań: Usuwanie z modalności po zakończeniu w RIS | TAK
Routing i automatyzacja
177 | Autorouting: Harmonogram, priorytety, routing wg tagów DICOM | TAK
178 | Prefetching: Automatyczne pobieranie badań porównawczych | TAK
179 | Archiwizacja: Online + offline (LTO/HDD/USB/nowoczesne nośniki) | TAK
180 | Automatyczne przenoszenie: Harmonogram, retencja, poziom zajętości | TAK
181 | Odtwarzanie offline: Automatyczne przywracanie badań | TAK
182 | Kompresja: JPEG, JPEG2000 (lossless/lossy), harmonogram | TAK
Wyszukiwanie i zarządzanie
183 | Wyszukiwanie badań: Po dowolnym tagu DICOM, ID, PESEL, datach, opisie | TAK
184 | Zarządzanie węzłami: Monitoring, status, diagnostyka | TAK
185 | Logowanie zdarzeń: Pełna historia operacji użytkowników i systemu | TAK
186 | Integracja z AD/LDAP: Logowanie, role, grupy, tryb read‑only | TAK
Dystrybucja obrazów (WEB)
187 | Dostęp przez przeglądarkę: Chrome/Edge, bez wtyczek | TAK
188 | Licencje pływające: Min. 5 użytkowników | TAK
189 | Obróbka obrazu: W/L, zoom, obrót, pomiary, komentarze, miniatury, serie | TAK
190 | Wyświetlanie opisów: Pobieranie opisów z RIS | TAK
191 | Format referencyjny: JPEG (stratny) + DICOM | TAK
RIS – wymagania funkcjonalne
Licencje i stanowiska
192 | Licencje: Min. 5 równoczesnych użytkowników | TAK
193 | Stanowiska: Lekarz, technik, rejestracja, sekretariat, administrator | TAK
Rejestracja i terminarz
194 | Rejestracja badań: Skierowania, kolejki, terminarz | TAK
195 | Walidacja danych: PESEL, dane osobowe, lekarz kierujący | TAK
196 | Lista rezerwowa: Obsługa pacjentów oczekujących | TAK
197 | Planowanie wizyt: Godziny pracy, przerwy, urlopy, tryb awaryjny | TAK
Opisy badań
198 | Szablony opisów: Edytowalne, przypisane do modalności | TAK
199 | Historia opisów: Dostęp do poprzednich wersji | TAK
200 | Autoryzacja: Wielopoziomowa | TAK
201 | Structured Report: Obsługa SR | TAK
Integracje
202 | HIS/ZSI: HL7 ADT/ORM/ORU | TAK
203 | PACS: Worklist, MPPS, SR | TAK
204 | Teleradiologia: VPN, DICOM, HL7 | TAK
205 | Przeglądarki desktopowe: Dowolne zgodne z DICOM | TAK
Nagrywanie płyt
206 | Nagrywanie: Lokalna nagrywarka, duplikator (jeśli dostępny) | TAK
Bezpieczeństwo i ochrona danych
207 | RODO/DODO/GDPR: Pełna zgodność | TAK
208 | Szyfrowanie: TLS 1.2+ | TAK
209 | Polityki haseł: Długość, złożoność, rotacja, blokada | TAK
210 | Automatyczne wylogowanie: Po czasie bezczynności | TAK
211 | Role i uprawnienia: Modalność, oddział, typ użytkownika | TAK
212 | Backup: Automatyczny backup bazy i archiwum | TAK
213 | Disaster Recovery: Procedura odtwarzania po awarii | TAK
214 | Praca jako użytkownik ograniczony: Serwer bez uprawnień admina | TAK
Wymagania sprzętowe – serwery i baza danych
215 | Architektura: 64‑bit | TAK
216 | RAM: Min. 32 GB | TAK
217 | Macierz dyskowa: Min. 8 TB, RAID 5/6/10 | TAK
218 | Baza danych: Relacyjna SQL (dowolna zgodna) | TAK
219 | Redundancja: Interfejsy sieciowe, dyski | TAK
220 | Instalacja RIS/PACS: Możliwość pracy na jednym serwerze | TAK
221 | Wymiary serwera: RACK 19”, max. 4U | TAK
222 | UPS: RACK 19”, max. 4U | TAK
Stacja opisowo‑diagnostyczna
223 | Monitor diagnostyczny: Min. 3 MP, DICOM GSDF, min. 10‑bit, min. 1000 cd/m², równomierność luminancji, kalibrator | TAK
224 | Monitor pomocniczy: Min. 24” | TAK
225 | Oprogramowanie diagnostyczne: MPR, porównania, pomiary, SR | TAK
226 | Parametry sprzętowe: CPU min. 8 rdzeni, RAM min. 32 GB, SSD min. 1 TB | TAK
227 | Inne: Dodatkowe – wolne gniazdo USB do obsługi nośników USB typu Pendrive/Dysk przenośny | TAK
Stacja technika (sterownia RTG / ambulans)
228 | Wyświetlacz: Zgodny z DICOM | TAK
229 | Wymiary: Min. 21,3” | TAK
230 | Oprogramowanie techniczne: Worklist, ręczne przypisanie badania | TAK
231 | Integracja: RIS + PACS | TAK
232 | Archiwizacja lokalna: Przechowywanie badań | TAK
233 | Inne: Dodatkowe – wolne gniazdo USB do obsługi nośników USB typu Pendrive/Dysk przenośny | TAK
Integracja z systemami zewnętrznymi
234 | HIS/ZSI: HL7 ADT/ORM/ORU | TAK
235 | EDM: HL7 CDA | TAK
236 | Teleradiologia: VPN, DICOM, HL7 | TAK
237 | Przeglądarki desktopowe: Dowolne zgodne z DICOM | TAK
238 | Synchronizacja czasu: IHE Consistent Time | TAK
Wdrożenie i wsparcie
239 | Instalacja i konfiguracja: Pełne wdrożenie systemu | TAK
240 | Testy: Integracyjne, obciążeniowe, bezpieczeństwa | TAK
241 | Szkolenia: Lekarze, technicy, rejestracja, administratorzy | TAK
242 | Dokumentacja: Powykonawcza + instrukcje | TAK
243 | Licencja: Na czas nieokreślony | TAK
244 | Aktualizacje: W okresie gwarancyjnym | TAK
Dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG
245 | Dostosowanie pomieszczenia w zakresie umożliwiającym montaż aparatu RTG oraz: - wymiana drzwi w pracowni RTG oraz sterowni - 3 szt. - wymiana okienka ochronnego w sterowni – 1szt. - odświeżenie powłok malarskich, - wymiana wykładziny w pracowni i sterowni powierzchnia ok. 33m2, - adaptacja instalacji elektrycznej do nowego aparatu, - dostawa mebli do sterowni i gabinetu lekarskiego, - modernizacja gabinetu lekarskiego lekarza RTG około 11 m2, (wymiana wyposażenia dostosowanego do nowych urządzeń), - montaż klimatyzacji w pracowni RTG oraz gabinecie lekarskim | TAK
246 | Dostosowanie infrastruktury elektrycznej do potrzeb aparatu RTG | TAK
Dodatkowe wymagania
247 | Dostawa, montaż oraz instalacja aparatu RTG | TAK
248 | Podłączenie urządzeń posiadanych przez Zamawiającego do systemem RIS/PACS. | TAK
249 | Przygotowanie/aktualizacja projektu osłon stałych wraz z jego zatwierdzeniem we właściwej miejscowo jednostce WSSE | TAK
250 | Wykonanie testów akceptacyjnych po instalacji urządzenia | TAK
251 | Wykonanie testów specjalistycznych po instalacji urządzenia | TAK
252 | Demontaż, odbiór i utylizacja aktualnie posiadanego aparatu RTG. | TAK
253 | Pełna instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim | TAK
Gwarancja i serwis
254 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK
255 | Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy. | TAK
256 | W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK
257 | Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. | TAK
| __________________, dnia ____________2026 r. (miejscowość) | …...........................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo powinny być złożone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)