OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- „Zakup ambulansu rentgenowskiego, zakup cyfrowego aparatu RTG do pracowni rentgenowskiej oraz remont i przystosowanie pracowni RTG w Szpitalu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi”

- Przedmiotem zamówienia składa się z dwóch części:

# Część nr 1 - zakup ambulansu rentgenowskiego z nadwoziem kontenerowym wyposażonego w cyfrowy aparat RTG przystosowanym do montażu i transportu w ambulansie, wraz ze stanowiskiem akwizycyjnym wyposażonym w monitor ekranowy.

# Część nr 2 - zakup cyfrowego aparatu RTG do pracowni rentgenowskiej oraz remont i przystosowanie pracowni RTG w Szpitalu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, w ramach którego przez Wykonawcę będą zrealizowane dwa zadania:

- - Zadanie Nr 1: „Remont i przystosowanie pracowni RTG w Szpitalu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi”, celem uruchomienia i korzystania przez Zamawiającego pracowni rtg z cyfrowym aparatem rtg, o którym mowa w Zadaniu Nr 2 poniżej;

- - Zadanie Nr 2 : Zakup cyfrowego aparatu RTG do pracowni rentgenowskiej” polegającego na sprzedaży, dostawie, montażu i podłączeniu w remontowanym i przystosowanym pomieszczeniu pracowni rtg, o której mowa w Zadaniu Nr 1 powyżej, cyfrowego aparatu rtg wraz z jego akcesoria, wyposażeniem i urządzeniami towarzyszącymi oraz oprogramowaniem (i jego wdrożeniem).

# Wymagania – Część Nr 1 zakup ambulansu rentgenowskiego z nadwoziem kontenerowym wyposażonego w cyfrowy aparat RTG przystosowanym do montażu i transportu w ambulansie, wraz ze stanowiskiem akwizycyjnym wyposażonym w monitor ekranowy.

# Wymagania ogólne dotyczące parametrów technicznych pojazdu bazowego

Pojazd samochodowy, na bazie którego wykonany będzie ambulans rentgenowski musi być przeznaczony do ruchu prawostronnego, musi być wyprodukowany w 2025r. lub 2026r., posiadać świadectwo homologacji dopuszczające do zarejestrowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pojazd, przed przekazaniem Zamawiającemu, musi uzyskać pozytywny wynik badań technicznych wydany przez upoważnioną stację diagnostyczną, dopuszczający do zarejestrowania (w wykonanej wersji wraz z jego wyposażeniem). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez organy administracji celem rejestracji pojazdu.

Przygotowany do odbioru pojazd winien spełniać warunki, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i jej aktach wykonawczych oraz musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia personelu zamawiającego, zarówno w zakresie obsługi pojazdu bazowego, jak i aparatu rentgenowskiego wraz ze stanowiskiem technika.

Kolorystyka zewnętrzna nadwozia pojazdu bazowego (kabiny) oraz nadwozia kontenerowego - w kolorze srebrnym metalizowanym

Wymagany okres gwarancji:

- Zamawiający wymaga, aby pojazd objęty był gwarancją bez limitu kilometrów na okres:

- - na perforację nadwozia pojazdu bazowego oraz nadwozia kontenerowego - minimum 24 miesięcy,

- - na powłokę lakierniczą kabiny pojazdu bazowego oraz nadwozia kontenerowego - minimum 24 miesięcy,

- - na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, opony i szyby pojazdu bazowego - minimum 24 miesiące,

- - na zespoły i podzespoły wyposażenia medycznego, w tym aparatu rentgenowskiego wraz ze stanowiskiem technika - minimum 24 miesiące.

- Okres gwarancji powinien być liczony od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. Ostateczny okres gwarancji zostanie ustalony na podstawie deklarowanych ilości miesięcy określonych w ofercie Wykonawcy - pozacenowe kryteria oceny ofert.

Przygotowany do odbioru ambulans rentgenowski zostanie odebrany przez Zamawiającego we wcześniej uzgodnionym terminie, w dowolnym miejscu położonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - w pełnej gotowości do pracy - co oznacza, brak konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), z jego pełną dokumentacją (techniczną oraz instrukcją obsługi w języku polskim) oraz zapewnieniem do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia odpowiedniego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za jego używanie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania aparatury rentgenowskiej, w siedzibie Zamawiającego.

# Wymagania szczegółowe dotyczące pojazdu bazowego wraz z zabudową kontenerową

- Rok produkcji 2025 r. lub 2026 r.

- Kolor nadwozia pojazdu bazowego jak i poszycia zabudowy kontenerowej- srebrny metalizowany

- Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego

- Długość całkowita pojazdu łącznie z zabudową kontenerową max. 7800 mm

- Długość pojazdu przystosowana do garażu o wymiarach użytkowych długość 7900 mm, szerokość 5100 mm, wymiary bramy wjazdowej: szerokość 4100 mm, wysokość 3800 mm.

- Szerokość pojazdu (bez lusterek) max. 2600 mm -pojazd powinien mieć możliwość wjazdu do garażu z rozłożonymi lusterkami

- Wysokość pojazdu max- 3700 mm

- Miejsca siedzące w kabinie kierowcy min. 2 miejsca (kierowca + 1 pasażer)

- Silnik wysokoprężny o mocy min. 220 KM

- Norma emisji spalin - tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek trwałych min. Euro 6

- Skrzynia biegów automatyczna

- Nośność nadwozia dostosowana do całkowitego ciężaru nadwozia kontenerowego wraz z wyposażeniem z minimum 20 % zapasem

- Przednie i tylne zawieszenie pneumatyczna

- Wymagane układy bezpieczeństwa:

  - układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),

  - system antypoślizgowy (ASR),

  - elektroniczny program stabilizacji (ESP)

- Blokada mechanizmu różnicowego

- Wlew paliwa zabezpieczający przed dostępem osób trzecich

- Zbiornik paliwa minimum 200 litrów

Tachograf cyfrowy

Klimatyzacja automatyczna lub manualna dwustrefowa lub jednostrefowa

Ogrzewanie kabiny kierowcy typu WEBASTO

Nawigacja GPS

Radiotelefon Motorola DM 4601e z płytką opcji GOB i kompletną instalacją

Komfortowy fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa

Komfortowy fotel pasażera pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa

Lusterka zewnętrzne podgrzewane, z elektryczną regulacją co najmniej lusterka prawego

Drzwi kabiny kierowcy z elektrycznie sterowanymi szybami w drzwiach bocznych

Kamera cofania z tyłu pojazdu koniecznie z sygnalizatorem akustycznym słyszalnym na zewnątrz pojazdu podczas cofania pojazdem oraz panoramiczną kamerą cofania i monitorem

Radioodtwarzacz z zestawem głośników

Autoalarm wyposażony w funkcję dozoru wnętrza

Dodatkowe gniazdo 12 V lub 24 V w kabinie kierowcy

Wyodrębniona instalacja 12 V do zasilania środków bezprzewodowych

Kabina kierowcy wyposażona w spojler aerodynamiczny na kabinie - zmniejszający opory powietrza zabudowy kontenerowej. Wysokość zabudowy kontenerowej wewnątrz pracowni nie mniej niż 2250cm.

Wyposażenie umożliwiające wykorzystanie pojazdu jako pojazd uprzywilejowany, oświetlenie uprzywilejowane w kolorze niebieskim, sterowane manipulatorem z graficznym oznaczeniem przycisków z wnętrza pojazdu, gwarantujące łatwą obsługę przez kierowcę oraz pasażera

Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi

Układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulacją w dwóch lub jednej płaszczyźnie kolumny kierowniczej, kierownica wielofunkcyjna

Układ napędowy wyposażony w urządzenie zwalniające, którego działanie nie wpływa na pracę układu chłodzenia silnika (retarder, intarder lub równoważny) jako fabryczne wyposażenie producenta podwozia bazowego.

Centralny zamek obejmujący drzwi kabiny kierowcy.

Tarcze kół ze stopów lekkich lub stalowe, nie segmentowe z jednakowym ogumieniem bezdętkowym, wielosezonowym z oznaczeniem M+S wyposażone w osłony śrub mocujących (nie dotyczy kół bliźniaczych)

Koło zapasowe 1 sztuka - pełnowymiarowe koło zapasowe z ogumieniem jak w kołach podstawowych, zawieszone pod podwoziem pojazdu

Apteczka – 1 szt.

Kamizelka odblaskowa – 2 szt.

Trójkąt ostrzegawczy- 1 szt.

Gaśnica - 1 sztuka, zamontowana w kabinie kierowcy w miejscu łatwo dostępnym.

Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy

Minimum dwa komplety kluczyków z pilotami do alarmu oraz centralnego zamka drzwi kabiny pojazdu

Poszycie zewnętrzne nadwozia wykonane z materiałów nierdzewnych lub o podwyższonej odporności na korozję (aluminium, blachy obustronnie ocynkowane, tworzywa sztuczne, laminaty, itp.)

Izolacyjność termiczna ścian, mniejsza niż 0,7 [W/(m2*K)] zapewniająca zabezpieczenie zainstalowanego aparatu rentgenowskiego przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.

Osłony radiologiczne zapewniające spełnienie określonych norm w przepisach prawa

Okno zewnętrzne pomieszczenia technika oszklone szybą P4 z wewnętrzną żaluzją lub roletą przeciwsłoneczną

Sposób zabudowy wnętrza nadwozia kontenerowego. Kontener podzielony na dwie części: od wejścia wydzielone miejsce z aparatem RTG, stołem kostnym i statywem płucnym, krzesłem dla pacjenta, wieszakami na ubrania pacjenta oraz szafką na fartuchy ołowiane, lampą bakteriobójczą. Druga część - wydzielone miejsce na sterownię technika, z zabudową biurową, komputerami, generatorem, umywalką, wieszakami. Szyba ochronna ołowiana (okno) pomiędzy pomieszczeniem aparatu rentgenowskiego a sterownią rentgenowską, Intercom pomiędzy pomieszczeniem aparatu RTG a stanowiskiem technika.

Umeblowanie sterowni. Zabudowa biurowa z fotelem dla stanowiska komputerowego wraz z szafkami na dokumentację.

Umywalka wraz z niezależną instalacją wodno-kanalizacyjną (woda ciepła i zimna). wyposażona w zbiorniki do wody czystej oraz wody brudnej pojemności min. 15 l każdy, zbiornik wody czystej wyposażony w pompę wody umożliwiającą pobór wody czystej ze zbiornika, Zbiorniki wraz z instalacją zabezpieczone przed zamarzaniem wody, lampa bakteriobójcza w pomieszczeniu aparat rentgenowskiego.

Wentylacja wyciągowo-nawiewowa zapewniająca 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny zgodnie z obowiązującymi przepisami z możliwością regulacji.

Schody z poręczą umożliwiające wejście do pracowni zamontowane na stałe w obrysie pojazdu (składane)

System zasilania umożliwiający zasilanie wszystkich urządzeń nadwozia z zewnętrznego źródła energii elektrycznej (400 V / 50 Hz) z przewodem przyłączeniowym o długości nie mniej niż 50 (w dwóch odcinkach po min 25 metrów każdy) zakończonych zewnętrznym gniazdem elektrycznym przyłączeniowym

Materiał użyty do wykończenia ścian i podłogi - materiał trwały i łatwo zmywalny

Oświetlenie główne oparte o zasilanie zewnętrzne oraz awaryjne

Lamka zewnętrzna sygnalizująca, trwające badanie

Schowki min. 2 szt. z prawej i lewej strony pojazdu, schowki plastikowe lub ze stali nierdzewnej umieszczone pod zabudową, zamykane na klucz,

Hydrauliczne podpory poziomujące i stabilizujące nadwozie podczas wykonywania badań.

Zewnętrzne gniazdo 2xRJ45 w celu przesyłania danych pomiędzy ambulansem RTG, a siecią jednostki oraz zwijany przewód sieciowy długości min. 25 m

Ambulans rentgenowski musi posiadać świadectwo homologacji dopuszczające do zarejestrowania na terenie RP i przed przekazaniem odbiorcy wykonane indywidualne badania techniczne w Okręgowej Stacji Diagnostycznej z pisemnym potwierdzeniem o dopuszczeniu do zarejestrowania jako pojazd specjalny.

Mobilny serwis napraw gwarancyjnych wykonywanych w miejscu użytkowania pojazdu na terenie RP w zakresie: gwarancji na elementy zabudowy i wyposażenia specjalnego oraz na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, opony i szyby w trakcie trwania ich okresu gwarancji niezależnie od liczby przejechanych kilometrów na zasadach producenta pojazdu, a także na elementy składowe wchodzące w skład aparatu RTG wraz ze stanowiskiem technika.

Zapewnienie dostępności serwisu i części zamiennych w zakresie aparatu RTG przez minimum 10 lat.

Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały aparat RTG przez okres nie mniejszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji powinien być liczony od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. Ostateczny okres gwarancji zostanie ustalony na podstawie deklarowanych ilości miesięcy określonych w ofercie Wykonawcy - poza cenowe kryteria oceny ofert okres dłuższy niż 24 miesiące będzie dodatkowo punktowany

W okresie trwania gwarancji wykonawca zobowiązuje się świadczyć nieodpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe z wymianą części, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Ambulans rentgenowski zostanie przekazany wraz z testami akceptacyjnymi, spełnienia norm ochrony radiologicznej, testami specjalistycznymi, zgodnie z projektem osłon stałych niezbędnym do odbioru przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ambulans rentgenowsko zostanie przygotowany do odbioru przez Zamawiającego w jego pełnej gotowości do pracy, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), z pełną dokumentacją (techniczną oraz instrukcją obsługi w języku polskim, z kartą  gwarancyjną aparatu RTG, paszportem  technicznym , testami odbiorczymi, testami specjalistycznymi,  projektem osłon stałych.

Szkolenie:

  - Jednodniowe szkolenie personelu z obsługi aparatu rentgenowskiego w terminie 14 dni od daty odbioru.

  - Dodatkowe jednodniowe szkolenie aplikacyjne na życzenie zamawiającego w terminie do 24 miesięcy od dostarczenia urządzenia w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Wyposażenie dodatkowe:

- Fartuchy RTG fartuch jednostronny typu płaszcz – 2 szt. ,

- fartuch miednicowy – 1 szt.

- osłona na gonady męskie- 1 szt.,

- osłona na gonady żeńskie – 1 szt.,

- osłona tarczycy – 2 szt.

# Wymagania dotyczące parametrów technicznych aparatu RTG wraz ze stanowiskiem technika zainstalowanego w ambulansie RTG:

- Rok produkcji (nie starszy niż 2025)

- Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany

- Aparat dostosowany do zabudowy, transportu w samochodzie ciężarowym, odporny na wstrząsy, mocna  konstrukcja całego aparatu, dodatkowe zabezpieczenia  lampy i całej konstrukcji aparatu na czas transportu

- Certyfikat CE oraz deklaracja zgodności dla aparatu, wpis/zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

- Generator:

- Generator wysokiej częstotliwości min. 200 kHz

- Moc generatora min. 32 kW

- Zasilanie trójfazowe

- Zakres napięć z krokiem co 1 kV min. 40-150 kV

- Zakres regulacji prądu min. 10-400 mA

- Zakres regulacji mAs min. 0,1-400 mAs

- Minimalny czas ekspozycji max. 1 ms

- Edytowalne programy anatomiczne min. 1000

- System automatyki ekspozycji AEC dla stołu i statywu

- Ręczny dobór parametrów ekspozycji (technika dwupunktowa i trójpunktowa)

- Kolumna RTG na szynie podłogowej:

- Podłogowa kolumna lampy RTG niezintegrowana ze stołem

- Zakres ruchu wzdłużnego kolumny min. 159 cm

- Obrót lampy wokół osi pionowej min. +/-180°

- Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/-180°

- Minimalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi maks. 35 cm

- Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi min. 170 cm

- Wielofunkcyjny panel zlokalizowany na kołpaku lampy umożliwiającym kontrolę wszystkich ruchów w kolumny, kąt obrotu lamy i wyświetlanie odległości SID.

- Stół diagnostyczny z regulowaną wysokością:

- Stacjonarny stół z pływającym blatem

- Szerokość blatu min. 81 cm

- Długość blatu min. 180 - 200 cm

- Minimalna wysokość blatu od podłogi maks. 55 cm

- Maksymalna wysokość blatu od podłogi min. 85 cm

- Zakres ruchu poprzecznego blatu min. 25 cm

- Zakres ruchu wzdłużnego blatu min. 103 cm

- Zakres ruchu szuflady detektora min. 61 cm

- Współczynnik absorpcji blatu maks. 0,3 mmAl

- Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców z możliwością montażu po obu stronach stołu

- Komora AEC trójpolowa

- Maksymalna waga pacjenta (nośność) min. 350 kg

- Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach: min. 80 l/ cm, ratio 10:1, ogniskowa 85-110 cm

- Kratka przeciwrozproszeniowa możliwa do wyjęcia bez użycia narzędzi

- Odległość powierzchni stołu – kaseta max. 7 cm.

- Lampa RTG z kolimatorem oraz miernikiem DAP

- Małe ognisko lampy max.0,6 mm

- Duże ognisko lampy max.1,2 mm

- Moc małego ogniska min. 25 kW

- Moc dużego ogniska min. 70 kW

- Pojemność cieplna anody min. 300 kHU

- Pojemność cieplna kołpaka min.1250 kHU

- Szybkość rozproszenia ciepła anody min. 60 kHU/min

- Całkowita filtracja lampy min. 3,0 mmAl

- Kolimator manualny z oświetleniem LED i możliwością obrotu w zakresie min. +/-45°

- Filtry dodatkowe utwardzające wiązkę promieniowania:

  - 1 mmAl + 0,1 Cu

  - 1 mmAl + 0,2 Cu

  - 2 mmAl

- Zintegrowany miernik dawki DAP z wyświetlaniem dawki na stacji akwizycyjnej

- Statyw do zdjęć odległościowych:

- Minimalna odległość środka kasety lub detektora od podłogi maks. 30 cm

- Maksymalna odległość środka kasety lub detektora od podłogi min. 170 cm

- Komora AEC trójpolowa

- Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach: min. 80 l/cm, ratio 10:1, ogniskowa 150-180 cm

- Kratka przeciwrozproszeniowa możliwa do wyjęcia bez użycia narzędzi

- Odległość powierzchni statywu-powierzchnia kasety lub detektora maks. 7 cm

- Współczynnik absorpcji blatu statywu maks. 0,3 mmAl

- Szuflada na detektor umożliwiająca zastosowanie detektora w formacie 43x43 cm

- Cyfrowy detektor pełnoformatowy 43 x 43 do stosowania w stole:

- Detektor zainstalowany w stole, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady

- Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI

- Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5 x 42,5 cm

- Rozmiar piksela maks. 100µm

- Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln

- DQE dla 0 lp/mm min.73%

- Głębokość bitowa min. 16 bitów

- Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm

- Czas akwizycji obrazu maks. 5 s

- Odporność na pył i wodę min. IP56

- Waga detektora maks. 3,4 kg

- Maksymalne obciążenie punktowe detektora min. 150 kg

- Maksymalnie obciążenie całkowite detektora min. 300 kg

- Cyfrowy detektor pełnoformatowy 43 x 43 do stosowania w statywie

- Detektor zainstalowany w statywie, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady

- Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI

- Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5, x 42,5 cm

- Rozmiar piksela maks. 100 µm

- Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln

- DQE dla 0 lp/mm min. 73%

- Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm

- Czas akwizycji obrazu maks. 5 s

- Głębokość bitowa min. 16 bitów

- Odporność na pył i wodę min. IP56

- Waga detektora maks. 3,4 kg

- Maksymalne obciążenie punktowe detektora min. 150 kg

- Maksymalnie obciążenie całkowite detektora min. 300 kg

- Stacja technika aparatu RTG

- Komputer stacji technika (konsola akwizycyjna) o parametrach dedykowanych przez producenta. Paramenty nie gorsze niż: procesor min. Intel Core i5, pamięć 16 GB RAM, min. dyski SSD: 512 GB+ 2 x 2TB, Windows 11 Professional, Klawiatura, mysz USB, Napęd CD/DVD RW, monitor medyczny LCD min. 23”, gniazda USB 2.0 lub 3.0

- Jedna konsola do sterowania parametrami generatora, akwizycji obrazu z detektorów cyfrowych. Możliwość przechowywania danych w sposób bezpieczny o sumarycznej pojemność 2TB.

- Interfejs oprogramowania medycznego stacji w języku polskim

- Czas akwizycji obrazu preview dla detektorów maks. 3 s

- Czas pełnego cyklu akwizycji obrazu dla detektorów maks. 8 s

- Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego

- Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu

- Funkcjonalności DICOM min.:  Send,  Store , Worklist, Patient CD

- Podstawowe funkcje obróbki obrazów min: brót obrazów, lustrzane odbicie, bezstopniowy zoom, lupa, dodawanie znaczników i tekstu na obrazie, region zainteresowania

- Dodawanie komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie

- Dodawanie znaczników w dowolnym miejscu na obrazie: min. strzałki, elipsy itp.

- Pomiar kątów, odległości, powierzchni i gęstości

- Możliwość dodawania ekspozycji do badania, nawet po jego zakończeniu

- Zintegrowany przewodnik pozycjonowania radiograficznego do każdego badania zawierający zdjęcia, filmy i przykłady poprawnych zdjęć

- Automatyczne maskowanie

- Automatycznie usuwanie linii kratki przeciwrozproszeniowej

- Oprogramowanie umożliwiające redukcje szumu podczas wykonywania ekspozycji bez kratki przeciwrozproszeniowej

- Automatyczna analiza obrazu pod kątem tkanek miękkich i struktur kostnych pozwalająca na zastosowanie odpowiednych algorytmów przetwarzania obrazów

- Automatyczna redukcja szumu

- Analiza zdjęć odrzuconych

- Automatyczna korekta martwych pikseli

- Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu na różnych poziomach częstotliwości w celu uzyskania idealnej ostrości i wysokiego kontrastu

- Algorytm do optymalnej automatycznej redukcji szumów

- Automatyczne wyrównywanie kontrastu na całym obrazie

- Automatycznie przyciemnianie wszystkich części obrazu poza kolimowanym obszarem - dostępne różne poziomy przejrzystości z możliwymi ręcznymi korektami.

- Eksport obrazów w formacie min.: JPEG, TIFF, BMP, DICOM

- Moduł oprogramowania do zarządzania dawką umożliwiający:

  - tworzenie raportów dotyczących dawki przyjętej przez pacjentów podczas badań w wybranym okresie czasu,

  - możliwość podania łącznej dawki otrzymanej przez pacjenta podczas badania składającego się z kilku ekspozycji,

  - możliwość określenia kryteriów wyszukiwania spośród min.: data urodzenia, płeć, data, rodzaj badania, kV, mAs, płeć, technik wykonujący badanie,

  - możliwość eksportu statystyk do formatu .xls oraz .csv,

# Wymagania - Część nr 2 - zakup cyfrowego aparatu RTG do pracowni rentgenowskiej oraz remont i przystosowanie pracowni RTG w Szpitalu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, w ramach którego przez Wykonawcę będą zrealizowane dwa zadania

- Zadanie Nr 2 : Zakup cyfrowego aparatu RTG do pracowni rentgenowskiej” polegającego na sprzedaży, dostawie, montażu i podłączeniu w remontowanym i przystosowanym pomieszczeniu pracowni rtg, o której mowa w Zadaniu Nr 1, cyfrowego aparatu rtg wraz z jego akcesoria, wyposażeniem i urządzeniami towarzyszącymi oraz oprogramowaniem (i jego wdrożeniem)

# 1.Cyfrowy aparat RTG:

- Rok produkcji (nie starszy niż 2025)

- Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany

- Certyfikat CE oraz deklaracja zgodności dla aparatu, wpis/zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

- Generator:

  - Generator wysokiej częstotliwości min. 200 kHz

  - Moc generatora min. 50 kW

  - Zasilanie trójfazowe

  - Zakres napięć z krokiem co 1 kV min. 40-150 kV

  - Zakres regulacji prądu min. 10-630 mA

  - Zakres regulacji mAs min. 0,1-630 mAs

  - Minimalny czas ekspozycji max. 1 ms

  - Edytowalne programy anatomiczne min. 1000

  - System automatyki ekspozycji AEC dla stołu i statywu

  - Ręczny dobór parametrów ekspozycji (technika dwupunktowa i trójpunktowa)

  - Kolumna RTG na szynie podłogowej

- Podłogowa kolumna lampy RTG niezintegrowana ze stołem:

- Zakres ruchu wzdłużnego kolumny min. 159 cm

- Obrót lampy wokół osi pionowej min. +/-180°

- Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/-180°

- Minimalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi maks. 35 cm

- Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi min. 185 cm

- Wielofunkcyjny panel z ekranem dotykowym min. 12” zlokalizowany na kołpaku lampy umożliwiającym pełną integrację systemu z oprogramowaniem systemu, kontrolę wszystkich ruchów w jednym miejscu, dostęp do ulubionych pozycji APR, szybki podgląd obrazu w celu oceny ekspozycji, zintegrowana kontrola parametrów generatora, przewodnik pozycjonowania pacjenta wspomagający operatora,  ustawienia komfortu użytkownika (np. blokada pedału stołu), monitorowanie stanu systemu i błędów.

- Stół diagnostyczny z regulowaną wysokością:

- Stacjonarny stół z pływającym blatem

- Szerokość blatu min. 81 cm

- Długość blatu min. 220 cm

- Minimalna wysokość blatu od podłogi maks. 45 cm

- Maksymalna wysokość blatu od podłogi min. 90 cm

- Zakres ruchu poprzecznego blatu min. 25 cm

- Zakres ruchu wzdłużnego blatu min. 103 cm

- Zakres ruchu szuflady detektora min. 61 cm

- Współczynnik absorpcji blatu maks. 0,3 mmAl

- Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców z możliwością montażu po obu stronach stołu

- Komora AEC trójpolowa

- Maksymalna waga pacjenta (nośność) min. 350 kg

- Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach: min. 80 l/ cm, ratio 10:1, ogniskowa 85-110 cm

- Kratka przeciwrozproszeniowa możliwa do wyjęcia bez użycia narzędzi

- Odległość powierzchni stołu – kaseta max. 7 cm.

- Szuflada na detektor umożliwiająca zastosowanie detektora  w formacie 43x43 cm

- Auto-tracking dla stołu (automatyczne utrzymywanie odległości SID, automatyczne centrowanie detektora w stole względem pozycji lampy rtg)

- Lampa RTG z kolimatorem oraz miernikiem DAP

- Małe ognisko lampy max.0,6 mm

- Duże ognisko lampy max.1,2 mm

- Moc małego ogniska min. 25 kW

- Moc dużego ogniska min. 70 kW

- Pojemność cieplna anody min. 300 kHU

- Pojemność cieplna kołpaka min.1250 kHU

- Szybkość rozproszenia ciepła anody min. 60 kHU/min

- Całkowita filtracja lampy min. 3,0 mmAl

- Kolimator manualny z oświetleniem LED i możliwością obrotu w zakresie min. +/-45°

- Filtry dodatkowe utwardzające wiązkę promieniowania:

- - 1 mmAl + 0,1 Cu

- - 1 mmAl + 0,2 Cu

- - 2 mmAl

- Zintegrowany miernik dawki DAP z wyświetlaniem dawki na stacji akwizycyjnej

- Statyw do zdjęć odległościowych

- Minimalna odległość środka kasety lub detektora od podłogi maks. 30 cm

- Maksymalna odległość środka kasety lub detektora od podłogi min. 183 cm

- Komora AEC trójpolowa

- Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach: min. 80 l/cm, ratio 10:1, ogniskowa 150-180 cm

- Kratka przeciwrozproszeniowa możliwa do wyjęcia bez użycia narzędzi

- Odległość powierzchni statywu-powierzchnia kasety lub detektora maks. 7 cm

- Współczynnik absorpcji blatu statywu maks. 0,3 mmAl

- Szuflada na detektor umożliwiająca zastosowanie detektora  w formacie 43x43 cm

- Auto-tracking dla statywu (automatyczne podążanie lampy rtg w pionie za detektorem umieszczonym w statywie)

- Cyfrowy detektor pełnoformatowy 43 x 43 do stosowania w stole

- Detektor zainstalowany w stole, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady

- Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI

- Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5 x 42,5 cm

- Rozmiar piksela maks. 100µm

- Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln

- DQE dla 0 lp/mm min.73%

- Głębokość bitowa min. 16 bitów

- Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm

- Czas akwizycji obrazu maks. 5 s

- Odporność na pył i wodę min. IP56

- Waga detektora maks. 3,4 kg

- Maksymalne obciążenie punktowe detektora min. 150 kg

- Maksymalnie obciążenie całkowite detektora min. 300 kg

- Cyfrowy detektor pełnoformatowy 43 x 43 do stosowania w statywie

- Detektor zainstalowany w statywie, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady

- Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI

- Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5, x 42,5 cm

- Rozmiar piksela maks. 100 µm

- Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln

- DQE dla 0 lp/mm min. 73%

- Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm

- Czas akwizycji obrazu maks. 5 s

- Głębokość bitowa min. 16 bitów

- Odporność na pył i wodę min. IP56

- Waga detektora maks. 3,4 kg

- Maksymalne obciążenie punktowe detektora min. 150 kg

- Maksymalnie obciążenie całkowite detektora min. 300 kg

- Stacja technika aparatu RTG

- Komputer stacji technika (konsola akwizycyjna) o parametrach dedykowanych przez producenta. Paramenty nie gorsze niż: procesor min. Intel Core i5, pamięć 16 GB RAM, min. dysk SSD: 1TB, Windows 11 Professional, Klawiatura, mysz USB, Napęd CD/DVD RW, monitor medyczny LCD min. 23,5”,

- Jedna konsola do sterowania parametrami generatora, akwizycji obrazu z detektorów cyfrowych

- Interfejs oprogramowania medycznego stacji w języku polskim

- Czas akwizycji obrazu preview dla detektorów maks. 3 s

- Czas pełnego cyklu akwizycji obrazu dla detektorów maks. 8 s

- Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego

- Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu

- Funkcjonalności DICOM min.:  Send,  Store , Worklist, Patient CD

- Podstawowe funkcje obróbki obrazów min: brót obrazów, lustrzane odbicie, bezstopniowy zoom, lupa, dodawanie znaczników i tekstu na obrazie, region zainteresowania

- Dodawanie komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie

- Dodawanie znaczników w dowolnym miejscu na obrazie: min. strzałki, elipsy itp.

- Pomiar kątów, odległości, powierzchni i gęstości

- Możliwość dodawania ekspozycji do badania, nawet po jego zakończeniu

- Zintegrowany przewodnik pozycjonowania radiograficznego do każdego badania zawierający zdjęcia, filmy i przykłady poprawnych zdjęć

- Automatyczne maskowanie

- Automatycznie usuwanie linii kratki przeciwrozproszeniowej

- Oprogramowanie umożliwiające redukcje szumu podczas wykonywania ekspozycji bez kratki przeciwrozproszeniowej

- Automatyczna analiza obrazu pod kątem tkanek miękkich i struktur kostnych pozwalająca na zastosowanie odpowiednych algorytmów przetwarzania obrazów

- Automatyczna redukcja szumu

- Analiza zdjęć odrzuconych

- Automatyczna korekta martwych pikseli

- Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu na różnych poziomach częstotliwości w celu uzyskania idealnej ostrości i wysokiego kontrastu

- Algorytm do optymalnej automatycznej redukcji szumów

- Automatyczne wyrównywanie kontrastu na całym obrazie

- Automatycznie przyciemnianie wszystkich części obrazu poza kolimowanym obszarem - dostępne różne poziomy przejrzystości z możliwymi ręcznymi korektami.

- Eksport obrazów w formacie min.: JPEG, TIFF, BMP, DICOM

- Moduł oprogramowania do zarządzania dawką umożliwiający:

  - tworzenie raportów dotyczących dawki przyjętej przez pacjentów podczas badań w wybranym okresie czasu,

  - możliwość podania łącznej dawki otrzymanej przez pacjenta podczas badania składającego się z kilku ekspozycji,

  - możliwość określenia kryteriów wyszukiwania spośród min.: data urodzenia, płeć, data, rodzaj badania, kV, mAs, płeć, technik wykonujący badanie,możliwość eksportu statystyk do formatu .xls oraz .csv,

- Wyposażenie dodatkowe: zestaw fantomów do wykonywania wszystkich testów podstawowych (kolimacja i osiowość z wieszakiem na statyw, fantom jednorodny do oceny kratki przeciwrozproszeniowej, fantom płytowy do oceny funkcjonowania AEC, dawkomierz, fantom do oceny zdolności rozdzielczej wysoko i niskokontrastowej)

- System ucyfrowienia dla aparatu stomatologicznego wewnątrzustnego :

- Zasilanie: 24 VDC (240 VAC zasilacz), 50/60 Hz; 1.5A

- Rozdzielczość : min. 17 lp/mm

- Skala szarości: min. 16 Bit

- Wielkość pikseli: min. 30 µm (super resolution), min. 60µm (high resolution)

- Interface: 10/100 with 1GB Compliant Ethernet

- Waga: 4 kg

- Płytki obrazowe:

- - rozmiar 2 - 31 x 41 mm – min. 4 szt.

- System ucyfrowienia dla aparatu przyłóżkowego

- Detektor do obsługi aparatu przyłóżkowego, umożliwiający pracę przewodową z możliwością wyjęcia detektora z szuflady

- Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI

- Powierzchnia aktywna detektora min. 42,5 x 42,5 cm

- Rozmiar piksela maks. 100 µm

- Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) min. 17 mln

- DQE dla 0 lp/mm min. 73%

- Rozdzielczość liniowa min. 4,0 lp/mm

- Czas akwizycji obrazu maks. 5 s

- Głębokość bitowa min. 16 bitów

- Odporność na pył i wodę min. IP56

- Waga detektora maks. 3,4 kg

- Warstwa scyntylacyjna detektora wykonana w technologii jodek cezu CsI

- Komputer stacji technika (konsola akwizycyjna) o parametrach dedykowanych przez producenta. Paramenty nie gorsze niż: procesor min. Intel Core i5, pamięć 16 GB RAM, min. dysk SSD: 1TB, Windows 11 Professional, Klawiatura, mysz USB, Napęd CD/DVD RW, monitor medyczny LCD min. 23,5”,

- Mobilny wózek jezdny umożliwiający przechowywanie i przemieszczanie systemu cyfrowego.

- Interfejs oprogramowania medycznego stacji w języku polskim

- Czas akwizycji obrazu preview dla detektorów maks. 3 s

- Czas pełnego cyklu akwizycji obrazu dla detektorów maks.

- 8 s

- Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego

- Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu

- Funkcjonalności DICOM min.:  Send,  Store , Worklist, Patient CD

- Podstawowe funkcje obróbki obrazów min: obrót obrazów, lustrzane odbicie, bezstopniowy zoom, lupa, dodawanie znaczników i tekstu na obrazie, region zainteresowania

- Dodawanie komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie

- Dodawanie znaczników w dowolnym miejscu na obrazie: min. strzałki, elipsy itp.

- Pomiar kątów, odległości, powierzchni i gęstości

- Możliwość dodawania ekspozycji do badania, nawet po jego zakończeniu

- Eksport obrazów w formacie min.: JPEG, TIFF, BMP, DICOM

- Interfejs oprogramowania medycznego stacji w języku polskim

- Czas akwizycji obrazu preview dla detektorów maks. 3 s

- Czas pełnego cyklu akwizycji obrazu dla detektorów maks. 8 s

- Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego

- Podłączenie urządzenie do systemu RIS/PACS

- System informatyczny RIS/PACS

## Wymagania ogólne

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgodność z przepisami prawa | Ustawa o wyrobach medycznych, NFZ, RODO/GDPR | Wyrób klasy min. IIb |
| 2 | Certyfikacja CE | Deklaracja zgodności 93/42/EEC lub MDR | Wymagane |
| 3 | Certyfikaty producenta | ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001 | Wymagane |
| 4 | Jednorodność środowiska | RIS, PACS, dystrybucja jednego producenta | Eliminacja niezgodności |
| 5 | Zgodność ze standardami | DICOM 3.0, HL7 v2.x, HL7 CDA, IHE SWF, PIR, CT, PDI | Wymagane |

## 2. PACS – wymagania funkcjonalne

### 2.1 Licencje i integracje

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencje DICOM | Licencje dla RTG, RTG mobilnego, RTG stomatologicznego, 3×EKG, stacji opisowej, teleopisu, platformy usług | Licencje otwarte |
| 2 | Obsługa SOP Class | CR, DX, CT, MR, US, MG, SR, SC, KO, CAD SR i inne zgodne z DICOM | Pełna lista zgodna z DICOM |

### 2.2 Komunikacja i protokoły

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Protokoły DICOM | C-Store, C-Move, C-Find, Storage Commitment, MPPS (SCU/SCP) | Wymagane |
| 4 | Worklist | Generowanie list wg typu badania, pracowni, urządzenia | Wymagane |
| 5 | Automatyczne usuwanie badań | Usuwanie z modalności po zakończeniu w RIS | Wymagane |

### 2.3 Routing i automatyzacja

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Autorouting | Harmonogram, priorytety, routing wg tagów DICOM | Wymagane |
| 7 | Prefetching | Automatyczne pobieranie badań porównawczych | Wymagane |

### 2.4 Archiwizacja

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Archiwizacja | Online + offline (LTO/HDD/USB/nowoczesne nośniki) | Wymagane |
| 9 | Automatyczne przenoszenie | Harmonogram, retencja, poziom zajętości | Wymagane |
| 10 | Odtwarzanie offline | Automatyczne przywracanie badań | Wymagane |
| 11 | Kompresja | JPEG, JPEG2000 (lossless/lossy), harmonogram | Wymagane |

### 2.5 Wyszukiwanie i zarządzanie

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Wyszukiwanie badań | Po dowolnym tagu DICOM, ID, PESEL, datach, opisie | Wymagane |
| 13 | Zarządzanie węzłami | Monitoring, status, diagnostyka | Wymagane |
| 14 | Logowanie zdarzeń | Pełna historia operacji użytkowników i systemu | Wymagane |
| 15 | Integracja z AD/LDAP | Logowanie, role, grupy, tryb read-only | Wymagane |

## 3. Dystrybucja obrazów (WEB)

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostęp przez przeglądarkę | Chrome/Edge, bez wtyczek | Wymagane |
| 2 | Licencje pływające | Min. 5 użytkowników | Wymagane |
| 3 | Obróbka obrazu | W/L, zoom, obrót, pomiary, komentarze, miniatury, serie | Wymagane |
| 4 | Wyświetlanie opisów | Pobieranie opisów z RIS | Wymagane |
| 5 | Format referencyjny | JPEG (stratny) + DICOM | Wymagane |

## 4. RIS – wymagania funkcjonalne

### 4.1 Licencje i stanowiska

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencje | Min. 5 równoczesnych użytkowników | Wymagane |
| 2 | Stanowiska | Lekarz, technik, rejestracja, sekretariat, administrator | Wymagane |

### 4.2 Rejestracja i terminarz

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rejestracja badań | Skierowania, kolejki, terminarz | Wymagane |
| 4 | Walidacja danych | PESEL, dane osobowe, lekarz kierujący | Wymagane |
| 5 | Lista rezerwowa | Obsługa pacjentów oczekujących | Wymagane |
| 6 | Planowanie wizyt | Godziny pracy, przerwy, urlopy, tryb awaryjny | Wymagane |

### 4.3 Opisy badań

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Szablony opisów | Edytowalne, przypisane do modalności | Wymagane |
| 8 | Historia opisów | Dostęp do poprzednich wersji | Wymagane |
| 9 | Autoryzacja | Wielopoziomowa | Wymagane |
| 10 | Structured Report | Obsługa SR | Wymagane |

### 4.4 Integracje

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | HIS/ZSI | HL7 ADT/ORM/ORU | Wymagane |
| 12 | PACS | Worklist, MPPS, SR | Wymagane |
| 13 | Teleradiologia | VPN, DICOM, HL7 | Wymagane |
| 14 | Przeglądarki desktopowe | Dowolne zgodne z DICOM | Wymagane |

### 4.5 Nagrywanie płyt

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Nagrywanie | Lokalna nagrywarka, duplikator (jeśli dostępny) | Wymagane |

## 5. Bezpieczeństwo i ochrona danych

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RODO/DODO/GDPR | Pełna zgodność | Wymagane |
| 2 | Szyfrowanie | TLS 1.2+ | Wymagane |
| 3 | Polityki haseł | Długość, złożoność, rotacja, blokada | Wymagane |
| 4 | Automatyczne wylogowanie | Po czasie bezczynności | Wymagane |
| 5 | Role i uprawnienia | Modalność, oddział, typ użytkownika | Wymagane |
| 6 | Backup | Automatyczny backup bazy i archiwum | Wymagane |
| 7 | Disaster Recovery | Procedura odtwarzania po awarii | Wymagane |
| 8 | Praca jako użytkownik ograniczony | Serwer bez uprawnień admina | Wymagane |

## 6. Wymagania sprzętowe – serwery i baza danych

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architektura | 64-bit | Wymagane |
| 2 | RAM | Min. 32 GB | Wymagane |
| 3 | Macierz dyskowa | Min. 8 TB, RAID 5/6/10 | Wymagane |
| 4 | Baza danych | Relacyjna SQL (dowolna zgodna) | Wymagane |
| 5 | Redundancja | Interfejsy sieciowe, dyski | Wymagane |
| 6 | Instalacja RIS/PACS | Możliwość pracy na jednym serwerze | Dopuszczalne |
| 7 | Wymiary serwera | RACK 19”, max. 4U | Wymagane |
| 8 | UPS | RACK 19”, max. 4U | Wymagane |

## 7. Stacja opisowo-diagnostyczna

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor diagnostyczny | Min. 3 MP, DICOM GSDF, min. 10-bit, min. 1000 cd/m², równomierność luminancji, kalibrator | Wymagane |
| 2 | Monitor pomocniczy | Min. 24” | Wymagane |
| 3 | Oprogramowanie diagnostyczne | MPR, porównania, pomiary, SR | Wymagane |
| 4 | Parametry sprzętowe | CPU min. 8 rdzeni, RAM min. 32 GB, SSD min. 1 TB | Wymagane |
| 5 | Inne | Dodatkowe – wolne gniazdo USB do obsługi nośników USB typu Pendrive/Dysk przenośny | Wymagane |

## 8. Stacja technika (sterownia RTG / ambulans)

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyświetlacz | Zgodny z DICOM | Wymagane |
| 2 | Wymiary | Min. 21,3” | Wymagane |
| 3 | Oprogramowanie techniczne | Worklist, ręczne przypisanie badania | Wymagane |
| 4 | Integracja | RIS + PACS | Wymagane |
| 5 | Archiwizacja lokalna | Przechowywanie badań | Wymagane |
| 6 | Inne | Dodatkowe – wolne gniazdo USB do obsługi nośników USB typu Pendrive/Dysk przenośny | Wymagane |

## 9. Integracja z systemami zewnętrznymi

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS/ZSI | HL7 ADT/ORM/ORU | Wymagane |
| 2 | EDM | HL7 CDA | Wymagane |
| 3 | Teleradiologia | VPN, DICOM, HL7 | Wymagane |
| 4 | Przeglądarki desktopowe | Dowolne zgodne z DICOM | Wymagane |
| 5 | Synchronizacja czasu | IHE Consistent Time | Wymagane |

## 10. Wdrożenie i wsparcie

| Lp. | Wymaganie | Opis / Parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja i konfiguracja | Pełne wdrożenie systemu | Wymagane |
| 2 | Testy | Integracyjne, obciążeniowe, bezpieczeństwa | Wymagane |
| 3 | Szkolenia | Lekarze, technicy, rejestracja, administratorzy | Wymagane |
| 4 | Dokumentacja | Powykonawcza + instrukcje | Wymagane |
| 5 | Licencja | Na czas nieokreślony | Wymagane |
| 6 | Aktualizacje | W okresie gwarancyjnym | Wymagane |

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

- Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę udostępnionych przez Zamawiającego urządzeń standardu DICOM do oferowanego systemu RIS/PACS. Ewentualne koszty serwisowe podłączanych urządzeń do systemu PACS/RIS ponosi Zamawiający.

- Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu.

- Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem:

  - instalacji i konfiguracji systemu,

  - konfiguracji bazy danych,

  - weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych–opisowych,

- weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych–drukowanych

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu ZDO w zakresie obsługi RIS/PACS oraz ewentualnej integracji z HIS

- Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie)

- Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład Systemów PACS i RIS WEB, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie:

  - Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia,

  - Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17,

- Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania

- Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin. Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS.

- Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu – max. 10 dni roboczych . Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS

- Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora.

- Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji klinicznych – przez min. 3 dni robocze, bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru

- Szkolenie uzupełniające personelu Użytkownika w zakresie aplikacji klinicznych na wniosek Użytkownika – przez min. 5 dni roboczych łącznie w okresie pierwszych 3 miesięcy eksploatacji, w terminach wspólnie uzgodnionych z Użytkownikiem

- Zamawiający ma prawo zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu.

# Wymagania - Część nr 2 - zakup cyfrowego aparatu RTG do pracowni rentgenowskiej oraz remont i przystosowanie pracowni RTG w Szpitalu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, w ramach którego przez Wykonawcę będą zrealizowane dwa zadania.

- Zadanie Nr 1: „Remont i przystosowanie pracowni RTG w Szpitalu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi”, celem uruchomienia i korzystania przez Zamawiającego pracowni rtg z cyfrowym aparatem rtg, o którym mowa w Zadaniu Nr 2

# Remont i przystosowanie pracowni RTG budynku szpitala

- Remont pomieszczeń wchodzących w skład pracowni RTG o łącznej powierzchni około 49m2

- Poczekalnia 3,19m2

- Przedsionek 1,23m2

- Gabinet lekarski 11,72m2

- Sala operatora 6,70m2

- Sala RTG 26,52 m2

- Remont pracowni RTG jest konsekwencją wymiany aparatu RTG oraz urządzeń towarzyszących. Roboty remontowe polegać będą na wymianie przyłączy oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych na kompatybilne do nowego aparatu RTG. Wymiana przestarzałych i zużytych elementów w pracowni oraz pozostałych pomieszczeniach wchodzących w skład pomieszczeń RTG wymusza potrzebę wymiany starych oznaczeń i sygnalizatorów ostrzegawczych na nowe, oraz przywrócenie estetyki pomieszczeń. W zakres prac wchodzi:

- Demontaż starego aparatu RTG, wraz z podzespołami

- Dostosowanie pomieszczeń w zakresie umożliwiającym montaż aparatu RTG,

- Wymiana drzwi w pracowni RTG oraz sterowni - 3 szt. drzwi ołowiane (wejście do gabinetu (90cm/200cm), wejście do sterówki (80cm/200cm) i wyjście na oddział (100cm/200cm drzwi dzielone dwuskrzydłowe, skrzydło czynne i bierne))

- wymiana okienka ochronnego w sterowni – 1szt.

- odświeżenie powłok malarskich

- wymiana wykładziny w pracowni i sterowni powierzchnia ok. 33m2

- adaptacja instalacji elektrycznej do nowego aparatu

- dostawa mebli do sterowni i gabinetu lekarskiego

- modernizacja gabinetu lekarskiego lekarza RTG około 11 m2 (wymiana wyposażenia dostosowanego do nowych urządzeń)

- montaż klimatyzacji w pracowni RTG oraz gabinecie lekarskim

- wymiana lampy bakteriobójczej w pracowni RTG

- Dostosowanie infrastruktury elektrycznej do potrzeb aparatu RTG

- W celach poglądowych poniżej zostały przedstawione rzuty pomieszczeń pracowni RTG szpitala

- Wyposażenie pomieszczeń modernizowanej pracowni przewiduje następujące elementy:

- Przedsionek (1.15): 2szt  krzesła dla osadzonych oczekujących na badanie, rama metalowa, siedzisko tworzywo sztuczne, powierzchnie zmywalne,

- Gabinet lekarski cześć opisowa (1.17)

- długi blat z płyty meblowej, spełniający funkcję biurka długość około 3000mm, grubość około 36mm głębokość około 800mm, podzielony na  dwa stanowiska. Jedna część: miejsce stanowisko komputerowe, druga część stanowisko lekarza opisującego 3 monitory, oraz urządzenia peryferyjne tj. drukarka, skaner do zdjęć wewnątrzustnych, telefon itp.)

- blat ustawiony na 3 kontenerach z płyty meblowej przynajmniej jeden z szufladami na rzeczy biurowe, pozostałe kontenery przedzielone półkami z drzwiczkami zamykane na klucz wymiary około 620/430/500mm

- nad blatem szafki wiszące z drzwiczkami unoszonymi ku górze (teleskopy), zamykana na klucz, na segregatory i dokumenty

- dwa fotele biurowe, z regulowaną wysokości, i pochyleniem oparcia, podłokietnikami i podparciem pod lędźwie, dostosowane do przepisów BHP, nośność do 110kg

- Gabinet lekarski część socjalna (1.17)

- szafa dwudrzwiowa oddzielnymi komorami osobno zamykanymi dla pracowników

- szafka dwudrzwiowa dolna ze zlewozmywakiem

- ściany przy zlewozmywaku wykończona płytki na ściennymi

- lustro wiszące 1 szt

- szafka wisząca nad zlewozmywakiem lub obok z drzwiczkami otwieranymi na boki na naczynia i rzeczy pracowników

- stół socjalny 1 szt

- 2 krzesła fotelowe z wysokim oparciem

- Gabinet rentgenowski (1.19)

- krzesło dla pacjenta 1 szt. zmywalne

- wieszak dla pacjenta stojący

- taboret z dużym siedziskiem, bez kółek zmywalny

- Sterownia (1.18):

- wysokie biurko do pracy na stojąco

- 3 szafy z drzwiami przesuwnymi z półkami na dokumentację

- Kolory płyty meblowej do ustalenia po wyborze oferty. Poniżej został przedstawiony poglądowy układ wyposażenia meblowego:

# WYMAGANIA DODATKOWE:

- Dostawa, montaż oraz instalacja aparatu RTG u Zamawiającego

- Podłączenie  urządzeń posiadanych przez Zamawiającego do systemem RIS/PACS.

- Przygotowanie/aktualizacja projektu osłon stałych wraz z jego zatwierdzeniem we właściwej miejscowo jednostce WSSE

- Gwarancja na wszystkie podzespoły min. 24 miesięcy

- Wykonanie testów akceptacyjnych po instalacji urządzenia

- Wykonanie testów specjalistycznych po instalacji urządzenia

- Demontaż, odbiór i utylizacja aktualnie posiadanego aparatu RTG.

- Pełna instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

- Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 h

- Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy.

- W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi.

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.