Załącznik nr  1 do SWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Tytuł postępowania: Dostawa elipsometru spektroskopowego z możliwością pomiaru pełnej macierzy Mullera dla Wydziału Chemii UW

| Lp. | ## Opis parametrów technicznych ## (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone w niniejszym opisie.) | Wymagane minimalne parametry | UWAGA! Należy wpisać: parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu) Należy udzielić odpowiedzi: TAK lub NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |  |
| Dostawa zestawu elipsometru spektroskopowego UV-Vis |  |  |  |  |
|  | Wyposażonego w elipsometr spektroskopowy: | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| a | O zakresie spektralnym co najmniej od 245 do 990 nm | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b | Wyposażonego w filtr wycinającego zakres światła UV załączany manualnie lub z poziomu oprogramowania | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| c | Wyposażonego w wydajną lampę ksenonową (o mocy min. 75 W) zamontowaną w ramieniu elipsometru z optyką kolimacyjną | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| d | Dostosowujący intensywność światła do próbki za pomocą automatycznych tłumików światła lub regulowanego czasu integracji | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| e | Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę systemu o detektor i źródło światła dla zakresu MIR do 25 000nm instalowane na tym samym goniometrze co DUV-VIS -NIR, a tym samym musi umożliwiać wykonanie pomiarów w zakresie 190nm – 25 000nm na jednej platformie pomiarowej. | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wyposażonego w stolik pomiarowy ze zmotoryzowanym posuwem wzdłuż osi Z oraz automatycznym nastawem wysokości pomiarowej (autofocus) | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Możliwość rozbudowy o układ do automatycznego mapowania X-Y na obszarze min. 200 mm x 200 mm, umożliwiający pomiary grubości warstw i parametrów optycznych wraz z oprogramowaniem do kontroli stolika, zbierania danych i wyświetlania wyników, a także z automatycznym ustawianiem wysokości próbki (autofocus) | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wyposażony w adapter do instalacji próbek w pionie w celu pomiarów transmisyjnych | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wyposażonego w detektor CCD: | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| a | Rozdzielczość spektralna nie gorsza niż 0,8 nm dla zakresu 245-990 nm | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b | Szerokość pasma (FWHM) max. 4,5 nm dla zakresu 245-990 nm | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| c | Zakres spektralny co najmniej od 245 do 990 nm | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| d | Wyposażone w rotujący kompensator lub analizator zapewniający czas pomiaru nie dłuższy niż 1s dla zakresu spektralnego 245-990 nm | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wyposażonego w goniometr: | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| a | Sterowany komputerowo zapewniający pomiar w zakresie kątów co najmniej w zakresie od 18 do 90o, krokiem 0,01o lub mniejszym, z dokładnością ustawienia kątów nie gorszą niż 0,01o | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b | Posiadający niezależne sterowanie ramionami goniometru w celu przeprowadzenia pomiarów skaterometrycznych | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Posiadającego układ do wielostopniowej redukcji wielkość plamki pomiarowej: | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| a | Do wymiarów nie większych niż 500 m x 500 m (szerokość, wysokość) dla kąta 75o | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b | Umożliwiający rozbudowę o układ zmniejszający wielkość plamki pomiarowej, między innymi do rozmiarów poniżej 200 um x 200 um (szerokość, wysokość) dla kąta 75o, tj. za pomocą optyki kształtującej i skupiającej wiązkę światła, tzw. microspot. Element ten musi umożliwiać jego samodzielne załączenie poprzez wpięcie magnetyczne, bądź przykręcenie do zewnętrznych części aparatury | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Urządzenie musi wykonywać pomiary kątów Psi i Delta z dokładnością nie gorszą niż 0,06o oraz powtarzalnością nie gorszą niż 0,02o | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Zainstalowanego na platformie oraz sterowany za pomocą dołączonego laptopa lub komputera | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wyposażonego we wszystkie elementy umożliwiające wyznaczenie 16 elementów macierzy Muellera w zakresie nie mniejszym niż 245-800 nm | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Umożliwiającego integrację z aparaturą zewnętrzną i komunikację z innymi urządzeniami: | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| a | Urządzenie musi umożliwiać obustronną komunikację z urządzeniami zewnętrznymi i wykonywanie zdalnych poleceń przesyłanych za pomocą portu TCP/IP lub portu szeregowego | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b | Urządzenie musi umożliwiać doposażenie o komorę cieczową o objętości co najmniej 25 mL z regulacją temperatury (w zakresie temperatury pokojowej do 70oC) i cyrkulacji cieczy. Komora ta powinna zawierać okienka pomiarowe przez które przechodzi promień świetlny pod kątem 90 stopni. | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| c | Urządzenie oraz oprogramowanie sterujące muszą umożliwiać bezpośrednią integrację stolików grzewczych firmy Linkam Scientific (kontroler T96S, stacja LTS420) i kontrolę temperatury próbki z poziomu oprogramowania elipsometru | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| d | Urządzenie musi umożliwiać obustronną komunikację polegającą na wykonywaniu poleceń wg instrukcji zadanymi parametrami, wykonywaniu pomiarów zdalnych i generowaniu raportów przesyłanych za pomocą portu TCP/IP lub portu szeregowego | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wyposażonego w zestaw komputerowy | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| a | Procesor minimum 6-rdzeniowy, osiągający wydajność na poziomie co najmniej procesora Intel Core i5 najnowszej lub jednej z dwóch poprzednich generacji lub równoważny, | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b | RAM minimum 16 GB, | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| c | Dysk SSD pojemności co najmniej 500 GB, | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| d | System operacyjny - system kompatybilny z Windows 11 Professional lub równoważny, zapewniający pełną współpracę z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego, w szczególności umożliwiający bezproblemową migrację danych pomiędzy urządzeniami Zamawiającego, | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| e | Monitor przekątna ekranu minimum 23”, mysz i klawiatura | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| f | mysz i klawiatura | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów, tworzenie raportów, działające w środowisku Windows 10/11 Professional | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Montaż wraz z instalacją urządzenia | wymagane |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Okres gwarancji 24 miesięcy | wymagane |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Termin dostawy 12 tygodni (84 dni) | wymagane |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Instruktarz stanowiskowy: z obsługi sprzętu i oprogramowania trwające 16 godzin dla maksymalnej 32- osobowej grupy zawierające m.in: - wstęp teoretyczny do pomiarów elipsometrycznych, - sposób wykonywania kalibracji/sprawdzania poprawnego działania systemu, - dobre praktyki konserwacyjne/serwisowe, - nauka wykonywania podstawowych pomiarów, w tym grubości i parametrów optycznych - nauka zaawansowanej analizy pomiarowej, w tym: pomiar gradientów warstw, pomiar 16-elementowej macierzy Muellera, oraz skryptowania pomiarów - przeprowadzenie pomiarów na wybranych próbkach dostarczonych przez użytkowników urządzenie - interpretacja wyników - opis eksportu wyników pomiarowych, m.in. do formatu ASCII | wymagane | ………………. Tak/Nie |  |

…………………………………………………………….…

(podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)*

*dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji)