Opis przedmiotu zamówienia

## Część 1

## Dostawa pipet automatycznych i elektronicznych z akcesoriami

PAKIET 1

| 1a | Zestaw pipet z akcesoriami, 2 sztuki W skład jednego zestawu musi wchodzić: - pipeta o zakresie pipetowania 0,1 – 2,5 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,002 μL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 0,1 μL: ±48,0%; ±0,048 μL 0,25 μL: ±12,0%; ±0,03 μL 1,25 μL: ±2,5%; ±0,031 μL 2,5 μL: ±1,4%; ±0,035 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 0,1 μL: ±12,0%; ±0,012 μL 0,25 μL: ±6,0%; ±0,015 μL 1,25 μL: ±1,5%; ±0,019 μL 2,5 μL: ±0,7%; ±0,018 μL - pipeta o zakresie pipetowania 0,5 – 10 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,01 µL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±8,0%; ±0,04 μL 1 μL: ±2,5%; ±0,025 μL 5 μL: ±1,5%; ±0,075 μL 10 μL: ±1,0%; ±0,1 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±5,0%; ±0,025 μL 1 μL: ±1,8%; ±0,018 μL 5 μL: ±0,8%; ±0,04 μL 10 μL: ±0,4%; ±0,04 μL - pipeta o zakresie pipetowania 2 – 20 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,02 µL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 2 μL: ±5,0%; ±0,1 μL 10 μL: ±1,2%; ±0,12 μL 20 μL: ±1,0%; ±0,2 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 2 μL: ±1,5%; ±0,03 μL 10 μL: ±0,6%; ±0,06 μL 20 μL: ±0,3%; ±0,06 μL - pipeta o zakresie pipetowania 10 – 100 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 10 μL: ±3,0%; ±0,3 μL 50 μL: ±1,0%; ±0,5 μL 100 μL: ±0,8%; ±0,8 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 10 μL: ±1,0%; ±0,1 μL 50 μL: ±0,3%; ±0,15 μL 100 μL: ±0,2%; ±0,2 μL - pipeta o zakresie pipetowania 20 – 200 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,2 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 20 μL: ±2,5%; ±0,5 μL 100 μL: ±1,0%; ±1,0 μL 200 μL: ±0,6%; ±1,2 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 20 μL: ±0,7%; ±0,14 μL 100 μL: ±0,3%; ±0,3 μL 200 μL: ±0,2%; ±0,4 μL - pipeta o zakresie pipetowania 100 – 1 000 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±3,0%; ±3,0 μL 500 μL: ±1,0%; ±5,0 μL 1,000 μL: ±0,6%; ±6,0 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±0,6%; ±0,6 μL 500 μL: ±0,2%; ±1,0 μL 1,000 μL: ±0,2%; ±2,0 μL - statyw karuzelowy 6-miejscowy, 1 sztuka - do każdej pipety: - pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami - instrukcja obsługi - klucz do regulacji, 1 sztuka - zaślepka regulacji tymczasowej, minimum 5 sztuk - smar do pipet, minimum 1 sztuka - pierścień zapobiegający sprężynowaniu, 1 sztuka Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - odporne na promieniowanie UV - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy |
| --- | --- |
| 1b | Pipeta o zakresie objętości 0,5–5 mL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - Skok objętości 0,005 mL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 500 µL: ± 2,4%; ± 12 µL 2500 µL: ± 1,2%; ± 30 µL 5000 µL: ± 0,6%; ± 30 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 500 µL: ± 0,6%; ± 3 µL 2500 µL: ± 0,25%; ± 6,25 µL 5000 µL: ± 0,15%; ± 7,5 µL - do pipety: końcówki dedykowane do oferowanej pipety, co najmniej 10 sztuk instrukcja obsługi klucz do regulacji, 1 sztuka zaślepka regulacji tymczasowej, co najmniej 5 sztuk smar do pipet, co najmniej 1 sztuka filtr ochronny, co najmniej 10 sztuk Wymagania dla pipety: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - odporne na promieniowanie UV - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy |
| 1c | Pipeta o zakresie objętości 1 – 10 mL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - Skok objętości 0,01 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 1000 µL: ± 3%; ± 30 µL 5000 µL: ± 0,8%; ± 40 µL 10000 µL: ± 0,6%; ± 60 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 1000 µL: ± 0,6%; ± 6 µL 5000 µL: ± 0,2%; ± 10 µL 10000 µL: ± 0,15%; ± 15 µL - do pipety: końcówki dedykowane do oferowanej pipety, co najmniej 10 sztuk instrukcja obsługi klucz do regulacji, 1 sztuka zaślepka regulacji tymczasowej, co najmniej 5 sztuk smar do pipet, co najmniej 1 sztuka filtr ochronny, co najmniej 10 sztuk Wymagania dla pipety: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - odporne na promieniowanie UV - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy |
| 1d | Pipeta elektroniczna o zakresie objętości 1-20 µL, 1 sztuka - elektroniczne ustawianie objętości i ustawień pipety - ręczne ustawianie odległości między końcówkami - liczba kanałów: 8 - wyświetlacz - obsługa zmiennego ustawienia objętości w zakresie 1-20 µL - skok objętości 0,02 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 1 µL: ± 12%; ± 0,12 µL 2 µL: ± 8%; ± 0,16 µL 10 µL: ± 4%; ± 0,4 µL 20 µL: ± 2%; ± 0,4 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 1 µL: ± 8%; ± 0,08 µL 2 µL: ± 5%; ± 0,1 µL 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL 20 µL: ± 1%; ± 0,2 µL - wbudowany akumulator - regulacja odległości między końcówkami (kanałami) w zakresie 4,5-14 mm - możliwość manualnej regulacji odległości między końcówkami (kanałami), zmiana odległości między końcówkami (kanałami) po pobraniu cieczy nie prowadzi do utraty cieczy z końcówki - możliwość szybkiej zmiany odległości między końcówkami (kanałami) za pomocą ustawień zdefiniowanych przez producenta, odległości dostosowane do płytek 384-, 96- i 48-dołkowych - pełnoobrotowa głowica - układ bez rurek - oprogramowanie pipety co najmniej w języku angielskim - do pipety zasilacz sieciowy z wtyczką odpowiednią dla standardów stosowanych w Polsce, 1 sztuka instrukcja obsługi Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalna dolna część pipety - system poduszki powietrznej - elektroniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy |
| 1e | Pipeta elektroniczna o zakresie objętości 5 – 100 µL, 1 sztuka - elektroniczne ustawianie objętości i ustawień pipety - ręczne ustawianie odległości między końcówkami - liczba kanałów: 8 - wyświetlacz - obsługa zmiennego ustawienia objętości w zakresie 5 - 100 μL - skok objętości 0,1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 5 µL: ± 6%; ± 0,3 µL 10 µL: ± 3%; ± 0,3 µL 50 µL: ± 1,2%; ± 0,6 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL 50 µL: ± 0,8%; ± 0,4 µL 100 µL: ± 0,6%; ± 0,6 µL - wbudowany akumulator - regulacja odległości między końcówkami (kanałami) w zakresie 4,5-14 mm - możliwość manualnej regulacji odległości między końcówkami (kanałami), zmiana odległości między końcówkami (kanałami) po pobraniu cieczy nie prowadzi do utraty cieczy z końcówki - możliwość szybkiej zmiany odległości między końcówkami (kanałami) za pomocą ustawień zdefiniowanych przez producenta, odległości dostosowane do płytek 384-, 96- i 48-dołkowych - pełnoobrotowa głowica - autoklawowalna dolna część pipety - układ bez rurek - oprogramowanie pipety co najmniej w języku angielskim - do pipety zasilacz sieciowy z wtyczką odpowiednią dla standardów stosowanych w Polsce, 1 sztuka instrukcja obsługi Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalna dolna część pipety - system poduszki powietrznej - elektroniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy |
| 1f | Pipeta elektroniczna o zakresie objętości 1 – 20 µL, 1 sztuka - elektroniczne ustawianie objętości i ustawień pipety - wyświetlacz - obsługa zmiennego ustawienia objętości w zakresie 1-20 μl - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,02 ul - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 1 µL: ± 4%; ± 0,2 µL 2 µL: ± 5%; ± 0,1 µL 10 µL: ± 1,2%; ± 0,12 µL 20 µL: ± 1%; ± 0,2 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 1 µL: ± 3%; ± 0,03 µL 2 µL: ± 1,5%; ± 0,03 µL 10 µL: ± 0,6%; ± 0,06 µL 20 µL: ± 0,3%; ± 0,06 µL - wbudowany akumulator - autoklawowalna dolna część pipety - oprogramowanie pipety co najmniej w języku angielskim - do pipety zasilacz sieciowy z wtyczką odpowiednią dla standardów stosowanych w Polsce, 1 sztuka instrukcja obsługi smar do pipet, minimum 1 sztuka pierścień zapobiegający sprężynowaniu, 1 sztuka Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalna dolna część pipety - system poduszki powietrznej - elektroniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy |
| 1g | Statyw z funkcją ładowania pipet elektronicznych, 1 sztuka - przeznaczony na 6 pipet elektronicznych - kompatybilny z pipetami oferowanymi w pakiecie 1 punkt 1d-f - możliwość jednoczesnego ładowania do 4 pipet elektronicznych - podłączenie pipety do ładowania przez umieszczenie jej w statywie (bez bezpośredniego podłączania pipety do sieci) - zasilacz sieciowy do statywu z wtyczką odpowiednią dla standardów stosowanych w Polsce - możliwość zwijania kabla zasilającego statyw - fabrycznie nowy |
| 1h | Statyw karuzelowy na pipety, 1 sztuka - przeznaczony na 6 pipet - kompatybilny z pipetami oferowanymi w pakiecie 1 punkt 1a-c - obrotowy - fabrycznie nowy |

PAKIET 2

| 2a | Pipeta o zakresie objętości 0,5 – 10 µL, 1 sztuka - Liczba kanałów: 8 - Skok objętości 0,01 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 0,5 µL: ± 12%; ± 0,06 µL 1 µL: ± 8%; ± 0,08 µL 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 0,5 µL: ± 8%; ± 0,04 µL 1 µL: ± 5%; ± 0,05 µL 5 µL: ± 2%; ± 0,1 µL 10 µL: ± 1%; ± 0,1 µL - do pipety: pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami, 1 sztuka instrukcja obsługi klucz do regulacji, 1 sztuka zaślepka regulacji tymczasowej, co najmniej 5 sztuk smar do pipet, co najmniej 1 sztuka pierścień zapobiegający sprężynowaniu, 1 sztuka Wymagania dla pipety: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - odporne na promieniowanie UV - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy |
| --- | --- |
| 2b | Pipeta o zakresie objętości 10 – 100 µL, 1 sztuka - Liczba kanałów: 8 - Skok objętości 0,1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.3%; ± 0.3 µL - do pipety: pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami, 1 sztuka instrukcja obsługi klucz do regulacji, 1 sztuka zaślepka regulacji tymczasowej, co najmniej 5 sztuk smar do pipet, co najmniej 1 sztuka pierścień zapobiegający sprężynowaniu, 1 sztuka Wymagania dla pipety: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - odporne na promieniowanie UV - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy |

PAKIET 3

| 3a | Pipeta o zakresie objętości 120 – 1 200 µL, 1 sztuka - Liczba kanałów: 12 - Skok objętości: 1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 120,0 µL: ± 6%; ± 7,2 µL 600 µL: ± 2,7%; ± 16,2 µL 1200 µL: ± 1,2%; ± 14,4 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 120,0 µL: ± 0,9%; ± 1,08 µL 600 µL: ± 0,4%; ± 2,4 µL 1200 µL: ± 0,3%; ± 3,6 µL - do pipety: instrukcja obsługi klucz do regulacji, 1 sztuka zaślepka regulacji tymczasowej, co najmniej 5 sztuk smar do pipet, co najmniej 1 sztuka Wymagania dla pipety: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - odporne na promieniowanie UV - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy |
| --- | --- |

PAKIET 4

| 4a | Zestaw pipet o zmiennym zakresie objętości, 1 sztuka W skład jednego zestawu musi wchodzić: - pipeta o zakresie pipetowania 0,5 – 10 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,01 µL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±8,0%; ±0,04 μL 1 μL: ±2,5%; ±0,025 μL 5 μL: ±1,5%; ±0,075 μL 10 μL: ±1,0%; ±0,1 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±5,0%; ±0,025 μL 1 μL: ±1,8%; ±0,018 μL 5 μL: ±0,8%; ±0,04 μL 10 μL: ±0,4%; ±0,04 μL - pipeta o zakresie pipetowania 10 – 100 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 10 μL: ±3,0%; ±0,3 μL 50 μL: ±1,0%; ±0,5 μL 100 μL: ±0,8%; ±0,8 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 10 μL: ±1,0%; ±0,1 μL 50 μL: ±0,3%; ±0,15 μL 100 μL: ±0,2%; ±0,2 μL - pipeta o zakresie pipetowania 100 – 1 000 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±3,0%; ±3,0 μL 500 μL: ±1,0%; ±5,0 μL 1,000 μL: ±0,6%; ±6,0 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±0,6%; ±0,6 μL 500 μL: ±0,2%; ±1,0 μL 1,000 μL: ±0,2%; ±2,0 μL - do każdej pipety: pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami instrukcja obsługi klucz do regulacji, 1 sztuka zaślepka regulacji tymczasowej, minimum 5 sztuk smar do pipet, minimum 1 sztuka pierścień zapobiegający sprężynowaniu, 1 sztuka Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - odporne na promieniowanie UV - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy |
| --- | --- |
| 4b | Zestaw pipet o zmiennej objętości, 1 sztuka W skład jednego zestawu musi wchodzić: - pipeta o zakresie pipetowania 100 – 1 000 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±3,0%; ±3,0 μL 500 μL: ±1,0%; ±5,0 μL 1,000 μL: ±0,6%; ±6,0 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±0,6%; ±0,6 μL 500 μL: ±0,2%; ±1,0 μL 1,000 μL: ±0,2%; ±2,0 μL - pipeta o zakresie pipetowania 0,5 – 5 mL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,005 mL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 500 µL: ± 2,4%; ± 12 µL 2500 µL: ± 1,2%; ± 30 µL 5000 µL: ± 0,6%; ± 30 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 500 µL: ± 0,6%; ± 3 µL 2500 µL: ± 0,25%; ± 6.25 µL 5000 µL: ± 0,15%; ± 7.5 µL - pipeta o zakresie pipetowania 1 – 10 mL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,01 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 1000 µL: ± 3%; ± 30 µL 5000 µL: ± 0,8%; ± 40 µL 10000 µL: ± 0,6%; ± 60 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 1000 µL: ± 0,6%; ± 6 µL 5000 µL: ± 0,2%; ± 10 µL 10000 µL: ± 0,15%; ± 15 µL - do pipet: pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami dedykowanymi dla pipety 100 – 1 000 µL, 1 sztuka końcówki dedykowane do oferowanej pipety 0,5 – 5 mL, co najmniej 10 sztuk końcówki dedykowane do oferowanej pipety 1 – 10 mL, co najmniej 10 sztuk instrukcja obsługi klucz do regulacji, 1 sztuka zaślepka regulacji tymczasowej, minimum 5 sztuk smar do pipet, minimum 1 sztuka pierścień zapobiegający sprężynowaniu dla pipety 100 – 1 000 µL, 1 sztuka Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - odporne na promieniowanie UV - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy dla pipety o zakresie 100 – 1 000 µL |

PAKIET 5

| 5a | Pipeta o zmiennej objętości 100 – 1 000 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 100 µL: ± 3%; ± 3 µL 500 µL: ± 1%; ± 5 µL 1.000 µL: ± 0,6%; ± 6 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 100 µL: ± 0,6%; ± 0,6 µL 500 µL: ± 0,2%; ± 1 µL 1.000 µL: ± 0,2%; ± 2 µL - do pipety: pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami instrukcja obsługi zaślepka regulacji tymczasowej, minimum 1 sztuka smar do pipet, minimum 1 sztuka pierścień zapobiegający sprężynowaniu, 1 sztuka Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy |
| --- | --- |
| 5b | Pipeta o zmiennej objętości 1 – 10 mL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,01 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 1000 µL: ± 3%; ± 30 µL 5000 µL: ± 0,8%; ± 40 µL 10000 µL: ± 0,6%; ± 60 µL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 1000 µL: ± 0,6%; ± 6 µL 5000 µL: ± 0,2%; ± 10 µL 10000 µL: ± 0,15%; ± 15 µL - do pipety: końcówki dedykowane do oferowanej pipety, co najmniej 10 sztuk instrukcja obsługi klucz do regulacji, 1 sztuka zaślepka regulacji tymczasowej, co najmniej 1 sztuka smar do pipet, co najmniej 1 sztuka filtr ochronny, co najmniej 10 sztuk Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy |
| 5c | Statyw karuzelowy na pipety, 1 sztuka - przeznaczony na 6 pipet - kompatybilny z pipetami oferowanymi w pakiecie 5 punkt 5a-b - obrotowy - fabrycznie nowy |

PAKIET 6

| 6a | Zestaw pipet o zmiennej objętości, 1 sztuka W skład jednego zestawu musi wchodzić: - pipeta o zakresie pipetowania 0,5 – 10 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,01 µL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±8,0%; ±0,04 μL 1 μL: ±2,5%; ±0,025 μL 5 μL: ±1,5%; ±0,075 μL 10 μL: ±1,0%; ±0,1 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±5,0%; ±0,025 μL 1 μL: ±1,8%; ±0,018 μL 5 μL: ±0,8%; ±0,04 μL 10 μL: ±0,4%; ±0,04 μL - pipeta o zakresie pipetowania 10 – 100 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 10 μL: ±3,0%; ±0,3 μL 50 μL: ±1,0%; ±0,5 μL 100 μL: ±0,8%; ±0,8 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 10 μL: ±1,0%; ±0,1 μL 50 μL: ±0,3%; ±0,15 μL 100 μL: ±0,2%; ±0,2 μL - pipeta o zakresie pipetowania 100 – 1 000 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±3,0%; ±3,0 μL 500 μL: ±1,0%; ±5,0 μL 1000 μL: ±0,6%; ±6,0 μL - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±0,6%; ±0,6 μL 500 μL: ±0,2%; ±1,0 μL 1000 μL: ±0,2%; ±2,0 μL - do każdej pipety: pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami instrukcja obsługi klucz do regulacji, 1 sztuka zaślepka regulacji tymczasowej, minimum 5 sztuk smar do pipet, minimum 1 sztuka pierścień zapobiegający sprężynowaniu, 1 sztuka Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - odporne na promieniowanie UV - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy - sprężynujący stożek końcowy |
| --- | --- |
| 6b | Statyw karuzelowy na pipety, 1 sztuka - przeznaczony na 6 pipet - kompatybilny z pipetami oferowanymi w pakiecie 6 punkt 6a - obrotowy - fabrycznie nowy |