Opis przedmiotu zamówienia

## Część 2

## Dostawa pipet automatycznych z akcesoriami

PAKIET 1

| 1a | Pipeta o zmiennej objętości 100 - 1000 µL, 2 sztuki - liczba kanałów: 1 - skok objętości 1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 100 µL: ± 1,6% 500 µL: ± 0,7% 1000 µL: ± 0,6% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 100 µL: ± 0,4% 500 µL: ± 0,2% 1000 µL: ± 0,15% - do pipety: instrukcja obsługi klucz regulacyjny umożliwiający wykonanie kalibracji samodzielnie przez użytkownika, 1 sztuka Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - system poduszki powietrznej - mechaniczny tryb pracy - system miękkich sprężyn, który zmniejsza siły pipetowania i wydmuchu |
| --- | --- |
| 1b | Pipeta o zmiennej objętości 20 - 200 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 20 µL: ± 1,2% 100 µL: ± 0,8% 200 µL: ± 0,6% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 20 µL: ± 0,6% 100 µL: ± 0,25% 200 µL: ± 0,2% - do pipety: instrukcja obsługi klucz regulacyjny umożliwiający wykonanie kalibracji samodzielnie przez użytkownika, 1 sztuka Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - mechaniczny tryb pracy - system miękkich sprężyn, który zmniejsza siły pipetowania i wydmuchu |

PAKIET 2

| 2a | Zestaw pipet z akcesoriami, 1 zestaw W skład jednego zestawu musi wchodzić: - pipeta o zakresie pipetowania 0,5 – 10 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,01 µL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±4,0% 5 μL: ±1,0% 10 μL: ±0,5% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±2,8% 5 μL: ±0,6% 10 μL: ±0,4% - pipeta o zakresie pipetowania 2 – 20 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,02 µL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 2 μL: ±3,0% 10 μL: ±1,0% 20 μL: ±0,8% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 2 μL: ±1,5% 10 μL: ±0,5% 20 μL: ±0,3% - pipeta o zakresie pipetowania 20 – 200 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,2 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 20 μL: ±1,2% 100 μL: ±0,8% 200 μL: ±0,6% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 20 μL: ±0,6% 100 μL: ±0,25% 200 μL: ±0,2% - pipeta o zakresie pipetowania 100 – 1 000 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±1,6% 500 μL: ±0,7% 1000 μL: ±0,6% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±0,4% 500 μL: ±0,2% 1000 μL: ±0,15% - statyw liniowy 4-miejscowy dedykowany do oferowanych pipet, 1 sztuka - do pipet: pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami (końcówki 10 µL - 1 pudełko, końcówki 200 µL - 1 pudełko, końcówki 1 000 µL - 1 pudełko) instrukcja obsługi do każdej pipety wieszak na pipetę, 1 sztuka/pipetę klucz do regulacji, 1 sztuka/pipetę Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - mechaniczny tryb pracy - system miękkich sprężyn, który zmniejsza siły pipetowania i wydmuchu - kompatybilne z końcówkami Omnitip nr katalogowy: 81240 (pipeta o zakresie pipetowania 0,5-10 µL); 86240 (pipeta o zakresie pipetowania 2-20 µL); 83220 (pipeta o zakresie pipetowania 20-200 µL); 85240 (pipeta o zakresie pipetowania 100-1000 µL); oraz Googlab nr katalogowy: GBFTS0010-R-NS (pipeta o zakresie pipetowania 0,5-10 µL); GBFT0020-R-NS (pipeta o zakresie pipetowania 2-20 µL); GBFT0200-R-NS (pipeta o zakresie pipetowania 20-200 µL); GBFT1000-R-NS (pipeta o zakresie pipetowania 100-1000 µL). |
| --- | --- |

PAKIET 3

| 3a | Zestaw pipet z akcesoriami, 2 zestawy W skład jednego zestawu musi wchodzić: - pipeta o zakresie pipetowania 0,5 – 10 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,01 µL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±4,0% 5 μL: ±1,0% 10 μL: ±0,5% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 0,5 μL: ±2,8% 5 μL: ±0,6% 10 μL: ±0,4% - pipeta o zakresie pipetowania 2 – 20 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,02 µL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 2 μL: ±3,0% 10 μL: ±1,0% 20 μL: ±0,8% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 2 μL: ±1,5% 10 μL: ±0,5% 20 μL: ±0,3% - pipeta o zakresie pipetowania 20 – 200 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 0,2 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 20 μL: ±1,2% 100 μL: ±0,8% 200 μL: ±0,6% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 20 μL: ±0,6% 100 μL: ±0,25% 200 μL: ±0,2% - pipeta o zakresie pipetowania 100 – 1 000 µL, 1 sztuka - liczba kanałów: 1 - skok objętości 1 uL - Błąd systematyczny pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±1,6% 500 μL: ±0,7% 1000 μL: ±0,6% - Przypadkowy błąd pomiaru co najwyżej: 100 μL: ±0,4% 500 μL: ±0,2% 1000 μL: ±0,15% - statyw liniowy 4-miejscowy dedykowany do oferowanych pipet, 1 sztuka - do pipet: pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami (końcówki 10 µL - 1 pudełko, końcówki 200 µL - 1 pudełko, końcówki 1 000 µL - 1 pudełko) instrukcja obsługi do każdej pipety wieszak na pipetę, 1 sztuka/pipetę klucz do regulacji, 1 sztuka/pipetę Wymagania dla pipet: - fabrycznie nowe - autoklawowalne w całości - mechaniczny tryb pracy - system miękkich sprężyn, który zmniejsza siły pipetowania i wydmuchu |
| --- | --- |