Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.271.38.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ (PAKIET NR 3)

Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę endoskopów, RTG z ramieniem C oraz stołu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii 
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Parametry i wartości wymagane/oceniane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | PODAĆ |  |
| 2 | Typ Urządzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Producent | PODAĆ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2026 r. | PODAĆ |  |
| II |  |  |  |
| 1 | System do zabiegów endoskopii dwuportowej w obrębie kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego | TAK |  |
| 2 | System przeznaczony dla zabiegów z dostępu interlaminarnego i transforaminalnego przy zastosowaniu tego samego zestawu narzędzi i endoskopów | TAK |  |
| 3 | Elementy zestawu tj. system kamery, źródła światła, monitor, RF plazmowy generator, pompa irygacyjna, napęd szybkoobrotowy oraz zestawy zabiegowe są wzajemnie kompatybilne jako elementy systemu dostarczanego przez jednego dostawcę. | TAK |  |
| 4 | ELEMENTY WIEŻY ENDOSKOPOWEJ |  |  |
| 5 | KAMERA - źródło światła dedykowany do zabiegów chirurgii kręgosłupa | model/producent podać |  |
| 6 | System kontroli kamery i źródła zimnego światła umieszczone w jednej obudowie | TAK |  |
| 7 | Sygnał wideo jakości 4K | TAK |  |
| 8 | Automatyczne i ręczne dostosowywanie parametrów systemu | TAK |  |
| 9 | 7” ekran dotykowy | TAK |  |
| 10 | Ledowe źródło światła (min. 80 W) | TAK, Podać |  |
| 11 | Niesterylizowalna głowica kamery wyposażona w przyciski funkcyjne takie jak balans bieli czy powiększanie / pomniejszanie obrazu | TAK |  |
| 12 | Zakres napięcia prądu zmiennego: 100 do 240 V | TAK |  |
| 13 | Klasa bezpieczeństwa pacjenta przed porażeniem prądem co najmniej BF | TAK, Podać |  |
| 14 | Wyjścia: HDMI 2.0 dla sygnału 4K DVI wyjście sygnału HD 3G-SDI wyjście sygnału HD port RS-232 komunikacja komputerem nadrzędnym | TAK TAK TAK TAK |  |
| 15 | Nagrywanie obrazu w formacie JPG - Full HD 1920 x 1080 Szybkość obrazu 60 klatek/s | TAK |  |
| 16 | Balans bieli Funkcja zatrzymania obrazu Powiększanie / pomniejszanie Przyciski dotykowe / ekran dotykowy Przechwytywanie zdjęć / przechwytywanie wideo | TAK |  |
| 17 | Zapisywanie i przechowywanie obrazów w przenośnej pamięci USB | TAK |  |
| 18 | PLAZMOWY RF GENERATOR dedykowany i certyfikowany znakiem CE do operacji kręgosłupa w Europie, oferujący funkcje bipolarne i wielopolarne | model/producent podać |  |
| 19 | Plazmowy system chirurgiczny wykorzystujący energię o częstotliwości radiowej 100 kHz | TAK |  |
| 20 | Przeznaczony do cięcia, wycinania, ablacji, koagulacji i hemostazy tkanek miękkich w zabiegach chirurgicznych. | TAK |  |
| 21 | Przedni panel z kolorowym wyświetlaczem i technologią sterowania dotykowego przyciskami | TAK |  |
| 22 | Dziewięciostopniowy zakres regulacji koagulacji i ablacji | TAK |  |
| 23 | Ustawienia generatora certyfikowane i dedykowane do operacji w obrębie struktur nerwowych kręgosłupa: 7 dla ablacji oraz 3 dla koagulacji w 9-cio stopniowej skali | TAK |  |
| 24 | Urządzenie oferujące dwa tryby pracy ABLACJA (ABLATE) i KOAGULACJA (COAG) sygnalizowane różnymi kolorami | TAK |  |
| 25 | Urządzenie zapewniające niskotemperaturowe plazmowe oddziaływanie elektrod w trybie ablacji. Chroni otaczające tkanki przed niekontrolowanym, bezpowrotnym uszkodzeniem oraz zwęgleniem. | TAK |  |
| 26 | Dodatkowe oznaczenie trybów pracy generatora sygnałem dźwiękowym o przypisanej wysokości, różnej dla koagulacji i ablacji | TAK |  |
| 27 | Oznaczenie kolorem zielonym na wyświetlaczu prawidłowego podłączenia akcesoriów takich jak elektrody, kolor czerwony brak lub złe podłączenie | TAK |  |
| 28 | Wodoodporny przełącznik nożny z przewodem długości min. 4,3 m | TAK, Podać |  |
| 29 | Przełącznik nożny umożliwiający aktywowanie trybu ABLATE i COAG, oznaczone różnymi kolorami | TAK |  |
| 30 | Funkcja precyzyjnej kontroli czasu w zakresie od 0 do 900 ms. | TAK |  |
| 31 | Zakres napięcia od 230V do 240V V prądu zmiennego | TAK |  |
| 32 | Częstotliwości pracy urządzenia 100KHz +/- 20KHz | TAK |  |
| 33 | Generowana maks. moc obciążeniowa 380 W w przypadku ablacji i 60 W przy koagulacji | TAK |  |
| 34 | Wydawanie sygnału akustycznego i optycznego ostrzegającego użytkownika, kiedy urządzenie działa nieprawidłowo lub nieprawidłowo jest podłączone | TAK |  |
| 35 | Akcesoria (systemy narzędzi bipolarnych do endoskopowych operacji kręgosłupa powinny być dedykowane do użytku w połączeniu z opisanym powyżej generatorem elektrochirurgicznym) - możliwość podłączenia min.: - RF plazmowa elektroda do ablacji i koagulacji wokół struktur nerwowych kręgosłupa z końcówką elastyczną, wykorzystująca plazmę do ablacji a fale radiowe do koagulacji, certyfikowane do operacji kręgosłupa - RF Plazmowa, niskotemperaturowa elektroda czyszcząca umieszczona pod kątem 90O z funkcją odsysania i zintegrowanym przewodem do operacji kręgosłupa, wykorzystująca plazmę do ablacji a fale radiowe do koagulacji, certyfikowane do operacji kręgosłupa - RF plazmowa, haczykowa elektroda biportalna przeznaczona do operacji kręgosłupa, wykorzystująca plazmę do ablacji a fale radiowe do koagulacji, certyfikowane do operacji kręgosłupa | TAK |  |
| 36 | MEDYCZNA POMPA IRYGACYJNA służąca do kontrolowanego podawania płynów do pola operacyjnego pod zadanym ciśnieniem. Sterowana za pomocą konsoli lub zdalnego sterownika ręcznego. | model/producent podać |  |
| 37 | Działanie zgodnie z zasadą funkcji perystaltycznej | TAK |  |
| 38 | Osiągane ciśnienie tłoczonego płynu mieści się w przedziale między 10 – 100 mmHg | TAK |  |
| 39 | Pamięć wartości początkowych | TAK |  |
| 40 | Zakres napięcia od 100 do 240 V prądu zmiennego | TAK |  |
| 41 | Zakres przepływu od 0,1 do 2 l/min. | TAK, Podać |  |
| 42 | Funkcja szybkiego przepłukiwania pola operacyjnego - FLUSH | TAK |  |
| 43 | Sygnalizacja akustyczna i optyczna w przypadku nieprawidłowego zainstalowania drenu | TAK |  |
| 44 | Przeprowadzanie automatycznych testów po włączeniu urządzenia | TAK |  |
| 45 | Dokładność doboru optymalnej wartości ciśnienia dzięki funkcji LEVEL | TAK |  |
| 46 | Możliwość sterowania za pomocą pilota lub sterownika nożnego | TAK |  |
| 47 | Pompa przeznaczona do stosowania drenów jednorazowych i dziennych (ekonomicznych) | TAK |  |
| 48 | Pompa wyposażona w duży czytelny wyświetlacz | TAK |  |
| 49 | OPTYCZNY SYSTEM BIPORTALNEJ ENDOSKOPII, umożliwiający minimalnie inwazyjny podgląd struktur przykręgosłupowych (kompatybilny z elementami wieży endoskopowej) | TAK |  |
| 50 | System przeznaczony do leczenia szerokiego zakresu wskazań do leczenia kręgosłupa (np. przepuklina dysków, zwężenie zachyłków, hipertrofia więzadła żółtego i stawów międzywyrostkowych, grzbietowe torbiele stawów międzywyrostkowych) | TAK |  |
| 51 | Endoskop przeznaczony zarówno do dostępu interlaminarnego i transforaminalnego | model/producent podać |  |
| 52 | Endoskop współpracujący z kamerą endoskopową rozdzielczości 4K | TAK |  |
| 53 | Półelastyczny | TAK |  |
| 54 | Autoklawowalny w 134 oC, bez konieczności demontażu i ponownego montażu przed i po czyszczeniu i sterylizacji | TAK |  |
| 55 | Kąt optyczny: 0° i 30o | TAK, |  |
| 56 | Długość robocza endoskopu - 175 mm | TAK |  |
| 57 | Średnica zewnętrzna endoskopu 4 mm | TAK, |  |
| 58 | Osłona endoskopu o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 6,5 mm, z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi zaworami odcinającymi dopływ płynów fizjologicznych czy wody sterylnej o określonym ciśnieniu, doprowadzonej z pompy wodnej, służących utrzymaniu klarowności pola operacyjnego | TAK, Podać |  |
| 59 | ZESTAW NARZĘDZI DOSTĘPOWYCH oraz CZYSZCZĄCYCH do wykonywania zabiegów endoskopii dwuportowej, umożliwiający zastosowanie różnych opcji operacyjnych, włączając w to fuzję międzytrzonową | TAK |  |
| 60 | Autoklawowalny pojemnik na tace narzędziowe z pokrywą wskazującą na rodzaj sterylizowanych narzędzi | TAK |  |
| 61 | Taca autoklawowalna z klamrami mocującymi do endoskopu i narzędzi | TAK |  |
| 62 | Ułożenie narzędzi na tacy tak, aby się nie stykały | TAK |  |
| 63 | Dilatory Ø 4 mm, dł. 220 mm szt, 2, umożliwiające prawidłowe utworzenie dwóch portów (dostępów) wg techniki endoskopii dwuportowej | TAK |  |
| 64 | Dilator Ø 6 mm, dł. 200 mm | TAK |  |
| 65 | Dilator Ø 8 mm, dł. 180 mm | TAK |  |
| 66 | Dilator Ø 10 mm, dł. 160 mm | TAK |  |
| 67 | Dilator Ø 12 mm, dł. 150 mm | TAK |  |
| 68 | Dilator Ø 14 mm, dł. 140 mm | TAK |  |
| 69 | Dilator Ø 16 mm, dł. 130 mm | TAK |  |
| 70 | Półtuba Ø 10 mm, dł. 50 mm, utrzymuje kanał roboczy i zapewnia swobodny wylot soli fizjologicznej | TAK |  |
| 71 | Półtuba Ø 10 mm, dł. 90 mm, utrzymuje kanał roboczy i zapewnia swobodny wylot soli fizjologicznej | TAK |  |
| 72 | Półtuba Ø 12 mm, dł. 60 mm, utrzymuje kanał roboczy i zapewnia swobodny wylot soli fizjologicznej | TAK |  |
| 73 | Dilator półotwarty Ø 10 mm, dł. 120 mm | TAK |  |
| 74 | Dilator półotwarty Ø 8 mm, dł. 140 mm | TAK |  |
| 75 | Dilator półotwarty Ø 6 mm, dł. 160 mm | TAK |  |
| 76 | Odwarstwiacz mięśni i tkanek o Ø 5 mm i dł. 158 mm – narzędzie do oddzielania mięśni, powięzi i więzadeł od ścianek kości kręgosłupa | TAK |  |
| 77 | Retraktor do odsuwania korzeni rdzeniowych, prosty o dł. 100 mm i szerokościach 4 i 8 mm | TAK |  |
| 78 | Dwustronne haki do trakcji więzadła żółtego o dł. 100 mm i szerokościach 2 i 3 mm | TAK |  |
| 79 | Dwustronny hak do trakcji więzadła żółtego i eksploracji struktur anatomicznych o dł. 300 mm i szerokościach 3 mm oraz kątach 0O i 15O | TAK |  |
| 80 | Dwustronny hak do trakcji więzadła żółtego i eksploracji struktur anatomicznych o dł. 300 mm i szerokościach 3 mm oraz kątach 25O i 35O | TAK |  |
| 81 | Rękaw ochronny, zakrzywiony o Ø 9 / 7 mm, dł. 120 mm, do ochrony portu wizyjnego przed ingerencją tkanek miękkich | TAK |  |
| 82 | Igła prowadząca do przepłukiwania przestrzeni międzykręgowych o Ø 4 mm i kącie 135O | TAK |  |
| 83 | Sonda kostna L, o dł. 100 mm i końcówce 4 mm | TAK |  |
| 84 | Rozwiertak dyskowy, dł. 220 mm i szer. ostrza 4 mm, służy do nacięcia dysku międzykręgowego | TAK |  |
| 85 | Dłuta o ostrzu odwróconym szer. krawędzi 5 mm i kąt odchylenia 15O i 30O | TAK |  |
| 86 | Dłuto proste o szer. krawędzi 5 mm | TAK |  |
| 87 | Dłuto o kształcie ostrza L i szer. krawędzi 5 mm | TAK |  |
| 88 | Retraktor – osteotom klatkowy, do regulacji położenia implantów międzytrzonowych dł. 255 mm | TAK |  |
| 89 | Haki korzeniowe odgięty w prawo, dł 100 mm i szer. 10 mm, odgięty w lewo szer. 5 mm, odwrócony 30O do odsuwania wrażliwych tkanek i torowania drogi podczas implantacji międzytrzonowej | TAK |  |
| 90 | Haki korzeniowe o krawędzi zagiętej prawostronnie oraz lewostronnie o szer. 5 mm i dł. 100 mm do odsuwania wrażliwych tkanek i torowania drogi podczas implantacji międzytrzonowej | TAK |  |
| 91 | Frez dyskowy prosty o szer. krawędzi 7 mm i dł. 200 mm | TAK |  |
| 92 | Młotek kostny o dł. 245 mm, zapewniający m.in. implantację klatek międzytrzonowych | TAK |  |
| 93 | Łyżki kostne proste o dł. 140 mm i szer. krawędzi 3 i 4 mm | TAK |  |
| 94 | Łyżki kostne oczkowe, bocznie odgięte, o dł. 140 mm i szer. krawędzi 3 i 4 mm | TAK |  |
| 95 | Odgryzacz kostny, demontowalny o grotach obrotowych w osi co 45O, dł. 220 mm i szer. ostrza 2 i 3 mm oraz kącie cięcia 110O | TAK |  |
| 96 | Odgryzacz kostny, demontowalny, o grotach obrotowych w osi co 45O, dł. 220 mm i szer. ostrza 2 i 3 mm oraz kącie cięcia 130O | TAK |  |
| 97 | Odgryzacz kostny, demontowalny, zakrzywiony, o grotach obrotowych w osi co 45O, dł. 220 mm i szer. ostrza 2 i 3 mm oraz kącie cięcia 130O | TAK |  |
| 98 | Uchwyt do grotów obrotowych, umożliwiający zakładanie grotów tnących pod różnymi kątami w stosunku do tego samego kąta chwytu | TAK |  |
| 99 | Szczypce do usuwania jądra miażdżystego proste, ziarniste, dł. 180 mm i szer. cięcia 4 mm | TAK |  |
| 100 | Szczypce do usuwania jądra miażdżystego, odwrócone, ziarniste, dł. 180 mm i szer. cięcia 4 mm | TAK |  |
| 101 | Szczypce do usuwania jądra miażdżystego, odwrócone, kuliste, dł. 180 mm i szer. cięcia 3 mm | TAK |  |
| 102 | Szczypce do usuwania jądra miażdżystego proste, kwadratowe, dł. 180 mm i szer. cięcia 4 mm, ułatwia precyzyjne odcinanie więzadła i innych tkanek miękkich | TAK |  |
| 103 | MOBILNY WÓZEK MEDYCZNY – co najmniej cztery półki. Zapewnia swobodny dostęp do wszystkich elementy wieży endoskopowej (dla kamery 4K ze zintegrowanym źródłem światła, napędu frezów, pompy irygacyjna, plazmowego RF generatora). Obrotowy statyw/uchwyt monitora 4K, umożliwiający zmianę kąta ekspozycji. | TAK |  |
| 104 | MONITOR MEDYCZNY 32” | model/producent podać |  |
| 105 | Zainstalowany na wózku, o którym mowa w pkt VI | TAK |  |
| 106 | Rozdzielczość obrazu 4K, 3840 x 2160 pikseli | TAK |  |
| 107 | Port HDMI 1, 4K | TAK |  |
| 108 | Port DP INPUT | TAK |  |
| 109 | Dodatkowe wyjścia HDMI | TAK |  |
| 110 | 10-bitowa głębia kolorów, w sposób rzeczywisty odzwierciedla przetworzony obraz | TAK |  |
| 111 | Regulacja temperatury barwowej od 5500 K do 8000 K | TAK |  |
| 112 | Przekątna 32” dla zoptymalizowania wizji i ograniczenia powierzchni użytkowania | TAK |  |
| 113 | Czas reakcji co najmniej 8 ms | TAK |  |
| 114 | Kąt widzenia co najmniej 178O / 178O | TAK |  |
| 115 | SHAVER – napęd wysokoobrotowy | model/producent podać |  |
| 116 | Autoklawowalny napęd o max. prędkości 80 000 obr./min., z żywotnością do 1000 cykli, długość przewodu 3,5 m. | TAK, Podać |  |
| 117 | Czas uruchamiania i zatrzymywania silnika: mniej niż 0,02 s. | TAK, Podać |  |
| 118 | 7” cyfrowy dotykowy wyświetlacz HD konsoli sterującej, z możliwością podpięcia dwóch napędów jednocześnie | TAK |  |
| 119 | Napięcie pracy jednostki sterującej: 80 do 264 V prądu zmiennego o częstotliwości 50-60 Hz, pobór mocy 200 VA | TAK |  |
| 120 | Przełącznik nożny oferuje opcję przód /tył /oscylację z płynną regulacją, wyposażony w przewód o dł. 3,5 m | TAK |  |
| 121 | Klasa wodoodporności przełącznika nożnego IPX8 | TAK |  |
| 122 | Ergonomiczna rękojeść ze stopu tytanu – lekka i smukła, minimalizuje zmęczenie dłoni, jednocześnie zwiększając precyzję i bezpieczeństwo | TAK |  |
| 123 | Frezy diamentowe oraz różyczki agresywne o długości 145 mm i średnicach od 2 do 6 mm | TAK |  |
| 124 | Zastosowanie: endoskopia kręgosłupa, w szczególności UBE, minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa (MISS), resekcja kości/tkanek miękkich, dekompresja korzeni rdzeniowych | TAK, Podać |  |
| 125 | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 126 | Zestaw dostępowy do zabiegów endoskopowych, zawiera następujące jednorazowe narzędzia sterylne: - RF plazmowa, elastyczna elektroda biportalna, przeznaczona do operacji kręgosłupa, jednorazowego zastosowania, sterylna, dł. robocza 230 mm / śr. 2.5 mm z zintegrowanym przewodem, do stosowania w obrębie struktur nerwowych kręgosłupa. Temperatura pracy elektrody to 40-70OC, gdzie niskotemperaturowa plazma stosowana jest przy ablacji i cięciu - Plazmowa elektroda czyszcząca, biportalna, przeznaczona do operacji kręgosłupa, z funkcją odsysania, o kącie pracy 90O, współpracująca z RF Generatorem, ze zintegrowanym przewodem. Elektroda służy do oczyszczania i koagulacji dostępowych kanałów: roboczego oraz wizyjnego z luźnych elementów tkanki, mogących zakłócać wizualizację podczas operacji. Niskotemperaturowa plazma stosowana jest przy ablacji tkanek miękkich. Dł. robocza 135 mm / śr. 5,6 mm lub 5,3 mm w wersji ceramicznej, temperatura pracy 40-70OC. - RF plazmowa, haczykowa elektroda biportalna przeznaczona do operacji kręgosłupa, służy do oddzielania oraz odciągania tkanek miękkich w otoczeniu struktur nerwowych dla bezpieczniejszej ich ablacji niskotemperaturową plazmą. Długość robocza to 130 mm, temperatura pracy 40-70OC | TAK |  |
| 127 | - Zestaw jednorazowych drenów pompy irygacyjnej do zabiegów w obrębie kręgosłupa | TAK |  |
| 128 | - Jednorazowe frezy do usuwania tkanki kostnej diamentowe i różyczki o strukturze agresywnej, w średnicach od 2 do 6 mm, i długości 145 mm, | TAK |  |
| II | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 1 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych | TAK |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia 2 przeglądy roczne urządzenia | TAK |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 4 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowej tej samej klasy i o tych samych parametrach | TAK |  |
| 6 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami okresie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust.1 umowy (6 osób po 2,5 h). | TAK |  |