Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.271.38.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ (PAKIET NR 4)

Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę endoskopów, RTG z ramieniem C oraz stołu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii 
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Parametry i wartości wymagane/oceniane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | PODAĆ |  |
| 2 | Typ Urządzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Producent | PODAĆ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2026 r. | PODAĆ |  |
| II |  |  |  |
| 1 | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | Tak |  |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | Tak, podać |  |
| 3 | Moc generatora w zakresie 2,3 – 2,5 kW | tak |  |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz | Tak, podać |  |
| 5 | Prąd skopii impulsowej min. 20mA | Tak, podać |  |
| 6 | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
| 7 | Prąd radiografii cyfrowej Min. 24 mA | Tak, podać |  |
| 8 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii od 40-110 kV – 0 pkt powyżej 110 kV – 5 pkt | Tak, podać |  |
| 9 | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak |  |
| 10 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 20 pulsów/s Zakres od 20-24 p/s – 0 pkt. Powyżej 24 p/s –5 pkt. | Tak, podać |  |
| 11 | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40ms | Tak, podać |  |
|  | LAMPA X-RAY |  |  |
| 12 | Lampa ze stacjonarną anodą –jednoogniskowa | Tak |  |
| 13 | Ognisko jedno max. 0,6 mm | Tak, podać |  |
| 14 | Pojemność cieplna anody min 85 kHU | Tak, podać |  |
| 15 | Pojemność cieplna kołpaka min 1 140 kHU | Tak, podać |  |
| 16 | Szybkość chłodzenia anody min 50kHU/min | Tak, podać |  |
| 17 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |
| 18 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak |  |
|  | WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |
| 19 | Głębokość ramienia C min. 67 cm | Tak, podać |  |
| 20 | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) min. 84 cm od 84 cm – 86 cm – 0 pkt powyżej 86 cm – 5 pkt | Tak, podać |  |
| 21 | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 21 cm | Tak, podać |  |
| 22 | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm | Tak, podać |  |
| 23 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) Min. 20° | Tak, podać |  |
| 24 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  |
| 25 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. ±225° | Tak, podać |  |
| 26 | Zakres ruchu orbitalnego min 150° 150° - 160° – 0 pkt powyżej 160° – 5 pkt | Tak, podać |  |
| 27 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  |
| 28 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
| 29 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem | Tak |  |
| 30 | Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał wyposażony w metalowa osłonę zabezpieczającą, oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania na obudowie dotykowego ekranu | Tak |  |
| 31 | Uchwyt na detektorze do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak |  |
|  | CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |
| 32 | Wymiary, detektor płaski min. 31 cm x 31 cm | Tak, podać |  |
| 33 | Ilość pól detektora obrazu min 3 | Tak, podać |  |
| 34 | Rozdzielczość detektora IGZO min.2000 x 2000 pikseli | Tak, podać |  |
| 35 | DQE min. 79% | Tak, podać |  |
|  | CAŁOŚĆ APARATU Z MONITORAMI NA JEDNYM WÓZKU |  |  |
| 36 | monitor medyczny przekątna min.19 cali | Tak |  |
| 37 | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) | Tak |  |
| 38 | Wyjście SDI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | Tak |  |
| 39 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | Tak, podać |  |
| 40 | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 100 000 obrazów | Tak, podać |  |
| 41 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. Automatyczne dogrywanie przeglądarki DICOM na zewnętrzny nośnik pamięci | Tak |  |
| 42 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | Tak |  |
| 43 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak |  |
| 44 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak |  |
| 45 | ZOOM | Tak |  |
| 46 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak |  |
| 47 | Obraz lustrzany | Tak |  |
| 48 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak |  |
| 49 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu wzmacniacza i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Tak |  |
| 50 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | Tak |  |
| 51 | Monitor dotykowy kolorowy min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live, obrotowy w tym do obsługi archiwizacji | Tak |  |
| 52 | Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości skopi w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury w kołpaku i powrotu do ustawień początkowych po osiągnięciu temperatury optymalnej. | Tak |  |
| 53 | Możliwość ustawienia i zmiany początkowego presetu aparatu, który będzie uruchamiany jako pierwszy z każdym uruchomieniem aparatu (możliwość zmiany w ramach presetu min. program anatomiczny, rodzaj skopi, ustawienia odbicia lustrzanego) | Tak |  |
| 54 | Videoprinter wbudowany w aparat | Tak |  |
| 55 | Interfejs użytkownika z języku polskim | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 56 | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych/specjalistycznych/środowiskowych aparatu. | Tak |  |
| 57 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 58 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | Tak |  |
| 59 | Fartuchy oraz inne akcesoria ochronne mają być wykonane w technologii ochrony dwuwarstwowej (Bi-Layer Protection) z lekkiego BEZWINYLOWEGO bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 60 do 110 kV, 4 x Fartuch o calkowitej ochronie jednostronnej zapinany na rzepy Fartuch posiadający kieszeń z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki Elastyczne pasy zapobiegające zsuwaniu się fartucha podczas nachylania Zapięcia na rzepy na ramionach i w pasie ułatwiające szybkie zdejmowanie Ochrona 0.50 mm Pb Rozmiary męskie i damskie Szczegółowa instrukcja konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji dołączona do każdego fartucha 4 x Całkowita ochrona szyi Stójka o szer. 5 cm i ze śliniakiem długości 12 cm Ochrona 0.50 mm Pb Wykonana z lekkiego materiału bezołowiowego | Tak |  |
| II | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 1 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych | TAK |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia 2 przeglądy roczne urządzenia | TAK |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 4 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowej tej samej klasy i o tych samych parametrach | TAK |  |
| 6 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami okresie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust.1 umowy (6 osób po 2,5 h). | TAK |  |