Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.271.38.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ (PAKIET NR 5)

Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę endoskopów, RTG z ramieniem C oraz stołu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii 
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Parametry i wartości wymagane/oceniane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | PODAĆ |  |
| 2 | Typ Urządzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Producent | PODAĆ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2026 r. | PODAĆ |  |
| II |  |  |  |
| 1 | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz +-10% | Tak, podać |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe, praca na akumulatorach min. 48h, Ładowarka wewnętrzna | Tak |  |
| 3 | Uniwersalny stół w systemie wymiennych blatów z wózkiem do ich przewożenia; składający się z: - kolumny stołu mocowana do podłogi - 1 szt. - wózka do blatu - 1 szt. - blat carbonowy min 3 segmentowy łamany składający się z segmentu centralnego płyty nożnej jednoczęściowej carbonowej i segmentu plecowego. z wyposażeniem szt.1 - Urządzenie dostosowane do pracy z systemem robotycznym i ramienim C w celu minimalizacji dawki promieniowania jonizującego Stół ma być wyposażony w dźwiękowy system informacyjny wykonywanej czynności blatu. | Tak |  |
| 4 | Napęd stołu w pełni elektromechaniczny | Tak |  |
| 5 | Zasilanie akumulatorowe. Górna część kolumny osłonięta elastycznym fartuchem harmonijkowym | Tak |  |
| 6 | Najniższe położenie kolumny bez blatu nie więcej niż 51cm. Najwyższe położenie kolumny bez blatu nie mniej niż 100 cm. | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres ruchomości kolumny góra-dół min. 50 cm | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość obsługi stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu i pilota bezprzewodowego. Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu | Tak |  |
| 9 | Kolumna stołu wyposażona w panel sterowania z wyborem i podświetleniem orientacji ułożenia pacjenta | Tak |  |
| 10 | Stół wyposażony w pilota bezprzewodowego z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym Aktywacja pilot: ruchem – 10 pkt przyciskiem – 0 pkt | Tak, podać |  |
| 11 | Stół wyposażony w system informujący na pilocie o 10 ostatnich komunikatach (błędy i statusy). Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość zaprogramowania prędkości ruchu stołem (szybki/wolny) za pomocą menu ekranowego pilota . | Tak |  |
| 13 | Zakres przechyłów bocznych kolumn min. 30º w obie strony od poziomu - elektromechaniczny | Tak, podać |  |
| 14 | Zakres przechyłu w pozycji Trendelenburga min. 45º | Tak, podać |  |
| 15 | Zakres przechyłu w pozycji anty-Trendelenburga min. 45º | Tak, podać |  |
| 16 | Zakres przesuwu wzdłużnego min. 35 cm | Tak, podać |  |
| 17 | Stół operacyjny wyposażony w funkcję reset realizowaną poprzez wciśnięcie zabezpieczonego osłoną przycisku umieszczonego na kolumnie stołu, na prawo od panelu sterowania. | Tak |  |
| 18 | Blat carbonowy min 3 segmentowy o wymiarach 240 cm długość i szerokość całkowita 60 cm (±5 cm) | Tak, podać |  |
| 19 | Przesuw wzdłużny blatu min 35 cm | Tak, podać |  |
| 20 | Przesuw poprzeczny blatu min. ±20 cm | Tak, podać |  |
| 21 | Segment plecowy o długości min 45 cm, stałe połączenie z sekcją centralną blatu | Tak, podać |  |
| 22 | Możliwość podłączenia zagłówka carbonowego lub klamry głowy carbonowej | Tak |  |
| 23 | Płyta nożna carbonowa o długości min 120 cm jednoczęściowa na stałe przyłączona do segmentu centralnego blatu | Tak, podać |  |
| 24 | Interfejs do cyfrowej diagnostyki | Tak |  |
| 25 | Całkowita szerokość blatu 60 cm (± 5 cm) szerokość leża blatu min 50 cm na całej szerokości | Tak, podać |  |
| 26 | Blaty pokryte materacami bezszwowymi piankowymi o grubości min. 5 cm przystosowanymi do dezynfekcji środkami powierzchniowo czynnymi o właściwościach przeciwodleżynowych . | Tak, podać |  |
| 27 | Przezierność dla promieniowania rtg na całej długości stołu, brak elementów stalowych w części stołu w której będzie pracował aparat RTG w celu wykonania skanu tomograficznego | Tak |  |
| 28 | Wszystkie elementy metalowe zewnętrzne blatów wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z wyłączeniem przegubów | Tak |  |
| 29 | System sygnalizacji niepoprawnego montażu blatu na kolumnie | Tak |  |
| 30 | Obciążalność stołu min. 225kg | Tak, podać |  |
| 31 | Zakres ruchomości segmentu nożnego i plecowego min +/- 90° | Tak, podać |  |
| 32 | Regulacja położenia blatów realizowana elektromechanicznie sterowana przy pomocy pilota bezprzewodowego: - wysokość - pozycja Trendelenburga - pozycja anty- Trendelenburga - przechył boczny - segment nożny, - segment plecowy - przesuw wzdłużny blatu - poziomowanie blatu - Przesuw poprzeczny blatu min 176mm | Tak |  |
| 33 | Stół z możliwością dokowania/oddokowywania blatu na kolumnie stołu przy pomocy pilota i dźwigni nożnej na wózku do transportera blatu | Tak |  |
| 34 | Blat i transporter blatu kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kolumnami stołów TS7500. | Tak |  |
| 35 | Blat stołu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego transporterami do przewożenia blatów. | Tak |  |
| 36 | Kolumna stołu kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego blatami stołów na BO | Tak |  |
| 37 | Podpora karbonowa pod rękę wsuwana pod materac wymiary płyty wsuwanej 190mmx 610 mm szt 2 Uchwyt głowy karbonowy składający się z : - adapter min 1przegubowy wąski 1 szt - zagłówek karbon wąski 1 | Tak |  |
| 38 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | Tak |  |
| 39 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia | Tak |  |
| II | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 1 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych | TAK |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia 2 przeglądy roczne urządzenia | TAK |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 4 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowej tej samej klasy i o tych samych parametrach | TAK |  |
| 6 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami okresie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust.1 umowy (6osób po 1,5 h). | TAK |  |