Załącznik nr 1.1. do SWZ

Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia

Pakiet I – Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu RTG

Aparat RTG ramię C mobilny - 1 szt.. wg wskazanych poniższych funkcji i cech produktu

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Punktacja | Parametr oferowany - Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania Ogólne |  |  |  |
|  | Nazwa Urządzenia | Podać |  |  |
|  | Typ Urządzenia | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2025 lub 2026, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |  |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |  |
|  | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak |  |  |
|  | APARAT TYPU RAMIĘ C PRZEWOŹNE: |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) – min. 72 cm | Tak |  |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. 380° | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 140° | Tak |  |  |
|  | Zakres wychylenia ramienia C wobec osi pionowej - min. ±10° | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 45 cm | Tak, podać | > 48 cm – 2,5 pkt.; ≤ 48 cm – 0 pkt. |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak, podać |  |  |
|  | Zmotoryzowane ruchy ramienia C, angulacja oraz rotacja – min. 10°/s | Tak, Podać | ≥15°/s – 1 pkt.; < 15°/s – 0 pkt. |  |
|  | Prześwit ramienia C (wolna przestrzeń między detektorem obrazu a lampą RTG) – min. 76 cm | Tak |  |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – maks. 83 cm | Tak |  |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C kodowane kolorami. | Tak |  |  |
|  | Panel dotykowy LCD, min. 15 cali na wózku z ramieniem C. Zamontowany na ramieniu z możliwością obrotu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego (min. 14 cm). Panel o rozdzielczości min 1200 x 700 pikseli. | Tak/Nie, podać | Tak – 2,5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Panel dotykowy LCD. Montowany przy blacie stołu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego. | Tak |  |  |
|  | Zapisywanie pozycji ramienia C: min. angulacja, rotacja, przesuw wzdłużny oraz wysokość. | Tak/Nie, podać | Tak – 2,5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | GENERATOR: |  |  |  |
|  | Moc generatora RTG – min. 25 kW | Tak |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 40 kHz | Tak |  |  |
|  | Tryby pracy: - Fluoroskopia pulsacyjna (min. zakres 4 - 30 kl/s) - Ekspozycja pulsacyjna - Pojedyńcze zdjęcie (Single shot) | Tak |  |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii – min. 120 kV / 120 kV | Tak |  |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej – min. 100 mA | Tak |  |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 200 mA | Tak |  |  |
|  | Funkcja redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii, cztery poziomy wybierane przez użytkownika na panelu dotykowym: Low (niska), Normal (normalna), Medium (średnia), Hight (wysoka) | Tak/Nie, podać | Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe – 230 V , 50 Hz +/- 1 Hz | Tak |  |  |
|  | LAMPA RTG: |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego – maks. 0,3 mm | Tak |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego – maks. 0,6 mm | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 310 kHU | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 2000 kHU | Tak |  |  |
|  | System chłodzenia oparty na aktywnej cyrkulacji oleju lub rozwiązanie równoznaczne. | Tak |  |  |
|  | CECHY KOLIMATORA: |  |  |  |
|  | Przesłona typu Irys lub prostokątna. | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawiania przesłon dostosowujących się do prześwietlonego obrazu. | Tak/Nie, podać | Tak – 2,5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ustawienie przesłon kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon na panelu znajdującym się na ramieniu C) | Tak |  |  |
|  | Elektroniczne przysłony (eliminacja obszarów prześwietlonych poza obszarem zainteresowania) | Tak |  |  |
|  | CYFROWY DETEKTOR OBRAZU: |  |  |  |
|  | Amorficzny, krzemowy detektor cyfrowy lub IGZO – min. ≥ 30 x 30 cm | Tak |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych: 3 | Tak |  |  |
|  | Współczynnik DQE: ≥ 75% | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora: ≥ 1900 x 1900 pixeli | Tak |  |  |
|  | Szerokość obudowy detektora ≤ 42 cm | Tak/Nie, podać | Tak – 2,5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Skala szarości detektora: ≥ 16 bit | Tak |  |  |
|  | Wbudowany pozycjoner laserowy od strony detektora | Tak |  |  |
|  | Zdejmowana kratka przeciw-rozproszeniowa bez używania narzędzi | Tak |  |  |
|  | Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym, to zapewnia jednolite odniesienie do widzianego obrazu dla lekarza i kierunku przesuwania ramienia C dla technika. | Tak/Nie, podać | Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | STACJA MONITORÓW: |  |  |  |
|  | 2 monitory kolorowe LCD o przekątnej min. 19” do jednoczesnego wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego. | Tak |  |  |
|  | Monitor Live (obraz na żywo) dotykowy do łatwiejszej obsługi systemu. | Tak/Nie, podać | Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość monitorów: 1280 x 1024 pixele | Tak |  |  |
|  | Luminacja monitorów: min. 600 cd/m² | Tak |  |  |
|  | Kontrast monitorów: min. 650:1 | Tak |  |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze: min. 16 | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości monitorów | Tak |  |  |
|  | Monitory obrotowe względem wózka stacji monitorów. Regulacja w zakresie min. 180°. Monitory składane matrycami do siebie dla zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania. | Tak |  |  |
|  | Dwa wyjścia cyfrowe DVI w celu wyświetlenia obrazów Live oraz Reference na dodatkowych monitorach | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe wejście DVI w celu prezentacji obrazów z innych systemów na stacji monitorowej. | Tak |  |  |
|  | Waga stacji monitorowej poniżej 150 kG | Tak/Nie, podać | Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wbudowana przeglądarka obrazów DICOM. Możliwość wgrania obrazów z takich źródeł jak PACS , DVD, USB. Przeglądarka umożliwia prezentowanie danych w przekroju 2D, jako wolumen 3D, MPR oraz MIP. | Tak/Nie, podać | Tak – 9 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | SYSTEM CYFROWY: |  |  |  |
|  | Pamięć na dysku twardym – min. 130 000 obrazów | Tak |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów – min. 1k x1k | Tak |  |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | Tak |  |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Port USB w celu zapisywania obrazów w graficznych formatach oraz w medycznym standardzie DICOM na urządzeniach USB | Tak |  |  |
|  | Funkcje postprocesingowe minimum: ręczne i automatyczne ustawianie kontrastu i jasności obrazów (Window/Level), powiększanie obrazów, prezentacja pozytyw / negatyw obrazów, co najmniej ręczna kolimacja elektroniczna obrazów, pomiar odległości i kątów, wprowadzanie komentarzy na obrazie. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do rozpoznawania anatomii | Tak |  |  |
|  | FUNKCJE NACZYNIOWE |  |  |  |
|  | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Roadmapping, Landmarking Dedykowane programy anatomiczne (min. 3 programy) | Tak |  |  |
|  | Możliwość włączenia lub wyłączenia subtrakcji | Tak |  |  |
|  | Możliwość użycia obrazu jako maski, zapamiętanego na obrazie referencyjnym. | Tak / Nie, podać | Tak – 2,5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | FUNKCJE KARDIOLOGICZNE: |  |  |  |
|  | Dedykowane programy kardiologiczne m.in. do elektrofizjologii. | Tak |  |  |
|  | Ekspozycja i fluoroskopia 30 kl/s. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie artefaktów pochodzących z urządzeń do mapowania 3D/systemów nawigacyjnych | Tak / Nie, podać | Tak – 2,5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Włącznik nożny i ręczny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |  |
|  | Alarm/Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 minutach nieprzerwanej pracy | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy interfejs sieciowy DICOM. | Tak/Nie, podać | Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min.: - DICOM store; - Worklist; - Storage Commit; - MPPS | Tak |  |  |
|  | Pilot bezprzewodowy na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd badań; ustawianie i powrót obrazu na monitorze referencyjnym; wybór pola wzmacniacza obrazu; zapis obrazu) | Tak / Nie, podać | Tak – 2,5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopi i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C. | Tak / Nie, podać | Tak – 2,5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Medyczna nagrywarka DVD do nagrywania i odtwarzania obrazów oraz serii (na wyposażeniu stacji monitorów). | Tak / Nie, podać | Tak – 2,5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oferowany model aparatu RTG posiadający możliwość zdalnego dostępu serwisowego. | Tak |  |  |
|  | Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkę uprawnioną przy dostawie sprzętu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. | Tak |  |  |
|  | Fartuchy ochronne 2 sztuki | TAK |  |  |
|  | Ochrona tarczycy 2 sztuki | TAK |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez zmawiającego systemem RIS/PACS wraz z konfiguracją. | TAK |  |  |

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta/produktu oraz Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG ramię C mobilny - | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy

# Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt jest nowy i po oddaniu go do eksploatacji oraz uruchomieniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

Uwagi dla Wykonawców

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagana Odpowiedź” słowem „TAK” są bezwzględnie wymagane i wymagają potwierdzenia, podania, bądź opisu.

- Oferty, które nie będą spełniać tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

….................................. 				 	 …...................................................

(Miejscowość data) 					                    (Podpis i pieczątka upoważnionego
                                                                                                       przedstawiciela Wykonawcy)