Załącznik nr 1.2. do SWZ

Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia

Pakiet II – Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu Echokardiograficznego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA APARATU ECHOKARDIOGRAFICZNEGO

|  | Wymagania techniczne aparatu | Wymagana odpowiedź | Oferowany parametr podać lub opisać - Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Wykonawca* *Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem. | TAK/podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2026 | Tak/podać |  |
| Konstrukcja i konfiguracja R |  |  |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 10 000 000 | Tak/podać 10 000 000 – 30 000 000 - 0 pkt 30 000 001 i więcej – 5 pkt |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min. 20” o rozdzielczości min. 1920 x 1080 px | Tak/podać 20”-21,4” – 0pkt 21,5 i powyżej – 2,5 pkt |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | Tak |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (min. +/- 180°), góra-dół (min. 15 cm), pochył przód-tył (min. +/-45°) | Tak |  |
|  | Min. 4 równoważne aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak |  |
|  | Panel dotykowy min. 10” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) | Tak/podać 10”-11,9” – 0 pkt 12” i więcej – 2,5 pkt |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół i obrót min. +/- 150° z pozycji środkowej | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund | Tak/podać |  |
|  | Dynamika aparatu min. 350 dB | Tak/podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 85 % wielkości ekranu | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 512 GB | Tak/podać 512GB – 999GB – 0pkt 1 TB i więcej – 1 pkt |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 24.0 MHz | Tak/podać 1-24MHz – 0 pkt 1-25MHz i więcej – 2,5 pkt |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 20 cm | Tak |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. | Tak – 2,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | Tak |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu R |  |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 Hz | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,9 m/s do 0 oraz od 0 do +9,9 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | Tak/podać 300 cm/s – 0 pkt powyżej 300 cm/s – 1 pkt |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) Min. 0,5-20 mm | Tak/podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | Tak |  |
|  | Funkcja Dopplera ciągłego o rejestrowanych prędkościach (przy zerowym kącie bramki) min. od -20 m/s do 0 oraz od 0 do +20 m/s | Tak/podać 20m/s – 27,5ms – 0 pkt 27,6 m/s i więcej – 1 pkt |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań kardiologicznych osób dorosłych oraz do badań naczyniowych | Tak/podać |  |
| Funkcje użytkowe R |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | Tak/podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak/opisać |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak/opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) | Tak/opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | Tak/opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na głowicach typu convex oraz liniowych. | Tak |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | Tak/opisać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | Tak/opisać |  |
|  | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus | TAK/NIE + opisać Tak – 6 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S | TAK/NIE + opisać Tak – 6 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
|  | Funkcja w aparacie pozwalająca na wgranie z pendrive i CD/DVD obrazów DICOM pozyskanych z urządzeń min. TK, MR i wyświetlenie ich na ekranie aparatu celem porównania z obrazami USG pozyskiwanymi na żywo. Po jednej stronie ekranu obraz TK lub MRI po drugiej skan USG | Tak |  |
| Głowice ultradźwiękowe R |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 800 elementów); szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1.0 MHz -6.0 MHz (+/- 1MHz); obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° | Tak, Podać typ i parametry |  |
|  | Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2.0 – 8.0 MHz (+/- 1Mhz), min. 2500 elementów. Tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | Tak, Podać typ i parametry |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty R |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb zaawansowane rozszerzone obrazowanie Dopplerowskie do wykrywania bardzo wolnych i słabych przepływów w mikronaczyniach i tkankach | TAK/NIE TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Mozliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG | Tak |  |
|  | Mozliwość rozbudowy o: W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla lewego przedsionka serca (LA). Oprogramowanie bazujące na technologii śledzenia markerów ultrasonograficznych 2D tzw. „speckle tracking”. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 13.0 MHz (+/- 1Mhz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; Płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 39 mm; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 900 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz, Kąt widzenia min. 110°; obrazowanie harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Funkcja umożliwiająca automatyczne wyznaczanie globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Analiza na podstawie 3 projekcji lewej komory na podstawie obrazów 2D. Oprogramowanie automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikacje umożliwiające wykonywanie badań radiologicznych pediatrycznych, kardiologicznych pediatrycznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: obrazowanie kardiologiczne 3D i 3D kolor w czasie rzeczywistym na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i przezklatkowej matrycowej, w trybie B i Doppler kolorowy | TAK/NIE Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: funkcja jednoczesnej wizualizacji w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn na minimum jednej głowicy przezprzełykowej i na minimum jednej obsługiwanej głowicy przezklatkowej sektorowej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym bramki Dopplera PW w dwóch niezależnych płaszczyznach na głowicy przezprzełykowej celem ustalenia dokładnego położenia w przestrzeni | TAK/NIE TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z min. dwóch różnych głowic przezprzełykowych | TAK/NIE Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: oprogramowanie do automatycznej (wykorzystującej sztuczną inteligencję) odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wymiarowania uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego (pole i największy i najmniejszy wymiar tzw. landing zone) | TAK/NIE TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących dostępne na głowicach sektorowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do prób wysiłkowych tzw. stress echo | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowica sektorowa matrycowa szerokopasmowa, do badań przezklatkowych serca, o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz, min. 3000 elementów akustycznych; obrazowanie harmoniczne, obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni. | TAK/NIE Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości, wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 1900; długość głowicy (FOV) min. 50 mm | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90); Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | TAK/NIE Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową z rotacją 0-180°, zakres pracy min. 3-8 MHz, Główka głowicy o wymiarach maksymalnych 8x6mm, grubość endoskopu maks. 6 mm. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowica przezprzełykowa matrycowa szerokopasmowa o zakresie pracy min. 2.0 – 9.0 MHz (+/- 1 Mhz) min. 2500 elementów, tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK/NIE Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 4.0 MHz -12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90), wymiary płaszczyzny skanowania max. 10x15 mm; Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję DICOM Query/Retrieve umożliwiająca pobieranie obrazów Dicom z powrotem do aparatu | TAK |  |
| Inne R |  |  |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 90 kg | Tak/podać 90 – 85kg – 0 pkt poniżej 85kg – 1 pkt |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na terenie Polski min. 36 miesięcy przez autoryzowany serwis producenta poświadczony kartą gwarancyjną producenta w języku polskim lub wystawioną przez polski oddział producenta | TAK |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne i naczyniowe | TAK |  |
|  | System prowadzenia kabli głowic, który trwale uniemożliwia ich opadanie na podłogę, przez co zabezpiecza je przed najechaniem kołami ultrasonografu; jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli, zwiększając wygodę operatora podczas skanowania | TAK/opisać |  |
|  | Podłączenie oferowanego aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami | Tak |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia (min. 2 x 2 godz.) przeprowadzone przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni. | TAK |  |
|  | Wykonawca posiadający serwis producenta do świadczenia usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie Polski. Podać adres serwisu na terenie Polski | TAK |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych przez producenta/ dystrybutora/ autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w oryginalnych materiałach producenta/ dystrybutora/ autoryzowanego przedstawiciela producenta (w języku polskim) lub oświadczeniach producenta/ dystrybutora/ autoryzowanego przedstawiciela producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ | TAK |  |

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta/produktu oraz Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARATU ECHOKARDIOGRAFICZNEGO | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy

# Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt jest nowy i po oddaniu go do eksploatacji oraz uruchomieniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

Uwagi dla Wykonawców

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagana Odpowiedź” słowem „TAK” są bezwzględnie wymagane i wymagają potwierdzenia, podania, bądź opisu.

- Oferty, które nie będą spełniać tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

….................................. 				 	 …...................................................

(Miejscowość data) 					                    (Podpis i pieczątka upoważnionego
                                                                                                       przedstawiciela Wykonawcy)