Załącznik nr 1.4. do SWZ

Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia

Pakiet IV – Zakup wraz z dostawą i montażem łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych oraz materacy przeciwodleżynowych

Łóżka szpitalne

| Łóżko szpitalne z wyposażeniem – 9 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. |  | TAK, podać |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 165 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2200 mm (± 20 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 930 mm (wymiar leża max. 800x2000) |  | TAK, Podać |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V. Szczelność układu elektrycznego IPX6. |  | TAK, podać |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej – dołączyć protokół z badań przy zawieraniu umowy z Zamawiającym. |  | TAK, podać |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Łóżko wyposażone w piąte koło. |  | TAK, podać |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  | TAK, Podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm) |  | TAK, podać Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy lub równy 550mm – 10 pkt, mniej 0 pkt |  |
|  | Łóżko sterowane pilotem z podświetlanymi klawiszami |  | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową, egzaminacyjną. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. |  | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 10 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu, tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. |  | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Wskaźnik naładowania akumulatora na panelu. |  | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 22 cm |  | TAK, podać Przedłużenie leża większe niż 22 cm – 10 pkt., równe lub mniej niż 22 cm– 0 pkt. |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. Możliwość użycia wypełnienia szczytu jako np. deskę reanimacyjną. |  | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg |  | TAK, podać |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. |  | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca w min. dwóch segmentach leża |  | TAK Tworzywowe uchwyty i regulowane dostosowujące się do wymiarów materaca – 10 pkt. Inne – 0 pkt. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 260 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów. |  | TAK, podać |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: - Wysięgnik z uchwytem do ręki z haczykami na płyny infuzyjne – do każdego łóżka - Wieszak kroplówki – do każdego łóżka Materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac wykonany zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 12cm, gęstości min 40 kg/m3 i twardości min. 4.1 kPa (+/-10%). Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery „C”. z możliwością prania w temp do 950C, oraz suszenia w temp. do 1000 |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowany wyrób posiada następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK, podać |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. |  | TAK, podać |  |

Szafki przyłóżkowe

| SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA – 5 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Szafka szpitalna przyłóżkowa pacjenta o konstrukcji składającej się z dwóch szuflad z frontami z płyty HPL. |  | TAK |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. |  | TAK |  |
|  | Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. |  | TAK |  |
|  | Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym (lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych). |  | TAK, podać |  |
|  | Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie, która pozwala na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej bądź prawej strony łóżka, jak również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Korpus szafki obrotowy względem podstawy możliwość ułożenia blatu z lewej/prawej strony. |  | TAK Korpus szafki obrotowy względem podstawy możliwość ułożenia blatu z lewej/prawej strony – TAK 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Wysokość zewnętrzna szafki 900 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Szerokość szafki przy złożonym blacie bocznym 600 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita szafki przy rozłożonym blacie 1160 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Głębokość całkowita szafki 445 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. |  | TAK |  |
|  | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem. |  | TAK |  |
|  | Ogranicznik na blacie głównym wyposażony w min. 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę. |  | TAK, podać |  |
|  | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6 mm, zaopatrzone w uchwyty tworzywowe o ergonomicznym kształcie. |  | TAK, podać |  |
|  | Szuflada górna i szuflada dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. |  | TAK |  |
|  | Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa. |  | TAK |  |
|  | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. Tylna strona zamknięta korpusem. |  | TAK, podać |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. |  | TAK |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości w zakresie: od 765 do 1145 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji kąta 28° - 62° (+/-2°). |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu bocznego min. 20 kg. |  | TAK, podać |  |
|  | Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. |  | TAK |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. |  | TAK |  |
|  | Podstawa na 4 podwójnych kołach jezdnych o średnicy min. 65 mm (w tym min. 2 z blokadą), z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. |  | TAK, podać |  |
|  | Szafka przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. |  | TAK |  |
|  | Pod korpusem szafki dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. |  | TAK |  |
|  | Blat boczny szafki o wymiarach 560x405 mm +/- 10 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów. |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru ramy z min. 2 kolorów, w tym szary. |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowany wyrób posiada następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK, podać |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. |  | TAK, podać |  |

Materacy przeciwodleżynowe

| Nazwa urządzenia: materac przeciwodleżynowy – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany |  |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji … | Tak |  |
| 4 | Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego | Tak, podać datę rozpoczęcia produkcji modelu |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 210 kg | Tak |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka | Tak |  |
|  | Rozmiar materaca 85 x 200 cm | Tak |  |
|  | Wysokość 17cm | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec wewnętrzny z tkaniny siatkowej, który utrzymuje wszystkie komory na miejscu | Tak |  |
|  | Komory materaca nylonowo – poliuretanowe | Tak |  |
|  | Materac składający się z minimum 20 komór (15 wymiennych komór głównych oraz sekcji pięt składającej się z 5 komór powietrznych) | Tak |  |
|  | Wbudowany spodni powietrzny statyczny materac bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | Tak |  |
|  | Obniżona komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | Tak |  |
|  | Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający | Tak |  |
|  | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary materaca, dopuszczalna waga użytkownika. | Tak |  |
|  | Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania pokrowca. | Tak |  |
|  | Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 500 gr/m²/24H oraz spodniej antypoślizgowej warstwy o gramaturze min. 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%. | Tak, opisać |  |
|  | Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% | Tak |  |
|  | Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w: - funkcja blokady panelu - przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji - przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji - diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR - diodowy wskaźnik wystąpienia błędu - diodowy wskaźnik kodu błędu - przycisk funkcji trybu zmiennociśnieniowego - przycisk funkcji trybu statycznego niskociśnieniowego - przyciski ustawienia masy ciała pacjenta - przycisk funkcji siedzenia | Tak |  |
|  | Minimum 3 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. | Tak |  |
|  | Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin. | Tak |  |
|  | Cyfrowa pompa o maksymalnych wymiarach 11cm x 27cm x 16cm | Tak |  |
|  | Powiadomienie dźwiękowe i wizualne o konieczności zmiany pozycji pacjenta przy włączonej funkcji siedzenia po 2 godzinach | Tak |  |
|  | Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min |  |  |
|  | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201) | Tak |  |
|  | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pompy 1,7 kg | Tak |  |
|  | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz / 0,6 A | Tak |  |
|  | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte tworzywem z regulacją rozstawu | Tak |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | Tak |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego na 5 minut | Tak |  |
|  | Wbudowany w pompę filtr powietrza | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000 ppm/1%. | Tak |  |
|  | Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio na leże łóżka, min.: - materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 180 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 240 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej | Tak |  |

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta/produktu oraz Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne z wyposażeniem | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafki przyłóżkowe | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Materac przeciwodleżynowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy

# Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt jest nowy i po oddaniu go do eksploatacji oraz uruchomieniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

Uwagi dla Wykonawców

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „TAK” są bezwzględnie wymagane i wymagają potwierdzenia, podania, bądź opisu.

- Oferty, które nie będą spełniać tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

….................................. 				 	 …...................................................

(Miejscowość data) 					                    (Podpis i pieczątka upoważnionego
                                                                                                       przedstawiciela Wykonawcy)