Załącznik nr 1.5. do SWZ

Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia

Pakiet V – Zakup wraz z dostawą i montażem Defibrylatora i Respiratora

- Defibrylator

| Lp. | Parametry | Wymagana odpowiedź | Punktacja | Parametr oferowany # - Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK, podać |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK, podać |  |  |
|  | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK, podać |  |  |
|  | Statyw/ wózek jezdny | TAK, podać |  |  |
|  | ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | TAK, podać |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | TAK, podać |  |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | TAK, podać |  |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK, podać |  |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK, podać |  |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów - Raporty testów użytkownika | TAK/NIE, podać | TAK/NIE Punktacja 5/0 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK/NIE, podać | TAK/NIE Punktacja 5/0 |  |
|  | Funkcja minutnika wyświetlanego na ekranie. Ustawienie czasu w zakresach min. 30s, 60s, 90s, 120s, 150s, 180s. Minutnik uruchamiany ręcznie po naciśnięciu przycisku na ekranie dotykowym defibrylatora oraz automatycznie po wykonanej defibrylacji | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wskaźnik (wartość liczbowa i trend) oceny powrotu spontanicznego krążenia obwodowego (ROSC) u pacjentów dorosłych z użyciem czujnika saturacji na palec. | TAK/NIE, podać | TAK/NIE Punktacja 5/0 |  |
|  | WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem | TAK, podać |  |  |
|  | Ekran o wysokiej rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli | TAK, podać |  |  |
|  | Ekran zabezpieczony hartowanym/ wzmocnionym szkłem | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK, podać |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK, podać |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK, podać |  |  |
|  | DEFIBRYLACJA |  |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK/NIE, podać | TAK/NIE Punktacja 5/0 |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK, podać |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK, podać |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J | TAK, podać |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J | TAK, podać |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK, podać |  |  |
|  | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | TAK, podać |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK, podać |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK, podać |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | TAK, podać |  |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | TAK, podać |  |  |
|  | EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK, podać |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK, podać |  |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK, podać |  |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | TAK, podać |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK, podać |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK, podać |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK, podać |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK, podać |  |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | TAK, podać |  |  |
|  | RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK, podać |  |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK, podać |  |  |
|  | NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK, podać |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | TAK, podać |  |  |
|  | SPO2 |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | TAK, podać |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK, podać |  |  |

- Respirator

| L.p. | PARAMETRY | Wymagana odpowiedź | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK, podać |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK, podać |  |  |
|  | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK, podać |  |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK, podać |  |  |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK, podać |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 180 minut | TAK, podać |  |  |
|  | - TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK, podać |  |  |
|  | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK, podać |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK, podać |  |  |
|  | CMV/ Assist | TAK, podać |  |  |
|  | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV | TAK, podać |  |  |
|  | CPAP/PSV | TAK, podać |  |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK, podać |  |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK, podać |  |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK, podać |  |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK, podać |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP lub podobne | TAK, podać |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV – min. CPAP/PSV, P-A/C, PSV-S/T i DuoLevel | TAK, podać |  |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanymi: czasem Twd: 0,1 – 10 s objętością TV: 20 -2000 ml lub ciśnieniem P: 5 – 80 cmH2O | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja natlenowania 100% O2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu, zakres min. 2-70 l/min. oraz wartości FiO2 | TAK, podać |  |  |
|  | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartości cyfrowych podatności i oporów | TAK/NIE, podać | TAK/NIE Punktacja 5/0 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej | TAK, podać |  |  |
|  | - PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów dla dorosłych i dzieci, minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK, podać |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK, podać |  |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 10 s | TAK, podać |  |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK, podać |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK, podać |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK, podać |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK, podać |  |  |
|  | PEEP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | TAK, podać |  |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK, podać |  |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | TAK, podać |  |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK, podać |  |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK, podać |  |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK, podać |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 l/min | TAK, podać |  |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 cmH2O | TAK, podać |  |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 1 – 80 [%] | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV- przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznej synchronizacji pacjent-respirator podczas całego cyklu wentylacji, jak np. wyzwalanie wdechu, szybkość wzrost ciśnienia wdechowego i faza wyzwalania wydechu przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK/NIE, podać | TAK/NIE Punktacja 5/0 |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | TAK, podać |  |  |
|  | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK/NIE, podać | TAK/NIE Punktacja 5/0 |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK, podać |  |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK, podać |  |  |
|  | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK, podać |  |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK, podać |  |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK, podać |  |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK, podać |  |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK, podać |  |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK, podać |  |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | TAK, podać |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK, podać |  |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK, podać |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK, podać |  |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK, podać |  |  |
|  | I:E | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar P0.1 | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar NIF | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK, podać |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin | TAK, podać |  |  |
| - V | - ALARMY |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać |  |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK, podać |  |  |
|  | Awaria turbiny | TAK, podać |  |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK, podać |  |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK, podać |  |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta lub rozłączenia obwodu | TAK, podać |  |  |
|  | Wysokiej częstości oddechowej | TAK, podać |  |  |
|  | Bezdechu | TAK, podać |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK, podać |  |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń | TAK, podać |  |  |
|  | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | - Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK, podać |  |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora | TAK, podać |  |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej z prezentacją krzywej na ekranie respiratora oraz parametrów: VeCO2, ViCO2, V’CO2 (eliminacja CO2), Vtalv, V’alv, VDaw/TVe | TAK, podać |  |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK, podać |  |  |
|  | - Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK, podać |  |  |
|  | - Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK, podać |  |  |
|  | - Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK, podać |  |  |
|  | - Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK, podać |  |  |
|  | - Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora. | TAK, podać |  |  |
|  | - Pomiar parametrów wentylacji nie wymagający wymiany czujników pomiarowych między pacjentami. | TAK, podać |  |  |
|  | - Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK, podać |  |  |
|  | Nebulizator siateczkowy (element drgający wykonany z palladu – zawiera 1000 mikrootworków, częstotliwość drgania 128 000 na sekundę) wytwarzający cząstki leku od 1 – 5 mm, średnio 3.4 µm MMAD. Pojemność membrany na lek 6ml. Zasilany za pomocą kontrolera USB (230 V lub port USB) o dwóch zakresach pracy: 30 min oraz 6 godz. | TAK/NIE, podać | TAK/NIE Punktacja 5/0 |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Płuco testowe z możliwością sterylizacji | TAK, podać |  |  |
|  | Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej | TAK, podać |  |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK, podać |  |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: USB, Ethernet | TAK, podać |  |  |

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta/produktu oraz Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy

# Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt jest nowy i po oddaniu go do eksploatacji oraz uruchomieniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na dostarczony Defibrylator oraz Respirator objęty Pakietem V na okres gwarancji 36 miesięcy.

Uwagi dla Wykonawców

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagana Odpowiedź” słowami „TAK, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają potwierdzenia, podania, bądź opisu.

- Oferty, które nie będą spełniać tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

….................................. 				 	 …...................................................

(Miejscowość data) 					                    (Podpis i pieczątka upoważnionego
                                                                                                       przedstawiciela Wykonawcy)