Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spektrometr XRF (Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej) z wyposażeniem

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Spektrometr XRF |
| 1.1 | Komora pomiarowa jest wyposażona w co najmniej 2 kamery wizyjne do zdalnego oglądania próbek z różnych stron oraz zdalnie włączane oświetlenie próbki. |
| 1.2 | Komora pomiarowa zawiera stolik na próbki wyposażony w zdalnie sterowane pozycjonery, umożliwiający mapowanie 2D obszaru nie mniejszego niż 100 mm x 100 mm. |
| 1.3 | Stolik jest w stanie poprawnie pracować przy obciążeniach od 0 do 3 kg i większych. |
| 1.4 | Komora pomiarowa jest wyposażona w zdalnie sterowany system wytwarzania próżni, zapełniania komory helem i wietrzenia w celu przywrócenia atmosfery powietrznej. |
| 1.5 | Lampa rentgenowska jest wyposażona w anodę wykonaną z rodu. |
| 1.6 | Lampa rentgenowska pracuje z maksymalnym napięciem nie mniejszym niż 50 kV. |
| 1.7 | Lampa rentgenowska pracuje z maksymalną mocą nie mniejszą niż 30 W. |
| 1.8 | Lampa rentgenowska jest wyposażona w polikapilarną optykę ogniskującą wiązkę do wielkości w ognisku nie większej niż 30 µm dla energii promieniowania 17.5 keV. |
| 1.9 | Lampa rentgenowska jest wyposażona w co najmniej 5 filtrów pokrywających pełen zakres widmowy spektrometru. |
| 1.10 | Spektrometr XRF jest wyposażony w detektor typu SDD (silicon drift detector). |
| 1.11 | Detektor jest zakończony oknem z lekkiego pierwiastka o powierzchni co najmniej 40 mm2. |
| 1.12 | Detektor ma rozdzielczość energetyczną nie większą niż 150 eV. |
| 1.13 | Detektor jest wyposażony w elektronikę sterującą o przepustowości co najmniej 100 000 cps na wejściu i co najmniej 100 000 cps na wyjściu. |
| 1.14 | Detektor jest wyposażony w chłodzenie termoelektryczne. |
| 1.15 | Komora pomiarowa, lampa rentgenowska i detektor są zamknięte w obudowie o wymiarach nieprzekraczających 90 cm x 90 cm x 90 cm (szerokość x głębokość x wysokość) i wyposażonej w drzwi od strony komory pomiarowej. Całość waży nie więcej niż 250 kg. |
| 1.16 | Spektrometr XRF jest wyposażony w system bezpieczeństwa uniemożliwiający otwarcie drzwi komory pomiarowej podczas, gdy lampa rentgenowska pracuje lub automatycznie wyłączający lampę, gdy zostaną uchylone drzwi. |
| 1.17 | Obudowa zawiera osłony przeciw promieniowaniu jonizującemu, wkład mocy dawki na zewnątrz urządzenia nie przekracza 1 µSv/h podczas pracy urządzenia na pełnej mocy lampy rentgenowskiej. |
| 2. | 2 zestawy komputerowe, drukarka |
| 2.1 | 2 zestawy komputerowe – każdy jest wyposażony w: co najmniej 8 GB RAM, dysk SSD o pojemności co najmniej 128 GB, dysk HDD o pojemności co najmniej 2 TB, z zainstalowanym kompatybilnym z oprogramowaniem, o którym mowa w pkt.3, systemem operacyjnym np. Windows 11 (lub równoważnym) lub nowszym, monitor o przekątnej co najmniej 24”. |
| 2.2 | Drukarka laserowa, jest w stanie drukować w kolorze, ma możliwość drukowania z napędu USB, drukowania w formacie A4, drukowania z maksymalną rozdzielczość druku nie mniejszą niż 600 x 600 dpi. |
| 3. | Oprogramowania do akwizycji, analizy i przetwarzania zebranych danych pomiarowych |
| 3.1 | Oprogramowanie umożliwia pełną kontrolę nad parametrami lampy rentgenowskiej, filtrami, kamerami wizyjnymi, oświetleniem próbki i ustawieniem próbki. |
| 3.2 | Oprogramowanie umożliwia zarówno pomiar widm dla pojedynczych punktów na próbce, jak i mapowanie 2D próbki z regulowaną szybkością przesuwu stolika i czasem akwizycji pojedynczego widma. |
| 3.3 | Oprogramowanie jest wyposażone w bogatą bazę funkcji analizy danych spektroskopowych, w tym funkcje: identyfikacji linii emisyjnych, wprowadzenia poprawki na poziom tła i na obecność artefaktów, analizy ilościowej składu pierwiastkowego w oparciu o zarówno model skalibrowany danymi referencyjnymi, jak i o model nieskalibrowany. |
| 3.4 | Oprogramowanie jest dostarczone wraz z licencją na co najmniej 3 stanowiska. |
| 4. | 3 zasilacze awaryjne UPS (uninterruptible power supply) |
| 4.1 | Zasilacze awaryjne mają możliwość obsłużenia spektrometru XRF i 2 zestawów komputerowych (są z nimi zgodne). |
| 4.2 | Zasilacze awaryjne posiadają stabilizator napięcia AVR (automatic voltage regulator). |
| 4.3 | Zasilacze awaryjne są w stanie podtrzymać ciągłą pracę spektrometru XRF i 2 zestawów komputerowych przez co najmniej 10 minut od momentu odłączenia zasilania sieciowego. |
| 5. | Warunki dostawy i uruchomienia, gwarancji, serwisu oraz szkolenia |
| 5.1 | Czas dostawy i uruchomienia – 6 miesięcy od daty podpisania umowy. |
| 5.2 | Koszty transportu i ubezpieczenia są wliczone w cenę. |
| 5.3 | Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, wniesie, ustawi, zainstaluje i uruchomi dostarczone urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem schodów. |
| 5.4 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu z obsługi zakupionego urządzenia w laboratorium Zamawiającego na zakupionym urządzeniu, dla 5 osób i trwające nie krócej niż 8 godzin. |
| 5.5 | Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem licencje na oprogramowanie niezbędne do korzystania z przedmiotu zamówienia. |
| 5.6 | Zaoferowany system jest fabrycznie nowy. Zamawiający nie dopuszcza prototypów. |
| 5.7 | Okres gwarancji jest nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. |
| 5.8 | Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd serwisowy jeden raz w roku w okresie gwarancji. |
| 5.9 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – nie dłuższy niż 48 godziny z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia usterki |
| 5.10 | Czas wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym: dla naprawy niewymagającej sprowadzenia podzespołów – nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, dla naprawy wymagającej sprowadzenie podzespołów – nie dłuższy niż 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. |
| 5.11 | Wykonawca wskazuje firmę odpowiedzialną za serwis w siedzibie Zamawiającego w okresie pogwarancyjnym, trwającym co najmniej 5 lat od zakończenia okresu gwarancji, oraz za dostępność części zamiennych w tym okresie. |
| 5.12 | Wykonawca zapewnia, że posiada stosowne zezwolenie wydane przez Prezesa PAA na uruchamianie spektrometru XRF oraz jego stosowanie spełnia zapisy § 2 ust.1. pkt.4 „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia (Dz.U. 2021 poz. 796)”. |
| 5.13 | W związku z tym, że Zamawiający planuje uzyskać zgodę PAA na uruchamianie i stosowanie spektrometru XRF, wydawanego przez Państwową Agencję Atomistyki (PAA) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym następujących dokumentów, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia PAA: - dokumentację techniczną urządzenia (dokumentacja powinna zawierać informacje zawarte w załączniku nr 2 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn); - informację na temat rozkładu mocy dawki wokół urządzenia (w odległości 0,1 m i 1 m od obudowy urządzenia w kierunku innym niż kierunek wiązki wyprowadzanej z urządzenia) oraz maksymalną moc promieniowania na określonych parametrach pracy; - instrukcję obsługi urządzenia z elementami dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim; - deklaracja zgodności - certyfikat CE; - informację dotycząca narażenia związanego z urządzeniem, jego właściwego stosowania, testowania i konserwacji, a także informacji, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczać narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu; - w przypadku żądania przez PAA innych dokumentów (np. od producenta urządzenia), podczas procedury ubiegania się przez Zamawiającego o wydanie w/w zezwoleń, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu pomocy w uzyskaniu tych dokumentów. |
| 5.14 | Wykonawca zapewnia, że po dokonaniu uruchomienia spektrometru XRF u Zamawiającego dostarczy protokół zdawczo-odbiorczy zgodny z wymaganiami zawartymi § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2022 poz. 967). |