SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 1.2 dla Pakietu nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Łóżko szpitalne  bariatryczne –  4 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo, pokrytych powłoką epoksydową, wysoce odpornych na uszkodzenia, zadrapania i korozję Odporność powłoki na odrywanie przetestowana zgodnie z normą UNI EN ISO 2409 lub równoważną |  |
|  | Konstrukcja łóżka bardzo stabilna, posiadająca cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty, w tym. min. 3 ruchome |  |
|  | Segmenty leża wypełnione min. 7 łatwo odejmowanymi (bez konieczności użycia narzędzi) panelami, wykonanymi z antybakteryjnego, formowanego w technologii rozdmuchu (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polietylenu wysokiej gęstości, nadającego się do recyklingu Zabezpieczenie antybakteryjne musi być zawarte w całej strukturze tworzywa (nie dopuszcza się dodatków antybakteryjnych nanoszonych jedynie na zewnętrzną powierzchnię wymienionych elementów) |  |
|  | Konstrukcja paneli wypełniających leże zapewniająca stały dopływ powietrza do dolnej części materaca (otwory wentylacyjne) |  |
|  | Panele wypełniające leże z wyprofilowanymi na całej długości krawędziami (podniesione brzegi) zabezpieczającymi materac przed przesuwaniem się na boki |  |
|  | Przy segmencie oparcia pleców i podudzia dodatkowe stalowe ograniczniki zabezpieczające przed przemieszczaniem się materaca wzdłuż |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery, niezależnie opuszczane barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (nie dopuszcza się barierek ¾, dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych) |  |
|  | Barierki wykonane z antybakteryjnego, formowanego w technologii rozdmuchu (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polietylenu wysokiej gęstości, nadającego się do recyklingu Zabezpieczenie antybakteryjne musi być zawarte w całej strukturze tworzywa (nie dopuszcza się dodatków antybakteryjnych nanoszonych jedynie na zewnętrzną powierzchnię wymienionych elementów) |  |
|  | Barierki w sekcji głowy i nóg łatwo odejmowane (bez użycia narzędzi) w celu łatwej dezynfekcji i utrzymania w czystości |  |
|  | Barierki niezależne od siebie, z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą łatwo dostępnej klamki znajdującej się po zewnętrznej stronie barierek (dostępnej jedynie dla personelu medycznego) Mechanizm łączący barierki z łóżkiem oraz klamka odbezpieczająca wykończone estetycznym tworzywem łatwym w dezynfekcji |  |
|  | System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny |  |
|  | Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej |  |
|  | Barierki posiadające wyprofilowane uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka, które są dostępne również po opuszczeniu barierek |  |
|  | Barierki boczne o wysokości min. 42 cm w celu umożliwienia zastosowania systemów przeciwodleżynowych |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, zgodne z normą EN 60601-2-52 lub równoważną bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie (system anty-urazowy oraz anty-zakleszczeniowy kończyn górnych oraz dolnych) |  |
|  | Możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający pacjentowi wstawanie oraz siedzenie na łóżku |  |
|  | Wbudowane w barierki boczne (od strony zewnętrznej) wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z wyraźnym zaznaczeniem kąta 0o, 15o, 30o, 45o, 60o, 70o – wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek |  |
|  | Wbudowane w barierki boczne (od strony zewnętrznej) wskaźniki kąta nachylenia pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga z wyraźnym zaznaczeniem kąta 0o, 12o, 20o – wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek |  |
|  | Sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota z podświetlanymi przyciskami (przyciski membranowe, zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów) Regulacje dostępne na pilocie: regulacja segmentu oparcia pleców (z diodą LED informującą o zablokowanej funkcji) regulacja segmentu uda (z diodą LED informującą o zablokowanej funkcji) regulacja wysokości leża (z diodą LED informującą o zablokowanej funkcji) regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (z diodą LED informującą o zablokowanej funkcji) regulacja funkcji autokontur (jednoczesna regulacja segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda) pozycja kardiologiczna dostępna za pomocą jednego przycisku pozycja egzaminacyjna (do badań) dostępna za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą panelu sterowniczego dla personelu z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta (przyciski membranowe, zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów) Przewód panelu długi - spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się i pracę przy pacjencie w obrębie całego łóżka Panel posiadający przycisk bezpieczeństwa oznaczony kolorem zielonym aktywujący w sposób świadomy funkcje sterowania Regulacje dostępne na panelu: regulacja segmentu oparcia pleców (z diodą LED informującą o zablokowanej funkcji) regulacja segmentu uda (z diodą LED informującą o zablokowanej funkcji) regulacja wysokości leża (z diodą LED informującą o zablokowanej funkcji) regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (z diodą LED informującą o zablokowanej funkcji) regulacja funkcji autokontur (jednoczesna regulacja segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda) automatyczne ustawienie segmentu oparcia pleców pod kątem 30o za pomocą jednego przycisku pozycja kardiologiczna dostępna za pomocą jednego przycisku pozycja egzaminacyjna (do badań) dostępna za pomocą jednego przycisku pozycja reanimacyjna (CPR) dostępna za pomocą jednego przycisku oznaczonego kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) – dostępna w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji (dostępna przy wyłączonym panelu sterowania) pozycja antyszokowa dostępna za pomocą jednego przycisku oznaczonego kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) – dostępna w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji (dostępna przy wyłączonym panelu sterowania) Panel posiadający wizualny wskaźnik sygnalizujący proces ładowania akumulatora | . |
|  | Funkcja autoregresji segmentu oparcia pleców min. 11 cm oraz segmentu uda min. 7 cm zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn |  |
|  | Zakres elektrycznych regulacji: segment oparcia pleców: 0o - 80° (+/- 5°) segment uda: 0o – 40° (+/- 5°) pozycja Trendelenburga min. 15o pozycja anty-Trendelenburga min. 15o regulacja wysokości leża w zakresie od 330 do 870 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą rastomatu w zakresie 0o – 16° (+/- 2°) |  |
|  | Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej – manualnej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) umiejscowione pod segmentem oparcia pleców w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem |  |
|  | W czterech narożnikach łóżka tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego (np. wieszaka kroplówki) znajdujące się od zewnętrznej strony szczytu łóżka w celu wyeliminowania urazów kończyn pacjenta podczas przypadkowego uderzenia |  |
|  | Narożniki łóżka wyposażone w tworzywowe krążki odbojowe zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z antybakteryjnego, formowanego w technologii rozdmuchu (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polietylenu wysokiej gęstości, nadającego się do recyklingu Zabezpieczenie antybakteryjne musi być zawarte w całej strukturze tworzywa (nie dopuszcza się dodatków antybakteryjnych nanoszonych jedynie na zewnętrzną powierzchnię wymienionych elementów) |  |
|  | Szczyty całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin) w celu wyeliminowania urazów kończyn |  |
|  | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty ułatwiające prowadzenie łóżka (z możliwością chwytu rąk w pozycji pionowej oraz poziomej) |  |
|  | Szczyty z możliwością szybkiego demontażu. Możliwość zablokowania szczytów przed przypadkowym wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka) Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą suwaka umieszczonego centralnie w dolnej części szczytu z oznaczeniem graficznym pozycja zablokowana / pozycja odblokowana |  |
|  | Szczyt od strony głowy niezależny i nieporuszający się z ramą leża w celu ochrony ścian, łóżka, kolumn oraz paneli przyłóżkowych przed uszkodzeniami podczas zmian wysokości i kątów nachylenia (Trendelenburg / anty-Trendelenburg) |  |
|  | Łóżko wyposażone w haczyki umożliwiające podwieszenie / zwinięcie przewodu zasilającego (np. podczas transportu łóżka) |  |
|  | Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach oraz barierkach bocznych z palety kolorów producenta (min. 5 kolorów do wyboru) |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze łóżka (SWL) min. 310 kg |  |
|  | Układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania |  |
|  | Wymiary łóżka: długość całkowita nie większa niż 2180 mm szerokość całkowita z barierkami nie większa niż 970 mm leże o wymiarach min. 1920 mm x 860 mm |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o min. 320 mm. Łóżko wyposażone w zintegrowany panel wypełniający leże po jego wydłużeniu. Przy używaniu standardowej długości leża panel ma być umieszczony na leżu łóżka w sposób niekolidujący z materacem |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery tworzywowe, koła o średnicy min. 125 mm z centralną i kierunkową blokadą |  |
|  | Dźwignie blokady kół dostępne przy kołach od strony nóg pacjenta (dostęp po lewej i prawej stronie łóżka), wyraźnie oznaczonych kolorami informującymi o stanie użycia blokady (np. czerwony blokada aktywna / zielony blokada zwolniona) Przy dźwigniach blokady informacja graficzna (np. piktogramy) informująca o sposobie użycia dźwigni blokady kół |  |
|  | Narożniki podstawy od strony głowy i nóg osłonięte estetycznym tworzywowe w celu wyeliminowania urazów, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji |  |
|  | Cały układ elektryczny o klasie szczelności min. IPX6 |  |
|  | Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353:2014, dokument wystawiony przez producenta należy dostarczyć przy dostawie produktu (dla każdego łóżka indywidualny raport) |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 48 | Gwarancja min 24 miesiące |  |
| 49 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta |  |
| 50 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
| 51 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy