SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.4 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

APARAT USG (kieszonkowy) – 2 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. |  |
|  | Przenośny ultrasonograf bezprzewodowy zawierający głowicę: liniową i convex – jako integralna całość |  |
|  | Ciężar głowicy poniżej 240 g |  |
|  | Możliwość połączenia bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem celem wyświetlenia obrazu ultrasonograficznego za pomocą dedykowanej aplikacji na systemie android lub IOS |  |
|  | Obrazowanie B (2D), M-mode, pw-doppler kolor doppler |  |
|  | Czas pracy naładowanej baterii minimum 45 minut |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy convex obejmujący przedział 2-5 MHz |  |
|  | Ilość elementów w głowicy convex minimum 128 |  |
|  | Kąt pola obrazu głowicy convex minimum 58° |  |
|  | Głębokość obrazowania głowicy convex minimum 20 cm |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy liniowej obejmujący przedział 4-12 MHz |  |
|  | Ilość elementów w głowicy liniowej minimum 192 |  |
|  | Szerokość czoła głowicy liniowej zakresu 38-42 mm |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości, obwodu, prędkości, nachylenia, częstości akcji serca |  |
|  | Zapis obrazów i filmów w pamięci podłączonego smartfona lub tabletu |  |
|  | Transfer obrazów w sieci DICOM |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie akumulatora, bez konieczności jego wyciągania z aparatu. |  |
|  | Tablet typu iPad o przekątnej minimum 10” z zainstalowanym oprogramowaniem aplikacyjnym |  |
|  | Dedykowany do tabletu statyw na kółkach z półką (koszem) na akcesoria |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń (z podpisami osób przeszkolonych) bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia lub równoważne |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy