SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.8 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

KONCENTRATOR TLENU – 2 SZT.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Koncentrator tlenu składa się z kompresora powietrza, wstępnego uzdatniania powietrza, zaworu sterującego, wieży adsorpcyjnej sita molwstępne uzdatnianie powietrzaekularnego, systemu kontroli i alarmu oraz systemu obróbki gazu produkcyjnego. |  |
|  | Przeznaczenie: Dla instytucji medycznych do dostarczania tlenu dla pacjentów z hipoksją oraz w warunkach domowych dla pacjentów potrzebujących dodatkowego tlenu. |  |
|  | Główne cechy urządzenia: |  |
|  | Cicha praca (poziom hałasu poniżej 40 dB) |  |
|  | Czytelny cyfrowy wyświetlacz |  |
|  | Nie wymaga okresowych przeglądów |  |
|  | Łatwa konserwacja dzięki prostej i intuicyjnej wymianie filtrów - zestaw zawiera cztery dodatkowe filtry powietrza oraz jeden dodatkowy filtr wlotu powietrza. |  |
|  | Dziewięć poziomów filtracji |  |
|  | Cyfrowy przepływomierz ułatwiający odczyt i ustawianie parametrów |  |
|  | Specjalny system alarmów sygnalizujących spadek poziomu stężenia tlenu, brak zasilania, wysoką temperaturę, zbyt niskie ciśnienie |  |
|  | Wskaźnik czystości tlenu |  |
|  | Bezpiecznik przeciwpożarowy |  |
|  | Przepływ tlenu (ciągły): 0,5 – 5,0 l/min |  |
|  | Stężenie tlenu przy 5 l/min: 93 % ± 3 % |  |
|  | Wymiary (W x S x G): 58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm |  |
|  | Waga: ok.14kg. |  |
|  | Zużycie energii średnie: około 350 W |  |
|  | Poziom hałasu typowy: ≤ 45 dB(A) typowe |  |
|  | Napięcie wejściowe / częstotliwość: 120 V AC ±10% / 60 Hz |  |
|  | Zakres wilgotności pracy: Do 95 % względnej wilgotności |  |
|  | Zakres temperatury pracy: 12 °C do 32 °C |  |
|  | Maksymalna wysokość nad poziomem morza: 0 – 2 286 m |  |
|  | Ciśnienie wylotu tlenu: 30 kPa - 80 kPa |  |
|  | Zasilanie: 230V~, 50 Hz |  |
|  | Niepewność pomiaru: ±3% |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, Certyfikaty, dopuszczenie do obrotu |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Proszę podać |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy