SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 2.9 dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

INHALATOR – 5 SZT.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Inhalator ultradźwiękowy z wózkiem przeznaczony jest do nieinwazyjnego wspomagania terapii chorób układu oddechowego |  |
|  | Zastosowanie: nawilżanie i rehabilitacja dróg oddechowych, leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergie, POChP i inne, leczenie zatok nosowych. |  |
|  | Zalety: Bezpieczne użytkowanie, Wytrzymałość i niezawodność, Duża wydajność nawet do 5 ml/min, System do podawania ciągłego (nawilżanie), Podgrzewany aerozol (termoaerozol), Możliwość stosowania naczyń na lek, Prosta obsługa, Wszechstronne zastosowanie, Do użytku specjalistycznego, |  |
|  | Dane techniczne: Średnia średnica cząstek (MMAD): < 4,0 μm Zakres średnic cząstek: 0,5 - 6,0 μm Wydajność nawiewu: 0 - 30 l / min Wydajność aerozolu: 0 - 30 l / min Poziom hałasu: < 35 dB Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml Częstotliwość pracy: 1,68 ± 5% MHz Temperatura termoaerozolu: max. 38°C Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz Maksymalny pobór mocy: 40 - 70 VA Klasa ochronności: I (B) Wymiary (w mm): 260x300x100 Ciężar: 4,0 / 2,0* kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, Certyfikaty, dopuszczenie do obrotu |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie PolskiProszę podać |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy