SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2026				                    Załącznik nr 3.6 dla Pakietu nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Podnośniki dla pacjentów – 2 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. |  |
|  | Podnośnik sterowany z pilota, wyposażony w wysokiej jakości siłowniki gwarantujące płynne i bezproblemowe działanie |  |
|  | Konstrukcja podnośnika umożliwia jego łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi. |  |
|  | Podnośnik wyposażony w kółka z blokadą. |  |
|  | Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. |  |
|  | Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny. |  |
|  | Konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka i z pozycji podłogi. |  |
|  | Nosidło w rozmiarze XL wykonane siatki poliestrowej (NET.- niebieski kolor)-do użycia przy kąpieli , przepuszcza wodę , szybko schnie. |  |
|  | Wszystkie elementy wykonane z materiałów, które są bardzo łatwe w utrzymaniu w czystości i gwarantują bezpieczeństwo użytkownika. |  |
|  | Najniższa pozycja ramienia 728 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Najwyższa pozycja ramienia 1740 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Długość podstawy 1115 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Minimalny dystans pomiędzy nogami pacjenta 463 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Minimalny dystans pomiędzy nogami pacjenta 833 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Wysokość podstawy 111 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Wysokość po złożeniu 480 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Waga całkowita 37 kg (+/- 1,5 kg) |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika 150kg. |  |
|  | Ilość operacji min 38 max 42 podniesień na ładowanie |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty |  |
|  | Instrukcja obsługi i konserwacji – dołączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

*

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis

osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy