| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRODUCENT |  |
| 2 | NAZWA / TYP (model) |  |
| 3 | KRAJ POCHODZENIA |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane po 01.01.2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 5 | VIDEOKOLONOSKOP fabrycznie nowy |  |
| 6 | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV |  |
| 7 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła |  |
| 8 | Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 12,8 mm |  |
| 9 | Kanał roboczy min. 3,7 mm |  |
| 10 | Głębia ostrości nie gorsza niż od 2 mm do 100 mm |  |
| 11 | Minimalna odległość widzenia: max. 3 mm od końcówki sondy endoskopowej |  |
| 12 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu nie gorszy niż: Góra: 180° |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu nie gorszy niż: Dół: 180° |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu nie gorszy niż: Lewo:160° |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu nie gorszy niż: Prawo: 160° |  |
| 13 | Blokada pokrętła lewo/prawo |  |
| 14 | Blokada pokrętła góra/dół |  |
| 15 | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej |  |
| 16 | Pole widzenia min. 170° |  |
| 17 | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych |  |
| 18 | Minimum 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji |  |
| 19 | Konstrukcja sondy z zastosowaniem wspomagania przełożenia siły popychania i obrotu wzdłuż endoskopu w celu zmniejszenia ilości niepełnych kolonoskopii, przerwanych z powodu trudnej anatomii jelita grubego powstałej na skutek, zrostów pooperacyjnych lub deformacji |  |
| 20 | Pasywne zgięcie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek nacisku końca endoskopu na ścianę jelita podczas przechodzenia przez zagięcia śledzionowe i wątrobowe |  |
| 21 | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu |  |
| 22 | Długość sondy roboczej min. 1680 mm |  |
| 23 | Długość całkowita min. 2005 mm |  |
| 24 | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu |  |
| 25 | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |
| 26 | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości |  |
| 27 | Funkcja zatrzymania wstępnego |  |
| 28 | Elektroniczna funkcja zoom |  |
| 29 | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny |  |
| 30 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie |  |
| 31 | Kompatybilny z posiadanym procesorem wideo CV-190 PLUS oraz źródłem światła CLV-190 |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
| 32 | GWARANCJA |  |
| 33 | Gwarancja 24 miesiące zawierająca: |  |
|  | naprawy gwarancyjne, |  |
|  | przeglądy - 1/rok |  |
|  | uwzględniająca uszkodzenia mechaniczne i eksploatacyjne |  |
| 34 | Bezpłatny sprzęt zastępczy dla napraw trwających powyżej 7 dni |  |
| 35 | Naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin w dni robocze od zawiadomienia o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy. |  |
| 36 | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy |  |
| 37 | DOSTAWA - do 8 tygodni od podpisania umowy |  |

* W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „PARAMETRY WYMAGANE".

……………………..……..  
                                                                                                               (elektroniczny podpis kwalifikowany)