## 1
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 1 - Igły, kaniule, strzykawki
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Igła motylek z końcówką luer-lock w rozmiarach: 19G/19mm, 21G/19mm, 23G/19mm, 25G/19mm, 27G/19mm, pakowana folia-papier, długość drenu 30cm, elastyczne skrzydełka mocujące | szt | 500
2. | Aparat do przetaczania płynów i leków wymagających precyzyjnego podania. Dodatkowe, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów. Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml). Komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP. Ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami i płynami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką. Elastyczna komora kroplowa. Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μm. Uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy. Miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP. Długość drenu 150 cm. Zastawka bezzwrotna na drenie. Pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo. Opakowanie papier/folia | szt | 300
3. | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, z łącznikiem Y oraz zaworem bezigłowym. Długość drenu do łącznika Y: 90 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19 długości: 15, 20, 25mm. Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, z przezierną obudową; pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu.Wrzut pozytywny "0,03 ml , pakowana pojedynczo. | szt | 50
4. | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 15, 20, 25, 32mm. | szt | 230
5. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków ze szlifem ołówkowym i otworem bocznym, rozm. 1,2 x 30mm, 1,2 x 40mm. Opakowanie 100szt. | op | 130
6. | Igła do insuliny do Pena -PD Micro Fine 0,33x12,7 OP * 100 SZT | op | 35
7. | Igła do pobierania leków 18Gx40mm z filtrem cząsteczkowym 5 mikrometrów OP * 100 SZT | op | 21
8. | Igła motylek z końcówką luer-lock w rozmiarach: 19G/19mm, 21G/19mm, 23G/19mm, 25G/19mm, 27G/19mm, pakowana folia-papier, długość drenu 30cm, elastyczne skrzydełka mocujące | szt | 300
9. | Igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni do portów dożylnych typu Surecan; ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Rozmiary 19G; dł. 15, 20, 25mm. Rozmiar 20G; dł. 15, 20, 25, 35mm., Rozmiar 22G; dł. 15, 20, 25, 35mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły. | szt | 360
10. | Igły do iniekcji 1x użytku 0,45 - 0,9 OP * 100 SZT | op | 800
11. | Igły do iniekcji 1x użytku 1,1 i 1,25 OP * 100 SZT | op | 1300
12. | Igły do iniekcji 1x użytku 1,6 OP * 100 SZT | op | 6
13. | Igły do insuliny Novo Fine 30 G 0,3 * 8 mm OP * 100 SZT | op | 60
14. | Igły proste z kołnierzem flizelinowym umożliwiającym umocowanie igły w porcie naczyniowym do 72 h, do podawania leków do portu o unikatowym ostrzu, nieuszkadzającym silikonowej membrany - rozmiar 20 G lub 22 G x min. 17 mm i max. 25 mm | szt | 690
15. | Jednorazowy stapler skórny zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet - 6,9 mm, nóżka - 3,6 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek | kpl. | 650
16. | Kaniula bezpieczna głebokiego dostępu bez portu górnego oraz bez skrzydełek bocznych głębokiego dostępu umożliwiająca założenie wkłucia pod kontrolą USG. Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany pasywnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. 4 paski kontrastujące w rtg. Możliwość utrzymania kaniuli do 30 dni. możliwość używania z wstrzykiwaczami ciśnieniowymi, dla których maksymalne ustawienie ciśnienia wynosi 300 psi/21 bar Rozmiary : 18-24G. Długości kaniuli w rozmiarach 18G, 20G, 22G – długość 64 mm, i 24G długość - 32mm | szt | 50
17. | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych G26 i G24 bez portu bocznego | szt | 1500
18. | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych z poliuretanu G22-G14 z samodomykającym się korkiem portu bocznego oraz fabrycznie nadrukowaną prędkością przepływu, opakowanie typu Tyvec, minimium 5 pasków kontarstujących | szt | 1000
19. | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu w rozm. G24-G14 z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać wtopione paski radio cieniujące – minimum4 paski RTG, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. | szt | 44900
20. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | szt | 600
21. | Klipsy naczyniowe tytanowe , medium-large, szer.: 8,1mm, wys. 7,9mm, w magazynku po 6szt. - OP * 120 SZT | op | 12
22. | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendektomii X Large z haczykowatą zapinkąna kińcu szczęki 12 kardridżów po 4 klipsy rozmiar klipsa 16,2 mm x 11,5 mm | op | 1
23. | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | szt | 200
24. | Korek sterylny do kaniul typu Combi obustronny damsko-męski | szt | 83000
25. | Korek sterylny do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi typu luer lock (kolor biały) | szt | 11000
26. | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne , posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złącze męskie z niezależnie obracająca się osiowo i promieniście nakrętka Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie wykonane z poliamidu. Oznakowanie kolorystyczne pokrętła (biały, niebiski, czerowny, żółty) - do wyboru przez zamawiającego w konkretnym zleceniu | szt | 1300
27. | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne , posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złącze męskie z przedłużaczem Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie wykonane z poliamidu z przedłużaczem min 9cm. | szt | 5400
28. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem wykonany z poliwęglanu i z oznaczeniem miejsca zatyczki (kolor niebieski czerwony) | szt | 500
29. | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 µm filtr płynu; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej z zamontowanym na tym elemencie odpowietrznikiem/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 zabezpieczonym koszulką kontaminacyjną, dolna cześć komory kroplowej elastyczna; stały przepływ kroplowy który zabezpiecza regulator szczelinowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml z funkcją „max”; zacisk przesuwny-odcinający dla krótkich przerw w infuzji umiejscowiony pomiędzy regulatorem a komorą kroplową ; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką zintegrowana z uchwytem o dł. min. 80mm; końcówka luer-lock; długość drenu 150-210 cm. Zestaw bez zawartości DEHP i lateksu potwierdzone fabrycznie nadrukowanymi piktogramami na opakowaniu. Sterylny. | szt | 2500
30. | Przyrząd do aspiracji płynów z butelki typ Mini Spike Plus z zastawką anyzwrotną automatycznie zapobiegającą wypływowi płynu i nieruchomą osłonką portu Luer-Lock | szt | 7100
31. | Przyrząd do przetaczania płynów do pompy MEDIMA LINE S dł.285 cm | szt | 30
32. | Przyrząd do usuwania zszywek z staplera skórnego | szt | 260
33. | Przyrząd infuzyjny do pompy perystaltycznej AP31 UNIASCOSEPT dł. Wstawki 22cm, komora kroplowa i zaciśk rolkowy na lini, sterylny | szt | 540
34. | Rozdzielacz z pięcioma odprowadzeniami z kolorystycznym oznakowaniem pokręteł, wytrzymałość systemu 4 bar, wejście i wyjście żeńskie, dodatkowo dren o dł. 50-150cm wyposażony w obrotowe łączniki Luer-Lock, sterylny. | szt | 750
35. | Strzykawka 100ml j.u. opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt | 4000
36. | Strzykawka 3-częściowa do podawania insuliny (podziałka co 100 I.U/ml) o poj. 1ml, pakowana indywidualnie | szt | 600
37. | Strzykawka 3-częściowa o poj. 100ml z końcówką luer-lock, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 50
38. | Strzykawka 3-częściowa tuberkulinowa o poj. 1ml, polipropylen/polietylen, tłoczek gumowy, centrycznie umieszczony stożek LUER, dołączona igła iniekcyjna o grubości 0,5x16 mm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack OP * 100 SZT | op | 10
39. | Strzykawka do pomp infuzyjnych trzyczęściowa 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml do leków przeźroczysta z czarną czytelną i niezmywalną skalą na cylindrze oznaczenie nazwy producenta i typu strzykawki do szybkiego wprowadzenia informacji do pompy infuzyjnej , komora i tłok wykonany z polipropylenu , podcięcie ożebrowania tłoka umożlwiające montaż w pompach z systemem mocowania tłoka , długość tłoka całkowita nienapełnionej strzykawki min. 16,5cm, strzykawki wkalibrowane i kompatybilne z pompami infuzyjnymi posiadanymi przez Zamawiającego | szt | 11300
40. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml.bursztynowa lub czarna trzyczęściowa, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, skala poza skalą nominalną co 1 ml,bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilna z pompą infuzyjną Braun, perfuzyjna, wymieniona w instrukcji obsługi pompy, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 60 szt. | szt | 2500
41. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 1 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z poliwęglanu | szt | 10
42. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 10 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z polipropylenu | szt | 1000
43. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 2 lub 3 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z polipropylenu | szt | 200
44. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 20ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z polipropylenu | szt | 1600
45. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 30 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z polipropylenu | szt. | 250
46. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 5 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z polipropylenu | szt | 375
47. | Strzykawka trzyczęściowa, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, luer lock, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP do pomp infuzyjnych niezmywalna, jednostronna skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka, typ strzykawki i logo producenta na cylindrze, strzykawka o poj. 50 -60ml | szt | 2500
48. | Strzykawki j.u. dwuczęściowe poj. 10ml, skala co 0,5ml, z polipropylenu/polietylenu, z kolorowym tłokiem, stożek LUER, podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i niezmywalna skala, możliwość roszerzenia pojemności strzykawki o minimum 20 % ponad nominalną objętość, opakowanie jednostkowe typu folia - papier OP * 100 SZT | op | 790
49. | Strzykawki j.u. dwuczęściowe poj. 20ml, skala co 1ml, z polipropylenu/polietylenu, z kolorowym tłokiem, stożek LUER, podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i niezmywalna skala, możliwość roszerzenia pojemności strzykawki o minimum 20 % ponad nominalną objętość, opakowanie jednostkowe typu folia - papier OP * 100 SZT | op | 680
50. | Strzykawki j.u. dwuczęściowe poj. 2ml, skala co 0,1ml, z polipropylenu/polietylenu, z kolorowym tłokiem, stożek LUER, podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i niezmywalna skala, możliwość roszerzenia pojemności strzykawki o minimum 20 % ponad nominalną objętość, opakowanie jednostkowe typu folia - papier OP * 100 SZT | op | 700
51. | Strzykawki j.u. dwuczęściowe poj. 5ml, skala co 0,2ml, z polipropylenu/polietylenu, z kolorowym tłokiem, stożek LUER, podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i niezmywalna skala, możliwość roszerzenia pojemności strzykawki o minimum 20 % ponad nominalną objętość, opakowanie jednostkowe typu folia - papier, OP * 100 SZT | op | 580
52. | Zastawka bezigłowa o ergonomicznym kształcie z przezroczystą obudową z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewna dezynfekcję miejsca dostępu nie posiadająca metalowych elementów zastawki zakończone końcówkami luer-lock umożliwiająca stosowanie ponad 200 dostępów lub 7 dni. Zastawka muszą posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej (wyrzut pozytywny) 20 cm dren zaciskiem ślizgowym , połączony na stałe z zastawką. Zastawka wraz z drenem nie zawierają lateksu i DEHP . Pakowane pojedynczo, sterylne. | szt | 50
53. | Zestaw do implantacji portu naczyniowego niskoprofilowego składający się z: - Port dożylny wykonany z biozgodnego materiału z komorą z dnem tytanowym w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia portu w trakcie użytkowania, niskoprofilowy 11,3mm, membrana silikonowa z żywotnością do 3000 nakłuć, możliwość zidentyfikowania portu jako wysokociśnieniowego za pomocą promieni rentgenowskich, maksymalne ciśnienie iniekcji powyżej 300psi, szybkość przepływu środka kontrastowego dla igły G20 5 ml/s, warunkowo bezpieczny w warunkach rezonansu magnetycznego do 3T, cewnik silikonowy 6,5 F - Miska prostokątna duża wymiary 27x24x5cm (+/-3cm) – 1 szt - Miska prostokątna mała wymiary 13x12x5cm (+/-1cm) – 1 szt - Kompres 10x10cm 8 warstw z nitką RTG – 20 szt - Nić monofilamentowa niewchłanialna polipropylenowa z podwójną igłą okrągłą 1/2 koła 26mm USP 3/0 90cm – 1 szt - Nić monofilamentowa wchłanialna bezbarwna 60-90 dni z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną 3/8 koła 19mm USP 4/0 45cm – 1 szt - Skalpel jednorazowy nr 11,15 – po 1 szt - Opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 9x15 cm, 5x7,5 cm –po 1 szt - Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer – 4 szt, 10 ml Luer Lock – 1 szt - Igła 1,2x40 mm – 2 szt, - Igła 0,8x30 mm – 2 szt - Imadło typu Mayo Hegar proste 14cm* – 1 szt - Kleszczyki anatomiczne typu Halsted Mosquito zagięte 12cm* – 2 szt - Kleszczyki zagięte 12cm* – 1 szt - Pęseta anatomiczna, metal 14cm* – 1 szt - Hak operacyjny typu Roux 17cm* – 1 szt - Nożyczki typu Metzenbaum zagięte tępe 18cm* – 1 szt- Tunelizator – 1 szt - Koszulka rozrywalna 7F – 1 szt - Drut typu J 0,35 50cm w podajniku umożliwiającym wprowadzenie do igły jedną ręką – 1 szt - Igła Seldingera G18x70mm typu V z zastawką redukującą ryzyko zatoru powietrznego – 1 szt - Chusta 75x90 cm, samoprzylepna – 3 szt - Chusta 149x180 cm, samoprzylepna – 1 szt - Miska przezroczysta 120 ml – 1 szt - Gazik, wielkość śliwki – 4 szt - Kleszczyki do gazików, zagięte, 20 cm – 1 szt - Książeczka pacjenta – 1 szt *Tolerancja rozmiaru dla narzędzi +/- 1cm Wszystkie części składowe zestawu zapakowane w jedno, sterylne opakowanie zbiorcze posiadające odrębny numer katalogowy z 4 etykietami samoprzylepnymi z numerem katalogowym zestawu, nr serii oraz datą ważności | szt | 5
54. | Zestaw do implantacji portu naczyniowego wysokoprofilowego składający się z: - Port dożylny wykonany z biozgodnego materiału z komorą z dnem tytanowym w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia portu w trakcie użytkowania, wysokoprofilowy 13,7mm, membrana silikonowa z żywotnością do 3000 nakłuć, możliwość zidentyfikowania portu jako wysokociśnieniowego za pomocą promieni rentgenowskich, maksymalne ciśnienie iniekcji powyżej 300psi, szybkość przepływu środka kontrastowego dla igły G20 5 ml/s, warunkowo bezpieczny w warunkach rezonansu magnetycznego do 3T, cewnik silikonowy 6,5 F - Miska prostokątna duża wymiary 27x24x5cm (+/-3cm) – 1 szt - Miska prostokątna mała wymiary 13x12x5cm (+/-1cm) – 1 szt - Kompres 10x10cm 8 warstw z nitką RTG – 20 szt - Nić monofilamentowa niewchłanialna polipropylenowa z podwójną igłą okrągłą 1/2 koła 26mm USP 3/0 90cm – 1 szt - Nić monofilamentowa wchłanialna bezbarwna 60-90 dni z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną 3/8 koła 19mm USP 4/0 45cm – 1 szt - Skalpel jednorazowy nr 11,15 –po 1 szt - Opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 9x15 cm, 5x7,5 – po 1 szt - Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer – 4 szt, 10ml Luer lock 1 szt - Igła 1,2x40 mm – 2 szt, 0,8x30 mm -2 szt - Imadło typu Mayo Hegar proste 14cm* – 1 szt - Kleszczyki anatomiczne typu Halsted Mosquito zagięte 12cm* – 2 szt - Kleszczyki zagięte 12cm* – 1 szt - Pęseta anatomiczna, metal 14cm* – 1 szt - Hak operacyjny typu Roux 17cm* – 1 szt - Nożyczki typu Metzenbaum zagięte tępe 18cm* – 1 szt - Tunelizator – 1 szt - Koszulka rozrywalna 7F – 1 szt - Drut typu J 0,35 50cm w podajniku umożliwiającym wprowadzenie do igły jedną ręką – 1 szt - Igła Seldingera G18x70mm typu V z zastawką redukującą ryzyko zatoru powietrznego – 1 szt - Chusta 75x90 cm, samoprzylepna – 3 szt - Chusta 149x180 cm, samoprzylepna – 1 szt - Miska przezroczysta 120 ml – 1 szt - Gazik, wielkość śliwki – 4 szt - Kleszczyki do gazików, zagięte, 20 cm – 1 szt - Książeczka pacjenta – 1 szt *Tolerancja rozmiaru dla narzędzi +/- 1cm Wszystkie części składowe zestawu zapakowane w jedno, sterylne opakowanie zbiorcze posiadające odrębny numer katalogowy z 4 etykietami samoprzylepnymi z numerem katalogowym zestawu, nr serii oraz datą ważności. | szt | 161
55. | Zestaw do kanilacji 7F lub 9F (do wyboru przez zamawiającego) , igła do nakłucia membrany portu, tunelizator tępo zakończony, podnośnik żylny, igła Seldingera 18G, drut prowadnik J w podajniku 50cm, osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia, strzykawka 10ml | szt | 1
wartość łącznie:
WYMAGANIA
Wykonawca do oferty ma dołączyć, dla poz. 17, badania kliniczne materiału z jakiego wykonano cewnik kaniul
parametry : średnica / długość igły ; minimalne predkość przepływu:
kaniule 26G/ 19 mm ; 13 ml/min
kaniule 24G/ 19 mm ; 13 ml/min
kaniule 22G/ 25 mm ; 42 ml/min
kaniule 20G/ 32 mm ; 67 ml/min
kaniule 18G/ 32 mm ; 103 ml/min
kaniule 17G/ 45 mm ; 133 ml/min
kaniule 16G/ 45 mm ; 236 ml/min
kaniule 14G/ 45 mm ; 270 ml/min

## 2
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 2 - Wyroby do przetaczania krwi i płynów oraz przygotowywania cytostatyków
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. 1.Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - filtr zatrzymujący powietrze.2 Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania- hydrofobowy filtr na końcu drenu.Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony ponad komorą kroplową umożliwiający podaż całej dawki leku d Dł 180 cm. Zestaw nie zawiera DEHP | szt | 120
2. | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki bursztynowy ; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy, sterylny | szt. | 30
3. | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; bursztynowy mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny | szt. | 100
4. | Aparat do przetaczania i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; na lini dodatkowy zawór dostepu bezigłowego, sterylny | szt | 50
5. | Linia transparentna do przygotowywania leków cytotoksycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z aparatem głównym. Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system zastawki zapobiegający cofaniu się leku na końcu lini. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 20
6. | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia). | szt | 1600
7. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 m zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji portu Luer-Lock podczas użycia | szt | 7400
8. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 m - bursztynowy zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji portu Luer-Lock podczas użycia | szt | 1000
9. | Przyrząd do przetaczania krwi bez ftalanów z odpowietrznikiem typu o/z, komora kroplowa o dł. nie mniejszej niż 6 cm.,filtr 200 mikrometrów | szt | 4900
10. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych umożliwiający ustawienie przepływu płynu w zakresie od minimalnego do maksymalnego (i na odwrót), również zakres średni, komora kroplowa wyposażona w skrzydełka umożliwiające łatwe wkłucie igły biorczej, regulator przepływu wyposażony w komorę na kolec i uchwyt na podwieszanie drenu podczas przygotowywania zestawu. Filr w komorze 15 mikrometrów. Zaoferowany asortyment nie zawiera ftalanów. | szt | 95200
11. | Sterylny zestaw do przetoczeń/podaży leków onkologicznych z filtrem 15µm oraz dodatkowym filtrem 0,2 µm antybakteryjnymi eliminującym powietrze . Kompatybilny z pompami objętościowymi Volumat Agilia bez PCV ,o długości ok. 285 cm. Zestaw do Paclitaxelu | szt | 150
12. | Sterylny zestaw do przetoczeń/podaży leków światłoczułych z filtrem 15 µm, kompatybilny z pompami objętościowymi Volumat Agilia bez PCV ,o długości ok. 285 cm. Pakowany po 30 szt. w opakowaniu zbiorczym. | szt | 30
13. | Sterylny zestaw onkologiczny kompatybilny z pompą objętościową Agilia Volumat do leków światłoczułych bez PCV, o długości ok. 300 cm, z filtrem 15µm, posiadający dwa górne porty bezigłowe do podawania dodatkowego leku. | szt | 20
14. | Zestaw do szybkiego przetaczania płynów, jałowy, zakończony igłą na jednym końcu i kolcem z odpowietrzaniem na drugim końcu, posiadający krótki przewód z zaciskiem. | szt. | 450
15. | Torebki/ saszetki do noszenia infuzorów | szt | 40
16. | Kolec przepływowy, krótki, sterylny, do przelewania płynów w bezpieczny sposób z butelki/fiolki do butelki. Oba końce zabezpieczone zatyczkami - typ Transofix OP * 50 SZT | op | 19
17. | Jednorazowy system do podaży leków o maksymalnej pojemności 300 ml, przepływ 10 ml/h . Wymagane badania potwierdzające możliwość stosowania w pompie leków cytostatycznych w tym 5FU - w zestawie sygnatura do opisu leku | szt | 70
18. | Jednorazowy system do podaży leków o maksymalnej pojemności 300 ml, przepływ 5 ml/h . Wymagane badania potwierdzające możliwość stosowania w pompie leków cytostatycznych w tym 5FU - w zestawie sygnatura do opisu leku | szt | 271
19. | Jednorazowy system do podaży leków o maksymalnej pojemności 120 ml, przepływ 4 ml/h - w zestawie sygnatura do opisu leku | szt | 30
20. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 1900
21. | Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - zestaw drenów o dł. 100 cm wraz z zestawem do przetoczeń o dł 80cm i kranikiem trójdrożnym, na końcu drenu do skali odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zakończenie drenu lock, sterylny, pakowany pojedynczo, sterylny | szt | 5
22. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pomp infuzyjnych, typu AP 31 z wkładką silikonową dł. 22 cm | szt | 570
23. | Przyrząd infuzyjny z filtrem 1,2 mikrometra do podaży taksoli kompatybilny z pompą Volumat Agila, dł. Drenu 285mm, sterylny | szt | 10
24. | Strzykawka do żywienia z zkończeniem EnFit 60ml, sterylna | szt | 400
25. | Przyrząd do pompy infusomat 250 cm PCV | szt | 5
26. | Zestaw drenów do pompy infuzyjnej Alaris, do przetaczania płynów, komora kroplowa, regulator rolkowy na lini, zawór bezpieczeństwa zwrotny, dł drenu 210cm, sterylny | szt | 120
27. | Spike z zaworem bezigłowym z wyłącznie filterm areozolowym do ciał monokolalnych | szt | 400
28. | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką | szt | 10
29. | Zestaw infuzyjny komptybilny z pompą Medima, dren wykonanany z PCV bez ftalanów , bursztynowy, filtr 15mikronów , objętość napełnienia 20ml, długość 285cm | szt | 50
30. | Zestaw transfuzyjny kompatybiliny z pompą Medima, dren wykonanay z PCV bez zawartość DEHP, filtr 200 mikronów, objętość napełnienia 20ml, długość 250cm | szt | 50
31. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec mikro (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Spike posiadający badania szczelności połączenia z fiolką z lekiem przez min 10 dni | szt | 150
32. | Onkologiczny zestaw do infuzji leków wrażliwych na światło do pomp infuzyjnych Agilia posiadający 2 dodatowe porty boczne bezigłowe przed komorą kroplową plus bliższy port do pacjenta dolny. | szt | 120
33. | Onkologiczny zestaw do infuzji leków wrażliwych na światło do pomp infuzyjnych Agilia posiadający 4 dodatowe porty boczne bezigłowe przed komorą kroplową plus bliższy port do pacjenta dolny. | szt | 60
34. | Zestaw infuzyjny dodatkowy do leków wrażliwych na światło posiadający jednokierunkowy zawór kontrolny oraz zacisk. Długość: 45 cm +/- 1 cm (długość całego zestawu) Objętość napełniania: 2,5 ml +/- 0,1 ml. Nie zawiera PCV, DHEP i lateksu. Zestaw zakończony obrotowym złączem Luer-lock z zatyczką. | szt | 110
35. | Zestaw infuzyjny dodatkowy do leków wrażliwych na światło z portem bocznym bezigłowym posiadający jednokierunkowy zawór kontrolny oraz zacisk. Długość: 43 cm +/- 1 cm (długość całego zestawu) Objętość napełniania: 2,6 ml +/- 0,1 ml. Nie zawiera PCV, DHEP i lateksu. Zestaw zakończony obrotowym złączem Luer-lock z zatyczką. | szt | 80
36. | Zestaw infuzyjny z dodatkowym z filtrem 0,2 μm przeciwbakteryjnym i eliminującym powietrze oraz portem bezigłowym bocznym. Linia dodatkowa do infuzji leków z portem bezigłowym. Posiadający jednokierunkowy zawór kontrolny oraz zacisk. Długość: 43 cm +/- 1 cm (długość całego zestawu) Objętość napełniania: 5,3 ml +/- 0,1ml. Nie zawiera PCV, DHEP i lateksu. Zestaw zakończony obrotowym złączem Luer-lock z zatyczką. | szt | 40
37. | Kombinezon - Czysty i sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie UE 2016/425. Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010. Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 co najmniej >5 N. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Pozostałe informacje: zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 3X); okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową. | szt | 100
38. | Fartuch sterylizowany zakładany z przodu zapewniający częściową ochronę ciała przed płynnymi substancjami chemicznymi i przed czynnikami biologicznymi, środek ochrony indywidualnej kategorii III typ PB 6 B. Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i gramaturze poniżej 46g/m2, przepuszczającego powietrze i parę wodną (wymagane potwierdzenie badaniami). Dziane mankiety rękawów, stójka wokół szyi, długość do kolana, gumki na bokach na wysokości troków, wiązany z tyłu i zapinany na rzep na karku. Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL. | szt | 100
39. | Sterylny czepek przeznaczony do pomieszczeń o klasie czystości A i B wg GMP, certyfikat sterylności dołączony do każdej partii. Środek ochrony indywidualnej kategorii I. Wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o gramaturze 40 - 45 g/m 2 . Pakowowane indywidualnie, rozmiar uniwersalny. | szt | 100
40. | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE). Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt; 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce drewniane – 1szt; 13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt; 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku – 1szt. | op | 1
41. | Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Pakowany a'50. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku. | szt | 50
42. | Adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Pakowany a'100. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku. | szt | 50
43. | Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwertorem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Pakowany a'50. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku. | szt | 25
44. | worek osłona światłoczuła z wycięciem wykonana z grubej nieprześwitującej folii poj 120-250ml o wymiarach 12x21cm | szt. | 200
45. | worek osłona światłoczuła z wycięciem wykonana z grubej nieprześwitującej folii poj 500-1000ml o wymiarach 20x30cm | szt. | 600
46. | worek osłona światłoczuła z wycięciem wykonana z grubej nieprześwitującej folii poj powyżej 1000 o wymiarach 30x50 | szt. | 100
47. | Maska FFP3 płaska bez zaworu, wyrób medyczny klasy I, z systemem doszczelnienia podbródka, uchwyty zauszne z zapinką doszczelniającą, przeznaczina do 8 godzin pracy , Certyfikat zgodności z normą EN 149, spełnia normę EN 14683 w zakresie Typ I, II, IIR | szt | 2000
wartość łącznie:

## 3
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 3 - Rękawice
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Rękawica diagnostyczna nitrykowa i ochronna bezpudrowa , niesterylna, jednorazowego użytku. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, chlorowana. AQL ≤0,65 potwierdzone raportem z niezależnej jednostki oraz nadrukiem na opakowaniu. Kolor niebieski. Kształt uniwersalny. Mankiet równomiernie rolowany. Długość rękawicy min. 240mm. Grubość ścianki (+/- 0,03 mm)- na palcu: 0,10 mm, dłoni: 0,08 mm, mankiecie: 0,07 mm- potwierdzone kartą techniczną. Siła zrywu min. 6,5N/min. Rękawice zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B; spełniające wymagania: MDR 2017/745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 20417, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 potwierdzone Deklaracją Zgodności. Badanie na przenikanie zgodnie z EN 16523-1 dla min. 20 substancji chemicznych, z czego dla min. 8 substancji na poziomie 6- potwierdzone nadrukiem na opakowaniu. Badanie na przenikanie zgodnie z ASTM D 6978 dla min. 11 cytostatyków, dla których wynik wynosi min. 240 min.- potwierdzone nadrukiem na opakowaniu. Proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001- potwierdzone kartą techniczną Opakowanie jednostkowe a'100sztuk . Rozmiar XS, S, M, L, XL. | op | 19000
2. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe układane mechanicznie (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym w języku polskim ) , mikroteksturowane lub teksturowane na palcach , AQL 1.0 (informacja na opakowaniu jednostkowym); kolor inny niż biały , długość dla każdego rozmiaru min . 240mm; grubość rękawicy na palcu – 0,09mm±0,02mm, na dłoni 0,07mm±0,02mm, Przebadane na przenikanie min. 12 substancji chemicznych wg 374-1/16523-1 (informacja zawarta na opakowaniu) w tym odporne min.60min. na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych : izopropanol 70% , kwas nadoctowy min.0,4% , chlorek bezalkoniowy min.10% (informacja zawarta na opakowaniu jednostkowym) – potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej ; odporne na min. 10 cytostatyków wg ASTM D6978 lub równoważne potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej ; pozbawione tiuramów i ZMBT – potwierdzone wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej;dopuszczone do kontaktu z żywnością - informacje zamieszczone trwale na opakowaniu . Proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001.Oznakowane CE – wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425 – potwierdzone na opakowaniu. Rękawice zgodne z normą EN 455 lub równoważne , EN 21420:2020 lub równoważne, EN ISO 374-1 lub równoważne (typ B)( zamieszczony piktogram na opakowaniu) i EN ISO 374-5 - lub równoważne (zamieszczony piktogram na opakowaniu); otwór do wyciągania rękawiczek zabezpieczony folią zapobiegającą przypadkowej kontaminacji i zanieczyszczeniu rękawiczek ; pakowane mechaniczne w sposób uporządkowany pozwalający na wyjęcie pojedynczej rękawiczki z opakowania jednostkowego ;Wymagane rozmiary od XS do XL – do decyzji Zamawiającego podczas składania zamówienia , Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu.Pakowane po 100sztuk | op | 600
3. | Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe,wyjmowane od spodu jednorazowego użytku, kodowanych kolorystycznie; poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Do pakowania zastosowana w pełni zautomatyzowana maszynowa technologia układania rękawic pojedynczo w sposób uporządkowany, pozwalająca na wyjmowanie pojedynczych rękawic od spodu pudełka, za mankiet. Opakowanie przystosowane do umieszczenia w uchwycie naściennym. Technologia produkcji wyposażona w skanujący cyfrowy system kontroli jakości, który pozwala na usunięcie 100% wizualnie wadliwych produktów przed pakowaniem. Otwór do pobierania rękawic wyznaczony perforowaną linią; dodatkowa wypustka z boku perforacji wskazująca miejsce rozpoczęcia otwierania zapewniający wygodne i kontrolowane usunięcie osłony. Powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, chlorowana; powierzchnia zewnętrzna posiada teksturę na palcach- potwierdzone kartą techniczną. Rolowany mankiet, uniwersalny kształt odpowiedni na prawą i lewą rękę. Grubość ścianki na palcu 0,09 mm ± 0,02 mm, na dłoni 0,07 mm ± 0,02 mm, na mankiecie 0,05 mm ± 0,01 mm- potwierdzone kartą techniczną. Rękawice zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B; spełniające wymagania: MDR 2017/745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 20417, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 potwierdzone Deklaracją Zgodności. AQL ≤1.0 potwierdzone raportem z niezależnej jednostki. Siła zrywu: min. 7,5N potwierdzona raportem z niezależnej jednostki. Długość: min. 240 mm potwierdzona raportem z niezależnej jednostki. Badanie na przenikanie zgodnie z EN 16523-1 dla min. 20 substancji chemicznych, z czego dla min. 10 substancji na poziomie min. 5- potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Odporne przez min. 60 min. na następujące składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min. 10%, kwas nadoctowy min. 0,4%, etanoloamina (&gt; 99%) - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej zgodnie z EN 16523-1 i fabrycznym nadrukiem na opakowaniu. Badanie na przenikanie zgodnie z ASTM D 6978 dla min. 12 cytostatyków, z czego dla min. 10 wynik wynosi min. 240 min.- potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki oraz nadrukiem na opakowaniu.Opakowanie 200 szt. w rozmiarach XS-L, 180 szt. w rozmiarze XL. | op | 50
4. | Rękawice diagnostyczne układane mechanicznie z lateksu kauczuku naturalnego, jednorazowego użytku, białe (naturalny kolor lateksu), dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL kodowanych kolorystycznie, poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu, 100 szt. w opakowaniu. Do pakowania zastosowana w pełni zautomatyzowana maszynowa technologia układania rękawic pojedynczo w sposób uporządkowany, z mankietami kolejnych rękawic ułożonymi naprzemiennie, pozwalająca na wyjmowanie z pudełka pojedynczych rękawic. Technologia produkcji wyposażona w skanujący cyfrowy system kontroli jakości, który pozwala na usunięcie 100% wizualnie wadliwych produktów przed pakowaniem. Otwór do pobierania rękawic zabezpieczony fabrycznie przytwierdzonymi membranami foliowymi ograniczającymi zanieczyszczenie ze środowiska. Powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, chlorowana; powierzchnia zewnętrzna posiada teksturę. Rolowany mankiet, uniwersalny kształt odpowiedni na prawą i lewą rękę. Grubość ścianki na palcu 0,13 mm ± 0,03 mm, na dłoni 0,11 mm ± 0,03 mm- potwierdzone kartą techniczną. Rękawice zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B; spełniające wymagania: MDR 2017/745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 20417, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 potwierdzone Deklaracją Zgodności. AQL ≤1.0 potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Długość: min. 240 mm. . Rękawice spełniają wymagania normy ASTM F1671- potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Rękawice nie zawierają dodatków chemicznych: BHA, BHT, DPT, ZMBT, TMTD, ZDBC, ZDMC, ZMBI, ZPMC- potwierdzone raportem producenta z wynikami z badań HPLC z niezależnej jednostki. Proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001- potwierdzone kartą techniczną. | op | 1200 |  |  |  |  | safehand latex poz 2,3 pakietu 3
5. | Rękawice sterylne, lateksowe, pudrowana skrobią kukurydzianą, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, kolor jasnokremowy, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet równomiernie rolowany, o grubości na palcu: 0,20mm, o grubości na dłoni 0,18mm, o grubości na mankiecie 0,14mm, długość osiągana min. 280mm, AQL 0,65; siła zrywu przed starzeniem min.14N ; siła zrywu po starzeniu min.12N ; niski poziom protein lateksowych - max.10µg/g, wydłużenie przed starzeniem min 960%,zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ C) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) ; EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4; zgodne z ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowo-papierowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rękawicy, rękawice nie składane na pół, 50 par pakowane rozmiary 6,0-9,0 | para | 35000 |  |  |  |  | pudrowane comfort
6. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana; powierzchnia zewnętrzna gładka wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami ; ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,03mm, na dłoni 0,18±0,03mm, mankiecie: 0,15±0,02mm, typowa długość min.280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.20N a po starzeniu min. 17N - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-1, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10 µg/g - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, poziom endotoksyn <4,00 EU/parę wg EN 455-3 ( raport z badań z jednostki niezależnej), będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, przebadane na min.13 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1 potwierdzone wynikami badań, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.17 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone wynikami badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic ; rozm. 5,5-9,0 | para | 1250
7. | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu, ergonomiczna, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,02mm,o typowej grubości na dłoni 0,20±0,02mm, o typowej grubości na mankiecie: 0,20±0,02mm, typowa długość min. 280mm, AQL 0,65; siła zrywu przed starzeniem min. 19N ; siła zrywu po starzeniu min. 15N ; niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10µg/g - raport z badań z jednostki niezaleznej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) ; EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne przenikanie min. 12 substancji chemicznych przez min.60 minut wg EN 16523; przebadane na min. 25 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 ; odporne na min.20 cytostatyków przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia (test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania ; rozmiary 5,5-9,5 | para | 350
8. | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe,teksturowane powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna teskturowane i palce i dłoń, kolor naturalny, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu, ergonomiczna konstrukcja, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,02mm,o typowej grubości na dłoni 0,20±0,02mm, o typowej grubości na mankiecie: 0,18±0,02mm, typowa długość min. 280mm, AQL 0,65; siła zrywu przed starzeniem min. 18N ; siła zrywu po starzeniu min. 18N ; niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10µg/g - raport z badań z jednostki niezaleznej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) ; EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne przenikanie min. 13 substancji chemicznych wg EN 16523; przebadane na min. 19 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 ; produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic ; rozmiary 5,5-9,0 | para | 800 |  |  |  |  | textured
9. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe przedłużany mankiet , mikroteksturowane lub teksturowane na palcach , AQL 1.0 (informacja na opakowaniu jednostkowym); kolor inny niż biały ; długość dla każdego rozmiaru min .290mm+/-10mm; grubość rękawicy na palcu 0,14 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/- 0,02mm, siła zrywu min 6N- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej wg EN 455. Przebadane na przenikanie min. 7 substancji chemicznych wg 374-1/16523-1 (informacja zawarta na opakowaniu) w tym odporne min. 30 min. na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych : izopropanol 70% , etanol 70% informacja zawarta na opakowaniu jednostkowym) – potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej ; odporne na min. 10 cytostatyków wg ASTM D6978 lub równoważne potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej ; pozbawione tiuramów i ZMBT – potwierdzone wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej;dopuszczone do kontaktu z żywnością - informacje zamieszczone trwale na opakowaniu;, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001. Oznakowane CE – wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425 – potwierdzone na opakowaniu Rękawice zgodne z normą EN 455 lub równoważne , EN 21420:2020 lub równoważne, EN ISO 374-1 lub równoważne (typ B)( zamieszczony piktogram na opakowaniu) i EN ISO 374-5 - lub równoważne ( zamieszczony piktogram na opakowaniu); otwór do wyciągania rękawiczek zabezpieczony folią zapobiegającą przypadkowej kontaminacji i zanieczyszczeniu rękawiczek ; pakowane mechaniczne w sposób uporządkowany pozwalający na wyjęcie pojedynczej rękawiczki z opakowania jednostkowego Rozmiary od XS do XL – do decyzji Zamawiającego podczas składania zamówienia , Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu Pakowane po 100sztuk | op | 200
10. | Rękawice sterylne, neoprenowe, kształt anatomiczny, mankiet przedłużony prosto zakończony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem. Grubość na palcu 0,18 ±0,01 mm, na mankiecie 0,16±0,01 mm, długość min. 295 mm. AQL nie większy niż 0,65. Środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów. Odporne na substancje chemiczne typ A- przebadane na min 30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, diglukonian chlorheksydyny, 35% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, min 5% jodopowidon- min 4 poziom odporności. Pozbawione akceleratorów chemicznych (informacja na opakowaniu). Pakowane parami w kopertę foliową. Dopuszczone do stosowania w środowiskach aseptycznych i jałowych klasy A. Dostępne w rozmiarach 6,0-9,0 (co 0,5). | para | 350
11. | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor zielony, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminującą rolowanie mankietu, o typowej grubości na palcu: 0,19±0,02mm, na dłoni: 0,18±0,02mm, na mankiecie : 0,15±0,02mm, typowa długość min.300mm, AQL max.0,65, mediana siły zrywu przed starzeniem min.16N, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa Rozp. 2017/745, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ A) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), zgodne z normą ASTM F1670 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej; przebadane na min.30 substancji chemicznych, zgodne z EN ISO 21420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 10282, ASTM F1670, odporne na min.25 cytostatyków przez min.240 minut wg ASTM D6978 oraz przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia ( test ACPP)- powierdzone wynikami badań, pozbawione akceleratorów: BHT, tiuramów, ZDEC, ZDBC, ZBED, ZMBT, MBT, DPTU, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001 opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozm. 5,5-9,0 | para | 3200 |  |  |  |  | non latex
12. | Rękawice chroniące przed promieniowaniem RTG, bezlateksowe, poliizoprenowe z tlenkiem bizmutu i wolframem, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, gładkie z mikroteksturowanym wykończeniem, kolor ciemno szary, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty, o typowej grubości ścianki na palcu: min. 0,30mm, na dłoni: min. 0,29 mm, mankiecie: min 0,30 mm, typowa długość min. 300 mm, AQL 0,65, redukcja promieniowania min 69% przy dawce 60 kVp, min. 54% przy dawce 100 kVp, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zgodne z EN ISO 374 -5, EN 21420, EN 421, EN 388, ISO 16604, EN 455-1-4, EN 556, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, rozm. 6,5-9,0 | para | 10
13. | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane wewnątrz, powierzchnia zewnętrzna - teksturowane palce i dłonie , kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu min 0,19 mm, na dłoni min 0,17 mm, mankiecie: 0,13 mm, typowa długość 400 mm, AQL 0,65, siła zrywu przed starzeniem min. 18N ; siła zrywu po starzeniu min. 16N ; niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 50µg/g - raport z badań z jednostki niezaleznej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1, b3, b6.02- potwierdzone testem FitKit z jednostki niezaleznej, odporne na przenikanie min.17 cytostatyków przez min.240 minut wg ASTM D6978 - potwierdzone wynikami badań, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 21420, EN 455-1,2,3, 4, ISO 10282, EN 421, ISO 50001 przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, rozm. 6,0-8,5; opakowanie zbiorcze 25 par. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone : seria , data ważności , rozmiar i znak CE. | para | 30
14. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem rozmiary S, M, L, XL. Obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany; Siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg. EN 455; Zawartość protein lateksowych ≤ 50µg/g - potwierdzone badaniami producenta wg. EN 455; Rękawice niejałowe, bezpudrowe OZNAKOWANE JAKO WYRÓB MEDYCZNY klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ B; AQL 1,0; Grubość ścianki na palcu 0,36 mm, na dłoni 0,33 mm, na mankiecie 0,25 mm, długość minimalna 300 mm; Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 13 cytostatyków na min 3 poziomie wg ASTM D6978, min 1 alkoholu stosowanego w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 37% formaldehydu - poziom 6 - potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej; Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT. Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt | op | 150
15. | Rękawice foliowe damskie i męskie OP * 100 | op | 20
wartość łącznie:
WYMAGANIA p. 10
Uwaga:
Wykonawca do oferty ma dołączyć dokumenty na potwierdzednie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych pozycji (również tłumaczenie w języku polskim raportu z testów na substancjach
stosowanych u zamawiającego).

## 4
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 4 - Fartuchy, maski, serwety sterylne i podobne artykuły
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami OP * 100 SZT | op | 60
2. | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim OP * 100 SZT | op | 170
3. | Fartuch medyczny z mankietem włókninowy foliowany o gramaturze 30-35g/m2. | szt | 1800
4. | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 116 cm. Gramatura materiału 5g/m². Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. OP * 100 SZT | op | 35
5. | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm. Gramatura materiału 5g/m². Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. OP * 100 SZT | op | 4
6. | Jednorazowe, niesterylne spodenki do kolonoskopii z otworem z tyłu (rozcięcie w tylnej części), wykonane z włókniny o gramaturze 35 g/m². Rozmiar uniwersalny z gumką w pasie. Op * 10 sztuk | op | 50
7. | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm | szt | 4600
8. | Majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe | szt | 100
9. | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min.20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek min. 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 typ II– poziom filtracji bakterii min. 98 %, ciśnienie różnicowe 22 Pa. Dostępna w min. jednym z następujących kolorów : zielonym, niebieskim, białym OP * 50 SZT | op | 1300
10. | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Zgodna z normą 14683 typ II– poziom filtracji bakterii min.98%, ciśnienie różnicowe min.22 Pa. Dostępna w min. jednym z następujących kolorów: zielonym, niebieskim, białym OP * 50 SZT | op | 60
11. | Podkład higieniczny jednorazowy, nieprzemakalny, niejałowy z wkładką chłonną rozm. 60 x 90 cm OP * 25 SZT | op | 2260
12. | Podkład z włókniny laminowanej folią typu PE rozm. 180-210 cm x 140-150 cm | szt | 1800
13. | Podkład z włókniny laminowanej folią typu PE rozm. 180-210 cm x 70-80 cm | szt | 12100
14. | Pościel medyczna wykonana z włókninowy 25 g/m2 KOMPL * poszwa, poszewka i prześcieradło | kpl | 1800
15. | Prześcieradło 1x papierowo foliowe w rolce szer 70-80 cm dł. 40 m / perforowane co 50 cm | szt | 10
16. | Prześcieradło 1x papierowo foliowe w rolce szer.min. 33 cm dł.40 m / perforowane co 50 cm | szt | 180
17. | Prześcieradło dł. 210cm szer. 149-160 cm; 1x użytku jałowe wykonane z miękkiej włókniny, trzywarstwowe o gramaturze 35 g/m2 z warstwą barierową o podwyższonej wytrzymałosci materiału na zrywanie mechaniczne, wymagane oznaczenie CE | szt | 20
18. | Prześcieradło jednorazowe, papierowo foliowe w rolce szer 50 cm dł. 40 m / perforowane co 50 cm | szt | 2460
19. | Prześcieradło/podkład jednorazowego użytku niejałowe z włókniny polipropylenowej rozm. 210 cm x 160 cm | szt | 500
20. | Serweta jednorazowa sterylna 50cm x 50cm o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 110 kPa. | szt | 200
21. | Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, z 2-stopniowym systemem aplikacji, dla dorosłych w rozmiarze 7,0 cm x 7,1 cm. Opakowanie: kartonik a’50 sztuk. Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku, niejałowy | op | 150
22. | Serweta jednorazowa sterylna 75cm x 75cm o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 110 kPa. | szt | 5000
23. | Serweta jednorazowa sterylna, z jednym brzegiem przylepnym 75cm x 75cm o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 110 kPa | szt | 800
24. | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. 14 cm x 20 cm, gramatura 90 g / m 2. Op x10szt. | op | 50
25. | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a' 24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe, pakowanie próżniowe zmniejszające objętość przechowywanych myjek. 12cm x 20 cm, gramaturze 90 g / m 2. Op x24szt. | op | 1500
26. | Podkład medyczny typu Absoform, absorbujący na stół operacyjny, niejałowy Rozm 80 cm x 210 cm A5 | op | 60
wartość łącznie:

## 5
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 5 - Jałowe fartuchy chirurgiczne i ubrania operacyjne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1 | Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony – wykonany z hydrofobowej, oddychającej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o gramaturze 40g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy. Kolor ciemnoniebieski z białą lamówką. Fartuch z rękawami typu reglan i mankietami z elastycznej dzianiny poliestrowej o dł. min.7 cm. Zapinany na podwójne wiązanie (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz z rzepem - Velcro z tyłu. Troki o długości min.65cm złożone na pół oraz wzmocnione przeszyciem ultradźwiękowym szwem. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki oraz kodowania kolorystycznej za pomocą owinięcia fartucha. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny typu Spunlace 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL. | kpl | 12000
2 | Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS – wykonany z hydrofobowej, oddychającej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Kolor ciemnoniebieski z białą lamówką. Fartuch z rękawami typu reglan i mankietami z elastycznej dzianiny poliestrowej o dł. min.7 cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy. Zapinany na podwójne wiązanie troków (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz rzepem - Velcro z tyłu. Troki o długości min.65 cm złożone na pół oraz wzmocnione przeszyciem ultradźwiękowym szwem. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki oraz kolorystycznego kodowania za pomocą owinięcia fartucha. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny Spunlace 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL. | kpl | 1700
3 | Fartuch medyczny 1x użytku z włókniny typu Spunbond (polipropylen) o gramaturze 30 g/m2. Fartuch wiązany na troki z tyłu w pasie i przy szyi. Troki zewnętrzne. Rękawy wykończone dzianym poliestrowym mankietem. Standardowe szycie overlockiem. Lamówka przy szyi w kolorze fartucha. Oznaczenie rozmiaru na fartuchu poprzez wszywkę. Dostępne rozmiary L (124cm), XL (128cm). Kolor niebieski. Produkt zarejestrowany jako Wyrób Medyczny klasy I. Produkt niesterylny. | szt | 48000
4 | Komplet chirurgiczny z włókniny SMMS - wykonany z antystatycznej supermiękkiej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m2. Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL* (*kolor niebieski). Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Lamówka przy szyi w kolorze białym. Rękaw prosty, osobno wszyty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w czterech kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz różowym. Komplet jednorazowy. Klasa I. Zgodność z EN 13795-2:2019 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). | kpl | 4000
wartość łącznie:

## 6
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 6 - Wyroby do kaniulacji
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych PENCIL-POINT, średnica od 24G do 27G, dł. 90mm | szt | 650
2. | Igła do nakłuć lędzwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego, ostrze Quincke, średnica od 18G do 29G, dł. 90 mm | szt | 1370
3. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 7F/15cm | szt | 200
4. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń czterokanałowy 7F/15cm | szt | 115
5. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń - dwukanałowy 4F (16G/16G), dł. 15-20 cm, z łącznikiem Y do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki | szt | 2
6. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń - dwukanałowy 7F (16G/16G), dł. 15-20 cm, z łącznikiem Y do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki | szt | 70
7. | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego ( CSE ) składajacy się z: -Igły typu Tuohy rozmiar 18G x 88mm z trwałymi znacznikami długości co 1 cm, z przezroczystym uchwytem i na stałe połączonymi skrzydełkami, plastikowym mandrynem szczelnie wypełniajacym igłę, z końcówką w kolorze odpowiadającym średnicy igły, zgodnie z normą ISO 6009 . Dodatkowy otwór w osi igły. -Igła podpajęczynówkowa 27G x138,5. z końcówką typu pencil point pokryta izolacją, zapewniającą stabilne położenie w igle Tuohy. -Koreczek z silikonowym kołnierzem unieruchamiający igłę podpajęczynówkową w igle Tuohy - Strzykawka 3- częściowa LOR z tłokiem w barwie kontrastującej do komory i paraboliczną skalą celem odróżnienia jej od standardowych strzykawek. -Cewnik poliamidowy długości 1000mm z trwałymi znacznikami długości, zamkniętym końcem i 3 otworami bocznymi oraz zmiękczonym końcem zapobiegającym ryzyku przebicia opony twardej. - Zatrzaskowy, przezierny łącznik do cewnika zapewniający pewne i szybkie połączenie z filtrem - Filtr o małej średnicy nie przekraczającej 30mm z 2 końcówkami luer lock zabezpieczonymi zatyczkami -System mocowania filtra do skóry zapewniający pewne umiejscowienie filtra z możliwością jego obrotu o 360 stopni | szt | 2
8. | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4F o długości 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20cm lub 25cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką w rozmiarze 0,53/40cm dla cewnika 8, 10, 12cm; 0,53/50 dla cewnika 15, 20cm; 0,53/60cm dla cewnika 25cm. Przepływ 5ml/s. | szt | 11
wartość łącznie:

## 7
|  |  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 7 - Pieluchomajtki
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL – obwód bioder 130-170 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego w części centralnej, włókniny w obszarze bioder, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz, podwójny indykator wilgotności. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - 2500g | szt | 28140
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L – obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego w części centralnej, włókniny w obszarze bioder, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz, podwójny indykator wilgotności. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - 2500g | szt | 31200
3. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M – obwód bioder 75-110 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego w części centralnej, włókniny w obszarze bioder, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz, podwójny indykator wilgotności. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - 2200g | szt | 4560
4. | Pieluchomajtki dla dzieci 8-14 kg. Minimalne wymagania jakie musi spełniać produkt: minimalna chłonność wg metody ISO 11948-1 - 715 g. Pielucha powinna posiadać falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału | szt | 100
5. | Pieluchomajtki dla dzieci 5-9 kg. Minimalne wymagania jakie musi spełniać produkt: minimalna chłonność wg metody ISO 11948-1 – 560 g. Pielucha powinna posiadać falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału | szt | 100
6. | Pieluchomajtki dla dzieci 3-6 kg . Minimalne wymagania jakie musi spełniać produkt: minimalna chłonność wg metody ISO 11948-1 – 490 g. Pielucha powinna posiadać falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału. Pielucha musi posiadać absorbent moczu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek dla noworodków, która w przedniej części posiada specjalne wycięcia na kikut pępowiny | szt | 200
7. | Pieluchomajtki dla dzieci 2-5 kg . Minimalne wymagania jakie musi spełniać produkt: minimalna chłonność wg metody ISO 11948-1 – 390 g. Pielucha powinna posiadać falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału. Pielucha musi posiadać absorbent moczu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek dla noworodków, która w przedniej części posiada specjalne wycięcia na kikut pępowiny | szt | 4700
wartość łącznie:

## 8
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 8 - Wyroby stosowane w terapii nerkozastępczej do aparatu Multifiltrat cz. 1
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym. Średnica 13,5 Fr, długość 15cm. | szt | 11
2. | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym. Średnica 13,5 Fr, długość 20cm, 24cm. | szt | 48
3. | Igła typu Spike, długość ok. 72 mm OP * 100 SZT | op | 1
4. | Rozdzielacz 2 x 4 | szt | 40
5. | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o różnym stężeniu potasu. Opakowanie -5,0 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PCV, połączenie zawartości komór musi być wykonane poprzez ucisk na jedną z nich. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe) typu Luer Lock, typu Safe Lock oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. Skład elektrolitowy: sód 140 mmol/l; potas 0/2/3/4 mmol/l (w zależności od potrzeb); wapń 1,5 mmol/l; magnez 0,5 mmol/l; dwuwęglany 35 mmol/l, chlorki 109/111/112/113 mmol/l | op | 214
6. | Worek na filtrat z zaworem spustowym poj = 10 litrów | szt | 50
7. | Zestawy do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- komplet drenów tętniczy, żylny, filtratu, dializatu, substytutu, cytrynianu, roztworu wapnia; 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8m2 | kpl | 27
8. | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacja cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno nastepujących elementów: 1.- komplet drenów tętniczy, żylny, filtratu, dializatu, cytrynianu, roztworu wapnia ; 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8m2 | kpl | 38
9. | Zestawy do hemodiafiltracji z antykoagulacją heparynową składające się z jałowych, pakowanych osobno elementów: 1.- komplet drenów tętniczy, żylny, filtratu, dializatu, substytutu ; 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8m2 | kpl | 1
10. | Zestawy do ciągłego powolnego odwodnienia (SCUF) lub terapii pediatrycznej z antykoagulacją heparynową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- komplet drenów tętniczy, żylny, filtratu, dializatu lub substytutu ; 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 0,2m2 | kpl | 1
wartość łącznie:

## 9
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 9 - Wyroby stosowane w terapii nerkozastępczej do aparatu Multifiltrat cz. 2
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Cytrynian sodu 4 %, w workach = 1,5 litra | kpl | 440
2. | Wodorowęglanowy dializat buforowany dwuwęglanem 20 mmol/l , zawierający: - potas 2/4 mmol/l ; - sód 133 mmol/l; - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - w workach dwukomorowych = 5,0 l , kompatybilnych z aparatem Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care | szt | 1660
3. | Dwuwodny roztwór chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l w workach 1500 ml | szt | 150
wartość łącznie:

## 10
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 10 - Wyroby stosowane w terapii nerkozastępczej do aparatu PrisMax
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy, skład: Na+ 140 mmol/l; K+ 0 mmol/l; Ca2+ 1,75 mmol/l; Mg2+ 0,5 mmol/l; Cl- 109,5 mmol/l; HCO3- 32 mmol/l; glukoza 0 mmol/l; mleczan 3 mmol/l; osmolarność 287 mOsm/l. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu PrisMax. Produkt leczniczy / worek a 5 L | szt | 6
2. | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy, skład: Na+ 140 mmol/l; K+ 2 mmol/l; Ca2+ 1,75 mmol/l; Mg2+ 0,5 mmol/l; Cl- 111,5 mmol/l; HCO3- 32 mmol/l; glukoza 6,1 mmol/l; mleczan 3 mmol/l; osmolarność 297 mOsm/l. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu PrisMax. Produkt leczniczy / worek a 5 L | szt | 40
3. | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy, skład: Na+ 140 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Ca2+ 1,75 mmol/l; Mg2+ 0,5 mmol/l; Cl- 113,5 mmol/l; HCO3- 32 mmol/l; glukoza 6,1 mmol/l; mleczan 3 mmol/l; osmolarność 301 mOsm/l. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu PrisMax Produkt leczniczy / worek a 5 L | szt | 50
4. | Rroztwór do hemofiltracji i hemodializy, skład: Na+ 140 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Ca2+ 1,25 mmol/l; Mg2+ 0,6 mmol/l; Cl- 115,9 mmol/l; HCO3- 30 mmol/l; glukoza 0 mmol/l; HPO42- 1,2 mmol/l; osmolarność 293 mOsm/. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu PrisMax. Produkt leczniczy / worek a 5 L wyposażone w port do podawania leków | szt | 10
5. | Sterylny płyn do antykoagulacji w nerkowej terapii zastępczej, skład: cytrynian 18 mmol/l, Na+ 140 mmol/l, Cl- 86 mmol/l; teoretyczna osmolarność: 244 mOsm/l. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu PrisMax. Produkt leczniczy / worek a 5 L wyposażony w port do podawania leków | szt | 780
6. | Roztwór dializacyjny/substytucyjny buforowany dwuwęglanem w nerkowej terapii zastępczej, skład: Na+ 140 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Ca2+ 0 mmol/l; Mg2+ 0,75 mmol/l; Cl- 122 mmol/l; HCO3- 22 mmol/l; HPO4 1 mmol/l; osmolarność 290 mOsm/l. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu PrisMax. Produkt leczniczy / worek a 5 L wyposażony w port do podawania leków | szt | 1130
7. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający hemofiltr o powierzchni 1,0 m², zestaw linii tetniczo-żylnej, worek ściekowy 5 L z dolnym odpływem, dren do heparyny. Kompatybilny z aparatem typu PrisMax | szt | 2
8. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający hemofiltr o powierzchni 1,5m², zestaw linii tetniczo-żylnej, worek ściekowy 5 L z dolnym odpływem, dren do heparyny. Kompatybilny z aparatem typu PrisMax | szt | 44
9. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych, dla pacjentów septycznych, zawierający hemofiltr heparynizowany o powierzchni 1,5m², zestaw linii tetniczo-żylnej, worek ściekowy z dolnym odpływem, dren do heparyny. Kompatybilny z aparatem typu PrisMax | szt | 8
10. | Zestawy do plazmaferezy (plazmafiltr z liniami – do aparatu typu PrisMax) TPE | szt | 1
11. | Linia do podaży wapnia | szt | 52
12. | Łącznik do recyrkulacji | szt | 10
13. | Worek spustowy 5 L lub 9 L z dolnym odpływem , do aparatu typu PrisMax | szt | 58
14. | Zestaw do terapii ECC02R w połączeniu z CRRT do stosowania z aparatem PrisMax.Statyczna objętość wypełnienia 84 ml.Powierzchnia 0,8 m2.Podłączenie wymiennika poprzez dwa dreny przedłużające o wypełnieniu 4 ml i 6 ml | szt | 1
15. | Wkład do podgrzewacza krwi TherMax o wypełnieniu 27 ml | szt | 5
wartość łącznie:

## 11
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 11 - Wyroby do drenażu ran i pola operacyjnego
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Butelka do odsysania ran 200- 250 ml z elementem harmonijkowym w dolnej części | szt | 1350
2. | Butelka do odsysania ran 200ml | szt. | 100
3. | Butelka do odsysania 200 ml Vacum Drain (sterylna) z drenem łączącym zakończony uniwersalnym łacznikiem oraz zaciskiem ślizgowym na drenie łączącym, sztywna butelka z nietłukącego się torzywa | szt | 15
4. | Butelka do odsysania 400 ml Vacum Drain (sterylna) z drenem łączącym zakończony uniwersalnym łacznikiem oraz zaciskiem ślizgowym na drenie łączącym, sztywna butelka z nietłukącego się torzywa | szt | 160
5. | Dren do odsysania ran PENROSE 10mm dł. 50cm silikonowy | szt | 100
6. | Dren łączący do odsysania 210 cm Ch 24. Ma być podwójnie opakowany (folia-papier oraz woreczek foliowy wewnętrzny). | szt | 3400
7. | Dren Redona perforowany sterylny F 8-22 dł 700mm-800mm 7 otworów bocznych | szt | 1000
8. | Filtr do ssaka z końcówką schodkową | szt | 200
9. | Jednodniowy zestaw do odciągania pokarmu do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, może zostać wykorzystany podczas maksymalnie ośmiu sesji w ciągu 24 godzin. Zawiera wszystkie elementy potrzebne do odciągania mleka za pomocą specjalistycznego laktatora Medela (Symphony, Lactina). Zestawu można użyć z dowolną butelką Medela na mleko matki. | szt | 100
10. | Jednorazowa zastawka Heimlicha przeznaczona do odprowadzania powietrza i płynów z jamy opłucnej u pacjentów z odmą lub wysiękiem opłucnowym. Wyposażona w elastyczną zastawkę jednokierunkową zapobiegającą cofaniu się powietrza oraz w przezroczysty worek zbiorczy o pojemności 2000 ml umożliwiający kontrolę ilości i charakteru drenażu | szt. | 10
11. | Wkład do ewakuacji treści płynnej kompatybilny z pojemnikiem produkcji Technologie Medicale, pojemność nominalna 1,4 L, –do kanistra 2000ml, króciec do ssaka i króciec do pacjenta zabezpieczony silikonową nasadką | szt | 60
12. | Worki jednorazowe do ewakuacji treści płynnych poj 1,5 L do ssaka Dominet 50 | szt | 450
13. | Worki jednorazowe do ewakuacji treści płynnych poj 2,5 L do ssaka Dominet 50 | szt | 1200
14. | Zestaw do cystostomii wykonany z poliuretanu silikonowego. Elementy zestawu: kateter typu Pigtail, igła rozrywalna ,kołnierz mocujący z opaską ,strzykawka - 10 ml LL , skalpel. Rozmiary 9, 12, 14 F dł.45cm. | op | 15
15. | Zestaw do drenażu opłucnej 8F. W zestawie igła 18G, kranik trójdrożny, strzykawka 5ml, skalpel jednorazowy, dren z zaciskiem rolkowym. | szt. | 6
16. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem Ch 10,15 pojedynczo zagiętym. Zestaw ma posiadać minimum pouliruetnowy cewnik z bocznymi otworami ze znacznikiem długości, igłą punkcyjną , sprzężoną z miękką kaniulą i płytkę mocującą cewnik do skóry dla cewnika Ch10 | szt | 1
17. | Zestaw do nakłucia jamy opłucnej (worek,kranik trójdrożny,strzykawka 50 lub 60 ml, igła 1,8mm dł. 80mm | szt | 21
18. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, sterylny 1x użytku bez kontroli siły ssania Ch 28 - 30 Ma być podwójnie opakowany (folia-papier oraz woreczek foliowy wewnętrzny) dren 300-350 cm z końcówką Yankauer i pogrubioną profilowaną rękojeścią | szt | 450
19. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, sterylny 1x użytku. Ma być podwójnie opakowany (folia-papier oraz woreczek foliowy wewnętrzny) dren 300-350 cm z końcówką Yankauer i pogrubioną profilowaną rękojeścią (zestaw o rozmiarze drenu Ch 30 ) | szt | 500
20. | Zestaw do punkcji jamy ciała przezskórny metodą dwustopniową. Skład : kateter typ Pigtail długość 26 cm, igła prosta 18G x 7 cm, igła dwuczęściowa, prowadnik .035 x 60 cm, dilatator (rozszerzacz), kranik jednodrożny, przedłużacz, opaska zaciskowa, kołnierz. Rozmiar do wyboru 6F, 9F | szt | 5
21. | Zestaw dwukomorowy do drenażu klatki piersiowej o pojemności 2100 ml, z możliwością postawienia na podłodze lub powieszenia, z portem do podłączenia przenośnej próżni. | szt | 1
22. | Zestaw wielokomorowy do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą na wydzielinę o pjemności 2100 - 2200 ml, z komorą zastawki wodnej i komorą wodną z regulacją siły ssania. O wysokości nie przekraczającej 25cm. Zestaw musi posiadać: czwartą komorę lub zawór odpowietrzający na wypadek awarii ssania, port bezgłowy do pobierania próbek w drenie. | szt | 55
wartość łącznie:

## 12
[5 empty] | Formularz cenowy nr 4 / 2026 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
PAKIET NR 12 - Szybki test antygenowy SARS CoV-2 i typu COMBO
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1 | Szybki test typu COMBO: COVID, RSV, GRYPA | szt | 1800
2 | Szybki test typu COMBO: COVID, RSV, GRYPA, ADENOWIRUS | szt | 100
wartość łącznie:
WYMAGANIA
* oparte na metodzie kasetkowej, immunochromatograficznej bez konieczności używania czytnika
* wymazówka jest przeznaczona do nosogardzieli
* czułość testu dla COVID na poziomie min. 92%, swoistość min. 95% (potwierdzone w metodyce producenta), dla pozostałych odpowiednio min. 90% i min. 95%
* brak reaktywności krzyżowej z ludzkimi koronawirusami: NL63, OC43, 229E, MERS, SARS (potwierdzone w metodyce producenta)
* możliwość odczytu wyniku testu w przedziale od 5 do 20 minut
* wykrywanie również infekcje u osób zarażonych przechodzących infekcję bezobjawowo, wyniki potwierdzone Raportem z Badań Klinicznych

## 13
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 13 - Wyroby stosowane w anestezjologii
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi zmrożona powierzchnia rozm. 12-18 dł. 50-55 cm | szt | 1350
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, zmrożona powierzchnia rozm. 6-10 dł. 40 cm, | szt | 210
3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, zmrożona powierzchnia, roz. 20 dł. 60 cm | szt | 600
4. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny, sterylny atraumatyczna miękka końcówka nosowa dł. 210 cm | szt | 7500
5. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny, pediatryczny, sterylny atraumatyczna miękka końcówka nosowa dł. 210 cm | szt | 5
6. | Czujnik NELLCOR MAX N, W opakowaniu dodatkowe 6 szt plastrów silikonowych, w przedziale 3kg do <40kg OP * 24 SZT | op | 2
7. | Czujnik Drager do aparatu tlenowego JULIAN 6850930 | szt | 1
8. | Czujnik NELLCOR D 25 do pulsoksymetru Oxisensor II ASP3 | szt | 1
9. | Czujnik NELLCOR I/20 do pulsoksymetru Oxisensor II ASP 4 | szt | 1
10. | Czujnik przeplywu SENSOR Spirolog Set : 8403735 OP * 5 SZT | op | 1
11. | Czujnik tlenowy (sensor D/00M201) odpowiednik Dragera | szt | 1
12. | Czujnik tlenowy (sensor OOM 101) odpowiednik Ohmmeda 0237-2034-700 | szt | 1
13. | Dren silikonowy 8mm -12mm zwój 25m | op | 1
14. | Filtr pyłowy do aparatu Drager Evita | szt | 1
15. | Igła (kaniula) do odbarczania odmy opłucnowej, cewnik w rozmiarze 14G (2,1mm) długość cewnika 83mm, sterylna z stystemem kontroli wypływu płynu. | szt | 5
16. | Jednorazowy obwód oddechowy z linią monitorowania ciśnienia filtrem i zastawką pacjenta do respiratora paraPAC TMK plus OP * 10 SZT | op | 1
17. | Kateter do embolektomii wykonany jest z PVC termoplastycznego, odpornego na uszkodzenia. Sztywność katetera zmienia się wraz z rozmiarem. Cewnik o bardzo dobrej sprężystości. Symetryczne napełnianie i opróżnianie balonu. Znakowany co 10 cm. Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym kateterze ułatwia jego wprowadzenie do naczynia. Miękkie, sferyczne zakończenie do minimum redukuje możliwość przebicia naczynia. Kateter zakończony nasadką luer-lock. Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią w celu zwiększenia wytrzymałości połączenia z kateterem | szt | 1
18. | Komora inhalacyjna dla dzieci z maseczką kompatybilną z łącznikiem do leków wziewnych | kpl | 1
19. | Linie do zasysania próbki gazu do aparatu Exel 210 SE / dreniki do kapnografu z końcówką Luer Lock | szt | 5
20. | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych o wysokiej koncentracji o dł 2,1m | szt | 500
21. | Maska tlenowa z drenem dla dzieci o wysokiej koncentracji tlenu z workiem i drenem o dł 2,1m | szt | 150
22. | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych, dren o długości 2,1m, zacisk na nos i gumka do przytrzymaywania maski | szt | 2050
23. | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji telenu z workiem i drenem dla dorosłych/dzieci | szt | 400
24. | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci dren o długości 2,1m, zacisk na nos i gumka do przytrzymaywania maski rozm M;S | szt | 610
25. | Mikrokuwety Hemo Cue do analiazatora | szt | 1000
26. | Obwód oddechowy 3 rury rozciągliwe + worek polipropylenowe rozciągliwe obwody ooddechowe 60/180 cm ramię dodatkowe 45/120 cm trojnik z lącznikiem kątowym i portem do kapnografii worek oddechowy 2 L | kpl | 1900
27. | Podwójny łącznik ISO wielokrotnego użytku końcówki 22/22 mm | szt | 1
28. | Przewód do podawania tlenu o przekroju gwiazdki (końcówki z obu stron) dł.180-220cm | szt | 1100
29. | Rurki tracheostomijne typu KAN z wymiennym wkładem z mankietem niskocisnieniowym , rozmiar 5,0 dł. 6,2cm; 6,0 dł. 7,0cm; 7,0 dł. 7,2 cm; 8,0 dł. 8,0 cm; 9,0 dł. 8,2 cm; 10,0 dł. 8,4 cm. Wykonane z termoplastycznego PVC, Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki szyldy z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza zapobiegające wypadaniu kaniul. Zaopatrzona w prowadnicę z oliwką dla łatwego wprowadzania. W zestawie trzy kaniule wymienne: | kpl | 2
30. | Rurka tracheostomijna sterylna wykonanna z polietylenu długość przedłużona nr 7x90mm; nr 8x90mm; nr 9x100mm, z otworem. | szt | 10
31. | Rurka tracheostomijna sterylna wykonanna z polietylenu długość standardowa nr 7x70mm; nr 8x85mm; nr 9 x 80mm, z otworem | szt | 20
32. | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem i mankietem uszczelniającym nr 8 ; nr 9 ; nr 10 | szt | 3
33. | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem i mankietem uszczelniającym - zbrojona nr 8 ; nr 9 ; nr 10 | szt | 3
34. | Sonda Sengstakena Ch16, Ch18, Ch21 | szt | 3
35. | Sonda żołądkowa,dwunastnicza, przeciwodleżynowa, bardzo miękka, zakończona gładką oliwką z zatopionymi kulkami, dł. 109 cm z zatyczką . Port Y do podawania leków, umożliwia podawanie leków bez konieczności odłączania zestawu pompy do podawania. Radiocieniujący materiał poliuretanowy oraz czytelne znaczniki głębokości dla łatwego monitorowania głębokości umieszczenia sondy. | szt. | 2
36. | Stabilizator do mocowania cewników epiduralnych zewnątrzoponowych, wraz z przeźroczystą częścią środkową pozbawioną kleju | szt | 20
37. | Stabilizator do mocowania czujników Niko Epi Fix z częścią przejrzystą wykonaną z paroprzepuszcalenj folii, elelment piankowy zapobiegający cewnik przed zagięcięm do stosowania do 5 dni | szt | 25
38. | Układ pacjenta z generatorem CPAP IF | szt | 20
39. | Układ oddechowy do respiratora z rurami rozciągliwymi do kompresji 42-200cm, układ z Y z portem | szt | 210
40. | Zacisk nożyczkowy typ pean na dren jednorazowego uzytku z blokadą | szt | 120
41. | Zastawka wydechowa jednorazowego uzytku, do aparatu Savina, z zaworem, kątowa. | szt | 1
42. | Zestaw UNICO do bezpiecznej punkcji opłucnej;otrzewnej i worka osierdziowego z igła Veressa cewnik 12 ch | szt | 1
43. | Maska anestetyczna rozm 3, 4, 5 | szt | 2400
44. | Maska NIV jednorazowa. Lekka maska wykonana z miękkiego materiału, który maksymalizuje komfort pozostając w miejscu z dobrym uszczelnieniem. Posiada wbudowany łącznik o średnicy 22 mm (średnica wewnętrzna,) ułatwia to bezpośrednie połączenie ze złączem kolankowym lub pacjentem za pośrednictwem złącza-Y. Zastosowanie dla jednego pacjenta pomaga zapobiegać zakażeniu krzyżowemu. Jednorazowa maska zaprojektowana specjalnie do nieinwazyjnej wentylacji. Wykonana z PC, poduszka silikonowa. Dostępna w trzech rozmiarach S,M,L | szt | 10
wartość łącznie:

## 14
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 14 - Wyroby stosowane w intensywnej terapii
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Cewnik do tętnicy udowej, z polietyroamidu blokowego (PEBA) zakładany metodą Seldingera, z zaciskiem szczelinowym w części proksymalnej, nasadka z oznaczeniem rozmiaru kaniuli, zabezpieczona koreczkiem Luer Lock, skrzydełka mocujące oraz czytelne kodowanie kolorem, w zestawie igła wprowadzająca oraz prowadnica. Dostępne rozmiary: 18G, 20G. Długość: 8 cm, 12 cm lub 16 cm (rozmiar i długości do wyboru według potrzeb zamawiającego). | szt | 1
2. | Kaniula dotętnicza 20G x45 mmz łącznikiem Floswitch (zawór On-Off - przesuwny) | szt | 100
3. | Zestaw dotętętniczy zakładany metodą Seldingera, cewnik wykonany z PE rozm. 20G x dł 80mm widoczny w XRO, prowadnik 0,53mm x 20mm, igła 20Gx38mm | szt | 70
4. | Zestaw dotętętniczy zakładany metodą Seldingera, cewnik wykonany z PE rozm. 18G x dł 180mm widoczny w XRO, prowadnik 0,71mm x 46mm, igła 19Gx54mm. | szt | 95
5. | Cewnik pępowinowy dwuświatłowy 4Fr, dł. 40cm, światła 20G/20G, sterylny wykoanany z pouliretanu, sterylny | szt | 1
6. | Czujnik temperatury cieczy wstrzykiwanej (termistor) kompatybilny z oklablowaniem kardiomonitora Drager | szt. | 1
7. | Cewnik do pomiaru rzutu serca Picco 5 Fr dł. 20 cm zakładany metodą Seldingera w zestawie z przetwornikem cisnienia komptybilny z okablowaniem monitora Drager | szt. | 25
8. | Elektrody dwubiegunowe do stymulacji endokawitarnej przezżylnej, rozm. 5;6;7Fr odległość między odprowadzeniami 16mm, z prowadnikiem do ukształtowania końcówki z pamięcią kształtu | szt | 3
9. | Introducery dożylne dla intensywnej terapii z zastawką i portem bocznym oraz osłonką typu Cath Gard 7 FR prowadnica 100cm, kaniula wprowadzająca 16Gx70mm, kranik trójdrożny, strzykawka | szt | 3
10. | Manometr do rurek mankietów niskociśnieniowych z gruszką | szt | 1
11. | Prowadnica elastyczna do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa 14Ch, dł. 60cm | szt | 1
12. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia inwazyjnego z integralnym systemem płuczącym, przepływ 3cm3/h,dł. Lini ciśnieniowej 150cm, specjalny koreczek zapobiegający kontaminacji poprzez dotyk. | szt | 330
13. | Nebulizator z ustnikiem łącznik T,dren do podłączenia tlenu z zmormalizowaną końcówką podłączeniową. Dren dlugośc 180 cm | szt. | 860
14. | Rurka tracheostomijna fenestracyjna, bez mankietu typu Blue Line Ultra (kąt wygięcia 105, przezroczysta, widoczna w całości pod Rtg), elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru oraz długości rurki, sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki, w zestawie dwie kaniule wymienne - jedna z fenestracją druga bez, szczoteczka do czyszczenia kaniul oraz miękka, szeroka opaska na szyję, 7,0; 8,0; 9,0 | szt | 1
15. | Rurka tracheostomijna bez mankietu typu Blue Line Ultra (kąt wygięcia 105, przezroczysta, widoczna w całości pod Rtg), elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru oraz długości rurki, sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki, w zestawie dwie kaniule wymienne i szczoteczka do czyszczenia kaniul oraz miękka, szeroka opaska na szyję, 7,0; 8,0; 9,0 | szt. | 1
16. | Rurka trachostmoijna z regulowanym położeniem kołnierza, mankiet ciśnieniowy z balonikiem kontrolnym i zaworem zabezpiczonym zatyczką, śruba zabezpieczająca przesuwanie się kołnierza, rurka wykonana z mieszaniny pcv i silikonu półprzeźroczysta, rozm. 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 | szt. | 1
17. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej klinicznie obniżonej przepuszczalności podtlenku azotu, balonikiem kontrolnym zawierającym opis rozmiaru i rodzaj mankietu wyraźnie wskazującym stan mankietu i z atraumatycznie zakończonym mandrynem z otworem odpowiadającym średnicy prowadnicy Seldingera oraz przeźroczystym elastycznym kołnierzem rozm. 7,0; 8,0; 9,0 | szt | 40
18. | Rurka tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej klinicznie obniżonej przepuszczalności podtlenku azotu, balonikiem kontrolnym zawierającym opis rozmiaru i rodzaj mankietu wyraźnie wskazującym stan mankietu i z atraumatycznie zakończonym mandrynem z otworem odpowiadającym średnicy prowadnicy Seldingera oraz przeźroczystym elastycznym kołnierzem i dodatkowym światłem z możliwością odsysania znad mankietu rozm. 7,0; 8,0; 9,0 | szt | 2
19. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu sterylny z 3 komorowym zbiornikiem o pojemności 500 ml ze skalą pomiarową : Komora nr 1 – co 1 ml; komora nr 2, co 5ml, Komora nr 3 – co 10ml. Wejście do 3-komorowego zbiornika pomiarowego, pod kątem 45o, zabezpiecza załamanie się drenu. Dren o długości 170 cm wyposażony w port bezigłowy do pobierania próbek moczu. Z workiem o pojemności 2.000 ml z tylną białą ścianką z wyraźną skalą pomiarową co 100 ml, z zastawką antyzwrotną, odpowietrznikiem oraz czytelną etykietą danych pacjenta. | szt | 1
20. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylny, jednoczęściowy, opakowanie folia-papier, przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml, wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml | szt | 1
21. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Grigssa z wielorazowym peanem o specjalnym szlifie na prowadnicę Seldingera, zawierający również skalpel, kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem z otworem odpowiadający średnicy prowadnicy Seldingera. | szt | 1
22. | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheostomii metodą Grigssa zawierający również skalpel, kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem z otworem odpowiadający średnicy prowadnicy Seldingera .8 mm | szt | 21
23. | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheostomii metodą Grigssa zawierający również skalpel, kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania z nad mankietu oraz mandrynem z otworem odpowiadający średnicy prowadnicy Seldingera. 9 mm | szt | 10
24. | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Selingera z jednostopniowym rozszerzałem o kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu o ergonomicznym uchwycie, zawierający skalpel, strzykawkę 10ml, igłę 14Ga z kaniulą, prowadnicę Selingera i prowadnik, krótkie rozszerzało 14F | szt | 1
25. | Zestaw do wprowadzania elektrod z rozrywalną koszulką | szt | 1
26. | Zestaw do blokad obwodowych ciągłych z cewnikiem wprowadzanym przez igłę , składający się z :- zolowanej igły ze szlifem 20 ze specjalnym wzorem X na 3 odcinkach , w odległości 2 cm od czubka igły, zapewniającym znakomitą wizualizację igły pod USG. Igła izolowana na całej długości . Kabelek elektryczny do stymulatora połaczony na stałe z igłą. -Cewnika echogenicznego z 6 otworami bocznymi i elementem ułatwiającym wprowadzenie go do igły. - Łącznika z zastawką hemostatyczną, zintegrowaną z drenikiem infuzyjnym. -Przeziernego , zatrzaskowego łącznika do cewnika. -Płaskiego filtra 0,2 μm, o średnicy nie przekraczajacej 30mm i dwoma końcówkami luer lock zamkniętymi zatyczkami. - Systemu mocowania filtra do skóry, umożliwiającego jego obrót o 360o -Strzykawki 3-częściowej 5 ml luer lock. -Etykiety cewnika, informujacej o położeniu cewnika. Rozmiar18G do wyboru długość 50,100 i 150mm | szt | 20
27. | PICC Zestaw zawiera: cewnik 4 Fr x 20 cm, poliuretanowy, widoczny w RTG, wysokociśnieniowy min. 300PSI /5ml/s, z łącznikiem T-Port, zaciskiem, osłoną przed kontaminacją i prowadnikiem usztywniającym; rozrywalną koszulkę 4 Fr x 7 cm, widoczną w RTG; prowadnik nitinolowy .018” x 45 cm z prowadnikiem w kształcie koła; igły do iniekcji 25 Ga x 1” oraz x ¾”; igły wprowadzające echogeniczne 21 Ga x 7 cm; strzykawki 3 ml i 10 ml; trymer do przycinania cewnika; podkład chłonny; obłożenie pacjenta 134 x 174 cm z otworem 10 cm, samoprzylepne; ręcznik; skalpel nr 11; miarka papierowa; staza; kompresy gazowe ( 5 x 5 cm x 5 szt. i 10 x 10 cm x 10 szt.); opatrunek przezroczysty i mocowanie cewnika; ubranie operatora (czepek, fartuch berierowy, maska); zestaw USG (osłona, gumki, sterylny żel); łżcznik bezigłowy; pojemnik na ostre odpady; igłę filtracyjną 18 Ga | szt | 6
wartość łącznie:

## 15
|  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [6 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 15 - Drobny sprzęt sterylny i in.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Elektroda bierna do aparatu ERBE, jednorazowa | szt | 2000
2. | Elektroda do EKG z pianki PE rozmiar 43 x 35 mm, z hydrożelem * 50 | op | 1
3. | Elektroda Ekg z pianki PE rozmiar 57 x 34 mm, z hydrożelem, z listkiem do zakładania i zdjemowania elektrody, klips zatrzaskowy | szt | 88400
4. | Elektroda EKG z pianki polietylenowej dla noworodków śr.22 - 25 mm z żelem ułatwiającym przewodzenie | szt | 700
5. | Kubek na mocz z zakrętką sterylny poj. 100-150 mlB14:B29 - pakowany pojedynczo | szt | 4800
6. | Łącznik do drenów sterylny prosty 6-9/5 pakowany pojedyńczo | szt | 2800
7. | Osłona na głowicę USG - prezerwatywa | szt | 8200
8. | Ostrza jednorazowego użytku OP * 100 SZT | op | 180
9. | Pipety Pasteura z cienką końcówką sterylną 3 ml pakowane pojedynczo | szt | 20
10. | Pojemnik na kał z łopatką korek wciskany | szt | 500
11. | Pojemnik na kał z łopatką korek zakręcany 25 ml PP | szt | 200
12. | Pojemnik na mocz z zakrętką 100-150 ml | szt | 10800
13. | Probówka plastikowa z korkiem, sterylna 10 ml - 16 x 100 mm | szt | 100
14. | Probówka plastikowa z korkiem, sterylna 5 ml - 12 x 86 mm | szt | 100
15. | Sterylna szczoteczka do wymazów cytologicznych typu "miotełka" | szt | 1500
16. | Szpatułki drewniane OP * 100 SZT | op | 220
17. | Szpatułki drewniane sterylne pakowane pojedynczo OP * 100 SZT | op | 15
18. | Worek do lewatywy, wykonany z PVC o pojemności 1500 ml, z otworem do zawieszenia. Skalowany cyfrowo co 250 ml, dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym. Natłuszczona końcówkadrenu zabezpieczona zatyczką. Jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, niesterylny | szt | 120
19. | Worek do lewatywy, wykonany z PVC o pojemność 1750 ml, z dwoma otworami do zawieszenia. Górna część worka wzmocniona dodatkowym kołnierzem stabilizującym wlot podczas wypełniania płynem, kołnierz wyposażony w zastawkę antyzwrotną. Skalowanyod 50 ml do 1750 ml, skala linearna co 100 ml cyfrowa co 200 ml. Dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, zabezpieczona zatyczką. Jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiemetylenu. Pakowanie: 1 sztuka/ folia | szt | 30
20. | Wziernik ginekologiczny sterylny, jednorazowy - rozm.XXS;XS; S ; M | szt | 8400
21. | Zaciskacz do pępowiny | szt | 600
22. | Zgłębnik dwunastniczy - Ch 8-20 dł 1250 mm | szt | 30
23. | Zgłębnik żoładkowy wykonany z PCV o zmrożonej, satynowej powierzchni. Atraumatyczna zamknięta końcówka, 4 otwory boczne. Linia RTG na całej długości cewnika. Rozmiar kodowany cyfrowo na drenie oraz kolorystycznie na półprzezroczystym łączniku wyposażonym we wkładkę redukcyjną oraz zatyczkę. Potrójny znacznik głębokości ( 50 cm, 60 cm i 70 cm od końca dystalnego). Opakowanie folia-papier z min. 1 cm listkami do otwierania oraz opisem w j. polskim. Rozmiary CH 6 - CH 24, długość 105 cm. | szt | 1050
24. | Zgłębnik żołądkowy z linią RTG - Ch 18-20 dł 1000 mm | szt | 30
25. | Zgłębnik żołądkowy z linią RTG - Ch 22-28 dł 1000 mm | szt | 15
26. | Żel do defibrylatora OP * 250 G | szt | 2
27. | Żel do EKG sterylny saszetki OP * 20 G | szt | 90
28. | Żel EKG OP * 250 G | szt | 35
29. | Żel USG OP * 500 ML | szt | 330
30. | Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm z włókniny typu Spunlace.nieprzemakalna na całej powierzchni. Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów. Elastyczna, odporna na rozrywanie. Niepalna. Niepyląca. Bezlateksowa. Opakowanie folia-papier. Posiadająca 4 etykiety samoprzylepne typu TAG do uzupełnienia dokumentacji medycznej (nr ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy, kod kreskowy). | szt | 30
31. | Port bezigłowy z drenem podwójny 1,0 x 2,7 mm. Obudowa wykonana poliwęglanu. Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu. Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania. Nie zawiera lateksu, ftalanów. Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Objętość wypełnienia 0,09ml. Wysoki przepływ 100ml/min. Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI). Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI). Sterylizowany tlenkiem etylenu | szt | 350
32. | Port bezigłowy z drenem poczwórny 1,0 x 2,7 mm. Obudowa wykonana poliwęglanu. Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu. Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania. Nie zawiera lateksu, ftalanów. Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Objętość wypełnienia 0,09ml. Wysoki przepływ 65 ml/min. Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI). Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI). Sterylizowany tlenkiem etylenu | szt | 350
33. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochir. metalowa, Ch 12, dł. 160mm. Kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, lekka rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, rączka kodowana kolorystycznie, kolor rączki biały. Opakowanie papier folia. Jałowa | szt | 30
34. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochir. metalowa, Ch 6, dł. 160mm. Kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, lekka rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, rączka kodowana kolorystycznie, kolor rączki zielony. Opakowanie papier folia. Jałowa | szt | 30
35. | Osłona na uchwyt lampy Ø 6 x 15cm_sterylna | szt | 500
wartość łącznie:

## 16
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 16 - Drobne wyroby szpitalne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Amnicator test do wykrywania płynu owodniowego w wydzielinie pochwy, sterylna wymazówka z wacikiem nasączonym nitrazyną. | szt | 140
2. | Endosampler narzędzie 1x do pobierania próbek z endometrium, strzykawka L-L 10ml, cewnik do pobierania próbki ze znacznikiem głębokości do 12cm | szt. | 10
3. | Haczyk do usuwania kleszczy | szt | 110
4. | Nakłuwacze, igła o głęb. wkłucia 1,4-1,5mm OP * 200 SZT | op | 22
5. | Nakłuwacze, igła o głębokości wkłucia 1,8mm OP * 200 SZT | op | 260
6. | Okularki do fototerapii dla noworodkow obw.główki 30-38 cm | szt | 60
7. | Opaski do rurek tracheostomijnych białe | szt. | 310
8. | Opaski do rurek tracheostomijnych niebieskie | szt. | 30
9. | Osłona sterylna na głowicę USG wraz z żelem, w rozmiarze 13x61cm, mocowania w 2-ch rozdzajach dwu punktowych, serweta 40x40cm naklejka stop | op. | 75
10. | Osłonka (kapturek) na sondę temperatury do termometru elektronicznego ThermoScan 6000 | szt | 2800
11. | Paski pH 4-7 OP * 100 SZT | op | 5
12. | Paski do glukometrów posiadających funkcję automatycznego wyrzutu paska. Paski mają być mocnowchłanialne, samozasysające krew. Kapilara zasysająca znajdująca się na szczycie paska testowego. Paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta. Paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny znajdujący się na liście refundowanej. OP * 50 SZT | op | 1090
13. | Płyn kontrolny o niskim stężeniu do walidacji glukometrów, kompatybilność z paskami z pozycji nr 12 - op 4 ml | op | 25
14. | Płyn kontrolny o wysokim stężeniu do walidacji glukometrów, kompatybilność z paskami z pozycji nr 12 - op 4 ml | op | 25
15. | Pojemnik do upustu krwi o pojemości 450ml z zestawem do pobierania, system pojedynczy | szt | 3
16. | Rozszerzacz dwustronny Hegar w rozmiarach 3/4mm i 5/6mm do wyboru przez zamawiającego, kolor biały kontrastujący, sterylny | szt | 1
17. | Rury łączące kompatybilne z aparatem do resyscutacji noworodków Neopuuf | szt. | 1
18. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor ( przepływomierz ) z pojemnikiem (pakowana osobno). Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych zintegrowana fabrycznie z pojemnikiem . Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP 43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu ≥ 0,2 mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody . Do oferty zostaną dołączone badania potwierdzające że pojemniki do nawilżania można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia . | szt | 60
19. | Środek do utrwalania prepararatów cytologicznych OP 150 ML z rozpylaczem | op | 49
20. | Zestaw do toalety jamy ustnej składający się z 2 gąbek z możliwością odsysania,z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45 st. oraz 10 ml saszetki z 0,12 % roztworu chlorheksydyny, aplikator gąbkowy, żel nawilżający 3 ml, pakowany pojedynczo w sztywny blister pełniący funkcję pojemnika na płyn | szt | 1300
21. | Przyrząd -atomizer Mad Nasal do podawania leków w postaci aerozolu z strzykawką 3 ml Mad 100 | szt | 25
22. | Wziernik do otoskopu jednorazowego użytku w rozmiarach 2,5mm i 4 mm do wyboru przez zamawiającego, kolor czarny | szt | 4400
23. | Zestaw laryngologiczny składający się z szptaułki, wziernika donosowego, wziernika usznego 2mm lub 4mm do wyboru | zestaw | 50
24. | Haczyk do przebijania wód płodowych | szt | 20
25. | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o dł. 3m (op po 25szt.) | op | 60
26. | Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przeźroczystego, nieszeleszczącego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w rozmiarach małym, średnim i dużym | szt | 10
27. | Strzykawka enteralna 20 ml | szt | 100
wartość łącznie:
WYMAGANIA poz. 12
Wykonawca zobowiazany jest dostarczyć zamawiającemu w ramach pakietu na czas trwania umowy 60 glukometrów - posiadających funkcję automatycznego wyrzutu paska, kompatybilnych z zaoferowanymi
paskami
Zaoferowane paski mają być bezkodowe (autokodowanie) lub posiadać taki sam kod dla wszystkich zaoferowanych opakowań

## 17
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 17 - Wyroby stosowane w endoskopii cz. 1
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Jałowe wkładki do tac endoskopowych o wymiarach 250/400/400mm | szt | 300
2. | Narzędzie do podwiąztwania HX-400U-30. Długość robocza 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, średnica pętli 30 mm. | szt | 10
3. | Ureazowy test (do wykrywania Helicobacter pylori) test pierścieniowy z kontrastującym niezmiennym tłem, nie interferuje z żółcią ani z krwią | szt | 2500
4. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6-XS 8,6-11,3mm OP * 7 SZT | op. | 25
5. | Szczotka cytologiczna do kanału biopsyjnego, jednorazowego użytku śred 1,8mm dł.180 cm | szt. | 80
6. | Sonda endoskopowa 1x z wypływem na wprost , wtyk kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi argonowych diatermii ERBE | szt | 40
7. | Worek do laparoskopii z rączką i uchwytem do obsłygi jedną ręką o pojemności 350ml, średnica rączki10 mm, rozmiar worka: średnica 100mm wysokość 170mm, sterylny | szt. | 50
8. | Dren do irygacji komaptybilny z aparatem DT55 do zabiegów endoskopowych zatok długość 3mb z kolcem zintegrowanym z komorą kropolową, zaciskacz na lini OP * 10 SZT | op. | 6
9. | Jednorazowy zawór do kanału biopsyjnego z korkiem do zamykania komaptybilny z bronchoskopem Olympus OP * 20 SZT | op. | 1
wartość łącznie:

## 18
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [8 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 18 - Wyroby stosowane w endoskopii cz. 2
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 2700
2. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku typu JUMBO, o powiększonej pojemności, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; z funkcją rotacji; łyżeczki o rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9mm3. Łyżeczki owalne, gładkie. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,8mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 60
3. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 30
4. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 150
5. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 500
6. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 50
7. | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 60
8. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 200
9. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 20
10. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 250
11. | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 20
12. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie x 50 sztuk. | szt. | 240
13. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie x 100 sztuk. | szt. | 2900
14. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). | szt. | 30
15. | Pułapka pięciokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; z obrotowOpakowanie x 10 sztuk. | szt. | 40
16. | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml. | szt | 15
17. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem oraz dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi oddzielnie. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). | szt | 5
18. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 5mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm - przy średnicy narzędzia 1,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie x 10 sztuk. | szt. | 20
19. | Szczotka cytologiczna jednorazowego użytku, śr. narzędzia 2,4 mm, długość całkowita 2200 mm. | szt. | 30
20. | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, średnica od 9 do 15mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; | szt | 10
21. | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 80
22. | Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk. | szt. | 9
23. | Dren jednodniowy EndoPump do endoskopu Fujifilm® kompatybilny z pompą irygacyjną EMED. Średnica zewnętrzna drenu 6mm. | szt | 1
24. | Zestaw jednorazowych zaworów do aparatów Fujifilm® seria 700. Zawór ssący + zawór powietrze-woda. Zawory zapakowane razem, sterylnie. | szt. | 2
25. | Testy ureazowe do wykrywania H. pylori, suche lub mokre (do wyboru dla zamawiającego). Opakowanie x 50 szt. | opak | 5
26. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 100
27. | Kleszcze do biopsji śr. 2,3mm x 1600mm powleczone, bez igły, rozwarcie 8mm. | szt. | 50
wartość łącznie:

## 19
|  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 19 - Wyroby stosowane w endoskopii cz. 3
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa powlekana hydrofilną osłonka PE Długość robocza 230cm, średnica cewnika 2,6 mm. Otwarcie ramion klipsa : 13 i 17 mm kąt zgięcia ramion klipsa 90 stopni- długość ramion klipsa 9,5 i 10,5 mm, otwarcie ramion klipsa 15 mm kąt zgięcia ramion klipsa 135 stponi, długość ramion klipsa 10 mm. Jednorazowa klipsownica długość robocz 230 cm , średnica cewnika 2,6 mm i otwarcie ramion klipsa 22 mm .Rękojeść oparta na zasadzie rękojeści trójpierściennej. Możliwośc rotacji 360 stopni w dowolnym kierunku oraz wielokrotność otwarcia i zamknięcia przed uwolnieniem klipsa Możliwość wykonania badań MRI u pacjentów z zaaplikowanym klipsem ( informacja zawarta w instrukcji oraz w paszporcie ). Opakowanie 10 sztuk. | szt. | 100
2. | Marker węglowy w kolorze czarnym, BLACK EYE, jednorazowego użytku,sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem oznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | szt. | 20
3. | Marker endoskopowy stosowany do iniekcji podśluzkowej, BLUE EYE, celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | szt. | 20
4. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6-, 7- i 9-gumkowy /do wyboru przez Zamawiającego/. Skład zestawu: nasadka na endoskop z 6, 7 lub 9 gumkami, głowica z wstępnie nawiniętą na rękojeść nicią o długości 150cm - połączone dwukierunkowym pokrętłem do naciągania nici. Zestaw z mechaniczną i dźwiękową /"klik"/ sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. Opaski widoczne w obrazie endoskopu. Zestaw wyposażony w port Luer / złącze do irygacji. Opaski w kolorze niebieskim, przedostatnia w kolorze czarnym. Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.6 - 11.3 mm. | szt. | 40
wartość łącznie:

## 20
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 20 - Wyroby urologiczne i chirurgiczne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem Thorax (opłucnej)- do odsysania powietrza i płynów z jamy opłucnej. Linia widoczna w promieniach RTG umożliwiająca obserwację lokalizacji w organiźmie. Cewnik wykonany z PVC medycznej jakości o optymalnie dobranej twardości Ch16-32 | szt | 70
2. | Cewnik trójdrożny pooperacyjny Dufour rozmiar 16-24 , balon 75ml. | szt. | 1
3. | Cewnik dwumankietowy do dializy otrzewnowej 42 cm, z możliwością przycinania, ze złączem Beta-Cap, zatyczką i zaciskiem | szt. | 1
4. | Cewnik Foley - dwudrożny - lateksowy z plastikową zastawką, numer partii na opakowaniu jednostkowym, - opakowanie foliowe i zewnętrznie opakowanie folia/papier - rozm. Ch 12-28 | szt | 4500
5. | Cewnik Foley - dwudrożny - z prowadnicą - lateksowy z plastikową zastawką, numer partii na opakowaniu jednostkowym, - opakowanie foliowe i zewnętrznie opakowanie folia/papier - rozm. Ch 06 | szt | 10
6. | Cewnik Foley - dwudrożny - z prowadnicą - lateksowy z plastikową zastawką, numer partii na opakowaniu jednostkowym, - opakowanie foliowe i zewnętrznie opakowanie folia/papier - rozm. Ch 08-10 | szt | 53
7. | Cewnik Foley’a - 100% silikon, bezpieczne użytkowanie cewnika do 30 dni, długość 40 cm, balon 10ml, rozmiar od 12Ch do 26 Ch. | szt | 8
8. | Cewnik permanentny w zestawie do implantacji; o śr. 14,5 Fr, zapewniający przepływ 450 ml/min wykonany z carbothane TM, o przekroju "podwójne D", dostępne w opcji z otworami bocznymi lub bez długość od końca cewnika do mankietu od 19cm do 28cm. - długość całego cewnika od 36cm do 45cm. (Skład zestawu: cewnik, igła 18Gax7cm, tuneler, rozszerzacz 12Fr, teflonowa rozrywalna osłonka z zastawką zapobiegającą zatorowi powietrznemu i utracie krwi, strzykawka, skalpel, opatrunek, gaziki, nasadki iniekcyjne) | kpl | 58
9. | Cewnik Pezzera,minimum 3 0twory boczne, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowanego, rozm. Ch 16-36, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie papier/folia | szt | 261
10. | Cewnik Tenckhoffa dwumankietowy - jeden podskórny i jeden przedotrzewnowy. Długość całkowita 42cm. Odległość między mufkami 5cm. Cewniki wykonane z politetrafluoroetylenu. Adapter wykonany z materiału Ultem. Zestawy cewników zawierają: cewnik do dializy otrzewnowej, adapter Beta-Cap, nasadkę i zacisk, osłonkę 16 Fr Pull-Apart ⁄rozszerzacz, igłę wprowadzającą 18 ga, drut prowadzący J/prosty, strzykawkę 12 ml, skalpel nr 11, mandryn tunelujący do otrzewnej, gąbki gazowe 4″ × 4″ | szt. | 1
11. | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z medycznego PCV, rozm. Ch 6-24, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie papier/folia | szt | 450
12. | Cewnik urologiczny Tieman wykonany z medycznego PCV, rozm. Ch 20-24, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie papier/folia | szt | 40
13. | Cewnik urologiczny Tieman wykonany z medycznego PCV, rozm. Ch 8-18, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie papier/folia | szt | 300
14. | Dren prosty do klatki piersiowej typu Thorax wykonany z gładkiego, odpornego na załamania PCV z wewnętrzną warstwą poliuretanu, z niebieską linię kontrastującą w promieniach Rtg na całej długości, z atraumatycznym uchwytem do kleszczy, z gładko wykończonymi otworami bocznymi i otwartym końcem, ze znacznikami głębokości co 2 cm, o długości 50cm, pakowany sterylnie Rozmiary do wyboru: 16Ch, 20Ch, 24Ch, 28Ch, 30Ch, 32Ch, 36Ch | szt | 1
15. | Dren Khera rozm. Ch 9-24, , sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie papier/folia | szt | 45
16. | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka max 0,025mm, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania o MVTR 500-600 g/m2/24h/37Co rozmiar 10x14cm | szt | 2
17. | Folia chirurgiczna poliuretanowa, ultracienka max 0,025mm, nie odbijająca światła - matowa, dająca możliwość założenia szwów bez jej zdejmowania o MVTR 500-600 g/m2/24h/37Co rozmiar 40x42cm | szt. | 500
18. | Folia z kauczuku silikonowego do zabiegów wykonywanych w przypadkach ubytku błony śluzowej na promontorium, zniszczenia i braku błony śluzowej na większej powierzchni struktur anatomicznych ucha środkowego rozm. 40x40x1mm | szt | 1
19. | Igła do pobierania próbek biopsyjnych piersi komaptybilna z automatem Delta Cut, rozm 18G x 100-150mm | szt. | 30
20. | Igła do pobierania próbek biopsyjnych piersi komaptybilna z automatem Delta Cut, rozm 16G x 150mm | szt. | 80
21. | Igła do biopsji półatumatycznej dł. pobieranego biopatu 9,5mm lub19mm do wyboru przez zamawiającego - rozm. 16, 18, 20G x 150-200mm - sterylna - opakowanie folia/papier | op. | 35
22. | Igła do nakłuć mostka rozmiar 15 - 16 G, max dł. 68mm oraz 100 mm sterylna , opakowanie papier - folia, ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością regulacji długości wkłucia | szt. | 1
23. | Igła doszpikowa - automat do iniekcji kostnych dla dorosłych zapewniający stały dostęp do naczynia, odpowiedni do przetaczania krwi oraz infuzji płynów i leków, bezpieczny dla operatów z powodu braku kontaktu z krwią , do oferty dołączyć ulotkę proponowanego sprzętu | szt. | 3
24. | Igła doszpikowa - automat do iniekcji kostnych dla dzieci zapewniający stały dostęp do naczynia, odpowiedni do przetaczania krwi oraz infuzji płynów i leków, bezpieczny dla operatów z powodu braku kontaktu z krwią , do oferty dołączyć ulotkę proponowanego sprzętu | szt. | 3
25. | Igła do nakłuć talerza biodrowego rozmiar 8G, x 100 mm sterylna , opakowanie papier - folia, ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością regulacji długości wkłucia | szt | 1
26. | Kanka doodbytnicza, wykonana z medycznego PCV sterylna, opakowanie folia/papier Ch16 x 200-400mm | szt | 30
27. | Siatka przepuklinowa z polipropylenu, monofilamentowa, płaska, niewchłanialna, grubość 0,57 +/- 0,1 mm, waga 60g/m2, rozmiar porów 1,5 mm z kolorowymi liniami ułatwiającymi umiejscowienie siatki 6 cm x 14 cm owalna z otworem na powrózek nasienny - stosowana przy operacjach mężczyzn | szt. | 70
28. | Siatka przepuklinowa z polipropylenu, monofilamentowa, płaska, niewchłanialna, grubość 0,57 +/- 0,1 mm, waga 60g/m2, rozmiar porów 1,5 mm z kolorowymi liniami ułatwiającymi umiejscowienie siatki 6 cm x 14 cm owalna- stosowana przy operacjach kobiet | szt. | 25
29. | Siatka przepuklinowa z polipropylenu, monofilamentowa, płaska, niewchłanialna, grubość 0,57 +/- 0,1 mm, waga 60g/m2, rozmiar porów 1,5 mm z kolorowymi liniami ułatwiającymi umiejscowienie siatki 30 cm x 30 cm do rekonstrukcji ubytków po zabiegach | szt | 1
30. | Mostek stomijny o dł 90mm z ruchomym końcem du używania z kołnierzem 100mm | szt | 30
31. | Polipropylenowa siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin - rozm. 150 x 200mm | szt. | 59
32. | Pojemnik wielorazowy na wkłady workowe, wykonany zprzeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową wyposażony w króciec obrotowy typu schodkowego, możliwość sterylizacji w 121 st. C. poj 1000,2000,3000 ml | szt. | 10
33. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego wykonany z politetrafluoroetylenu o barwie białej fi 0,9mm - jałowy (nitka pomocnicza wykonana z przędzy polimidowej) | szt | 1
34. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego wykonany z politetrafluoroetylenu o barwie białej fi 1,15mm - jałowy (nitka pomocnicza wykonana z przędzy polimidowej) | szt | 1
35. | System do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego typu Flexi Seal ze wskaźnikiem pozycji systemu | kpl | 5
36. | Wklad workowy do systemu kontrolowanej zbiórki stolca płynnego typu Flexi Seal op. = 10 szt. | op | 5
37. | Wklad workowy jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą posiadający zastawkę hydrfobową, samodociskający, posiadający w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o śr. wew 7mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek poj 1000,2000,3000 ml. | szt. | 2900
38. | Woreczki na mocz dla dzieci (chłopcy / dziewczynki), sterylny, opakowanie foliowe lub folia/papier | szt | 1100
39. | Worki kolostomijne jednoczęściowe 15-50 mm (beżowe lub przeźroczyste wg potrzeb zamawiającego) | szt. | 1110
40. | Worek na mocz 2 l z odpływem, z zastawką antyrefluksyjną i kranikiem spustowym, sterylny, opakowanie foliowe lub folia/papier | szt | 12500
41. | Worek na mocz - Sterylny, zamknięty, 7-dniowy system zbiórki moczu - worek z drenem, szczelnym zaworem spustowym, zastawką antyrefluksyjną i portem do pobierania próbek, tylna ścianka nieprzeźroczysta - opakowanie typu folia/papier | szt | 550
42. | Zastawka dostępu bezigłowego, pojedyncza z silikonową membraną i przezroczystą obudową o dł. min. 3 cm z końcówkami Luer Lock. Wyrzut pozytywny 0,03ml. Przepływ min. 200ml/min. Zastawka umożliwia używanie przez 7 dni lub min. 200 podań. | szt | 5700
43. | Zatyczka do cewnika uniwersalna sterylna (schodkowa), sterylna, opakowanie folia/papier | szt | 400
44. | Zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi, konfiguracja "podwójne D", końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach: średn. 11,5 Fr dł. od 13,5cm do 24 cm - wykonany z termoplastyczego materiału widocznego w promieniach RTG (zestaw powinien zawierać: igłę, skalpel, prowadnik, cewnik, rozszerzadło, dylatatory) | kpl | 35
45. | Zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego a 40ml | szt. | 300
46. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa: worek 1500ml, strzykawka 50/60ml, dren z krnikiem tródrożnym, | szt | 4
47. | Zestaw do nakłucia torebki nerki z nałożonym cewnikiem typu PIGTAIL składający się z: igły 2-częściowej 19,5 Ga, widocznej w USG i cewnika 7Fr z otworami drenującymi | szt | 1
48. | Zestaw do nakłucia torebki nerki z nałożonym cewnikiem typu PIGTAIL składający się z: igły 2-częściowej 19,5 Ga, widocznej w USG i cewnika 8Fr z otworami drenującymi | szt | 1
49. | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego rozmiar CH12/110cm, CH14/110cm z prowadnicą z łącznikiem typu ENFit | szt | 20
50. | Silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu żylnego, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez naciecie żyły lub przezskórne nakłucie (rozrywalny desilet), w każdym zestawie igła do tunelizacji. Stały łącznik bliższy, dzięki czemu tunelowanie jest przeprowadzane przed wenopunkcją. Cewnik dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania. Rozmiary 4,2/75 cm Fr; 5F/75 cm lub 6,6F 90cm; 9,6 Fr/90 cm do wybory przez Zamawiającego | szt | 2
51. | Kaniula do dróg łzowych prosta 25G, zagieta 26G jednorazowego użyku | szt | 30
52. | Wziernik uroginekologiczny jednorazowego użytku dwułyżkowy | szt | 5
53. | Zgłębnik gastrostomijny G tube ch 14;18, ch 20 | szt | 8
54. | Zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu ENfit zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety przez zestawy Flocare®.CH 10, 14, 18. | szt | 55
55. | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- Fit, długości 75 cm, średnicą zewnętrzną 2,9 mm, średnicą wewnętrzną 1,9 mm, wykonany z poliuretanu | szt | 11
56. | Silikonowy zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopow port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową, ze znacznikiem RTG, wykonany z silikonu, w opakowaniu akcesoria umożliwiające założenie. rozmiar 15F | szt | 2
57. | Przyrząd przedłużający do wenflonu Y o długości 15cm z 2 zaworami bezigłowymi i dwoma zaciskami, objętość wypełnienia 1,6 ml, prędkość przepływu 20 l/h Zawory bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze. Stosowanie-100 aktywacji lub 7 dni , w zależności co nastąpi pierwsze | szt | 200
58. | Cewnik do karmienia Ch4, -Ch5, Ch6 | szt | 100
| wartość łącznie: |  |  |  | 0 |  | 0

## 21
|  |  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 21 - Niesterylny, drobny sprzęt szpitalny cz. 1
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Basen sanitarny celulozowy , jednorazowy | szt | 240
2. | Butelka do zbiórki moczu z tworzywa sztucznego, poj. 2,5 L skalowana | szt | 10
3. | Kaczka męska celulozowa, jednorazowa | szt | 5500
4. | Kieliszki do lekow plastikowe OP * 90 SZT | op | 1600
5. | Końcówki do pipet Gilson żółte 5-200 μl OP * 1000 SZT | op | 18
6. | Końcówki do pipet Gilson niebieskie lub typ Eppendorf 101-1000 μl OP * 1000 SZT | op | 6
7. | Korek do probówki PS 10 ml (fi dopasowane do probówek poz. 78) | szt | 200
8. | Mata pochłaniająca zanieczyszczenia 115 x 45 cm OP * 30 arkuszy | op | 60
9. | Mata pochłaniająca zanieczyszczenia 115 x 60 cm OP * 30 arkuszy | op | 90
10. | Mata pochłaniająca zanieczyszczenia 115 x 90 cm OP * 30 arkuszy | op | 145
11. | Miska jednorazowa do ogólnego zastosowania OP * 120 SZT | op | 95
12. | Miska nerkowata jednorazowa, celulozowa | szt | 25000
13. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych OP * 100 SZT | op | 42
14. | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt OP * 100 SZT | op | 16
15. | Papier Lifepack 12 do defibrylatora 106 mm x 25 m, z nadrukiem | szt | 0
16. | Papier do EKG ASCARD A4 model B - ASPEL 112 mm x 25 m | szt | 400
17. | Papier do USG SONY typ V UPP-110HG 110 mm x 18 m | szt | 5
18. | Papier EKG E-300 - kratka 110 x 40 | szt | 35
19. | Papier EKG ASCARD B5 - ECO (58x25) | szt | 30
20. | Papier EKG ASCARD Mr Gold - 210 x 20 | szt | 120
21. | Papier KTG COROMETRICS 170 servies rozm.152 x 90 x 150 składanka | szt | 5
22. | Papier KTG H-P M1911A - 150 x 100 x 150 | szt | 160
23. | Papier Lifepack 15 108 mm x 23 m, z nadrukiem | szt | 250
24. | Papier Lifepack Medtronik szer 50 x30 mts z nadrukiem | op | 30
25. | Papier USG K-61 B oryginalny - 110 mm x 20 m | szt | 100
26. | Pasta do przygotowania naskórka przed badaniem EKG 160 g lub 250 g | szt | 1
27. | Pojemnik na odpady szpitalne poj. 0,6 L - 0,7 L / żółte lub czerwone w zależności od wskazania w zamówieniu, owalny | szt | 600
28. | Pojemnik na odpady szpitalne poj. 1 L / żółte lub czerwone w zależności od wskazania w zamówieniu | szt | 1800
29. | Pojemnik na odpady szpitalne poj. 10 L / żółte lub czerwone w zależności od wskazania w zamówieniu | szt | 100
30. | Pojemnik na odpady szpitalne poj. 2 L / żółte,czerwone,niebieskie w zależności od wskazania w zamówieniu | szt | 4220
31. | Pojemnik na odpady szpitalne poj. 3 L - 3,5 L / żółte lub czerwone w zależności od wskazania w zamówieniu | szt | 970
32. | Pojemnik na odpady szpitalne poj. 5 L / żółte,czerwone,niebieskie ;w zależności od wskazania w zamówieniu | szt | 1100
33. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 0,25 L | szt | 1125
34. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 0,5 L | szt | 450
35. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 1 L | szt | 380
36. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 11 L | szt | 25
37. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 2 - 2,5 L | szt | 180
38. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne poj. 5 L | szt | 80
39. | Pokrowce foliowe jenorazowego użytku na obuwie, niskie OP * 100 SZT | op | 40
40. | Pokrowce na obuwie do pół łydki, fliselina lub włóknina polipropylenowa laminowa folią polietylenową * 100 szt | op | 13
41. | Pokrowce/ osłony wysokie na buty do kombinezonów, jednorazowego użytku wykonane z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m², szwy zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, posiadające warstwę antypoślizgową. Zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425. OP * 5 par | op | 5
42. | Probówka 5 ml z granulatem i aktywatorem do przyśpiesz.wykrzep. krwi (mat) (wym.12 x 86-88 mm; poj.użytkowa 4 ml / całkowita poj. 5 ml) OP * 100 SZT | op | 12
43. | Probówka Eppendorfa z polipropylenu, bezbarwna poj 1,5 ml OP * 1000 SZT | op | 1
44. | Probówka Falcone 50 ml 30 x 115 mm stożk. z nakrętką | szt | 400
45. | Probówka PS okrągłodenna 10 ml - 11 ml | szt | 1000
46. | Skrobiowa pasta elektrodowa do badań EEG/EMG zaierająca element ścierny dla dorosłych i dla dzieci OP * 175 ML tuba | szt | 1
47. | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer) posiadający wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Jednorazowe opaski ograniczające możliwość przenoszenia drobnoustrojów zmniejszając ryzyko zakażeń szpitalnych. Długość pojedynczej opaski 450 mm, długość całkowita rolki 11,25 m. Dostępna w min. 2 kolorach: niebieskim i różowym. Opakowanie jednostkowe typu dyspenser umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek z fabrycznie nadrukowaną (nie naklejoną) instrukcją użycia, bez zawartości ftalanów. | szt. | 210
48. | Szkiełka nakrywkowe 20 x20 mm OP * 1000 SZT | op | 4
49. | Szkiełka podstawowe cięte 76 x 26 mm OP * 50 SZT | op | 165
50. | Szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu 76 x 26 mm OP * 50 SZT | op | 40
51. | Worek na wymiociny o pojemności 1000 ml, skalowany co 50 ml (cyfrowo co 100 ml). Wyposażony w tekturowy uchwyt dopasowujący się do kształtu z mozliwością zamknięcia oraz zastawkę zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachui treści z wnętrza. Na opakowaniu graficzna i opisowa instrukcja użycia. Niesterylny, pakowany pojedynczo: folia | szt | 2350
wartość łącznie:

## 22
|  |  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 22 - Niesterylny, drobny sprzęt szpitalny cz. 2
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Aparat zegarowy ze słuchawkami lekarskimi, do mierzenia cisnienia krwi u dorosłych | szt | 15
2. | Aparat zegarowy ze słuchawkami lekarskimi, do mierzenia ciśnienia krwi u dzieci | szt | 5
3. | Aparat elektroniczny do mierzenia ciśnienia krwi, naramienny | szt | 22
4. | Basen z tworzywa sztucznego | szt | 20
5. | Higrometr z termometrem | szt | 5
6. | Kaczka z tworzywa sztucznego | szt | 36
7. | Kubek do pojenia chorych na leżąco | szt | 1000
8. | Koc ratunkowy niejałowy 210cmx160cm thermCARE | szt | 500
9. | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych | szt | 20
10. | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dzieci | szt | 20
11. | Kompres żelowy ciepło/ zimno o wym. 12x29cm do wielokrotnego użytku | szt | 2
12. | Kompres żelowy ciepło/ zimno o wym. 13x14cm do wielokrotnego użytku | szt | 2
13. | Kompres żelowy ciepło/ zimno o wym. 16x26cm do wielokrotnego użytku | szt | 2
14. | Kompres żelowy ciepło/ zimno o wym. 21x38 cm do wielokrotnego użytku | szt | 2
15. | Kompres żelowy ciepło/ zimno o wym. 30x40cm do wielokrotnego użytku | szt | 2
16. | Kompres żelowy ciepło/ zimno o wym. 7,5x13cm do wielokrotnego użytku | szt | 2
17. | Okulary ochronne / gogle do zab.chir | szt | 20
18. | Opaska uciskowa gumowa typ Jetpull automatyczna | szt | 210
19. | Osłona twarzy zabezpieczająca przed odpryskami płynów, z ochroną przeciw parowaniu, zapobiegająca odblaskom. Osłona wyposażona w opaskę na głowę oraz piankę w części czołowej zapewniającą wygodę podczas pracy. Wymiary: 33,5 x 19 cm, opaska na głowę długości 31,5 cm. Zgodna z normą EN166 Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrożeniami. Klasa optyczna 1. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii II. Jednorazowa, bezlateksowa | szt | 10
20. | Pudełka transportowe na 25 szkiełek | szt | 20
21. | Szczotka do rurek tracheostomijnych mała | szt. | 100
22. | Słuchawka lekarska typu fonendoskop lub stetoskop | szt | 10
23. | Tacka na kieliszki z lekami - typ kratka | szt | 5
24. | Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury na czole lub powierzchni ciała, czas pomiaru do 1 sek | szt | 6
25. | Termometry lekarskie, bezrtęciowe | szt | 5
26. | Termometry lekarskie, elektroniczne | szt | 10
27. | Uchwyt na rękawice diagnostyczne a-100 pojedynczy | szt | 5
28. | Uchwyt na rękawice diagnostyczne a-100 potrójny | szt | 30
29. | Wanienka dezynfekcyjna o poj. 10-12 L | szt | 1
30. | Wanienka do dezynfekcji narzedzi z pokrywą 2 L | szt | 3
31. | Wanienka do dezynfekcji narzedzi z pokrywą 3,5 L | szt | 3
32. | Wanienka do dezynfekcji narzedzi z pokrywą 6 L | szt | 3
33. | Wieszak na worki na mocz (op.= 50sztuk) | op. | 25
34. | Aspirator do odsysania płynów z podłogi sali operacyjnej, do wykorzystania w zabiegach generujacych dużą ilość płynów. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Wyposażony w zdejmowany uchwyt, który po użyciu można zawiesić na haczyku. Wyposażony w dren łączący do ssaka o długości 183 cm. Niejałowy. | szt | 50
35. | Opaska do identyfikacji zwłok z druczkiem do wpisywania również daty i godziny zgonu (op= a'20 szt) | op. | 30
36. | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk możliwość sterylizacji ok 100 razy (op=a'12 szt) | szt | 10
37. | Worki foliowe na zwłoki zamykane na zamek, czarne 90 x 220 cm | szt | 400
38. | Miarka papierowa jednorazowa 100 cm (op=a'100 szt) | op. | 4
wartość łącznie:

## 23
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 23 - Wyroby do znieczuleń i intubacji
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Aparat AMBU silikonowy dla dorosłych z maską | szt | 10
2. | Aparat AMBU silikonowy dla dzieci z maską | szt | 2
3. | Aparat AMBU silikonowy dla noworodków i niemowląt z maską | szt | 1
4. | Elektrody do defibrylacji (ze wstępnym podłączeniem) dla dorosłych. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Elektroda (Pre-Connect/ REDI-PAK) umożliwia wstępne podłączenie do defibrylatora bez otwierania saszetki. Technologię rastrową i owalny kształt zastosowano celem zmniejszenia podrażnień skóry. Doskonała radioprzezierność. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia długości 104,65 cm pozwalają na jeszcze wygodniejsze użytkowanie produktu. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku / przewodząca pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2. Rozmiar elektrody 11.46 x 16 cm. Kompatybilne z defibrylatorem Lifepak | szt | 100
5. | Elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji dla dzieci. Physio-Control Quik-Combo. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebiegu procedur charakterystycznych dla elektrod wielofunkcyjnych. Posiadają technologię rastrową i owalny celem zmniejszenia podrażnień skóry. Doskonała radioprzezierność. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi elektrody min. 51cm² (102cm² dla pary) Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia długości min. 106 cm. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Pakowane parami. Kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 15 oraz Mindray | szt | 13
6. | Filtr elektrostatyczny pediatr. z portem kapno dla dz. 8-30 kg z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt | 2
7. | Filtr elektrostatyczny pediatr. z portem kapno dla dz. 3 - 8 kg z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt | 2
8. | Filtr mechaniczny mały dla dorosłych i dzieci do zabezpieczenia respiratora i aparatu, zakres objętości oddech. 150-1200ml. Przestrzeń martwa 42 ml.filtr mechaniczny z membraną filtrującą harmonijkową,opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,512% wydajność nawilżania min. 16 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 17 mg H2O/litr przy Vt 500 ml | szt | 2
9. | Filtr mechaniczny. Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,9999%, przeciwprątkowej 99.999%; o wadze do 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę, o przestrzeni martwej do 74,5 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio minimum dla Vt: 250ml: 37.1; 500ml: 33.8; 750ml: 31.5; 1000ml: 28.5; 1200ml: 26.2; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. | szt | 8500
10. | Igła do identyfikacji nerwów obwodowych typu Stimuplex Ultra 360, kompatybilna z urządzeniem Stimuplex B.Braun, końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie i specjalnym, hiperechogenicznym znakowaniu końcówki igły w przebiegu 20 mm(oznakowanie hiper w kształcie litery X zwiększające ilość kontów odbicia fali USG) izolowana z wyjątkiem samej końcówki, z przewodem łączącym z urządzeniem, z drenem do podaży środka znieczulającego dł. 50 mm, o następujących wymiarach 22G; 0.70 x 35, 50 lub 80 mm oraz 20G; 0,9 x100,150 do wyboru .Ergonomiczna rękojeść ze strzałką informującą o położeniu szlifu końca igły. | szt | 350
11. | Igła do znieczuleń podpajęcznówkowych ze szlifem Quinke,przeźroczystym uchwytem lock, uchwytem w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów 25 G x 120mm | szt | 30
12. | Igła Perican (Tuchy) 1,3 x 80 mm | szt | 1
13. | Jednorazowe komory do nawilżacza MR 290 do respiratora | szt | 20
14. | Łącznik obrotowy kątowy, wielorazowy, obrót o 360 stopni | szt | 1
15. | Łyżka do laryngoskopu, plastikowa, jednorazowa, kompatybilna z rękojeściami z poz. nr 18, 19, 20 (standard ISO 7376-3 - zielony standard zamka), światłowodowa, typ Miller oraz Macintosh, dostępne w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3, 4,5 | szt | 1700
16. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet z silikonu gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym maski, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Rozmiary i zakresy wagowe :1 <5 kg; 1.5 5-10 kg; 2 10- 20 kg; 2.5 20-30 kg; 3 30-50 kg; 4 50-70 kg; 5 70-100 kg; 6 >100 kg Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu | kpl | 470
17. | Maska - Żelowe urządzenie jednorazowe nadkrtaniowe, wyposażone w nienadmuchiwany mankiet oraz mankiet gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający rotacji. Rozm. 3 i 4, 5 | szt | 80
18. | Maska - Żelowe urządzenie jednorazowe nadkrtaniowe, wyposażone w nienadmuchiwany mankiet oraz mankiet gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający rotacji. Rozm. 1;1,5;2;2,5 | szt | 32
19. | Maska twarzowa silikonowa wielorazowego użytku dla dzieci i niemowląt rozm. 0; 1; 2, | szt | 4
20. | Nieinwazyjny bezlatexowy system zabezpieczeń GRIP - Lock, do mocowania cewników do tętnicy szyjnej o anatomicznym, aliptystycznym kształcie z zwężeniem w srodkowej jego cześci, posiadajacy adhezyjną część stabilizującą oraz dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe. | szt | 1
21. | Opaska do mocowania rurek intubacyjnych z miękkego materiału zapobiegającego odleżynom, z laminowanymi rzepami | szt | 1
22. | Prowadnica do rurek intubacyjnych śr. 2,2 mm, 4,0 mm, 5,0mm jałowa, jednorazowego użytku, | szt | 840
23. | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, elastyczna, wzmocniona na całej długości , bez lateksu, bez ftalanów, skalowana co 1 cm, wielorazowego użytku w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia. Rozmiary do wyboru 3,3 lub 5,0 każda w długości 600,700, 800mm | szt | 1
24. | Prowadnica do trudnych intubacji jednorazowego użytku, elastyczna wzmocniona na całej długości, skalowana, zagiety koniec ułatwiający intubację, rozm 5 | szt. | 110
25. | Przedłużacz do obwodów oddechowych 10cm, gładki wewnętrznie z łacznikiem podwójnie obrotowym | szt | 2000
26. | Przyrząd do pompy infuzyjnej Volumat Agilia VL ST 10 | szt | 1800
27. | Rurka nosowo gardłowa do odsysania i bronchoskopii rozmiar 2,5-9 | szt | 30
28. | Rurka do intubacji przez stomię typu Montandon , wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana , do stosowania w obrębie krtani i tchawicy z delikatnym mankietem niskociśnieniowym rozmiar 7, 8, 9, 10 | szt | 1
29. | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym , niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,5 – 4,5 mm co 0,5mm | szt | 30
30. | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym , niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 5,0 – 10 mm co 0,5mm | szt | 1925
31. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem z prowadnicą śr. 2,5-9,0 mm, sterylna, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG. Wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej. Wyposażona w znaczniki głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni. Oczko Murphy`ego w każdym rozmiarze rurki. | szt | 355
32. | Rurka intubacyjna bez mankietu śred.2,0 - 5,0mm o zwiększonych właściwościach termoplastycznych wykonana z mieszaniny silikonu i PCV-półprzeźroczysta, linia widoczna w promieniach RTG | szt | 30
33. | Rurka ustno-gardłowa Guedel z kolorowym znacznikiem,nr:00,0 1, 2,3,4,5 sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz danym rozmiarem | szt | 650
34. | Szczoteczki do pobierania wymazów z drzewa oskrzelowego do bronchofiberoskopu Olympus | szt | 5
35. | Trójnik do rur karbowanych dla dorosłych w kształcie litery Y śred. 22mm, wykonany z polisulfonu, wielorazowego użytku | szt | 1
36. | Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, jałowy lub bakteriologicznie czysty z uniwersalnym portem tlenowym, z samozamykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma wykonanymi z celulozy membranami wymiennika, o skuteczności nawilżania 29,2 H2O przy Vt 500ml, o przestrzeni martwej 10ml, o oporach przepływu 0,25cm H2O przy 30 l/min oraz objętości oddechowej Vt 50ml i wadze 6,3g | szt | 600
37. | Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych z możliwością stosowania min. 72 h ,obrotowa zamykająca zastawka , możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym. Cewnik o zmiennej sztywności w części dystalnej atraumatyczna, ultramiękka końcówka z czterema otworami bocznymi, część proksymalna pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewnika, na wyposażeniu martwa przestrzeń , naklejki do oznaczania dni, sterylne koreczki zabezpieczające . Sterylny, pakowany w 1 integralnym opakowaniu, opakowanie folia-papier Do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, Rozmiary 12CH, 14 CH, 16 CH, bez DEHP Do rurek tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, Rozmiary 12CH, 14 CH, 16 CH, bez DEHP | szt | 620
38. | Zastawka wydechowa do respiratora Carina MP 00220, 1x użytku | szt | 1
39. | Zestaw do cewnikowania żyły pępowinowej, w skałdzie min. Obłożenie 75x45cm, 2 opatrynki tegadrem 4x4cm, opaska uciskowa, tupfery, ręczniki papierowe, rozrywalne obłożenie 40x40cm, nozyczki min. 9cm, kleszczyki proste i zagiete, taca, stripy | kpl | 1
40. | Zestaw do konikotomii dla dorosłych zapewniający szybkie i bezpieczne udrożnienie w przypadku obstrukcji górnych dróg oddechowych, sterylny, złożony wcześniej zestaw gotowy do natychmiastowego użycia, specjalnie zaostrzona igła sprawia że nacięcie skalpelem jest zbędne a także minimalizuje ryzyko krwawienia, stoper zapobiega wprowadzeniu igły zbyt głęboko i redukuje ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy, podpięta taśma umożliwia szybką i bezpieczną fiksację zestawu najszybsze z możliwych udrożnienie dzięki jednostopniowej procedurze | szt | 2
41. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego rozszerzony: Igła Tuohy 18G, cewnik epiduralny, prowadnica do cewnika, filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2 µm, strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka 10 ml ze skalą eliptyczną, igła do podawania leków, igła do znieczulenia skóry | szt | 120
42. | Maska twarzowa silikonowa wielorazowa przeźroczysta rozm od 3,0-5,0 | szt | 2
43. | Stabilizator do rurki intubacyjnej (pionowe mocowanie) | szt | 40
44. | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych lub dzieci do wyboru przez Zamawiającego | szt | 50
wartość łącznie:

## 24
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 24 - Taśmy i siatki uroginekologiczne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT . Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość: 1,1 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm. Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami | op. | 11
2. | Sterylny, jednorazowy, regulowany system stosowany w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy. Zestaw składa się z : siatki sześcioramiennej o anatomicznym kształcie wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,4 mm, porowatość: 55%, rozmiar porów > 0,75 mm, gramatura: 40 g/m2 ; 2 kotwic ( 100% biokompatybilne, wykonane z tworzywa PEEK) do mocowania siatki w więzadle krzyżowo-kolcowym; Igły wykonanej ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji położenia siatki po zamocowaniu jej w obu więzadłach krzyżowo-kolcowych. Siatka uniwersalna- może być używana do wypadania przedniego, tylnego oraz wypadania sklepienia pochwy. System działa z prowadnicą jednorazowego lub wielorazowego użytku. | op. | 2
3. | System przeznaczony do chirurgicznego leczenia obniżenia narządów rodnych (cystocele i wypadanie pochwy) z dostępu przezpochwowego. Zestaw składa się: z ultralekkiej siatki sześcioramiennej, wykonanej z polipropylenu typu 1a (makroporowata i monofilamentowa), tytanizowana, hydrofilową powierzchnią (lepsza integracja tkankowa, mniejsze ryzyko stanów zapalnych rozmiar porów: 3mm, gramatura: 24 g/m2 Siatka posiada atraumatyczne, laserowo cięte brzegi, w 100% biokompatybilna, niewchłanialna. Niebieskie paski gwarantują widoczność siatki w polu operacyjnym oraz ułatwiaja korektę wielkości. W zestawie akcesoria jednorazowego użytku ( zestaw 6 adapterów i 6 pętli) do właściwego pozycjonowania i regulacji ułożenia siatki Do implanatcji siatki służy dedykowane narzędzie wielorazowego użytku | op. | 7
4. | System przeznaczony do chirurgicznego leczenia obniżenia narządów rodnych (rectocele i enterocele ) z dostępu przez pochwowego Zwstaw składa się z ultralekkiej siatki wykonanej z polipropylenu typu 1a (makroporowata i monofilamentowa), tytanizowanej, hydrofilową powierzchnią (lepsza integracja tkankowa, mniejsze ryzyko stanów zapalnych) Rozmiar porów: 3 mm, gramatura: 24 g/m2 Siatka posiada atraumatyczne, laserowo cięte brzegi, w 100% biokompatybilna i niewchłanialna Niebieskie paski gwarantują widoczność siatki w polu operacyjnym oraz ułatwiaja korektę wielkości. W skład zestawu wchodzą akcesoria jednorazowego użytku (zestaw 4 adapterów i 4 pętli) do właściwego pozycjonowania i regulacji ułożenia siatki Do implanatcji siatki służy dedykowane narzędzie wielorazowego użytku | op. | 1
5. | Sterylny, całkowicie jednorazowy system stosowany w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, złożony z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o parametrach: gramatura: 40 g/m2, porowatość: 55%, grubość: 0,40mm, średnica pojedynczego włókna: 0,12 mm, wymiary: 25 x 150 mm, kotwiczek ( 100% biokompatybilne, wykonane z tworzywa PEEK) wraz ze szwami do mocowania siatki w więzadle krzyżowo-kolcowym oraz 2 igieł francuskich. System działa z prowadnicą jednorazowego lub wielorazowego użytku. | op. | 2
wartość łącznie:
WYMAGANIA
Na czas realizacji umowy zamawiający wymaga użyczenia prowadnicy wielorazowego użytku do siatek z poz. 2-5

## 25
|  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [6 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 25 - Siatki chirurgiczne
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Wymiary: 7.9 cm x 13.4 cm Left Medium | szt | 1
2. | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Wymiary: 10.3 cm x 15.7 cm Left Large | szt | 5
3. | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Wymiary: 12.2 cm x 17 cm Left Extra Large | szt | 1
4. | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Wymiary: 7.9 cm x 13.4 cm Right Medium | szt | 1
5. | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Wymiary: 10.3 cm x 15.7 cm Right Large | szt | 10
6. | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 12.2 cm x 17 cm Right Extra Large | szt | 1
7. | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 5x10cm | szt | 1
8. | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 7,5x15cm | szt | 1
9. | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 10 x 15 cm | szt | 1
10. | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 15 x 15 cm | szt | 1
11. | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 6 x 13.7 cm | szt | 1
12. | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 6 x 13.7 cm z wycięciem | szt | 1
13. | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 30,5x30,5cm | szt | 1
wartość łącznie:

## 26
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 26 - Jałowe, jednorazowe obłożenia operacyjne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Jałowy zestaw do zabiegów brzuszno–kroczowych do chirurgii i ginekologii zawierający: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 150 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x serweta brzuszno-kroczowa z wbudowanymi osłonami na kończyny o wym. 230 x 250/280 cm +/-10cm) z otworami 19 x 29 cm i 9 x 12 cm. oraz wbudowanymi taśmami do mocowania dremów i pady chłonne (brzuch 60 x 120 cm, krocze 50 x 85 cm). Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | kpl | 200
2. | Jałowy zestaw do laparoskopii do chirurgii i ginekologii o składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 150 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x serweta do zabiegów laparoskopii o wym. 280 x 250/260 cm z padem chłonnym i oknem 28 x 32 cm oraz torbami na narzędzia chirurgiczne umieszczonymi po obu stronach serwety 4 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 33 cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | kpl | 445
3. | Jałowy zestaw do chirurgii otolaryngologicznej i zabiegów tarczycy o min. składzie 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 150 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna, typu „U” (6,5 x 40 cm) o wym. 125 x 150 cm z padem chłonnym o min. wym. 40 x 45 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 200 cm (+/-10 cm) z padem chlonnym o min. wym. 50 x 75 cm 1 x taśma samoprzylepne o min. wym.10 x 50 cm 4 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 33 cm Wumagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | kpl | 4
4. | Jałowy zestaw ginekologiczny z workiem zbierającym płyn o składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona o min. wym. 150 x 190 cm 1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna o wym. 280 x 250/280 cm z workiem do zbiórki płynów i otworem ( 9 x 12 cm) 1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm (+/-5 cm) 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x ręcznik celulozowy o min. wym.30 x 33 cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | kpl | 308
5. | Zestaw obłożeń do cesarskiego cięcia o min. składzie: 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm (ułożenie płasko na stole) 1 x chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm 1 x taśma samoprzylepna o min. wym.10 x 50 cm 2 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 33 cm Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 55 g/m2. Gramatura wzmocnień min. 110 g/m2. | szt | 324
6. | Jałowy zestaw serwet uniwersalnych jałowych z dodatkowymi wstawkami chłonnymi o min. składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 150 x 240 cm (+/-5 cm) z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 50x75cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 200 x 175 cm (+/-5 cm) z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 50x75 cm 2 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 75 x 90 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 35 x 90 cm 1 x taśma samoprzylepna o min. wym. 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | szt | 1022
7. | Jałowy zestaw do zabiegów chirurgii biodra i żylakow kończyn dolnych o minimalnym składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy (stanowi owinięcie zestawu) wzmocniona o min. wym. 150 x 190 cm (wzmocnienie o wym. 75x190 cm) 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o min. wym. 80 x 145 cm (+/-5 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 170 x 300 cm (+/-10 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” o wym. 245 x 280 cm (+/-5 cm) z padem chłonnym wiskozowym (min. wym. 150 x 160 cm) i wycięciem U o wym. 10 x 95 cm (+/-5 cm) 1 x serweta nieprzylepna 150 x 190 cm (+/- 5 cm) 1 x serweta nieprzylepna o min. wym. 75 x 90 cm 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm 2 x taśmy samoprzylepne o min. wym.10 x 50 cm 4 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | szt | 352
8. | Jałowy zestaw do operacji dłoni/stopy o min. składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 (wzmocnienie o wym. 75x190 cm). 1 x serweta na stolik Mayo o wym. 80 x 145 cm (+/- 5cm) składana teleskopowo 1 x serweta do operacji dłoni/stopy o wym. 320 x 245cm (+/- 10 cm) z padem chłonnym i z samouszczelniającym się otworem (Ø 3 cm) 1 x serweta nieprzylepna o wym. 100 x 175 cm (+/-5 cm) 2 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x cm Wymagania: Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Lista komponentów w języku polskim. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu) Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 361 kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 | szt | 300
9. | Jałowy zestaw pomocniczy o min. składzie: 1 x pooperacyjny opatrunek włókninowy 3-warstwowy o zaokrąglonych rogach w rozm. 20x8cm 1 x pojemnik na igły i skalpele 15/15 miejscmagnetyczny 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm kontrastujący w RTG, samoprzylepny. | szt | 180
10. | Osłona na kable video min. 12,5 x 230 cm PE - kartonowa prowadnica | szt | 1280
11. | Jałowa serweta samoprzylepna 2 warstwowa z samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm o wym. 50 x 60 cm (+/-5 cm) | szt | 1260
12. | Jałowa osłona na stolik Mayo o wy miarach 80 x 145 +/- 5 cm skladana teleskopowo | szt | 475
13. | Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego w składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm. 1x serweta na stolik Mayo wzmocnona na całej długości 80 x 145 cm. 1x serweta nieprzylepna 150 x 190 cm. 1x serweta do artroskopi z workirm do zbiórki płynów 320 x 245 cm, otwory 5 x 7 cm. 1x osłona na kończynę 35 x 80 cm. 2x tasmy samoprzylepne 10 x 50 cm. 4x reczniki celulozowe 30 x 33 cm. Wymagania: Zestawy zgodne z EN13795: 2019, serwety w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE (bez celulozy) o gramaturze 55 g/m2 i chłonności włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 156 ml/m2. W miejscu padów chłonnych gramatura 110 g/m2 i chłonność włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 . Zestawy do transportu pakowane w podwójny karton. Każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, REF, datą ważności. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Klasa palności PIERWSZA 16 CFR 1610 (raport certyfikacyjny). | szt | 350
14. | Zestaw ORL w składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 160 cm. 1x serweta z samoprzylepnym otworem ø10 cm 250 x 170 cm. 1x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm. Wymagania: Zestawy zgodne z EN13795: 2019, serwety w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE (bez celulozy) o gramaturze 55 g/m2 i chłonności włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 156 ml/m2. W miejscu padów chłonnych gramatura 110 g/m2 i chłonność włókniny badanej wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 . Zestawy do transportu pakowane w podwójny karton. Każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, REF, datą ważności. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Klasa palności PIERWSZA 16 CFR 1610 (raport certyfikacyjny). | szt | 350
15. | Serweta operacyjna dwuwarstwowa, przylepna (PP+PE) rozmaiar 240 x 150 cm, gramatura 55g/m2. Opakowanie transportowe 15 sztuk. | szt | 1400
16. | Osłona na sprzęt medyczny bezlateksowa 50 x 100 cm. Opakoanie transportowe 25 sztuk. | szt | 10
17. | Osłona na sprzęt medyczny bezlateksowa 85 x 150 cm. Opakoanie transportowe 20 sztuk. | szt | 10
18. | Jałowy zestaw do cementu o min. składzie: 1 x miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 500 ml 12 x 6 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 75 cm (opakowanie zestawu) 1 x szpatułka do cementu kostnego 17,5 x 3,2 cm | szt | 264
19. | Zestaw do zakładania szwów ze zniczuleniem serweta 60x60;serweta otwór przylepny50x50cm 5 cm 10 cm;kleszczyk kocher 14 cm;igłotrzymacz metal;nożyczki ostre/ostre;strzykawka luer lock 10 ml;igła podskórna 18G1 1/2;pęseta typ Adson 12cm prosta;igła podskórna 21G 1 1/2;tampon z gazy wielkości śliwki | szt | 580
20. | Jałowa jednorazowa skrobaczka kostna typu fox. Wykonanie - stal nierdzewna martenzytyczna. Znak jenorazowości umieczony w sposób trwały i nieusuwalny oraz oznzczenie kolorem w części chwytnej z obu stron; klasa II a rozmiar 14,5 cmx 25 szt | op | 1
21. | Jałowe, jednorazowe kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito. Wykonanie - stal nierdzewna martenzytyczna. Znak jenorazowości umieczony w sposób trwały i nieusuwalny oraz oznzczenie kolorem w części chwytnej z obu stron; klasa II a długość 12,5 cm x 25 szt | op | 4
22. | Jałowe, jednorazowe nożyczki chirurgiczne ostro - ostro proste. Wykonanie - stal nierdzewna martenzytyczna. Znak jenorazowości umieczony w sposób trwały i nieusuwalny oraz oznzczenie kolorem w części chwytnej z obu stron; klasa II a długość 13 cm x 25 szt | op | 10
23. | Jałowe, jednorazowe nożyczki chirurgiczne ostro-ostre zagięte typ Irys. Wykonanie - stal nierdzewna martenzytyczna. Znak jenorazowości umieczony w sposób trwały i nieusuwalny oraz oznzczenie kolorem w części chwytnej z obu stron; klasa II a rozmiar 11,5 cm x 25 szt | op | 8
24. | Jałowe, jednorazowe kleszczyki anatomiczne proste Pean - wykonanie - stal nierdzewna martenzytyczna. Znak jenorazowości umieczony w sposób trwały i nieusuwalny oraz oznzczenie kolorem w części chwytnej z obu stron; klasa II a rozmiar 14 cmx 25 szt | op | 8
25. | Jałowy zestaw do zabiegów operacyjnych biodra z dojścia przedniego lewego o składzie: serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm; Serweta 175 cm 150 cm, serweta prawa wzmocniona 245 x 310 cm, U przylepne 15x115 cm, serweta przylepna 250 x 170 cm, stokineta 35 x 120 cm; Ręcznik chłonny 33 cm 30 cm; serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; taśma przylepna 10 x 50 cm | kpl | 8
26. | Jałowy zestaw do zabiegów operacyjnych biodra z dojścia przedniego prawego o składzie: serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm; Serweta 175 cm 150 cm, serweta prawa wzmocniona 245 x 310 cm, U przylepne 15x115 cm, serweta przylepna 250 x 170 cm, stokineta 35 x 120 cm; Ręcznik chłonny 33 cm 30 cm; serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; taśma przylepna 10 x 50 cm | kpl | 8
wartość łącznie:
WYMAGANIA
1. Zestaw przygotowany do transportu ma posiadać dodatkowe opakowanie kartonowe.
2. Zaofarowane jałowe zestawy mają posiadać certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, a wykonawca złoży wraz z ofertą uwierzytelnione ich kopie.

## 27
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 27 - Zestaw do przepukliny
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Zestaw do przepukliny metodą TAPP bez siatki; Zestaw do przepukliny o składzie : • 2x trokar j.u. śr.5mm, dł. 110 gwintowana, przezroczysta tuleja, komplet z rozwarstwiającym obturatorem • 1x trokar j.u. z kranikiem do insuflacji śr 10mm, dł.110 gwintowana, przezroczysta tuleja, komplet z rozwarstwiającym obturatorem • 1x grasper j.u.dł. 310mm, śr 5mm, szczęki z okienkiem i ząbkami, rączka z zamkiem • 1x nożyczki Metzenbauma j.u. dł. 310mm, śr.5mm z przyłączem HF monopolarnym • 1x preparator Maryland j.u. dł.310mm, śr. 5mm z przyłączem HF monopolarnym • 1x skalpel bezpieczny FIG. 11 ze stali chirurgicznej , węglowej • 1x osłona na kamerę dł. 250cm, z paskiem klejącym • 20x kompresy gazowe 12-nitkowe z nitką RTG • 1x igła insuflacyjna j.u.,śr.2,1mm dł. 120mm • 2x chusta samoprzylepna 157x243cm, wykonane z: z włókniny trójwarstwowej SMS, wzmocnienie tkaniną Control Plus SMF, gramatura min.47 g/m2, gramatura w strefie wzmocnienia min.99 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.307kPa/ na mokro 325kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.96N/ na mokro 103N, odporność na przenikanie cieczy >150cmH2O • 2x serweta operacyjna boczna75x90cm, pasek lepny o szerokości 5cm na dłuższym boku serwety, wykonane z: z włókniny trójwarstwowej SMS, wzmocnienie tkaniną Control Plus SMF, gramatura min.47 g/m2, gramatura w strefie wzmocnienia min.99 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.307kPa/ na mokro 325kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.96N/ na mokro 103N, odporność na przenikanie cieczy >150cmH2O • 1x chusta do przykrycia 140x150cm wykonane z: z włókniny trójwarstwowej SMS, wzmocnienie tkaniną Control Plus SMF, gramatura min.47 g/m2, gramatura w strefie wzmocnienia min.99 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.307kPa/ na mokro 325kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.96N/ na mokro 103N, odporność na przenikanie cieczy >150cmH2O • 1x worek na stolik Mayo 80x144cm rozmiar wzmocnienia 64x75cm • 1x fartuch chirurgiczny rozmiar XL, Fartuch wykonane z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min.44,2 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem bawełnianym o dł. min 7 cm,rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep,troki zakończone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie min. 25,2cmH2O, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min.27,47N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min.45,38N. • 2x fartuch chirurgiczny rozmiar L Fartuch wykonane z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min.44,2 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem bawełnianym o dł. min 7 cm,rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep,troki zakończone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie min. 25,2cmH2O, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min.27,47N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min.45,38N. • 1x szew pleciony wchłanialny kopolimer glikolidu 90% i L-laktydu 10% grubość 1 igła 1/2 koła 26mm dł. nici 70cm • 1x szew monofilamentowy poliamidowy niewchłanialny grubość 3/0 3/8 koła 24mm dł. nici 75cm Ilość sztuk w opakowaniu: 2 | szt | 16
wartość łącznie:
WYMAGANIA
1. Zestaw przygotowany do transportu ma posiadać dodatkowe opakowanie kartonowe.
2. Zaofarowane jałowe zestawy mają posiadać certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, a wykonawca złoży wraz z ofertą uwierzytelnione ich kopie.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwość wezwania do dostarczenia próbek do oferty.

## 28
|  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [6 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 28 - Sterylizacja - papier krepowy i włóknina
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Papier krepowy 500mm x 500mm, naprzemiennie pakowany, dwukolorowy OP * 500 SZT | op | 4
2. | Papier krepowy 600mm x 600mm, naprzemiennie pakowany, dwukolorowy OP * 500 SZT | op | 12
3. | Papier krepowy 750mm x 750mm, biały OP * 250 SZT | op | 8
4. | Papier krepowy 750mm x 750mm, naprzemiennie pakowany, dwukolorowy OP * 250 SZT | op | 6
5. | Papier krepowy 900mm x 900mm, naprzemiennie pakowany, dwukolorowy OP * 250 SZT | op | 2
6. | Papier krepowy 1000mm x1000mm, biały, OP * 250 SZT | op | 18
7. | Papier krepowy 1000mm x1000mm, naprzemiennie pakowany, dwukolorowy OP * 250 SZT | op | 4
8. | Papier krepowy 1200mm x 1200mm, naprzemiennie pakowany, dwukolorowy OP * 100 SZT | op | 30
9. | Włóknina do sterylizacji, niebieska, 750mm x 750mm OP * 125 SZT | op | 14
10. | Włóknina do sterylizacji, niebieska, 1000mm x 1000mm OP *100 SZT | op | 52
wartość łącznie:
WYMAGANIA
Papier krepowy gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m²
Włóknina do sterylizacji niebieska,o gramaturze nominalnej 60g/m², mikro krepowana, wytrzymałość na rozciąanie liniowo na mokro 1,80 kN/m w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m w kierunku poprzecznym,
Wykonawca do oferty ma załączyć karty charakterystyki wystawione przez producenta (nie dystrybutora) - w języku polskim
Przy pierwszej dostawie wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcję użytkowania dla każdego asortymentu w języku polskim.

## 29
|  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [6 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 29 - Rękawy do sterylizacji i foliowe opakowania posterylizacyjne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy płaski, 120mm x 200m | szt | 55
2. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy płaski, 50mm x 200m | szt | 14
3. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy płaski, 100mm x 200m | szt | 35
4. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy płaski, 150mm x 200m | szt | 70
5. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy płaski, 200mm lub 210mm x 200m | szt | 5
6. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy płaski, 250mm x 200m | szt | 15
7. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy płaski, 300-350mm x 200m | szt | 2
8. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy płaski, 400-420mm x 200m | szt | 3
9. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy z zakładką, 75mm x 25mm x 100m | szt | 60
10. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy z zakładką, 100mm x 40mm x 100m | szt | 5
11. | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy z zakładką, 150mm x 50mm x 100m | szt | 46
12. | Rękaw do sterylzacji papierowo-foliowy z zakładką, 200mm x 50mm x 100m | szt | 3
13. | Rękaw do sterylzacji papierowo-foliowy z zakładką, 400mm x 80mm x 100m | szt | 2
14. | Samoprzylepne posterylizacyjne opak.foliowe 200mm x 300mm, OP * 500 SZT | op. | 12
15. | Samoprzylepne posterylizacyjne opak.foliowe 300mm x 500mm, OP * 250 SZT | op. | 12
16. | Samoprzylepne posterylizacyjne opak.foliowe 400mm x 550mm, OP * 250 SZT | op. | 11
17. | Samoprzylepne posterylizacyjne opak.foliowe 400mm x 760mm, OP * 100 SZT | op. | 12
18. | Samoprzylepne posterylizacyjne opak.foliowe 600mm x 760mm, OP * 100 SZT | op. | 18
19. | Osłona z folii na sprzęt medyczny C 50 cm x 250 cm | op. | 330
wartość łącznie:
WYMAGANIA dla pozycji 1-13 :
Papier o gramaturze min. 70g/m2, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach, wytrzymałośc na przepuklenie na sucho min. 400 kPa, na mokro min. 150 kPa, niezwilżalnośc wodą min. 40 s
Folia co najmniej 5-warstwowa nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, elastyczna nie mniej niż 70%, grubośc 52 µm, min. 3 kanały termozgrzewu
Wskaźniki sterylizacji parowej oznaczony kierunek otwierania z tyłu opakowania, LOT ,rozmiar ,nazwa producenta ,napisy w języku polskim.
Wskaźniki i napisy umieszczone na papierze poza obszarem wypełnienia, kierunek otwierania jednoznacznie widoczny od strony folii. Opakowania zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN 11607-1,2.
UWAGA
Wykonawca do oferty ma załączyć karty charakterystyki wystawione przez producenta (nie dystrybutora) - w języku polskim
Przy pierwszej dostawie wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcję użytkowania dla każdego asortymentu (w języku polskim)

## 30
|  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [6 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 30 - Testy kontroli sterylizacji cz. 1. Włókniny do zestawów cieżkich
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie.. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 2 x 7 cm (+/- 10%). W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. W opakowaniach po 200 szt. | op | 14
2. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie deklaracji producenta. W opakowaniach po 240/480 szt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op | 1
3. | Tabliczki identyfikacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, w tym polipropylenu i włókna szklanego, posidające w 3 rogach otwór umożliwiający zamocowanie tabliczki przy pomocy oczka lub opaski zaciskowej, możliwość stosowania w myjni-dezynfektorze, oraz w sterylizacji parowej, EO i nadtlenkiem wodoru, rozmiar: 90 x 38 mm, kolor: biały, opakowanie a'100 szt. | op | 1
4. | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 65
5. | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 110
6. | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 24 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 35
7. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op | 20
8. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op | 13
9. | Wskaźnik biologiczny CELERITY 20 do kontroli sterylizacji parowej 25szt/op | op | 64
10. | Kompatybilny inkubator do testów biologicznych Celerity 20 | szt | 1
11. | Spiralny przyrząd PCD do kontroli wsadu | op | 3
12. | Jednorazowe osłonki na ostrza, przezroczyste, do stosowania w sterylizacji parowej szerokośc 15 mm, op 200 szt | op | 6
13. | Zintegrowane wskaźniki typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120-135oC. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD, max rozmiar wskaźnika 19 x 100 mm. Opakowanie: 250 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu | op | 15
14. | Szczotka specjalistyczn dwustronna, wielokrotnego uzytku do czyszczenia osprzetu ortopedycznego dł. 20 cm, średnica 8 mm, okrąg 45mm | szt | 3
15. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -o chronnty materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2. Rozmiar 100 x 100 cm, op. a'200 szt. | op | 12
16. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -o chronnty materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2. Rozmiar 120 x 120 cm, op. a'120 szt. | op | 4
wartość łącznie:
WYMAGANIA:
Testy chemiczne do pary wodnej mają posiadać oznaczenie klasy i normy na każdym pasku
Przy pierwszej dostawie wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcję użytkowania dla każdego asortymentu.

## 31
|  |  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 31 - Testy kontroli sterylizacji cz. 2
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Dwustronna szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego. Oporna na sterylizację parą wodną. Wymiary dł. 175 mm, dł. powierzchni czyszczącej 40 i 30 mm, dł. włosia 5 i 10 mm OP 2 SZT | op | 3
2. | Dwustronna szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego. Wymiary dł. 155 mm, dł. powierzchni czyszczącej 30 i 10 mm, dł. włosia 12-15 mm i 15 mm. OP * 10 SZT | op | 2
3. | Zestaw Szczotek do instrumentów z kanałami z włosia nylonowego; główka szczotki o rozmiarach: średnica 2,0 dł. 100 mm, długośc całkowita 300 mm | op | 1
4. | Etykieta dwukrotnie przylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilna z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną firmy GKE z zapisem informacji wzdłuż | op | 2
5. | zestaw Szczotek do instrumentów z kanałami z włosia nylonowego; główka szczotki o rozmiarach: średnica 4,0 dł. 100 mm, długośc całkowita 300 mm | op | 2
6. | Fiolkowy wspaźnik biologiczny do procesów sterylizacji parą wodną w temp. 121/134ºC OP * 100 SZT | op | 10
7. | Komplet szczotek do czyszczenia wąskich kanałów, w rozmiarach: 350x80x7 mm, 300x100x6 mm, 300x100x10 mm, 300x100x15 mm; 2,5x50x610 mm | op | 9
8. | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa | szt. | 1
9. | Ochraniacze na narzędzia z tworzywa sztucznego i papieru wymiary 51x127 mm OP 250 SZT | op | 4
10. | Plomba etykieta zabezpieczająca z papieru do pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejenie etykiety dwykrotnie przylepnej | op | 1
11. | Przyrząd testowy procesu PCD do testów kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | szt. | 1
12. | Szczotka do czyszczenia narzędzi. Włosie do wyboru przez zamawiającego z tworzywa sztucznego, miedzi, druciane. | szt. | 8
13. | Test zgrzewu op. 250 szt. | op | 4
14. | Testy do wykrywania pozostałości białkowych. OP * 25 SZT | szt. | 2
15. | Testy symulacyjny Bowie - Dick ( 134° C - 3,5 min. ) do kontroli pracy sterylizatora, w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z syntetycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany, z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa stucznego. OP * 500 SZT | op | 1
16. | Wkładki absorbcyjne 48x25 cm. Op. 500 szt. | op | 8
17. | Wkładki absorbcyjne wymiar 25x25 cm. Op. 500 szt. | op | 7
18. | Wygięta szczotka z bardzo mocnym włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia trudnych zabrudzeń. Morze być poddawana myciu w myjni-dezybfektorze i sterylizacji parą wodną. Kolor niebieski. OP * 10 SZT | op | 1
19. | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z systematycznie rozłożoną substancją wskaźnikową,walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego OP * 250 SZT | op | 9
20. | Ochraniacz na narzędzia 10 mm foliowy op * 1000 szt | op | 3
21. | Filtr jednorazowy ze wskaźnikiem parowym - papierowy, okrągły do kontenerów - śr. 19 mm - op * 1000 szt. | op | 2
22. | Opaski silikonowe płaska, niebieska 190 mm, op x 100 szt | op | 1
23. | Opaski silikonowe płaska, niebieska 110 mm, op x 100 szt | op | 1
wartość łącznie:
WYMAGANIA:
Przy pierwszej dostawie wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcję użytkowania dla każdego asortymentu.

## 32
|  |  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 32 - Cement kostny z antybiotykiem
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu barwione chlorofilem (proszek i płyn). Op. 40 g | szt. | 150
wartość łącznie:

## 33
|  |  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 33 - Endoproteza cementowana stawu biodrowego oraz głowa bipolarna
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | EcoFit trzpień cementowany standard i lateralizowany Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 6 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 6 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138° | szt | 25
2. | Głowa bipolarna Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44 mm do 60 mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28 mm. | szt | 25
3. | Głowa CoCrMo Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22 mm w 3 długościach szyjki i 28 mm, 32 mm, 3 6mm w 5 długościach szyjki | szt | 25
4. | Panewka cementowana typu Muller Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60 mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28 mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem. | szt | 5
5. | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt | 25
wartość łącznie:
WYMAGANIA
Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia depozytu dla wyżej wymienionych pozycji po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Do implantów zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy kompletu narzędzi oraz napędu (piła + wiertarka)- do zakładania ww implantów.
Zamawiający wymaga również dostarczenia szaf metalowych do przechowywania implantów w depozyt.

## 34
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 34 - Materiały do artroskopii i endoskopii kręgosłupa, do laparoskopii brzusznej
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Zestaw drenów jednorazowych z przebijakami, pakowane sterylnie kompatybilne z pompą Richard Wolf. (1 op. zawiera 10 sztuk) | op | 35
Elektrody do radioabalcji kompatybilne z radiodiatermią 4 MHz R.Wolf
2. | Bipolarne elektrody jednorazowego użytku, stosowane do endoskopowych zabiegów w obrębie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, piersiowym oraz szyjnym. Elektrody pakowane sterylnie, umożliwiające przeprowadzenie przezskórnych zabiegów endoskopowych za pomocą fal radiowych RF o niskiej częstotliwości w zakresie od 1,7 MHz do 4,0 MHz, co gwarantuje niską temperaturę działania. Dostępne elektrody w postaci pojedynczej, jak również podwójnej, jako dwie elektrody bipolarne, zawarte w jednym ramieniu roboczym. Elektrody dostępne w rozmiarach o średnicy 2,3 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, oraz długościach 18 cm, 24 cm, 26 cm, 31 cm, 38 cm, 40 cm | szt | 20
3. | Zestaw drenów wielorazowych do pompy 2216 2225 | szt | 20
4. | Wąż insuflacyjny ze spiralą podgrzewającą, długości 3 m, autoklawowalny. | szt | 6
5. | Sterylny jednorazowy wąż do odprowadzania gazu. | szt | 100
wartość łącznie:

## 35
|  |  |  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 35 - System do złamań okołoprotezowych
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | szt. | 1
2 | Śruba łącząca płytę krętarzową | szt. | 1
3 | -tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | szt. | 1
4 | -tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | szt. | 1
5 | Kabel | szt. | 1
6 | Oczko do kabla nieblokowane | szt. | 1
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.
7 | Płyty prawe i lewe z 9, 12, 15, 18 otworami w trzonie, o długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 mm. | szt. | 5
8 | Płyty prawe i lewe długie z 21 otworami w trzonie, o długości 401 mm. | szt. | 5
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim/głębokim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.
9 | Płyty prawe i lewe z 9, 12, 15, 18 otworami w trzonie, o długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 mm. | szt. | 5
10 | Pusta śruba | szt. | 10
11 | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 | szt. | 10
12 | Śruba korowa 4.0 mm | szt. | 10
13 | Śruba korowa 5.0 mm | szt. | 10
14 | Śruba rzadki gwint | szt. | 5
15 | Sruba okołoprotezowa jednokorowa | szt. | 5
16 | Spacer 1,2,3 mm | szt. | 10
17 | Zaślepka blokująca 8mm | szt. | 50
18 | Oczko kabla blokowane i/lub nieblokowane | szt. | 20
19 | System kabli ortopedycznych stalowych lub kobaltowo-chromowych o średnicy 1.8mm, dł. 559 - 635 mm. System wyposażony w w system napinający kable, pozwalający na wielokrotną zmianę napięcia; z zapięciem zamykanym kluczem imbusowym. | szt. | 20
wartość łącznie:

## 36
|  | Formularz cenowy nr 4 / 2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 36 - Proszki hemostatyczne i zestawy do tamowania krwawienia
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1 | Zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Aplikator ednoskopowy składajacy się z cewnika o długości 2400 mm i średnicy zewnętrznej cewnika 2,5 mm oraz pompki stanowiącej źródło pneumatyczne. Wbudowany filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) umożliwia filtrowania powietrza z otoczenia. Do zestawu dołączony jest 3g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60 ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Opakowanie zawiera 1 szt. aplikatora endoskopowego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 3g. | opakowanie zawierajace aplikator endoskopowy i 3g proszek hemostatyczny | 5
2 | Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Opakowanie zawierające 5x fiolkę z proszkiem 3g i ergonomiczny aplikator o długości min. 8 cm. | op 5 szt. | 5
3 | Zestaw uniwersalny do tamowania krwawienia w zabiegach laparoskopowych. Zestaw składajacy się z aplikatora o długości cewnika 440 mm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykajacym światło cewnika. Do zestawu dołączony jest 5 g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60 ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Opakowanie zawiera 1 szt. aplikatora uniwersalnego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 5g. | opakowanie zawierajace aplikator uniwersalny i 5g proszek hemostatyczny | 5
wartość łącznie: