Załącznik nr 2 do SWZ

Nr sprawy NZP.272.55.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  10 000 000 euro na dostawę urządzenia do automatycznego przygotowywania dawek leków cytostatycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii                              i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Urządzenie do automatycznego przygotowywania dawek leków cytostatycznych

| Lp. | Opis minimalnych parametrów technicznych | Parametry i wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do automatycznego przygotowywania dawek leków cytostatycznych – 1 szt. |  |  |  |
|  | Oferent/producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ/ Nr katalogu | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Urządzenia wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 | Podać |  |
|  | Najnowsza dostępna wersja urządzenia, urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2025, fabrycznie nowe, niepowystawowe | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria tj. kable zasilające, sygnałowe. | TAK |  |
|  | Komputer sterujący (PC) wraz z monitorem, wyposażony zgodnie z rekomendacją Wykonawcy, umożliwiający płynne korzystanie z dołączonych aplikacji, posiadający interfejs LAN (Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T lub wyższy) oraz system operacyjny wraz z wymaganą bezterminową licencją na użytkowanie. System operacyjny zapewnia możliwość: a) Instalacji na dostarczonym komputerze funkcjonującego u Zamawiającego oprogramowania antywirusowego, o ile nie wpłynie ono negatywnie na pracę oferowanego komputera. Instalacja będzie realizowana po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w zakresie oceny wpływu instalacji na prawidłowe funkcjonowanie dostarczonego komputera. Jeżeli z przyczyn technicznych lub ograniczeń producenta nie jest możliwa instalacja ww. oprogramowania, Wykonawca zaoferuje system operacyjny posiadający wbudowane, aktywne mechanizmy ochrony zapewniające poziom bezpieczeństwa nie niższy niż standardowo wymagany dla stacji roboczych w środowiskach przetwarzających dane wrażliwe, w szczególności obejmujące: ochronę w czasie rzeczywistym oraz automatyczne aktualizacje komponentów bezpieczeństwa, analizę behawioralną i mechanizmy ograniczające skutki ataków (w tym ransomware), możliwość zastosowania polityk ograniczających uruchamianie oprogramowania (allowlisting), tj. dopuszczenie do uruchomienia wyłącznie aplikacji zatwierdzonych przez Zamawiającego. b) Bezproblemowego przyłączenia do funkcjonującej w jednostce Zamawiającego domeny Active Directory, w celu centralnego zarządzania użytkownikami, dostępem oraz aktualizacjami zabezpieczeń. W przypadku braku możliwości podłączenia do AD, Wykonawca przedstawi alternatywne rozwiązanie umożliwiające zarządzanie użytkownikami i ich uwierzytelnianiem. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne podczas procesu przyłączania dostarczonych urządzeń do domeny Zamawiającego lub konfiguracji alternatywnego systemu zarządzania dostępem. W przypadku awarii / uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego - w zamian Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego. | TAK (Podać / opisać zaoferowane rozwiązanie) |  |
|  | Urządzenie posiadające zintegrowany komputer oraz interfejs użytkownika w postaci ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Urządzenie o kompaktowych rozmiarach. Możliwość zainstalowania urządzenia w klasie czystości A w loży laminarnej o szer. 130 cm | TAK |  |
|  | Urządzenie łatwe do mycia i dezynfekcji, odporne na standardowe środki myjące-dezynfekujące stosowane w pomieszczeniach czystych typu „cleanroom” | TAK |  |
|  | Wszystkie etapy procesu produkcji z użyciem urządzenie zapewniają jałowość przygotowywanych preparatów oraz nie zagrażają bezpieczeństwu personelu | TAK |  |
|  | Ograniczenie błędów ludzkich. Kamery wieloetapowej kontroli procesu pozwalające na weryfikację/identyfikację etykiet na fiolach leków, identyfikację wielkości strzykawek, identyfikację opakowań płynów infuzyjnych, identyfikację objętości pobranego leku. | TAK |  |
|  | System przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym kontrolujący proces przygotowania leku od rozpoczęcia procesu, w trakcie całego procesu aż do uzyskania finalnego produktu. | TAK |  |
|  | Łatwy i szybki proces tworzenia bazy rozpoznawanych fiolek produktów leczniczych i opakowań płynów infuzyjnych (automatyczna identyfikacja poprzez przetwarzanie obrazu) | TAK |  |
|  | Automatyczne (odbywające się w czasie rzeczywistym) przesyłanie instrukcji do cytorobota ( za pośrednictwem sieci teleinformatycznej ) przygotowania leków cytostatycznych, uprzednio zleconych przez lekarzy i zatwierdzonych przez farmaceutów z użyciem oprogramowania CATO funkcjonującego w szpitalu. Brak konieczności manualnego wpisywania danych zlecenia do cytorobota | TAK |  |
|  | Wykonanie integracji : w zakresie obsługi zleceń , rozchodu użytych do produkcji leków cytostatycznych i płynów infuzyjnych oraz zarządzania częściowo zużytymi lekami tj. informacja o zużytych lekach, płynach infuzyjnych w trakcie przygotowania leku na cytorobocie musi być odzwierciedlona w systemie CATO w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Brak konieczności generowania dodatkowych etykiet gotowych preparatów leków cytostatycznych (oprócz generowania etykiet w systemie CATO) | TAK |  |
|  | Urządzenie pracujące w systemie zamkniętym (izolowane środowisko pracy uniemożliwiające kontaminację lekiem cytostatycznym pola roboczego loży) tj. robot musi posiadać możliwość współpracy z systemem CSTD posiadającym kod ONB wydany przez FDA. W celu potwierdzenia należy przedstawiać oświadczenie producenta robota lub producenta jednego z systemów CSTD w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pracujących wyłącznie przy użyciu igły do nakłuwania fiolek w systemie otwartym | TAK |  |
|  | Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie producenta systemów CSTD kompatybilnych z zaoferowanym cytorobotem o dostępności w okresie min. 10 lat | TAK |  |
|  | Urządzenie pozwalające na wykonania preparatu z leku wymagającego w pierwszym etapie rekonstytucji tj. z leków w postaci suchej (proszki, liofilizaty) | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające precyzyjne dawkowanie małych objętości leku -od 0,5 ml | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające całkowite wykorzystanie leku w fiolce tj. wraz z nadmiarem technologicznym | TAK |  |
|  | Urządzenie przygotowujące leki w butelce z płynem infuzyjnym lub w worku z płynem infuzyjnym różnych producentów (obsługujące wszystkie typy worków i butelek) System wykorzystujący strzykawki do przenoszenia leków w systemie zamkniętym pomiędzy lekiem a pojemnikiem końcowym | TAK |  |
|  | Możliwość napełnienia dowolnego pustego pojemnika różnych producentów (worki, butelki, pompy elastomerowe tzw. infuzory) | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające przygotowanie leku w butelce lub w worku z płynem infuzyjnym z założonym drenem kolcowym służącym do przyłączenia linii infuzyjnej różnych producentów (dostępność odpowiednich adapterów kompatybilnego z urządzeniem systemu CSTD pozwalających na dostrzyknięcie leku do drenu kolcowego różnych producentów) | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola prawidłowości pobranej dawki przed wstrzyknięciem leku do pojemnika infuzyjnego (urządzenie umożliwiające detekcję nieprawidłowości przed przygotowaniem finalnego preparatu) | TAK |  |
|  | Wieloetapowa kontrola prawidłowości wykonania leku eliminująca ryzyko wydania nieprawidłowej dawki wykonanego preparatu | TAK |  |
|  | Detekcja i eliminacja pęcherzyków powietrza przy pobieraniu leków | TAK |  |
|  | Urządzenie zapewniające możliwość pełnej identyfikacji częściowo zużytych fiolek i wykorzystania ich w kolejnych dniach produkcyjnych (również w produkcji manualnej) | TAK |  |
|  | Autokalibracja (brak konieczności kalibracji manualnej przez operatora) | TAK |  |
|  | Możliwość generowania i archiwizacji raportu z wykonanej produkcji z możliwością ich weryfikacji wstecz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowania o nowe komponenty i aktualizację oprogramowania przez co najmniej 5 lat | TAK |  |
|  | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegający recyklingowi | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ………(min. 24) miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu odbioru | 24 miesiące – 0 pkt Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 30 m-cy gwarancji – 20 pkt Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 36 m-cy gwarancji – 40 pkt |  |
|  | Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, szkoleniowe, aktualizacje systemowe i aplikacyjne dla części informatycznej w okresie gwarancyjnym lub na czas trwania umowy | TAK |  |
|  | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | Tak |  |
|  | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. | Tak |  |
|  | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe wolne od wad, tej samej klasy i o nie gorszych parametrach technicznych. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na adres serwisowy e-mail przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim.” | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 9 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu pogwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu pogwarancyjnego Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak |  |
|  | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcje obsługi sprzętu w jęz. polskim oraz skróconą wersję obsługi w formie elektronicznej. - Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - Wykaz wyrobów objętych powiadomieniem | Tak, podać |  |
|  | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |
|  | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami protokołu odbioru. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu uruchomienia wynosi min. 10 lat | Tak |  |

| …………….…..…………… | ………………………………………………….…………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |